# 数据采集需求

| 编制部门 | 模型部 | 文件版本 | A0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 |  | 日 期 |  |
| 审核人 |  | 日 期 |  |
| 批准人 |  | 日 期 |  |
| 生效日期 |  |  |  |

文件修订记录

| 修改日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 简介

  - 目的

主要是为了让数据采集人员明确采集需求，避免采集的数据与需求不符。

  - 范围

本文档主要描述的是肺栓塞CT图像辅助评估软件需要使用的数据采集的相关需求。

  - 背景

根据主肺栓塞CT图像辅助评估软件产品的临床需求、相关法规与标准的要求、市场的需求等正规输入，确定待开发软件在功能、性能、接口、运行环境、操作界面、软件整体架构描述、算法和数据要求等方面的要求，形成公司质量管理体系文件《需求规格说明》，同时也考虑了算法性能、网络安全、警示提示等方面的需求。

- 数据采集需求

  - 目标疾病流行病学特征

    - 目标疾病的疾病构成

由于产品针对胸部CTPA检查场景设计，所以目标疾病是有肺栓塞征象的疾病，以及对应的无肺栓塞征象的人群。

    - 人群分布

患病： 数据应是的有肺栓塞征象，以及对应的无肺栓塞征象的数据。；

性别： 无限制，男女都应有；

年龄： 无限制，年龄分布在各个年龄段；

职业： 无限制；

地域： 无限制，建议地域分布尽量均衡；

生活方式： 无限制；

    - 统计指标

不适用。

  - 数据来源

    - 临床机构

为了保证数据均衡，数据采集时要求数据来源的临床机构中，尽可能来自多家（至少3家）、不同地域的临床机构。

    - 采集设备要求

根据调查的全球市场份额[1]，其中GE（通用电气）约占据25%，西门子约占据25%，飞利浦约占据20%，东芝（佳能）占据约15%，东软约占据6%，联影约占据4%，其他设备厂商占据5%，采集设备有以下要求：

制造商：应至少包含3家不同制造商的采集设备。如GE、西门子、东芝等。

型号规格：无限制

性能指标：探测器宽度范围为[1cm，16cm]。

采集方式与协议：CTPA。

采集参数：管电压大于等于70KVP。

采集精度：分辨率不低于512*512。

    - 检查方式和部位

检查方式：CTPA。

部位： 胸部。

    - 报告检索方式

阳性数据：报告提到“肺栓塞”或“充盈缺损”等关键字的数据，具体可与采集医院沟通报告规范来确定检索关键字；

阴性数据：报告提到“未见充盈缺损”或“未见明显异常”等关键字的数据，具体可与采集医院沟通报告规范来确定检索关键字。

    - 需求数量

根据《模型需求规格说明》中对于肺栓塞分诊的目标，灵敏度目标值为80%，特异度目标值为80%；保守估计灵敏度效应值为0.08、特异度效应值为0.065；在α=0.05（双侧），1-β=0.8时，分别计算得到阳性样本173例，阴性样本265例。考虑到样本存在剔除和脱落的可能，当预期脱落率为5%，剔除率为5%时，阳性样本需要达到至少192例，阴性样本需要达到至少293例，测试集总计至少485例。

根据之前项目的经验，训练数据超过6000例基本能够训练出效果不错的模型，另外需要300例左右的调优集。

综上，考虑到脱落率，总计需要采集至少7000例数据，其中有肺栓塞征象的数据至少需要4000例。

    - 数据处理完成时间

2022年11月13日前。

参考文献

- 2021年中国CT检查行业概览. https://www.leadleo.com/

附件 1 评审记录

| 评审记录（数据采集需求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 肺栓塞CT图像辅助评估软件 |  | 评审时间 | 2022.10.09 |
| 参评人员 | 模型部 | 肖薇 | 客户服务部 | 李鹏飞 |
|  | 数据部 | 宋晓媛 | 产品部 | 王丹 |
|  | 其他部门 | / |  |  |
| 评审内容 |  |  | 评审结论 |  |
| 数据采集需求 | 是否包含目标疾病构成 |  | ☑通过 □存在问题 |  |
|  | 是否包含人群分布 |  | ☑通过 □存在问题 |  |
|  | 是否包含统计指标 |  | ☑通过 □存在问题 |  |
|  | 是否包含检查方式 |  | ☑通过 □存在问题 |  |
|  | 是否明确数据来源 |  | ☑通过 □存在问题 |  |
|  | 是否包含采集设备信息 |  | ☑通过 □存在问题 |  |
|  | 是否包含影像数据信息 |  | ☑通过 □存在问题 |  |
|  | 是否包含报告检索方式 |  | ☑通过 □存在问题 |  |
|  | 是否明确需求数量和预期时间 |  | ☑通过 □存在问题 |  |
|  | 是否满足《需求管理制度》 |  | ☑通过 □存在问题 |  |
| 对存在问题和不足采取措施的建议（内容较多可另附页）： |  |  |  |  |
| 负责人/日期：无 |  |  | 预计完成日期：无 |  |
| 解决问题情况跟踪/评审总结： |  |  |  |  |
| 参评人签字： |  |  |  |  |
| 批准人（签字/日期）： |  |  |  |  |