## 采集需求反馈
数据采集需求反馈
TX-TF-PECN3-DD-004-A0
评估要点 | 文档需求 |  | 实际情况 |  | 是否符合需求
检查方式 | 胸部CTPA |  | 胸部CTPA |  | 是
数据来源 | 尽可能来自多家（至少3家）临床机构 |  | 来源于9家医院 |  | 是
性别分布 | 无限制，男女都有 |  | 男性多于女性 |  | 是
年龄分布 | 无限制；年龄分布在各个年龄段。 |  | 分布于各年龄段 |  | 是
地域分布 | 地域分布应尽量广泛； |  | 来源于东区、南区、西区、北区的医院 |  | 是
采集设备 | 应至少包含3家不同制造商的采集设备，如GE、西门子、飞利浦等 |  | GE、西门子、东芝、飞利浦，联影，NMS等 |  | 是
采集方式与协议 | CTPA |  | CTPA |  | 是
采集参数 | 管电压大于等于70KVP |  | 管电压大于等于70KVP |  | 是
采集精度 | 分辨率不低于512*512 |  | 分辨率不低于512*512 |  | 是
数据量 | 总计不少于7000例数据 |  | 总计约7029例 |  | 是
问题描述 | 无
结论 | 本次采集到的数据符合数据采集需求。
|  | 记录人 |  | 日期
|  | 复核人 |  | 日期