模型测试方案设计

| 编制部门 | 模型部 | 文件版本 | A0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 | 孙 | 日 期 | 2020.06.16 |
| 审核人 | 王瑜 | 日 期 | 2020.06.17 |
| 批准人 | 王瑜 | 日 期 | 2020.06.17 |
| 生效日期 | 2020.06.17 |  |  |

文件修订记录

| 修改日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1 参考文件	1

2 引言	1

3 模型测试原则	2

4 肺叶分割模型测试方案	2

4.1 金标准制定	2

4.2 测试指标	2

4.3 肺叶分割客观测试算法设计	2

4.3.1 算法思路	2

4.3.2 测试流程	3

5 肺栓塞阴阳性分诊模块测试方案	3

5.1 金标准制定	3

5.2 测试指标	3

5.3 分诊自动测试算法设计	3

5.3.1 算法思路	4

5.3.2 测试流程	4

6 测试结果分析	4

附件 1 评审记录	5

- 参考文件

《模型需求规格说明》

《算法方案概要设计》

- 引言

模型测试方案的目标是，对训练好的模型在测试集上测试，验证该模型是否可以满足我们的产品需求及测试指标，人工对比非常困难，需要制定一定的规则，自动化进行，并输出结果。

- 模型测试原则

1）同一个任务的测试应基于同一批测试数据做测试分析，方便对比优化。

2）每次测试结束后都应输出《模型测试记录》。

- 肺叶分割模型测试方案

  - 金标准制定

对肺叶分割结果进行客观测试，请1位国内医院低年资医生或经过培训的数据标记专员标记测试影像，标记5个肺叶边缘，之后高年资的医生对标记人员的标记做仲裁，并且针对标记的边缘做调整。

  - 测试指标

在分割相似度评估上，我们采用通用的DICE指标进行评估，如公式（1）所示，其中A和B分别代表该病人的模型预测出来的分割结果和金标准标记的分割结果。

DICE=2A∩BA+B	（ 1 ）

  - 肺叶分割客观测试算法设计

输入模块：DICOM图像，金标准分割mask。

输出模块：DICE。

    - 算法思路

1）取固定阈值a，根据概率图计算病人的所有层面的mask；

2）根据mask和金标准标记的分割计算该阈值下的每个病例的DICE。

    - 测试流程

1）标记人员对测试集所有病人标记肺叶分割的mask，并由高年资医生仲裁；

2）AI独立预测所有测试病人并输出结果；

3）计算肺叶分割的测试指标，统计结果并输出。

- 肺栓塞阴阳性分诊模块测试方案

  - 金标准制定

有肺栓塞征象的作为阳性样本，无肺栓塞征象的作为阴性样本。

  - 测试指标

将参考标准与相应的阴性或阳性预测结果进行比较，可以获得以下指标：

1）TP：真阳性，参考标准判断为阳性并由模型预测为阳性的病例数量

2）TN：真阴性，参考标准判断为阴性并由模型预测为阴性的病例数量

3）FP：假阳性，参考标准判断为阴性并由模型预测为阳性的病例数量

4）FN：假阴性，参考标准判断为阳性并由模型预测为阴性的病例数量

5）灵敏度

灵敏度= TP / (TP+FN)								（ 1 ）

6）特异度

特异度=TN / (FP + TN)								（ 2 ）

  - 分诊自动测试算法设计

输入模块：DICOM图像，金标准肺栓塞阴阳性标记；

输出模块：固定阈值下的灵敏度和特异度。

    - 算法思路

根据5.2计算TP,FN,FP,TN,求得固定阈值下的灵敏度和特异度。

    - 测试流程

1）标注医生对测试集所有病人标记阴阳性的金标准，阳性记为1，阴性记为0；

2）AI独立预测所有测试病人并输出以病例为单位的结果；

3）计算肺栓塞阴阳性分类的测试指标，统计结果并输出。

- 测试结果分析

针对每一版训练出来的模型，应当分析算法性能影响因素及其影响程度，如采集设备、采集参数、疾病构成、病变特征等因素影响，以提升算法可解释性，并作为软件验证、软件确认的基础。

附件 1 评审记录

| 评审记录（模型测试方案设计） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 肺栓塞CT图像辅助评估软件 |  | 评审时间 | 2022.11.05 |
| 参评人员 | 模型部 | 肖薇 张欢 | 产品开发部 | 无 |
|  | 产品部 | 王丹 | 其他部门 |  |
| 评审内容 |  |  | 评审结论 |  |
| 模型测试方案设计 |  | 设计完整 | ☑通过 □存在问题 |  |
|  |  | 表述无歧义 | ☑通过 □存在问题 |  |
|  |  | 测试流程清晰 | ☑通过 □存在问题 |  |
|  |  | 输入输出明确 | ☑通过 □存在问题 |  |
|  |  | 自动测试算法方案明确 | ☑通过 □存在问题 |  |
|  |  | 测试指标明确 | ☑通过 □存在问题 |  |
|  |  | 方案可实现 | ☑通过 □存在问题 |  |
| 对存在问题和不足采取措施的建议（内容较多可另附页）： 无 |  |  |  |  |
| 负责人/日期：无 |  |  | 预计完成日期：无 |  |
| 解决问题情况跟踪/评审总结： 测试方案设计完整，流程清晰，表述明确无歧义，输入输出明确，测试指标明确。测试方案设计评审通过。 |  |  |  |  |
| 参评人签字： |  |  |  |  |
| 批准人（签字/日期）： |  |  |  |  |