模型测试报告

| 使用部门 | 模型部 | 版本号 | A0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 | 孙蒙蒙 | 日 期 | 2021.01.21 |
| 审核人 | 王瑜 | 日 期 | 2021.01.22 |
| 批准人 | 王瑜 | 日 期 | 2021.01.22 |
| 生效日期 | 2021.01.22 |  |  |

文件修订记录

| 修改日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1. 参考文件	3

2. 引言	3

2.1. 测试目的	3

2.2. 测试背景	3

2.3. 测试范围	3

2.4. 术语及缩略语	3

3. 测试环境	4

3.1. 硬件环境	4

3.2. 软件环境	4

4. 肺栓塞分诊测试	4

4.1. 测试指标	4

4.2. 测试目标	5

4.3. 样本量计算	5

4.4. 数据标记标准	5

4.5. 测试数据	5

4.6. 测试结果及结论	7

4.7. 不同影响因素分析	7

5. 肺叶分割模型测试	9

5.1. 测试指标	9

5.2. 数据标记标准	9

5.3. 样本量计算	9

5.4. 测试数据	9

5.5. 测试结果	11

5.6. 结论	12

6. 参考文献	12

附件1 评审记录	13

- 参考文件

《模型需求规格说明》

《模型测试方案设计》

- 引言

  - 测试目的

本测试方案主要针对肺栓塞分诊和肺叶分割进行测试，验证其是否可以满足需求指标。

  - 测试背景

算法开发完成，需要对其性能做评估。

  - 测试范围

测试模型包括肺栓塞分诊和肺叶分割模型。

测试数据为国内医疗机构影像科产生的肺部CTA影像序列。

  - 术语及缩略语

| 词汇 | 描述（术语与缩写的描述） |
| --- | --- |
| CT | 电子计算机断层扫描，利用灵敏度极高的探测器一同围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描，具有扫描时间快，图像清晰等特点，可用于多种疾病的检查. |
| CTA | CT血管造影（CTA，CT angiography）是将CT增强技术与薄层、大范围、快速扫描技术相结合，通过合理的后处理，清晰显示全身各部位血管细节。具有无创和操作简便的特点，对于血管变异、血管疾病以及显示病变和血管关系有重要价值。 |
| DICOM | 医学数字成像和通信，是医学图像和相关信息的国际标准（ISO 12052）。它定义了质量能满足临床需要的可用于数据交换的医学图像格式。 |

- 测试环境

  - 硬件环境

GPU型号为GTX1080， PCIe 3.0的带宽为16GB/s。主板支持X99架构，PCIe 3.0通道为44条，支持多路英伟达SLI技术，支持4通道DDR4内存架构。内存32G，选取最新DDR4架构。电源功率为1600W。硬盘平均读取速度在155Mb/s，平均写入速度在152Mb/s。

  - 软件环境

Ubuntu 18.04作为操作系统，安装英伟达GPU驱动程序，CUDA驱动程序，cuDNN，numpy，scipy深度学习工具库以及PyTorch深度学习框架。开发语言选择Python3.7。

- 肺栓塞分诊测试

根据图像判断是否存在栓子，设定可见栓子为肺栓塞阳性，未见栓子为阴性，此部分用于测试肺栓塞分诊模型的性能。

  - 测试指标

将参考标准与相应的阴性或阳性预测结果进行比较，可以获得以下指标：

1）TP：真阳性，参考标准判断为阳性并由模型预测为阳性的病例数量

2）TN：真阴性，参考标准判断为阴性并由模型预测为阴性的病例数量

3）FP：假阳性，参考标准判断为阴性并由模型预测为阳性的病例数量

4）FN：假阴性，参考标准判断为阳性并由模型预测为阴性的病例数量

5）灵敏度：也称为真阳性（TP）率，定义为根据参考标准判断的阳性样品被预测为阳性的比率，并根据以下公式计算。该值越大，系统越敏感。

Sensitivity=TPTP+FN                          （2）

6）特异度：也称为真阴性（TN）率，定义为根据参考标准判断的阴性样品被预测为阴性的比率，并根据以下公式计算。该值越大，系统越特异性越高。

Specificity=TNTN+FP                          （3）

  - 测试目标

对于灵敏度指标，参考以色列公司Aidoc的一款已通过FDA510（k）认证的肺栓塞产品（K190072），该产品的灵敏度为90.6% (95% CI: 82.2%-95.9%) ，特异度为89.9% (95% CI: 82.2%-95.1%)，取80%作为灵敏度的目标值，80%作为特异度的指标。

  - 样本量计算

设灵敏度目标值为80%，特异度目标值为80%；根据调优集分诊的测试的结果，保守估计灵敏度效应值为0.08、特异度效应值为0.065；在α=0.05（双侧），1-β=0.8时，分别计算得到阳性样本173例，阴性样本265例。考虑到样本存在剔除和脱落的可能，当预期脱落率为5%，剔除率为5%时，阳性样本需要达到至少192例，阴性样本需要达到至少293例，共计485例。

  - 数据标记标准

数据由两名医生背靠背分别标记肺栓塞阴阳性（可见栓子为肺栓塞阳性，未见栓子为阴性），结果不一致的由第三位高年资医生仲裁。

  - 测试数据

测试数据总计607例。其中阳性数据309例，阴性数据298例。数据涵盖GE、西门子、飞利浦、东芝、联影设备，年龄多分布在40岁以上，层厚小于等于2mm，管电压分布在80kvp至140kvp，多为100KVP及120KVP。具体分布信息如表 1所示。

表 1 肺栓塞分诊客观测试集数据分布

| 因素 | 类别 | 阳性样本量 | 阴性样本量 | 总样本量 | 总样本量占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性别 | F | 161 | 191 | 352 | 57.99% |
|  | M | 148 | 107 | 255 | 42.01% |
| 年龄 | (0, 17] | 5 | 1 | 6 | 0.99% |
|  | (17, 40] | 29 | 30 | 59 | 9.72% |
|  | (40, 60] | 80 | 98 | 178 | 29.32% |
|  | (60, 200] | 195 | 169 | 364 | 59.97% |
| 设备 | GE | 59 | 97 | 156 | 25.70% |
|  | Philips | 49 | 9 | 58 | 9.56% |
|  | SIEMENS | 74 | 134 | 208 | 34.27% |
|  | TOSHIBA | 83 | 51 | 134 | 22.08% |
|  | UIH | 44 | 7 | 51 | 8.40% |
| 重建算法 | B_系列 | 44 | 7 | 51 | 8.40% |
|  | B系列 | 95 | 102 | 197 | 32.45% |
|  | FC系列 | 83 | 51 | 134 | 22.08% |
|  | STANDARD | 59 | 97 | 156 | 25.70% |
|  | 其他 | 28 | 41 | 69 | 11.37% |
| 管电压 | 80 | 8 | 2 | 10 | 1.65% |
|  | 90 | 23 | 36 | 59 | 9.72% |
|  | 100 | 124 | 150 | 274 | 45.14% |
|  | 120 | 95 | 76 | 171 | 28.17% |
|  | 140 | 59 | 34 | 93 | 15.32% |
| 层厚（mm） | 0.625-1 | 228 | 193 | 421 | 69.36% |
|  | 1.0-2.0 | 71 | 48 | 119 | 19.60% |
|  | <=0.625 | 10 | 57 | 67 | 11.04% |
| 总计 |  | 309 | 298 | 607 | 100.00% |

  - 测试结果及结论

灵敏度为0.997(95%CI:0.99, 1.0)），95%CI低值0.99>目标值0.8；特异度为0.96(95%CI:0.937, 0.982)，95%CI低值0.937>目标值0.8，均满足测试指标。

  - 不同影响因素分析

为了验证测试数据中不同因素对模型效果的影响，我们做了不同设备，性别，管电压，年龄和层厚的灵敏度和特异度测试，详情见表 2。

结果表明，对于测试集中的大部分亚组指标都是无太大差异的，并无表现出某种因素对模型效果有显著性影响。

表 2 内部测试集的不同影响因素分析

| 因素 | 类别 | 阳性样本量 | 阴性样本量 | 总样本量 | 灵敏度(95%CI) | 特异度（95%CI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性别 | F | 161 | 191 | 352 | 0.994(0.982, 1.0) | 0.969(0.944, 0.993) |
|  | M | 148 | 107 | 255 | 1.0(1.0, 1.0) | 0.944(0.9, 0.988) |
| 年龄 | (0, 17] | 5 | 1 | 6 | 1.0(1.0, 1.0) | 0.948(0.904, 0.992) |
|  | (17, 40] | 29 | 30 | 59 | 1.0(1.0, 1.0) | 1.0(1.0, 1.0) |
|  | (40, 60] | 80 | 98 | 178 | 0.986(0.96, 1.0) | 0.985(0.965, 1.0) |
|  | >60 | 195 | 169 | 364 | 1.0(1.0, 1.0) | 0.922(0.848, 0.995) |
| 设备 | GE | 59 | 97 | 156 | 1.0(1.0, 1.0) | 0.857(0.598, 1.0) |
|  | Philips | 49 | 9 | 58 | 1.0(1.0, 1.0) | 0.857(0.598, 1.0) |
|  | SIEMENS | 74 | 134 | 208 | 1.0(1.0, 1.0) | 0.98(0.953, 1.0) |
|  | TOSHIBA | 83 | 51 | 134 | 1.0(1.0, 1.0) | 0.922(0.848, 0.995) |
|  | UIH | 44 | 7 | 51 | 1.0(1.0, 1.0) | 0.948(0.904, 0.992) |
| 重建算法 | B_系列 | 44 | 7 | 51 | 0.964(0.896, 1.0) | 1.0(1.0, 1.0) |
|  | B系列 | 95 | 102 | 197 | 1.0(1.0, 1.0) | 1.0(1.0, 1.0) |
|  | FC系列 | 83 | 51 | 134 | 0.957(0.873, 1.0) | 1.0(1.0, 1.0) |
|  | STANDARD | 59 | 97 | 156 | 1.0(1.0, 1.0) | 0.953(0.92, 0.987) |
|  | 其他 | 28 | 41 | 69 | 1.0(1.0, 1.0) | 0.947(0.897, 0.998) |
| 管电压 | 80 | 8 | 2 | 10 | 1.0(1.0, 1.0) | 0.971(0.914, 1.0) |
|  | 90 | 23 | 36 | 59 | 0.996(0.987, 1.0) | 0.964(0.937, 0.99) |
|  | 100 | 124 | 150 | 274 | 1.0(1.0, 1.0) | 0.958(0.902, 1.0) |
|  | 120 | 95 | 76 | 171 | 1.0(1.0, 1.0) | 0.947(0.889, 1.0) |
|  | 140 | 59 | 34 | 93 | 1.0(1.0, 1.0) | 1.0(1.0, 1.0) |
| 层厚（mm） | 0.625-1 | 228 | 193 | 421 | 1.0(1.0, 1.0) | 0.967(0.902, 1.0) |
|  | 1.0-2.0 | 71 | 48 | 119 | 0.988(0.963, 1.0) | 0.959(0.92, 0.998) |
|  | <=0.625 | 10 | 57 | 67 | 1.0(1.0, 1.0) | 0.959(0.929, 0.989) |
| 总计 |  | 309 | 298 | 607 | 0.997(0.99, 1.0) | 0.96(0.937, 0.982) |

- 肺叶分割模型测试

  - 测试指标

在分割相似度评估上，我们采用通用的DICE指标进行评估，其中A和B分别代表一个模型预测出来的分割体积和金标准标记的分割体积，具体详见公式（1）。

文献[1]使用3D UNET的方法进行肺叶分割，得到DICE系数为0.97，我们以0.97作为测试目标。

  - 数据标记标准

分割Dice精度的测试数据标记标准：由一名标注人员标记肺叶分割边缘，另外一名高年资医生对标记做审核与微调。

  - 样本量计算

根据的测试目标计算样本量，按DICE的目标值0.97进行估算，预计模型效果为0.98，预估标准差为0.01，脱落率 为5%，得出最小样本量为9例。考虑到数据分布，使用大量数据进行测试。

  - 测试数据

根据数据入排标准，标记后的测试数据总计607例。其中肺栓塞阳性数据309例，阴性数据298例。数据涵盖GE、西门子、飞利浦、东芝、联影设备，年龄多分布在40岁以上，层厚小于等于2mm，管电压分布在80kvp至140kvp，多为100KVP及120KVP。具体分布信息如下表所示。

表 3 肺栓塞分诊客观测试集数据分布

| 因素 | 类别 | 阳性样本量 | 阴性样本量 | 总样本量 | 总样本量占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性别 | F | 161 | 191 | 352 | 57.99% |
|  | M | 148 | 107 | 255 | 42.01% |
| 年龄 | (0, 17] | 5 | 1 | 6 | 0.99% |
|  | (17, 40] | 29 | 30 | 59 | 9.72% |
|  | (40, 60] | 80 | 98 | 178 | 29.32% |
|  | >60 | 195 | 169 | 364 | 59.97% |
| 设备 | GE | 59 | 97 | 156 | 25.70% |
|  | Philips | 49 | 9 | 58 | 9.56% |
|  | SIEMENS | 74 | 134 | 208 | 34.27% |
|  | TOSHIBA | 83 | 51 | 134 | 22.08% |
|  | UIH | 44 | 7 | 51 | 8.40% |
| 重建算法 | B_系列 | 44 | 7 | 51 | 8.40% |
|  | B系列 | 95 | 102 | 197 | 32.45% |
|  | FC系列 | 83 | 51 | 134 | 22.08% |
|  | STANDARD | 59 | 97 | 156 | 25.70% |
|  | 其他 | 28 | 41 | 69 | 11.37% |
| 管电压 | 80 | 8 | 2 | 10 | 1.65% |
|  | 90 | 23 | 36 | 59 | 9.72% |
|  | 100 | 124 | 150 | 274 | 45.14% |
|  | 120 | 95 | 76 | 171 | 28.17% |
|  | 140 | 59 | 34 | 93 | 15.32% |
| 层厚（mm） | 0.625-1 | 228 | 193 | 421 | 69.36% |
|  | 1.0-2.0 | 71 | 48 | 119 | 19.60% |
|  | <=0.625 | 10 | 57 | 67 | 11.04% |
| 总计 |  | 309 | 298 | 607 | 100.00% |

  - 测试结果

经测试，平均肺叶分割的DICE值为0.986>目标值0.97，另外我们分析了不同设备、层厚、管电压、性别以及年龄的数据下，大部分常见亚组的平均dice都在0.98以上，满足测试指标，表明模型具有一定的鲁棒性。

| 因素 | 类别 | 样本量 | dice均值 | dice标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性别 | F | 352 | 0.986098864 | 0.00260392 |
|  | M | 255 | 0.985956078 | 0.002693056 |
| 年龄 | (0, 17] | 6 | 0.986085897 | 0.002771105 |
|  | (17, 40] | 59 | 0.985758621 | 0.002449134 |
|  | (40, 60] | 178 | 0.986225962 | 0.002525216 |
|  | >60 | 364 | 0.985985075 | 0.002532511 |
| 设备 | GE MEDICAL SYSTEMS | 156 | 0.985592157 | 0.003153401 |
|  | Philips | 58 | 0.985592157 | 0.003153401 |
|  | SIEMENS | 208 | 0.986057868 | 0.002517632 |
|  | TOSHIBA | 134 | 0.985985075 | 0.002532511 |
|  | UIH | 51 | 0.986085897 | 0.002771105 |
| 重建算法 | B_系列 | 51 | 0.986313043 | 0.002503287 |
|  | B系列 | 197 | 0.98558 | 0.002836978 |
|  | FC系列 | 134 | 0.986149153 | 0.0025684 |
|  | STANDARD | 156 | 0.986024088 | 0.002592777 |
|  | 其他 | 69 | 0.986021053 | 0.002593934 |
| 管电压 | 80 | 10 | 0.986094624 | 0.002926133 |
|  | 90 | 59 | 0.986025178 | 0.002570535 |
|  | 100 | 274 | 0.986067227 | 0.002830617 |
|  | 120 | 171 | 0.986074627 | 0.0027638 |
|  | 140 | 93 | 0.985333333 | 0.003270882 |
| 层厚 | 0.625-1 | 421 | 0.985674576 | 0.002746257 |
|  | 1.0-2.0 | 119 | 0.986407865 | 0.002629718 |
|  | <=0.625 | 67 | 0.985929121 | 0.002608891 |
| 总计 |  | 607 | 0.98603888 | 0.00264047 |

另外我们对5个肺叶分别做了测试，得到如下结果，5个肺叶均大于0.97，满足测试指标。

| 肺叶 | 右肺上叶 | 右肺下叶 | 右肺中叶 | 左肺上叶 | 左肺下叶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dice均值 | 0.985925865 | 0.985953871 | 0.979093904 | 0.988968699 | 0.990252059 |
| dice标准差 | 0.006172395 | 0.006071182 | 0.005985081 | 0.005920319 | 0.005133922 |

  - 结论

我们通过客观的分割精度测试，验证了肺叶的分割精度和分割效果。分割精度测试集607例，DICE系数为0.986，各亚组和不同肺叶的亚组也均满足测试指标。

- 参考文献

- Park J, Yun J, Kim N, et al. Fully automated lung lobe segmentation in volumetric chest CT with 3D U-Net: validation with intra-and extra-datasets[J]. Journal of digital imaging, 2020, 33: 221-230..

附件1 评审记录

| 评审记录（模型测试报告） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 肺栓塞CT图像辅助评估软件 |  | 评审时间 | 2023.03.14 |
| 参评人员 | 模型部 | 肖薇 刘恩佑 | 产品部 | 王丹 |
|  | 其他部门 | 无 |  |  |
| 评审内容 |  |  | 评审结论 |  |
| 模型测试报告 |  | 满足《模型需求规格说明》的性能指标 | ☑通过 □存在问题 |  |
|  |  | 测试分析充分全面 | ☑通过 □存在问题 |  |
| 对存在问题和不足采取措施的建议（内容较多可另附页）： 无 |  |  |  |  |
| 负责人/日期：无 |  |  | 预计完成日期：无 |  |
| 解决问题情况跟踪/评审总结： 测试结果满足模型需求规格说明的指标要求，一致性测试（可重复性测试）通过，测试分析充分全面。 |  |  |  |  |
| 参评人签字： |  |  |  |  |
| 批准人（签字/日期）： |  |  |  |  |