# 模型性能测试报告

| 编制部门 | 模型部 | 文件版本 | A0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 |  | 日 期 |  |
| 审核人 |  | 日 期 |  |
| 批准人 |  | 日 期 |  |
| 生效日期 |  |  |  |

文件修订记录

| 修改日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

模型性能测试报告	1

1. 概述	2

1.1 测试背景	2

1.2 测试范围	2

1.3 测试指标	2

2. 测试概要	2

2.1 测试环境	2

2.2 被测模型版本信息	3

2.3 测试工具	3

2.4 测试人员	3

3. 测试内容	3

3.1 测试流程	3

3.2 测试结果	3

3.3 总结	4

附件 1 评审记录	5

概述

测试背景

肺栓塞CT图像辅助评估软件的各模型封装完成，需要进行性能测试，保证服务运行的稳定性、鲁棒性和高效性。

测试范围

本次测试主要是对已提交的模型进行性能测试，包括压力测试。

测试指标

压力测试指标：

- 预测失败率小于0.5%；

- 单例数据的平均预测时间在240秒以内；

- 平均每个实例内存占用小于24G；

- 平均每个实例显存占用小于5G；

测试概要

测试环境

| 设备 | 环境信息 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| ubuntu测试机（SER01391） | 操作系统：Ubuntu18.04 64位版本 内存：64GB CPU：Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz 硬盘：256GB 存储盘：10T GPU：GeForce GTX 2070× 2 | 1台 |
| 网络环境 | 局域网千兆网络 |  |

被测模型版本信息

| 测试模型名称 | pulmonaryembolism_ctpa_m4.9.2.tar |
| --- | --- |
| 封装代码地址 | http://172.16.6.3:8081/model/pe/pe_engine |
| 模型参数地址 | http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/Model_name/PECN3/%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B0%81%E8%A3%85&fileid=171332 |

测试工具

工具名称：模型自动化测试平台（自研软件）

工具版本：1.0.0

测试人员

| 角色 | 资源数量/具体人员 | 具体职责或注释 |
| --- | --- | --- |
| 算法工程师 | 1人/刘恩佑 | 职责：执行测试、记录结果、记录变更请求。 |

测试内容

测试流程

使用测试平台对183例数据进行预测，使用1卡1实例，预测结束后，查看各性能指标。

测试结果

测试结果如下：

- 预测失败率：0；

- 单例数据的平均预测时间为229.309秒；

- 平均每个实例内存占用为21.7G；

- 平均每个实例显存占用4.1G。

| 数据量 | 预测成功 | 预测失败 | 平均时间 | 内存均值/峰值 | 显存均值/峰值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 183 | 183 | 0 | 229.309 | 21.7/36.9 | 4.1/12.1 |

以上测试项均满足测试指标。

总结

本次压力测试的结果均满足测试指标，测试通过。

- 附件 1 评审记录

| 评审记录（模型性能测试报告） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 肺栓塞CT图像辅助评估软件 |  | 评审时间 | 2023.03.23 |
| 参评人员 | 产品部 | 王丹 | 产品开发部 | 宁随军 |
|  | 模型部 | 肖薇 刘恩佑 | 其他部门 | 无 |
| 评审内容 |  |  | 评审结论 |  |
| 文档完整程度 |  | 测试定义清晰 | ☑通过 □存在问题 |  |
|  |  | 测试指标明确 | ☑通过 □存在问题 |  |
|  |  | 明确人员要求 | ☑通过 □存在问题 |  |
|  |  | 明确软硬件设备要求 | ☑通过 □存在问题 |  |
|  |  | 符合测试流程 | ☑通过 □存在问题 |  |
|  |  | 明确测试结果 | ☑通过 □存在问题 |  |
|  |  | 明确测试结论 | ☑通过 □存在问题 |  |
| 对存在问题和不足采取措施的建议（内容较多可另附页）： 无 |  |  |  |  |
| 负责人/日期： |  |  | 预计完成日期： |  |
| 解决问题情况跟踪/评审总结： 测试定义清晰，指标明确，人员要求明确，软硬件设备要求明确，测试符合流程，测试结果、结论明确，评审通过。 |  |  |  |  |
| 参评人签字： |  |  |  |  |
| 批准人（签字/日期）： |  |  |  |  |