模型需求规格说明

产品名称：肺栓塞CT图像辅助评估软件

需求编号：SRS-PECN300-002

需求概述

肺栓塞CT图像辅助评估软件的核心算法模块采用人工智能深度学习技术，以及成熟传统算法，应实现包括肺栓塞分诊、肺血管分割、气管分割、肺叶分割，并对分割结果进行三维重建。

算法描述及要求

产品的算法模块包括肺栓塞分诊模块、肺血管分割模块、气管分割模块、肺叶分割模块、三维重建模块。

肺叶分割模块输出肺叶的分割Mask。

肺栓塞分诊模块输出病人是否有肺栓塞。

肺血管分割模块输出肺血管的mask。

气管分割模块输出气管的mask。

三维重建模块输出肺叶，肺血管和气管的三维重建结果。

气管分割模块

算法描述

使用深度学习算法进行气管分割

输入：一组符合DICOM3.0标准格式的胸部CTPA影像。

处理：模型对序列影像做特征分析。

输出：气管分割mask结果。

算法要求

在分割相似度评估上，采用通用的DICE指标进行评估，文献[12]使用一种基于3D的Unet分割方法，在胸部CT图像中进行气管分割，Dice系数可以达到0.8，以0.8作为我们的测试目标。

指标解释：以A和B分别代表预测出来的分割体积和金标准标记的分割体积。公式如下所示。

肺血管分割模块

算法描述

使用深度学习算法进行肺血管分割

输入：一组符合DICOM3.0标准格式的胸部CTPA影像。

处理：模型对序列影像做特征分析。

输出：肺血管分割mask结果。

算法要求

在分割相似度评估上，采用通用的DICE指标进行评估，文献[12]使用一种基于3D的Unet分割方法，在胸部CT图像中进行气管分割，Dice系数可以达到0.8，以0.8作为我们的测试目标。

指标解释：以A和B分别代表预测出来的分割体积和金标准标记的分割体积。公式如下所示。

肺叶分割模块

算法描述

用深度学习网络，得到5个肺叶分割（左肺上叶，左肺下叶，右肺上叶，右肺中叶，右肺下叶）的结果。

输入：一套符合DICOM3.0标准格式的胸部CTPA轴位影像序列

处理：模型对序列影像做特征分析。

输出：该影像序列中肺叶分割结果。

算法要求

肺叶分割采用客观方式进行评估。用通用的DICE指标进行评估，文献[2]使用3D UNET的方法进行肺叶分割，得到DICE系数为0.97，我们以0.97作为测试目标。

指标解释：以A和B分别代表预测出来的分割体积和金标准标记的分割体积。公式如下所示。

肺栓塞分诊模块

算法描述

使用深度学习网络，得到肺栓塞分诊的结果。

输入：一套符合DICOM3.0标准格式的胸部CTPA轴位影像序列

处理：模型对序列影像做特征分析。
输出：该影像序列中肺栓塞阴阳性分诊结果。

算法要求

以病人为单位标记金标准，对于灵敏度指标，参考以色列公司Aidoc的一款已通过FDA510（k）认证的肺栓塞产品（K190072），该产品的灵敏度为90.6% (95% CI: 82.2%-95.9%) ，特异度为89.9% (95% CI: 82.2%-95.1%)，取80%作为灵敏度的目标值，80%作为特异度的指标

各指标解释：

将参考标准与相应的阴性或阳性预测结果进行比较，可以获得以下指标：

1）TP：真阳性，参考标准判断为阳性并由模型预测为阳性的病例数量

2）TN：真阴性，参考标准判断为阴性并由模型预测为阴性的病例数量

3）FP：假阳性，参考标准判断为阴性并由模型预测为阳性的病例数量

4）FN：假阴性，参考标准判断为阳性并由模型预测为阴性的病例数量

5）灵敏度：也称为真阳性（TP）率，定义为根据参考标准判断的阳性样品被预测为阳性的比率，并根据以下公式计算。该值越大，系统越敏感。

Sensitivity=TPTP+FN

6）特异度：也称为真阴性（TN）率，定义为根据参考标准判断的阴性样品被预测为阴性的比率，并根据以下公式计算。该值越大，系统越特异性越高。

Specificity=TNTN+FP

三维重建

算法描述

使用传统的后处理算法，得到面绘制结果。

输入：气管、血管、肺叶分割结果。
处理：对分割结果进行三维重建。
输出：气管、血管、肺叶三维重建结果。

算法要求

三维重建为传统算法，无客观测试指标。

算法服务性能需求

压力测试指标：

- 预测失败率小于0.5%；

- 单例数据的平均预测时间在240秒以内；

- 平均每个实例内存占用小于24G；

- 平均每个实例显存占用小于5G；

数据需求

数据尽可能涵盖多家医院（大于等于3家），多个设备（大于等于3种），多种重建算法（大于等于3种）。

疾病类型尽可能包含肺部易发疾病，包括并不限于肺栓塞，肿瘤，积液等数据。

参考文献

- Juarez A G U, Tiddens H A W M, de Bruijne M. Automatic airway segmentation in chest CT using convolutional neural networks[M]//Image analysis for moving organ, breast, and thoracic images. Springer, Cham, 2018: 238-250.

- Park J, Yun J, Kim N, et al. Fully automated lung lobe segmentation in volumetric chest CT with 3D U-Net: validation with intra-and extra-datasets[J]. Journal of digital imaging, 2020, 33: 221-230.