## 用户测试用例
TX-TF-RCN3V2000-PD-010-QR-01-A0
用户测试用例
|  |  |  | 编制部门 | 产品部 | 文件版本 | A0
|  |  |  | 编制人 |  | 日 期
|  |  |  | 审核人 |  | 日 期
|  |  |  | 批准人 |  | 日 期
生效日期
文件修订记录
|  |  | 修改日期 | 版本号 | 修订说明 |  | 修订人 | 批准人
总述 | 该文档是肿瘤CT图像随访与评估软件项目2.0.0.0版本用户测试用例设计，它详细描述了测试步骤，预期结果等
目的 | 文档描述了测试人员如何执行测试，软件程序执行过程等。编写此测试用例目的是：根据测试设计，设计具体的测试用例，对测试设计中每一个测试特性给出具体的方法。此文档的预期读者包括：测试执行人员
编制时间 | 2025.10.20 | 编制人 | 王小敏
测试用例
Case编号 | 需求编号 | 测试类型 | 测试阶段 | 功能点 | 简短描述 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 备注
TY01-001-0001 | SRS-RCN301-001 | 功能测试 | 用户测试 | 用户登录 | 超级管理员、管理员，科室主任和普通用户： 正确的账号和密码，是否可以成功登录校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1. 输入登录地址； 2. 进入登录页面，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通用户正确的用户账号和密码； 3. 点击【登录】按钮； 4.点击【忘记密码】按钮； | 1.登录成功，弹出提示信息“登录成功，正在加载...”； 2.超级管理员、管理员，科室主任和普通用户都将分别跳转至相应的病人列表页； 用户分层设计，包含超级管理员、管理员，科室主任和普通用户
TY01-001-0002 | SRS-RCN301-001 | 功能测试 | 用户测试 | 用户登录 | 管理员，科室主任和普通用户用正确的账号和密码，首次登录，修改密码校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1. 输入登录地址； 2. 进入登录页面，输入普通用户正确的用户账号和密码； 3. 点击【登录】按钮； 4.输入原密码、新密码、确认密码，点击【确认】按钮； | 1.首次登录，成功跳转至修改密码页面并提示“请修改密码后登录”； 2.登录成功，管理员，科室主任和普通用户都将分别跳转至相应的机构列表页;
TY01-002-0001 | SRS-RCN301-002 | 功能测试 | 用户测试 | 关于 | 超级管理员：【关于】功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI；
TY01-002-0002 | SRS-RCN301-002 | 功能测试 | 用户测试 | 关于 | 管理员：【关于】功能校验 | 1.输入登录地址，输入普通用户账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI；
TY01-002-0003 | SRS-RCN301-002 | 功能测试 | 用户测试 | 关于 | 科室主任：【关于】功能校验 | 1.输入登录地址，输入普通用户账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI；
TY01-002-0004 | SRS-RCN301-002 | 功能测试 | 用户测试 | 关于 | 普通用户：【关于】功能校验 | 1.输入登录地址，输入普通用户账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI；
TY01-002-0005 | SRS-RCN301-002 | 功能测试 | 用户测试 | 关于 | 【关于】弹窗上的关闭按钮关闭弹窗校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.登录成功后，进入病人列表页面/数据队列页面/检查列表页面 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； 3.点击X关闭按钮关闭弹窗 | 成功关闭弹窗
TY01-003-0001 | SRS-RCN301-003 | 功能测试 | 用户测试 | 修改密码 | 管理员/科室主任/普通用户首次登录 | 1.初始账号/密码只能由生产商分配获得 ; 2.输入正确账号密码，进入登录修改密码页面。 | 1.查看登录修改密码页面。 | 成功显示修改密码弹窗并提示“请修改密码后登录”
TY01-003-0002 | SRS-RCN301-003 | 功能测试 | 用户测试 | 修改密码 | 管理员/科室主任/普通用户首次登录：成功修改密码页面跳转 | 1.初始账号/密码只能由生产商分配获得 ; 2.输入正确账号和密码，进入登录修改密码页面。 | 1.输入8～20位必须包含字母、数字、特殊字符的组合，输入原密码、新密码和新密码相同的确认密码； 2.点击【确认】按钮； | 1.弹出提示“修改成功，请重新登录”； 2.数据库内，密码加密存储，不做明文展示。
TY01-003-0003 | SRS-RCN301-003 | 功能测试 | 用户测试 | 修改密码 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户： 修改密码校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通用户账号； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 点击登录的用户名按钮，弹出功能菜单； 2.点击【修改密码】按钮，进入修改密码页面； 3.输入正确的原密码； 输入新密码； 输入确认新密码； 4.点击【确认】按钮； | 1.密码修改成功，弹出提示信息“修改成功，请重新登录”并退回到登录页面；
TY01-004-0001 | SRS-RCN301-004 | 功能测试 | 用户测试 | 退出登录 | 超级管理员： 【退出登录】功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 点击登录的用户名按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【退出登录】按钮，退出账户； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面
TY01-004-0002 | SRS-RCN301-004 | 功能测试 | 用户测试 | 退出登录 | 管理员： 【退出登录】功能校验 | 1.输入登录地址，输入管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面 | 1. 点击登录的用户名按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【退出登录】按钮，退出账户； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面；
TY01-004-0003 | SRS-RCN301-004 | 功能测试 | 用户测试 | 退出登录 | 科室主任： 【退出登录】功能校验 | 1.输入登录地址，输入科室主任账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面 | 1. 点击登录的用户名按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【退出登录】按钮，退出账户； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面；
TY01-004-0004 | SRS-RCN301-004 | 功能测试 | 用户测试 | 退出登录 | 普通用户： 【退出登录】功能校验 | 1.输入登录地址，输入普通用户账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面 | 1. 点击登录的用户名按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【退出登录】按钮，退出账户； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面；
TY01-005-0001 | SRS-RCN301-005 | 功能测试 | 用户测试 | 用户列表 | 超级管理员/管理员/科室主任： 列表展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任成功登录。 | 1.输入正确的账号，正确密码； 2.点击【登录】按钮： 3.点击【系统管理】，再次点击【用户管理】导航； | 1.登录成功，自动跳转到患者列表页； 3.成功显示用户列表，用户列表中显示所有机构的用户的信息，包括姓名、账号、所属科室、权限组、创建时间、最近登录时间、操作； 4.超级管理员/管理员/科室主任可以对机构的用户进行管理。主要包含新增用户、重置密码、编辑用户、删除用户； 5.数据库内，密码加密存储，不做明文展示；
TY01-005-0002 | SRS-RCN301-005 | 功能测试 | 用户测试 | 用户列表 | 超级管理员/管理员/科室主任： 搜索校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任成功登录。 | 1.输入正确的账号，正确密码； 2.点击【登录】按钮： 3.点击【系统管理】，再次点击【用户管理】导航，输入框中输入账号/姓名/权限。 | 1.登录成功，弹出提示信息“登录 sucessfully, loading...”； 2.自动跳转到“Patient List”页； 3.成功进入用户列表； 4.超级管理员可以对机构的用户进行管理。主要包含新增用户、重置密码、编辑用户、删除用户； 5.用户列表中显示所查找的用户； 6.数据库内，密码加密存储，不做明文展示；
TY01-006-0001 | SRS-RCN301-006 | 功能测试 | 用户测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 新增用户校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用例列表页面点击【新增用户】按钮，弹出弹框； 2.输入用户姓名、账号、密码、确认密码、选择系统角色、选择所属科室，点击【提交】按钮； | 1.用户新建成功，弹框关闭； 2.弹出提示“新增成功”；
TY01-006-0002 | SRS-RCN301-006 | 功能测试 | 用户测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 取消新增校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用例列表页面点击【新增用户】按钮，弹出弹框； 2..输入用户姓名、账号、密码、确认密码、选择系统角色、选择所属科室； 3.点击叉图标； | 点击叉图标，弹框消失，新建用户操作被取消
TY01-007-0001 | SRS-RCN301-007 | 功能测试 | 用户测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 重置校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任重置用户； | 1.用例列表页面，点击账号后面的【重置密码】 按钮，弹出弹框，输入新密码、确认密码； 2.点击弹框中【确认】按钮； | 1.重置成功，弹框消失； 2.页面弹出提示“密码重置成功”3s后消失； 3.用原密码登录重置的账号失败；
TY01-007-0002 | SRS-RCN301-007 | 功能测试 | 用户测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 取消重置校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任重置用户； | 1.用例列表页面，点击账号后面的【重置密码】 按钮，弹出弹框； 2.点击弹框中【取消】按钮； | 点击【取消】按钮返回列表页，重置取消
TY01-008-0001 | SRS-RCN301-008 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 编辑用户校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任编辑用户； | 1. 点击目标用户的【编辑】； 2. 修改用户姓名； 3.调整系统角色角色； 4. 选择新科室； 5. 点击【提交】按钮； | 1. 弹出"编辑“编辑成功”提示； 2. 用户列表实时更新新信息；
TY01-008-0002 | SRS-RCN301-008 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 编辑用户校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任编辑用户； 3.已打开编辑对话框； | 1. 修改任意字段； 2. 点击【取消】按钮/【X】按钮； | 1.取消编辑用户操作，取消编辑弹窗显示；
TY01-009-0001 | SRS-RCN301-009 | 功能测试 | 用户测试 | 删除用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 删除文案校验 | 1.用户登录成功，进入用户列表页面; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任删除用户； | 1.用户列表页，点击账号后面的【删除】按钮，弹出弹框； 2.查看弹框中显示文案； | 点击用户列表中“删除”按钮，进行弹框确认提示：“删除用户不可恢复，确定删除该用户？”
TY01-009-0002 | SRS-RCN301-009 | 功能测试 | 用户测试 | 删除用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 取消删除校验 | 1.用户登录成功，进入用户列表页面; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任删除用户； | 1.用户列表页，点击账号后面的【删除】按钮，弹出弹框； 2.点击弹框中【取消】/【X】按钮； | 点击【取消】/【X】按钮返回列表页，删除取消
TY01-009-0003 | SRS-RCN301-009 | 功能测试 | 用户测试 | 删除用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 删除校验 | 1.用户登录成功，进入用户列表页面; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任删除用户； | 1.用户列表页，点击账号后面的【删除】按钮，弹出弹框； 2.点击弹框中【确认】按钮； | 1.删除成功，弹框消失； 2.页面弹出提示“删除成功”3s后消失，刷新用户列表页； 3.登录删除的账号失败；
TY01-010-0001 | SRS-RCN301-010 | 功能测试 | 用户测试 | 科室列表 | 超级管理员/管理员科室列表显示校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 查看左侧导航栏； 2. 点击【科室管理】； 3.输入存在的科室名称； 4. 直接查看列表； | 1. 成功显示搜索的数据；
TY01-010-0002 | SRS-RCN301-010 | 功能测试 | 用户测试 | 科室列表 | 超级管理员/管理员科室列表显示校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 查看左侧导航栏； 2. 点击【科室管理】； 3.不输入搜索条件； 4. 直接查看列表； | 1. 显示所有科室数据 2. 包含科室名称、账号数量、解决方案、操作。
TY01-011-0001 | SRS-RCN301-011 | 功能测试 | 用户测试 | 新增科室 | 超级管理员/管理员添加科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 点击【新增科室】按钮； 2. 输入科室名称、选择解决方案； 3. 点击【提交】按钮； | 1. 成功添加该科室并弹出“新增成功”提示；
TY01-011-0002 | SRS-RCN301-011 | 功能测试 | 用户测试 | 新增科室 | 超级管理员/管理员添加科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 点击【新增科室】按钮； 2. 输入科室名称、选择解决方案； 3.点击【取消】按钮； | 1. 对话框关闭，科室列表无变化；
TY01-012-0001 | SRS-RCN301-012 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑科室 | 超级管理员/管理员编辑科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 点击【编辑】按钮； 2.编辑科室名称、解决方案； 3.点击【提交】按钮； | 1. 弹出"编辑成功"提示； 2. 科室列表实时更新新信息；
TY01-012-0002 | SRS-RCN301-012 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑科室 | 超级管理员/管理员编辑科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 点击【编辑】按钮； 2.编辑科室名称、解决方案； 3.点击【取消】/【X】按钮； | 1. 对话框关闭，科室列表无变化；
TY01-013-0001 | SRS-RCN301-013 | 功能测试 | 用户测试 | 删除科室 | 超级管理员/管理员删除科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 在手动增加的科室，点击【删除】按钮； 2.点击【确定】按钮； | 1. 成功删掉该科室并提示“删除成功”；
TY01-013-0002 | SRS-RCN301-013 | 功能测试 | 用户测试 | 删除科室 | 超级管理员/管理员删除科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 在手动增加的科室，点击【删除】按钮； 2.点击【取消】/【X】按钮； | 1. 撤销删除，保持原始科室信息不变；
TY01-014-0001 | SRS-RCN301-014 | 功能测试 | 用户测试 | 数据上传 | 上传数据校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功后，进入病人列表页面； | 1.用户成功点击“数据上传”导航； 2.点击【数据上传】按钮； | 1.显示列表，列表信息有：文件名、上传数量、状态、上传时间、操作； 2.右上角显示【数据上传】按钮； 3.成功显示上传弹窗 支持zip格式的压缩包，文件大小不超过2GB
TY01-014-0002 | SRS-RCN301-014 | 功能测试 | 用户测试 | 数据上传 | 上传数据校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功后，进入病人列表页面； 2.成功显示数据上传弹窗； | 1.上传一个小于2G的zip包格式的DICOM3.0的文件 | 1.上传成功并提示“上传成功”
TY03-001-0001 | SRS-RCN303-001 | 功能测试 | 用户测试 | 搜索与筛选 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病人列表-搜索功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功后，进入病人列表页面； 2.病人列表有数据； | 1. 点击搜索按钮，查看输入框内显示内容； | 1.输入框内显示姓名/病例号；
TY03-001-0002 | SRS-RCN303-001 | 功能测试 | 用户测试 | 搜索与筛选 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病人列表-搜索功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功后，进入病人列表页面； 2.病人列表有数据； | 1. 点击搜索按钮，输入存在的姓名/病例号； | 1. 成功显示搜索的数据；
TY03-001-0003 | SRS-RCN303-001 | 功能测试 | 用户测试 | 搜索与筛选 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病人列表-搜索功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功后，进入病人列表页面； 2.病人列表有数据； | 1.使用检查日期进行搜索病例； 2.在左选择框点击展开日期控件，选择此日期，右选择框选择结束日期； | 1.查询到某一日期区间的数据； 2.开始结束日期控件展示正常，可正常选择，格式显示正确； 软件提供日期的搜索格式控件；
TY03-002-0001 | SRS-RCN303-002 | 功能测试 | 用户测试 | 病人时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病人时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功后，进入病人列表页面； 2.病人列表有数据； | 1. 选择目标患者； 2. 等待时间线加载完成； | 1. 显示该患者所有历史检查影像记录； 2. 按时间倒序排列； 3. 包含不同部位标记（如CT-腹部、CT-胸部）。
TY03-003-0001 | SRS-RCN303-003 | 功能测试 | 用户测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.已有病灶； | 1. 查看页面顶部导航区； | 1.系统基于病灶类型动态生成病灶类型页。
TY03-003-0002 | SRS-RCN303-003 | 功能测试 | 用户测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.已有35个病灶； | 1. 点击对应类型标签页； | 1. 显示35个最新病灶。
TY03-003-0003 | SRS-RCN303-003 | 功能测试 | 用户测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.已有35个病灶； | 1. 点击切换类型标签页； | 1. 时间线内容即时切换； 2. 仅显示当前类型的病灶数据。
TY03-003-0004 | SRS-RCN303-003 | 功能测试 | 用户测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点； | 1. 勾选两个时间点复选框； 2. 点击【阅片】按钮； | 1. 跳转阅片er界面； 2. 并排显示两期影像； 3. 支持同步操作。
TY03-003-0005 | SRS-RCN303-003 | 功能测试 | 用户测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有仅有1个时间点； | 1. 勾选单个时间点； 2. 点击【阅片】按钮； | 按钮置灰。
TY03-003-0006 | SRS-RCN303-003 | 功能测试 | 用户测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.已有超过35个病灶； | 1. 点击对应类型标签页； | 1. 显示横向滚动，可滚动查看，默认显示最右侧时间点。
TY03-004-0001 | SRS-RCN303-004 | 功能测试 | 用户测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点； | 1. 查看患者详情页面左侧； | 1. 左侧自动加载趋势图； 2. 显示长径/短径/体积三条曲线； 3. 横轴按实际日期排序；
TY03-004-0002 | SRS-RCN303-004 | 功能测试 | 用户测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点； 3.成功显示趋势图； | 1. 鼠标悬停任意数据点； | 1. 局部区域放大； 2. 显示该时间点精确数值（如：长径、短径、体积）。
TY03-004-0003 | SRS-RCN303-004 | 功能测试 | 用户测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点； 3.成功显示趋势图； | 1. 查看图例区域； | 1. 三条曲线颜色/线型显著不同； 2. 图例标注"长径"、"短径"、"体积"。
TY03-004-0004 | SRS-RCN303-004 | 功能测试 | 用户测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有仅有1个时间点； | 1. 查看患者详情页面左侧； | 1.趋势图区域留白。
TY03-004-0005 | SRS-RCN303-004 | 功能测试 | 用户测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点，某个时间点确实体积； | 1. 查看趋势图； | 1. 体积曲线自动跳过该时间点； 2. 长/短径曲线正常显示。
TY03-004-0006 | SRS-RCN303-004 | 功能测试 | 用户测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点，随访间隔不均匀； | 1. 检查横坐标间距； | 1. 日期间隔按实际天数比例显示。
TY03-005-0001 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 用户测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； | 1. 点击【新建事件】按钮； 2. 选择事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT、随访1下的胸部 CT、腹部 CT、输出描述。 3. 点击【保存】按钮； | 1. 时间线新增事件卡片； 随访 1下的胸部 CT、腹部 CT和描述选填
TY03-005-0002 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 用户测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【选择靶病灶】按钮； 2. 点击【继续】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功跳转至阅片页面。 随访 1下的胸部 CT、腹部 CT和描述选填
TY03-005-0003 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 用户测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【选择靶病灶】按钮； 2. 点击【取消】按钮； | 1.成功显示提示“Tips 您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功取消弹窗显示。
TY03-005-0004 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 用户测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； | 1. 点击【新建事件】 2. 选择事件类型、选择之前有过的事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT 3. 点击【选择靶病灶】按钮； 4. 点击【继续】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.提示“创建失败 患者已存在同类型，同日期的事件”。
TY03-005-0005 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 用户测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改。
TY03-005-0006 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 用户测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； 3.点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 3.成功生成pdf格式的图文报告。
TY03-005-0007 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 用户测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； 3.点击【取消】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.生成报告页面消失。
TY03-005-0008 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 用户测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【报告】按钮； 2. 点击【取消】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.取消提示弹窗并不显示显示生成报告。
TY03-006-0001 | SRS-RCN303-006 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； | 1.点击【编辑】按钮； 2. 对事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT进行编辑； 3.点击【Save】按钮； | 1.成功显示“编辑事件”弹窗； 2.成功编辑信息； 3.成功显示编辑后的信息。
TY03-006-0002 | SRS-RCN303-006 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经编辑过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【选择靶病灶】按钮； | 1.成功跳转至阅片页面。 随访 1下的胸部 CT、腹部 CT和描述选填
TY03-006-0003 | SRS-RCN303-006 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经编辑过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【报告】按钮； | 1.成功显示生产的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改。
TY03-006-0004 | SRS-RCN303-006 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【报告】按钮； 2.点击【生产报告】按钮； | 1.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 2.成功生成pdf格式的图文报告。
TY03-006-0005 | SRS-RCN303-006 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【报告】按钮； 2. 点击【取消】按钮； | 1.生成的报告页面消失。
TY03-007-0001 | SRS-RCN303-007 | 功能测试 | 用户测试 | 删除事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-删除事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； | 1. 鼠标点击事件时间线的事件项； | 1. 成功显示提示“操作当前事件”和编辑和删除按钮；
TY03-007-0002 | SRS-RCN303-007 | 功能测试 | 用户测试 | 删除事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-删除事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.没有生成报告。 | 1.点击【删除】按钮； 2.点击【确认】按钮； | 1.成功显示确实删除的提示信息：“确定要删除事件吗？”； 2.成功删除该事件。
TY03-007-0003 | SRS-RCN303-007 | 功能测试 | 用户测试 | 删除事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-删除事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.没有生成报告。 | 1.点击【删除】按钮； 2.点击【取消】按钮； | 1.成功显示确实删除的提示信息：“确定要删除事件吗？”； 2.成功取消删除该事件回到患者详情页面。
TY03-008-0001 | SRS-RCN303-008 | 功能测试 | 用户测试 | 查看报告 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-查看报告校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.生成报告。 | 1.鼠标点击报告按钮； 2.点击【查看】按钮； | 1.成功显示“图文报告”、【查看】和【删除】按钮； 2.成功查看pdf格式的报告。
TY03-009-0001 | SRS-RCN303-009 | 功能测试 | 用户测试 | 选择目标病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-选择目标病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； 4.点击【选择靶病灶】按钮，成功进入3D Viewer； | 1. 查看页面显示内容； | 1.显示系统默认加载的靶病灶； 2.病灶列表显示病灶，是只读模式，不可修改该病灶的内容；
TY03-009-0002 | SRS-RCN303-009 | 功能测试 | 用户测试 | 选择目标病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-选择目标病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； 4.点击【选择靶病灶】按钮，成功进入3D Viewer； 5.病灶列表有不同部位的五个病灶； | 1. 勾选5个病灶前的复选框； 2.再勾选第6个病灶前的复选框，查看页面显示内容。 | 1.勾选第6个病灶钱的复选框，勾选不上并提示“目标病灶总数大于5个，设置失败”；
TY03-009-0003 | SRS-RCN303-009 | 功能测试 | 用户测试 | 选择目标病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-选择目标病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； 4.点击【选择靶病灶】按钮，成功进入3D Viewer； 5.病灶列表有病灶； | 1. 鼠标点击病灶。 | 1.该病灶高亮，VR视窗显示该病灶VR；
TY03-009-0004 | SRS-RCN303-009 | 功能测试 | 用户测试 | 选择目标病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-选择目标病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； 4.点击【选择靶病灶】按钮，成功进入3D Viewer； 5.病灶列表有病灶； | 1. 点击【返回】按钮。 | 1.保存选中靶病灶并返回事件界面；
TY03-010-0001 | SRS-RCN303-010 | 功能测试 | 用户测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.该病灶存在胸部病灶，没有腹部病灶； | 1. 查看显示病种tab。 | 1.只显示胸部tab，不显示腹部tab；
TY03-010-0002 | SRS-RCN303-010 | 功能测试 | 用户测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.没有任何部位病灶； | 1. 查看显示病种按钮。 | 1.显示新增胸部病灶和新增腹部病灶按钮；
TY03-010-0003 | SRS-RCN303-010 | 功能测试 | 用户测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.没有任何部位病灶； | 1. 点击新增胸部病灶或新增腹部病灶按钮； | 1.显示检查下拉列表，下拉列表中展示与当前病种部位相关的所有检查，格式为“检查日期 + 检查号”，例如：“2024-03-12 检查号123456”； 2.下拉列表若超出高度范围，启用滚动条。
TY03-010-0004 | SRS-RCN303-010 | 功能测试 | 用户测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.没有任何部位病灶； | 1. 点击【新增胸部病灶】按钮； 2.点击下拉列表的一条检查； | 1.成功进入3D Viewer 界面，显示肺部与胸腹连扫的检查”，可以进行新增病灶操作；
TY03-010-0005 | SRS-RCN303-010 | 功能测试 | 用户测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.没有任何部位病灶； | 1. 点击【新增腹部病灶】按钮； 2.点击下拉列表的一条检查； | 1.成功进入3D Viewer，腹部与胸腹连扫的检查”，可以进行新增病灶操作；
TY03-010-0006 | SRS-RCN303-010 | 功能测试 | 用户测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.没有任何部位病灶； 3.点击新增胸部病灶或新增腹部病灶按钮； 4.已经分别进行了添加病灶操作； | 1. 点击【返回】按钮； | 1.回到患者详情页，系统自动刷新并显示新标记病灶，同时隐藏新增病灶按钮。
TY04-001-0001 | SRS-RCN304-001 | 功能测试 | 用户测试 | DICOM图像展示 | DICOM图像展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入viewer页面； | 1.查看图像展示区的DICOM图像 | 能看到图像展示区的DICOM图像，图像展示正常。
TY04-002-0001 | SRS-RCN304-002 | 功能测试 | 用户测试 | 目标区域三维重建结果图展示 | 三维重建结果图展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.查看图像展示区三维重建结果图 | 能看到图像展示区展示三维重建结果图，三维重建展示正常；
TY04-003-0001 | SRS-RCN304-003 | 功能测试 | 用户测试 | 病灶列表 | 病灶列表校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.查看病灶列表显示内容； | 病灶列表以表格形式展示，包含以下字段：序号(#)、变化趋势、关键层面、长短径、体积、位置、病灶分类； 若无病灶信息，不显示改病灶种类
TY04-003-0002 | SRS-RCN304-003 | 功能测试 | 用户测试 | 病灶列表 | 病灶列表校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.鼠标悬停关键层面、长短径、体积、位置、病灶分类； | 1.显示序号(#)、变化趋势、关键层面、长短径、体积、位置、病灶分类；
TY04-003-0003 | SRS-RCN304-003 | 功能测试 | 用户测试 | 病灶列表 | 病灶列表校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.点击病灶，查看病灶列表和VR视图显示； | 1.选中的病灶高亮，VR视图切换至该病灶的VR；
TY04-004-0001 | SRS-RCN304-004 | 术中导航 | 用户测试 | 控制台 | 控制台功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.查看右侧名为控制台的功能区域。 | 1. 显示“局部VR/3D MIP”标题 2. ROI调整 有大/中/小三个选项，选项组默认选中Medium；
TY04-004-0002 | SRS-RCN304-004 | 术中导航 | 用户测试 | 控制台 | 控制台功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.在ROI 调整 处勾选Large单选项。 | 1. 3D渲染范围立即扩大，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面；
TY04-004-0003 | SRS-RCN304-004 | 术中导航 | 用户测试 | 控制台 | 控制台功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.在ROI 调整处勾选Small单选项。 | 1. 3D渲染范围立即变小，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面；
TY04-005-0001 | SRS-RCN304-005 | 功能测试 | 用户测试 | 序列切换 | 序列展示信息校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.该患者数据为肝胆/泌尿且为多期象数据； 3.进入Viewer页面。 | 1.点击【序列】区域的下拉选择框； 2.查看序列列表的展示信息 | 1.弹出序列区域的下拉选择框； 2.显示该检查图像的所有序列，展示内容包括：检查日期、序列号、层厚、张数、期相；
TY04-005-0002 | SRS-RCN304-005 | 功能测试 | 用户测试 | 序列切换 | 序列列表功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.患者有一个或多个序列； 3.进入Viewer页面。 | 1.鼠标左键点击选择序列 | 鼠标左键点击选择，可切换不同的序列进行显示
TY04-005-0003 | SRS-RCN304-005 | 功能测试 | 用户测试 | 序列切换 | 序列收起校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.患者有一个或多个序列； 3.进入Viewer页面。 | 1.再次点击序列下拉框； | 序列列表收起；
TY04-006-0001 | SRS-RCN304-006 | 功能测试 | 用户测试 | 滚动 | 【滚动】功能的校验 | 1..超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面; 3.点击【滚动】按钮； | 1.选择图像视区某处按住鼠标左键向上移动； 2.选择非图像视区的黑色区域某处，按住鼠标左键向上移动。 | 图像视区向前翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动
TY04-006-0002 | SRS-RCN304-006 | 功能测试 | 用户测试 | 滚动 | 【滚动】功能的校验 | 1..超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面; 3.点击【滚动】按钮； | 1.选择图像视区某部分，按住鼠标左键向下移动； 2.选择非图像视区的黑色区域某部分，按住鼠标左键向下移动。 | 图像视区向后翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动
TY04-006-0003 | SRS-RCN304-006 | 功能测试 | 用户测试 | 滚动 | 【滚动】功能的校验 | 1..超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面; 3.点击【滚动】按钮； | 1.选择图像视区某部分，向上滚动鼠标滑轮； 2.选择非图像视区的黑色区域某部分，向上滚动鼠标滑轮。 | 图像视区向后翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动
TY04-006-0004 | SRS-RCN304-006 | 功能测试 | 用户测试 | 滚动 | 【滚动】功能的校验 | 1..超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面; 3.点击【滚动】按钮； | 1.分别选择图像视区某部分，向下滚动鼠标滑轮； 2.选择非图像视区的黑色区域某部分，向下滚动鼠标 | 图像视区向前翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动
TY04-007-0001 | SRS-RCN304-007 | 功能测试 | 用户测试 | 移动 | 【移动】功能校验 | 1进入Viewer页面； 2.点击【移动】按钮； | 1.选择图像视区某部分； 2.按住左键在屏幕上移动 | 图像图片随光标移动而移动
TY04-007-0002 | SRS-RCN304-007 | 功能测试 | 用户测试 | 移动 | 【移动】功能校验 | 1进入Viewer页面； 2.点击【移动】按钮； | 1.选择非图像视区某部分； 2.按住左键在屏幕上移动 | 图像图片随光标移动而移动
TY04-008-0001 | SRS-RCN304-008 | 功能测试 | 用户测试 | 缩放 | 【缩放】放大功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.点击【缩放】按钮； | 1.将鼠标移至图像区； 2.按住鼠标左键，向下拖动图像 | DICOM图像呈放大状态，图像区域其他信息不变，位于图像展示区左下角缩放值跟随放缩比例值做出相对应的变化； 软件提供增加图像缩放功能
TY04-008-0002 | SRS-RCN304-008 | 功能测试 | 用户测试 | 缩放 | 【缩放】缩小功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.点击【缩放】按钮； | 1.将鼠标移至图像区； 2.按住鼠标左键，向上拖动图像 | DICOM图像呈缩小状态，图像区域其他信息不变，位于图像展示区左下角缩放值跟随放缩比例值做出相对应的变化； 软件提供增加图像缩放功能
TY04-009-0001 | SRS-RCN304-009 | 功能测试 | 用户测试 | 窗宽窗位 | 【窗宽窗位】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面 | 1.点击【窗宽窗位】按钮 2.长按鼠标左键，向上移动光标; 3. 向下移动光标; 4.向左移动光标; 5.向右移动光标 | 1.向上移动光标，窗宽值保持不变，窗位值减小； 2.向下移动光标，窗宽值保持不变，窗位值增大； 3.向左移动光标，窗位值不变，窗宽值减小； 4.向右移动光标，窗位值不变，窗宽值增大。
TY04-009-0002 | SRS-RCN304-009 | 功能测试 | 用户测试 | 窗宽窗位 | 【窗宽窗位】下拉功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面。 | 1.鼠标悬停至【窗宽窗位】按钮； | 1.弹出下拉选项； 2.可支持快速选择纵隔窗、肺窗、骨窗、肝脾窗、脑组织窗
TY04-009-0003 | SRS-RCN304-009 | 功能测试 | 用户测试 | 窗宽窗位 | 【窗宽窗位】快捷键功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面 | 1.按键盘数字1键; 2.按键盘数字2键; 3.按键盘数字3键; 4.按键盘数字4键; 5.按键盘数字5键; | 窗宽窗位的快捷设定区间由功能设置中调整，默认情况如下： 1.按数字1键，切换至纵隔窗【窗宽：400 窗位：40 】； 2. 按数字2键，切换至肺窗【窗宽：1500 窗位：-600 】； 3. 按数字3键，切换至骨窗【窗宽：2500 窗位：480 】； 4. 按数字4键，切换至肝脾窗【窗宽：150 窗位：90 】； 5. 按数字5键，切换至脑组织窗【窗宽：80 窗位：40】；
TY04-010-0001 | SRS-RCN304-010 | 功能测试 | 用户测试 | 显示轮廓 | 显示轮廓功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； 3.默认显示轮廓。 | 1.点击【轮廓】按钮； | 1.取消该功能的选中，病灶轮廓隐藏；
TY04-010-0002 | SRS-RCN304-010 | 功能测试 | 用户测试 | 显示轮廓 | 显示轮廓功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面。 | 1.点击【轮廓】按钮； 2.再次点击【轮廓】按钮； | 1.取消该功能的选中，病灶轮廓隐藏； 2.恢复至默认状态，显示病灶轮廓。
TY04-011-0001 | SRS-RCN304-011 | 功能测试 | 用户测试 | 恢复设置 | 操作滚动、缩放、窗宽窗位、任意移动图像、长度测量、角度测量、顺时针旋转、逆时针旋转后，【恢复设置】 功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户进行【滚动】【缩放】【移动】【窗宽窗位】【长度测量】【角度测量】【顺时针】【逆时针】任意一个或多个操作后，点击【恢复设置】 。 | 成功撤销的所有操作，图像恢复至操作之前的状态。
TY04-012-0001 | SRS-RCN304-012 | 功能测试 | 用户测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.点击工具栏【任意点VOI】按钮； | 1.在当前影像上，以该点为中心自动生成VOI区域； 2.系统自动计算对应前/后片的匹配点，并在其上生成对应VOI区域； 3.以VOI区域为基础，生成3D重建视图，提供病灶的空间结构展示。
TY04-012-0002 | SRS-RCN304-012 | 术中导航 | 用户测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.点击工具栏【任意点VOI】按钮；2.在ROI 调整 处勾选Large单选项。 | 1. 3D渲染范围立即扩大，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面；
TY04-012-0003 | SRS-RCN304-012 | 术中导航 | 用户测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.点击工具栏【任意点VOI】按钮；2.在ROI 调整 处勾选Medium单选项。 | 1. 3D渲染范围立即变小，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面；
TY04-012-0004 | SRS-RCN304-012 | 术中导航 | 用户测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.点击工具栏【任意点VOI】按钮；2.在ROI 调整 处勾选Small单选项。 | 1. 3D渲染范围立即变更小，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面；
TY04-012-0005 | SRS-RCN304-012 | 术中导航 | 用户测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.点击工具栏【任意点VOI】按钮；2.旋转VR。 | 1. 3D VR成功旋转角度；
TY04-012-0006 | SRS-RCN304-012 | 功能测试 | 用户测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.已经点击工具栏【任意点VOI】按钮； | 1.再次点击工具栏【任意点VOI】按钮； | 1.成功退出VOI模式。
TY04-013-0001 | SRS-RCN304-013 | 功能测试 | 用户测试 | 测量 | 【长度测量】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.点击【长度测量】按钮； 2.选中测量起点，单击鼠标左键； 3.光标移动到测量终点，单击鼠标左键，两点确定一条线； | 1.长度测量标记成功； 2.测量终点显示长度值； 3.长度测量精度到1位小数，单位为mm。 4.长度测量线段和数值颜色：黄色。
TY04-013-0002 | SRS-RCN304-013 | 功能测试 | 用户测试 | 测量 | 【长度测量】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面; 3.点击【长度测量】按钮; | 1.将光标放置在起始点或者终止点，改变起始点或终点的位置； | 1.可以上下左右移动起始点或终止点； 2.长度测量线值会随着起始点和终点间距的大小而改变
TY04-013-0003 | SRS-RCN304-013 | 功能测试 | 用户测试 | 测量 | 【角度测量】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.鼠标悬浮【长度测量】按钮； 4.点击【角度测量】按钮； | 1.选中测量起点，单击鼠标左键； 2.光标移动到测量角，单击鼠标左键； 3.光标移动到测量终点，单击鼠标左键，三点确定一个角 | 1.成功标记角度测量，在测量角处显示角度值； 2.线段和数值颜色均为：黄色； 3.角度测量精度：保留1位小数，单位为度。 4.选中【角度测量】后，工具栏【长度测量】按钮，变为【角度测量】
TY04-013-0004 | SRS-RCN304-013 | 功能测试 | 用户测试 | 测量 | 【角度测量】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.鼠标悬浮【长度测量】按钮； 4.点击【角度测量】按钮； | 1.将光标放置在起始点或者终止点，改变起始点或终点的位置； | 1.可以上下左右移动； 2.角度测量值会随着起始点和终点间距的大小而改变
TY04-013-0005 | SRS-RCN304-013 | 功能测试 | 用户测试 | 测量 | 【CT点值】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.鼠标悬浮在【长度测量】按钮； 2.在下拉选项中选择【CT点值】按钮； 3.在二维图像区域将光标悬浮移动到所需测量处； | 1.在图像右下角，成功显示所在位置的点值，点值测量精度为1； 2.选中【CT点值】后，工具栏【长度测量】按钮，变为【CT点值】
TY04-014-0001 | SRS-RCN304-014 | 功能测试 | 用户测试 | MPR | 三维重建-MPR功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.查看页面显示； | 1.页面显示轴位原始图像、冠状位、矢状位图像；
TY04-015-0001 | SRS-RCN304-015 | 功能测试 | 用户测试 | MIP | MIP功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.鼠标点击【MIP】按钮； 2.查看页面显示内容； | 1.【MIP】按钮颜色加深，为选中状态； 2.图像变为MIP模式，展示MIP控制台
TY04-015-0002 | SRS-RCN304-015 | 功能测试 | 用户测试 | MIP | MIP控制台，密度默认校验展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.查看MIP控制台显示内容； 2.查看MIP控制台默认轴位、冠状位、矢状位的密度 | 1.MIP控制台显示轴位、冠状位、矢状位密度滑动条，滑动条右端默认显示最大值：40；
TY04-015-0003 | SRS-RCN304-015 | 功能测试 | 用户测试 | MIP | MIP控制台，密度调整校验展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.点击MIP控制台中轴位、冠状位、矢状位滑动条的任意位置； 2.查看图像显示； | 1.MIP控制台轴位、冠状位、矢状位密度滑动条右端变为选择的数值； 2.图像显示对应密度；
TY04-016-0001 | SRS-RCN304-016 | 功能测试 | 用户测试 | MinIP | MinIP功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.鼠标悬浮在MIP，在下拉框中点击【MinIP】按钮； 2.查看页面显示内容； | 1.【MinIP】按钮颜色加深，为选中状态； 2.图像变为MinIP模式，展示MinIP控制台
TY04-016-0002 | SRS-RCN304-016 | 功能测试 | 用户测试 | MinIP | MinIP控制台，密度默认校验展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.查看MinIP控制台显示内容； 2.查看MinIP控制台默认轴位、冠状位、矢状位的密度 | 1.MinIP控制台显示轴位、冠状位、矢状位密度滑动条，滑动条右端默认显示最大值：40；
TY04-016-0003 | SRS-RCN304-016 | 功能测试 | 用户测试 | MinIP | MinIP控制台，密度调整校验展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.点击MinIP控制台中轴位、冠状位、矢状位滑动条的任意位置； 2.查看图像显示； | 1.MinIP控制台轴位、冠状位、矢状位密度滑动条右端变为选择的数值； 2.图像显示对应密度；
TY04-017-0001 | SRS-RCN304-017 | 功能测试 | 用户测试 | 局部体绘制 | Lung-VR重建显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.点击【局部VR】按钮，查看VR视图显示。 2.左上角控制器，单击分别切换默认窗、肺窗、肝脾窗； | 1.成功在三维视图窗口展示局部体绘制结果； 2.可显示/隐藏默认窗、肺窗、肝脾窗重建图像；
TY04-017-0002 | SRS-RCN304-017 | 功能测试 | 用户测试 | 局部体绘制 | 3DMIP重建显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.鼠标悬浮至【局部VR】按钮，单击【3DMIP】按钮； 2.查看VR视图显示； | 1.成功在三维视图窗口展示3D MIP绘制结果；
TY04-017-0003 | SRS-RCN304-017 | 功能测试 | 用户测试 | 局部体绘制 | 任意MPR重建显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.鼠标悬浮至【局部VR】按钮，单击【任意MPR】按钮； 2.查看VR视图显示； | 1.成功在三维视图窗口展示MPR绘制结果；
TY04-018-0001 | SRS-RCN304-018 | 功能测试 | 用户测试 | 关联 | 联动校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入 含有对比影像视图（双片模式）Viewer页面； | 1.点击【联动】按钮； 2.操作移动/缩放/滚动，查看视图是否联动； | 1.操作移动/缩放/滚动，视图联动。
TY04-019-0001 | SRS-RCN304-019 | 功能测试 | 用户测试 | 顺时针旋转 | 顺时针功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.用户进入工作站页面； 2.点击【顺时针】按钮，查看交互； | 点击【顺时针】按钮， 图像顺时针旋转90度
TY04-020-0001 | SRS-RCN304-020 | 功能测试 | 用户测试 | 逆时针旋转 | 逆时针功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.用户进入工作站页面； 2.点击【逆时针】按钮，查看交互； | 点击【逆时针】按钮， 图像逆时针旋转90度
TY04-021-0001 | SRS-RCN304-021 | 功能测试 | 用户测试 | 操作指南 | 操作指南展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1点击【操作指南】； 2.查看键盘快捷键； 3.点击对应的功能的快捷键。 | 1.用户操作指南上方有公司产品logo、This product is for reference only. If it differs from the doctor's opinion, please 确定 again.，成功展示快捷键： 角度测量：A 长度测量：D 滚动：S 移动：P 窗宽窗位：W 缩放：Z Clockwise：R Counterclockwise：L Reset：N 轮廓 on：H Overlay on/off：SPACE Mediastinal：1 Lung：2 Bone：3 Liver & Spleen：4 Brain Tissue：5 2.均成功进行相应功能的操作。
TY04-021-0002 | SRS-RCN304-021 | 功能测试 | 用户测试 | 操作指南 | 操作指南关闭校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.点击【操作指南】； 2.点击操作指南弹框中的【X】按钮； | 点击弹框【X】按钮，操作指南弹框关闭
TY04-022-0001 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 用户测试 | 添加目标物 | 添加目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面 | 1.点击【添加】按钮； 2.点击【+ 新增】按钮； | 1. 显示病灶类型下拉菜单； 2. 包含淋巴结、肺结节、肝肿瘤、肾肿瘤选项； 3.可以新增病灶类型。
TY04-022-0002 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 用户测试 | 添加目标物 | 添加目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面 | 1.点击【淋巴结】、【肺结节】、【肝肿瘤】、【肾肿瘤】选项按钮 | 1. 成功进入分割编辑页； 2. 包含完成、取消、画笔、上一步、下一步、还原工具；
TY04-022-0003 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 用户测试 | 添加目标物 | 添加目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.已经点击【淋巴结】、【肺结节】、【肝肿瘤】、【肾肿瘤】选项按钮； | 1.点击【画笔】/【套索】按钮； 2.在二维图像上对目标物区域长按鼠标左键； 3.松开鼠标 4.查看二维图像绘制区域 | 1.成功选取目标物，所选区域显示黄色
TY04-022-0004 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 用户测试 | 添加目标物 | 添加目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.已经点击【淋巴结】、【肺结节】、【肝肿瘤】、【肾肿瘤】选项按钮； | 1.点击【智能添加】/【一键添加】按钮； 2.在二维图像上对目标物区域点击鼠标左键，长按； 3.松开鼠标； | 1.鼠标变成一个光标箭头+一个小红点； 2.成功选取目标物；
TY04-022-0005 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 用户测试 | 添加目标物 | 添加目标物-橡皮擦功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.进入分割编辑页 | 1.鼠标悬浮在【画笔】按钮； 2.在下拉选项中点击【橡皮擦】按钮； 3.在二维图像上需要擦掉的区域长按鼠标左键； 4.松开鼠标。 | 1.成功选择【橡皮擦】工具； 2.成功擦除所选区域
TY04-022-0006 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 用户测试 | 添加目标物 | 添加目标物-恢复功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.进入分割编辑页 | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【上一步】按钮； 3.再点击【下一步】按钮 | 1.成功回到编辑之前的图像； 2.成功回到编辑后的图像
TY04-022-0007 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 用户测试 | 添加目标物 | 添加目标物-还原功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.进入分割编辑页 | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【还原】按钮 | 撤销所有操作，成功回到未编辑的图像
TY04-022-0008 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 用户测试 | 添加目标物 | 添加目标物-取消添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.进入分割编辑页 | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【取消】按钮 | 1.取消对图像的编辑操作； 2.退出分割编辑页，
TY04-022-0009 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 用户测试 | 添加目标物 | 添加目标物-完成添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.进入分割编辑页； | 1.对二维图像进行编辑，在病灶区域输入病灶位置； 2.点击【完成】按钮 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物并提示“病灶保存成功”。
TY04-022-0010 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 用户测试 | 添加目标物 | 添加目标物-完成添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.进入分割编辑页； | 1.对二维图像进行编辑，在病灶区域输入病灶位置； 2.点击【完成】按钮； 3.点击【确定】 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物退出分割页面并提示“病灶添加成功”； 4.成功取消上面提示的显示。
TY04-022-0011 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 用户测试 | 添加目标物 | 添加目标物三维视图显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.完成目标物的添加操作 | 1.查看三维视图 | 添加的目标物成功在三维视图窗口展示重建结果
TY04-022-0012 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 用户测试 | 添加目标物 | 添加目标物，目标物列表显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.完成目标物的添加操作 | 1.查看目标物列表 | 添加的目标物成功在目标物列表
TY04-022-0013 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 用户测试 | 添加目标物 | 添加目标物，时间线显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.完成目标物的添加操作 | 1.点击【返回】按钮，查看时间线； | 成功返回患者列表页面，时间线处成功显示新增的目标物
TY04-023-0001 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； | 1.点击【编辑】按钮； | 1. 成功进入分割编辑页面； 2.包含完成、取消、套索、智能添加、一键生成、橡皮擦工具。
TY04-023-0002 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.点击【画笔】/【套索】按钮； 2.在二维图像上对目标物区域长按鼠标左键； 3.松开鼠标 4.查看二维图像绘制区域 | 1.成功选取目标物，所选区域显示黄色 软件增加目标物编辑功能，支持对遗漏的目标物进行添加
TY04-023-0003 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.点击【智能添加】/【一键生成】按钮； 2.在二维图像上对目标物区域点击鼠标左键，长按； 3.松开鼠标； | 1.鼠标变成一个光标箭头+一个小红点； 2.成功选取目标物； 软件增加目标物编辑功能，支持对遗漏的目标物进行添加
TY04-023-0004 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-橡皮擦功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.鼠标悬浮在【画笔】按钮； 2.在下拉选项中点击【橡皮擦】按钮； 3.在二维图像上需要擦掉的区域长按鼠标左键； 4.松开鼠标。 | 1.成功选择【橡皮擦】工具； 2.成功擦除所选区域
TY04-023-0005 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-Redo功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【上一步】按钮； 3.再点击【下一步】按钮 | 1.成功回到编辑之前的图像； 2.成功回到编辑后的图像
TY04-023-0006 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-恢复功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【还原】按钮 | 撤销所有操作，成功回到未编辑的图像
TY04-023-0007 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-取消添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【取消】按钮 | 1.取消对图像的编辑操作； 2.退出分割编辑页，
TY04-023-0008 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-完成添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行编辑，在病灶区域输入病灶位置； 2.点击【完成】按钮 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物并提示“病灶保存成功”。
TY04-023-0009 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-完成添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行编辑，在病灶区域输入病灶位置； 2.点击【完成】按钮； 3.点击【确定】 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物退出分割页面并提示“病灶保存成功”； 4.成功取消上面提示的显示。
TY04-023-0010 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物三维视图显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.查看三维视图 | 添加的目标物成功在三维视图窗口展示重建结果
TY04-023-0011 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物，目标物列表显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.查看目标物列表 | 添加的目标物成功在目标物列表
TY04-023-0012 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物，时间线显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.点击【返回】按钮，查看时间线； | 成功返回患者列表页面，时间线处成功显示新增的目标物
TY04-024-0001 | SRS-RCN304-024 | 功能测试 | 用户测试 | 删除目标物 | 删除目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； | 1.选中目标物，点击【删除】按钮； 2.点击【确定】按钮； | 1.成功提示“确定要删除该病灶吗？”； 2.成功删掉选中的病灶并提示“删除病灶成功”。 删除后无法恢复 2. 仅对选中的目标物生效
TY04-024-0002 | SRS-RCN304-024 | 功能测试 | 用户测试 | 删除目标物 | 删除目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； | 1.选中目标物，点击【删除】按钮； 2.点击【确定】按钮； 3.回到患者列表页面查看。 | 1.成功提示“确定要删除该病灶吗？”； 2.成功删掉选中的病灶并提示“删除病灶成功”。3.时间线处成功删除该病灶。 This可换成{n}
TY04-024-0003 | SRS-RCN304-024 | 功能测试 | 用户测试 | 删除目标物 | 删除目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.并已经配置了靶病灶； | 1.选中目标物，点击【删除】按钮； 2.点击【确定】按钮； | 1.无法删除该病灶，系统弹出“目标病灶时间线包含靶病灶,不允许删除”； 2.成功取消提示显示。
TY04-025-0001 | SRS-RCN304-025 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑配对 | 编辑配对功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.单击两个以上病灶，点击【阅片】按钮，对比Viewer 页面； | 1.点击【编辑配对】按钮； 2.勾选前片/后片，点击【确定】按钮； | 1.成功显示“请选择源病灶进行配对”提示（ 前片、后片）； 2.右上提示“请在配对病灶列表中选择要配对的病灶 更改/取消勾选将覆盖原有配对关系 点击右侧确定按钮保存”； 【确定】后，配对成功。 3.配对方向必须明确：以前片或以后片为基础 配对不能清除，只能删除病灶后，删除的病灶不会去配对
TY04-025-0002 | SRS-RCN304-025 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑配对 | 编辑配对功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.单击两个以上病灶，点击【阅片】按钮，对比Viewer 页面； | 1.点击【编辑配对】按钮； 2.点击【取消】按钮； | 1.成功显示“请选择源病灶进行配对”提示（ 前片、后片）； 2.取消编辑配对；
TY04-025-0003 | SRS-RCN304-025 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑配对 | 编辑配对功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.单击两个以上病灶，点击【阅片】按钮，对比Viewer页面； 3.点击【编辑配对】按钮； 4.点击【确定】按钮； | 勾选想要配对的病灶，点击【确定】按钮； | 1.成功编辑配置； 系统在目标片上列出最多3个可选配对病灶，默认选中当前配对项
TY04-025-0004 | SRS-RCN304-025 | 功能测试 | 用户测试 | 编辑配对 | 编辑配对功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.单击两个以上病灶，点击【阅片】按钮，对比Viewer页面； 3.点击【编辑配对】按钮； 4.点击【确定】按钮； | 点击【取消】按钮； | 1.取消编辑配对；
TY05-001-0001 | SRS-RCN305-001 | 功能测试 | 用户测试 | 报告生成 | 报告生成校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； 3.点击【生成报告】。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功生成报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 3.成功在时间线中添加蓝色报告节点。
TY05-001-0002 | SRS-RCN305-001 | 功能测试 | 用户测试 | 报告生成 | 报告生成校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； 3.点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功生成报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 3.成功生成pdf格式的图文报告。
TY05-001-0003 | SRS-RCN305-001 | 功能测试 | 用户测试 | 报告生成 | 报告生成校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； 3.点击【取消】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.生成报告页面消失。
TY05-002-0001 | SRS-RCN305-002 | 功能测试 | 用户测试 | 报告查看 | 报告查看校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经生成了报告并成功在时间线中添加蓝色报告节点 | 1. 用户点击时间线蓝色报告节点； 2.点击【查看】按钮； | 1.成功显示提示“操作当前报告”； 2.成功跳转新窗口，显示pdf格式的报告；
TY05-002-0002 | SRS-RCN305-002 | 功能测试 | 用户测试 | 报告查看 | 报告查看校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经生成了报告并成功在时间线中添加蓝色报告节点； 3. 用户点击时间线蓝色报告节点； 4.点击【查看】按钮； | 1. 查看下报告内容； | 1.展示包含截图与病灶信息的完整报告内容；
TY05-003-0001 | SRS-RCN305-003 | 功能测试 | 用户测试 | 报告导出 | 报告导出校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经生成了报告并成功在时间线中添加蓝色报告节点； 3. 用户点击时间线蓝色报告节点； 4.点击【查看】按钮； | 1. 查看下报告内容； 2.点击浏览器自带的下载按钮。 | 1.展示包含截图与病灶信息的完整报告内容； 2.报告成功保存在用户选择的本地路径。
TY05-004-0001 | SRS-RCN305-004 | 功能测试 | 用户测试 | 报告删除 | 报告删除功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经生成了报告并成功在时间线中添加蓝色报告节点； 3. 用户点击时间线蓝色报告节点； | 1. 点击【删除】按钮，弹出提示； 2.点击【确定】按钮。 | 1.弹出提示:“确定要删除报告吗？”； 2.报告删除成功，时间线蓝色报告节点消失。
TY00-008-0001 | SRS-RCN300-008 | 文档测试 | 用户测试 | 用户说明书 | 用户说明书验证 | 已输出用户说明书文档 | 查看用户说明书文档，保证用户说明书满足需求且易读 | 满足要求
TY00-008-0002 | SRS-RCN300-008 | 文档测试 | 用户测试 | 用户说明书 | 用户说明书内是否包含维护与支持内容 | 已输出用户说明书文档 | 1.打开用户说明书； 2.查看用户说明书内容。 | (1)本公司或本公司指定的服务商提供软件的安装、调试、恢复、维护等服务，此服务只能由我公司指定的经过专业培训的技术人员进行。 (2)本公司或本公司指定的服务商提供用户操作培训服务，操作者或使用者需要在设备使用前接受必要培训。 (3)本公司或本公司指定的服务商对软件维护包括：在符合法律法规的前提下，对软件进行纠错性维护、适用性维护、完善性维护及预防性维护。 (4)非软件设计问题，如：硬件损坏或由于用户操作不当或恶意行为造成的系统问题故障，为有偿服务。 (5)经包装后的产品应存放在通风良好、无腐蚀性气体的室内。 (6)运输过程中轻拿轻放，防止损坏。
TY00-008-0003 | SRS-RCN300-008 | 文档测试 | 用户测试 | 用户说明书 | 用户说明书内是否包含操作人群内容 | 已输出用户说明书文档 | 1.打开用户说明书； 2.查看用户说明书内容。 | 预期使用场景： (1) 产品预期使用场所：医院或医疗机构。 (2) 产品预期使用环境：应满足正常光线和温度湿度要求
TY00-008-0004 | SRS-RCN300-008 | 文档测试 | 用户测试 | 用户说明书 | 用户说明书内是否包含操作人群内容 | 已输出用户说明书文档 | 1.打开用户说明书； 2.查看用户说明书内容。 | 操作人群: 具有专业知识的医务人员，在使用本软件前须经过本软件相关专业培训。
TY00-008-0005 | SRS-RCN300-008 | 文档测试 | 用户测试 | 用户说明书 | 用户说明书内是否包含运行环境内容 | 已输出用户说明书文档 | 1.打开用户说明书； 2.查看用户说明书内容。 | 运行环境：服务器硬件环境配置、服务器软件环境配置、用户端配置、服务端及用户端网络条件
TY00-008-0006 | SRS-RCN300-008 | 文档测试 | 用户测试 | 用户说明书 | 用户说明书内是否包含常见故障及排除方法内容 | 已输出用户说明书文档 | 1.打开用户说明书； 2.查看用户说明书内容。 | 常见故障及排除方法 （1）软件无法找到所需图像 a.检查用户端网络连接是否正常。 b.请检查上传图像是否符合DICOM3.0文件标准。 c.请检查上传图像DICOM标签是否符合软件要求。 d.重新刷新浏览器尝试。 e.如以上均不可，请联系本公司人员或公司指定专业技术人员。 （2）如果发现DICOM部位标签与图像不一致。 a.请确认所选择的重建部位与DICOM图像是否一致。 b.请联系图像拍摄技师确认DICOM图像拍摄参数。 c.如果是DICOM图像拍摄参数错误造成的，请修改参数重新拍摄并重新上传图像后，重新刷新浏览器尝试。 d.如以上均不可，请联系本公司人员或公司指定专业技术人员。 （3）用户登录异常 a.请参考提示信息修改登录输入。 b.普通用户请使用普通账户进行登录。 c.如果普通用户确认已遗忘密码，请向厂商申请密码重置。 d.如以上均不可，请联系本公司人员或公司指定专业技术人员。 （4）账户被登出 a.确认是否无操作大于等于60分钟，若时间过长，出于安全考虑产品会自动退出该账户。 b.确认是否有其他人使用同一账号在其他地方登录，本产品仅支持单点登录。 c.如以上均不可，请联系本公司人员或公司指定专业技术人员。 （5）软件过期处理 a.如果在使用过程中发现软件过期，无法继续上传新的病例，请联系本公司人员或公司指定专业技术人员。
TY00-008-0007 | SRS-RCN300-008 | 文档测试 | 用户测试 | 用户说明书 | 用户说明书内是否包含售后软件维护内容 | 已输出用户说明书文档 | 1.打开用户说明书； 2.查看用户说明书内容。 | (1) 产品维护 产品维护期：10年 公司会有专门技术人员，负责产品的维护和迭代更新。 (2) 维护响应 本公司会有专门人员提供技术支持，通过线上、线下相结合的方式，受理用户咨询及要求，解决产品使用过程中出现的问题。 (3) 产品更新升级 本软件的更新和升级应由本公司人员或本公司指定专业技术人员操作。
TY00-008-0008 | SRS-RCN300-008 | 文档测试 | 用户测试 | 用户说明书 | 用户说明书内是否包含警告信息内容 | 已输出用户说明书文档 | 1.打开用户说明书； 2.查看用户说明书内容。 | 内容包含： 警告信息 (1)软件安装/升级/卸载必须由本公司人员操作，或者经公司批准的相关技术人员进行操作，以免造成软件在非正常状态下运行、用户不能正常使用软件导致的治疗延误等问题。 (2)本公司提供用户操作培训服务，操作者或使用者需要在设备使用前接受必要培训，以免延误治疗时机。 (3)如果发现重建结果出故障请及时报告厂商。 (4)如果发现无法获取重建结果请及时联系厂商。 (5)本产品图像显示结果的准确性会受到图像质量（拍摄水平和病人本身条件引起的）、图像扫描设备和参数的影响，结果仅作为医师的参考，不能单独用于随访结果评估，临床医师需结合患者的病史、症状以及临床检查结果进行综合计划 。 (6)本产品的前端测量工具是基于像素点数的图像学测量，无任何后处理算法，测量的准确性取决于操作者的正确使用，若测量结果预期用于阅片操作，请使用者务必确认测量工具被正确使用，以减少测量误差。 (7)本软件为辅助治疗，请不要直接使用软件的结果。 (8)如果发现图像处理异常请及时报告厂商。 (9)如果在系统中发现图像关键数据缺失，请勿直接用于随访效果评估。 (10)用户说明书中增加警告：若本软件出现配准不准确、分割错误的情况，请不要使用本软件的结果，可参照医学图像进行随访效果评估。 (11)请在随访前请确认所选病例的ID与医院系统匹配，以免造成错误。
TY00-008-0009 | SRS-RCN300-008 | 文档测试 | 用户测试 | 用户说明书 | 用户说明书内是否包含注意事项内容 | 已输出用户说明书文档 | 1.打开用户说明书； 2.查看用户说明书内容。 | 内容包含: 注意事项： (1)由于软件的局限性，特殊情况下可能处理不成功，此情况下请勿使用本软件功能。 (2)用户应安装授权的软件，以免造成数据安全破坏、病人信息泄漏等问题，如果安装未授权软件，应获得本公司同意。 (3)用户离开前应锁屏电脑或注销账号，以免造成病人信息泄漏或者未授权的操作者操作软件。 (4)如果长时间没有收到接口导入的图像数据，请检查图像导入是否在正常工作并检查DICOM标签是否正确 (5)本软件数据库不提供对外访问接口，无法访问数据库。 (6)为保证服务器安全稳定的运行，请提前在服务器中安装符合最终用户要求的杀毒软件和防火墙软件，并进行合理软件设置，保证这些软件的正常运行。 (7)为保证服务器安全、稳定的运行，有条件的情况下，请禁用串行口、并行口，并在安装结束后，禁用外部USB设备。 (8)本软件安装的服务器开始使用后，将在服务器中存储敏感数据，请确认数据的安全情况和具备日志记录，并建议在软件停止使用后对服务器（含硬盘）进行个人数据删除处理。 (9)用户要使用符合电磁兼容相关要求的服务器和计算机等硬件设备来使用本软件。 (10)在常规产品维护过程中，需要检查产品的操作环境，以确保软件稳定运行。 (11)本产品是一种医疗设备。必须阅读用户说明书中的描述才能使用。使用前应先用杀毒软件扫描。 (12)防病毒软件和IDS，安装防病毒软件和入侵检测系统。 (13)实施DDoS防护，监控流量波动。