网络安全漏洞自评报告

| 编制部门 | 研发部 | 文件版本 | A0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 |  | 日 期 |  |
| 审核人 |  | 日 期 |  |
| 批准人 |  | 日 期 |  |
| 生效日期 |  |  |  |

# 文件修订记录

| 修改日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1.	基本信息	4

1.1.	产品信息	4

1.2.	工具信息	4

1.3.	运行环境	4

1.4.	任务信息	5

2.	风险等级评定标准	6

2.1.	单一漏洞风险等级评定标准	6

2.2.	单一配置检查项风险等级评定标准	6

3.	漏洞信息	7

3.1.	漏洞风险分布	7

3.2.	漏洞详情列表	7

4.	结论	7

基本信息

产品信息

产品名称： 肿瘤CT图像随访与评估软件

产品型号： InferCare Oncology

发布版本：2

完整版本：2.0.0.0

注册人名称：  北京通州康想医疗科技有限公司

注册人地址：  北京市通州区漷县镇漷县南三街5号院10号楼4层405室

工具信息

工具名称： 绿盟科技

完整版本：  V6.0R04F04SP05

发布日期： 2025-02-11

制造商/负责人：绿盟科技

漏洞库：绿盟科技

运行环境

本软件是B/S架构。

- 服务器硬件环境配置见表1

表1 服务器硬件环境配置

| 配置 | 要求 |
| --- | --- |
| CPU | 主频：至少为2GHz 核心数：10核及以上 指令集：x86指令集 |
| 内存 | 容量至少64GB。 |
| GPU | 厂商：英伟达 显存：至少8GB FP16计算性能：14TFLOPS |
| 硬盘 | 系统盘：至少为500GB 存储盘：至少为3TB |
| 网卡 | 千兆PCI-E网卡（支持Linux系统） |

- 服务器软件环境配置见表2

表2 服务器软件环境配置

| 配置 | 操作系统 | CUDA |
| --- | --- | --- |
| 要求 | Ubuntu 24.04LTS（64位） | 12.6 |

- 用户端配置，见表3

表3 用户端配置

| 配置 | 要求 |
| --- | --- |
| CPU | 英特尔酷睿 i5及以上 |
| 内存 | 至少16GB |
| 显示器分辨率 | 1920*1080 |
| 操作系统 | Windows 10 专业版（64位）及兼容版本 |
| 浏览器 | Chrome 96.0及兼容版本 |

- 服务器及用户端网络条件，见表4

表4 服务器及用户端网络条件

| 配置 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 网络类型 | 局域网 | 广域网 |
| 带宽 | 100Mbps及以上 | 1000Mbps及以上 |

任务信息

| 任务名称 | 扫描【10.10.7.14】 |
| --- | --- |
| 网络风险值 | 0 |
| 任务类型 | 评估任务 |
| 存活主机 | 1 |
| 成功扫描主机 | 1 |
| 失败扫描主机 | 0 |
| 未扫描主机 | 0 |

风险等级评定标准

单一漏洞风险等级评定标准

| 危险程度 | 危险值区域 | 危险程度说明 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 7 <= 漏洞风险值 <= 10 | 攻击者可以远程执行任意命令或者代码，或进对系统行远程拒绝服务攻击。 |
| 中 | 4 <= 漏洞风险值 < 7 | 攻击者可以远程创建、修改、删除文件或数据，或对普通服务进行拒绝服务攻击。 |
| 低 | 0 <= 漏洞风险值 < 4 | 攻击者可以获取某些系统、服务的信息，或读取系统文件和数据。 |

说明：漏洞的风险值兼容CVSS评分标准。

单一配置检查项风险等级评定标准

| 危险程度 | 危险值区域 | 危险程度说明 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 7 <= 检查项风险值 <= 10 | 不当的配置导致攻击者可以通过其他方式获得管理员权限、或者只有管理员权限才能加固的配置。 |
| 中 | 4 <= 检查项风险值 < 7 | 不当的配置导致攻击者可以对主机进行破坏或者收集主机的信息、或者遭受攻击后，重要事件没有记录。 |
| 低 | 0 <= 检查项风险值 < 4 | 不当地配置对主机安全不会造成太大的影响。 |

漏洞信息

漏洞风险分布

漏洞详情列表

| 序号 | 漏洞名称 | 风险等级 | 危险（源） | 危害编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测到目标URL存在客户端（JavaScript）Cookie引用 | 低 | 系统受到网络攻击 | HAZ040~HAZ042 |

结论

肿瘤CT图像随访与评估软件的网络安全评分为1.1（比较安全），已知漏洞总数为1，采取风险控制措施后，已知剩余漏洞数为1，全部为低风险漏洞。

经过风险管理小组的评审，本产品是在医院的局域网/广域网中使用，已知剩余漏洞不影响产品的正常使用。

综上，肿瘤CT图像随访与评估软件的单个漏洞的风险均可接受，综合剩余风险可接受。