# 软件测试计划

| 编制部门 | 产品开发部 | 文件版本 | A0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 |  | 日 期 |  |
| 审核人 |  | 日 期 |  |
| 批准人 |  | 日 期 |  |
| 生效日期 |  |  |  |

文件修订记录

| 修改日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.09.09 | A0 | 首次发布 | 王小敏 | 沈宏 |

# 目录

1. 引言	3

1.1.	目的	3

1.2.	预期读者范围	3

2. 描述	3

3. 定义	3

4. 参考文件	4

5. 测试项目	4

6. 测试方法	4

6.1.	测试策略	4

6.2.	测试管理工具	5

6.3.	测试步骤	5

6.4.	测试计划	6

7. 测试项通过准则（测试结果审批过程）	6

8. 暂停标准和再启动要求(测试挂起和恢复条件)	7

8.1.	测试暂停条件	7

8.2.	测试挂起条件	7

8.3.	测试恢复条件	7

9. 应提供的测试文件	7

10. 测试任务	7

11. 运行环境	8

12. 测试需要的条件	9

12.1.	需要的文档	9

12.2.	需要完成的任务	9

13. 角色和职责	10

14. 风险及应急计划	10

引言

  - 目的

制定该测试计划的目的主要如下：

1．使软件测试工作有计划、测试质量有保证，得以顺利完成软件的交付；

2．促进项目成员、测试人员以及相关人员彼此的沟通；

3．使软件测试工作更易于管理。

  - 预期读者范围

本测试计划书的读者是：软件测试工程师。

描述

产品名称：肿瘤CT图像随访与评估软件

产品型号：InferCare Oncology

完整版本：2.0.0.0

软件使用时，需要接收来自用户上传的DICOM图像。DICOM图像通过标准的DICOM传输协议进行。软件处理接收到的图像，并将结果保存在服务器上。

软件采用B/S结构，为最终用户提供基于Web的查询服务。最终用户（如医生）可以通过浏览器访问本软件，查询软件计算结果。

本测试计划用于开发后期的单元测试、系统测试和集成测试，所以在执行本测试计划之前系统的基本功能已经实现。

定义

  - 错误级别：

- 一级（不可接受）：不能完全满足系统需求，基本功能尚未完全实现或者危及人身安全；

- 二级（严重）：严重影响系统需求或基本功能的实现，且没有更正办法（重新安装或者重新启动该软件不属于更正办法）；

- 三级（一般）：严重影响系统要求或基本功能的实现，但存在合理的更正办法（重新安装或者重新启动该软件不属于更正办法）；

- 四级（次要）：操作不方便或遇到麻烦，但不影响基本功能的实现；

- 五级（轻微）：其他错误。

参考文件

《需求规格说明》

测试项目

本次测试主要包括单元测试、集成测试、系统测试三项内容。使用黑盒测试方法进行系统功能测试，使用可执行脚本进行单元测试。

单元测试：主要包含白盒测试（确定语句、判定、条件、路径等测试覆盖率要求100%覆盖）；

集成测试：主要包含功能及流程性的测试、现成软件测试；

系统测试：主要包含功能测试、性能测试、可维护性、安全性（网络安全）、可靠性、可用性、兼容性。

测试方法

  - 测试策略

单元测试由测试人员分模块编写测试脚本，执行脚本并完成测试。测试目标在于各个模块的输入与输出符合《软件概要设计》和《需求规格说明》的要求，接口已经全面实现且符合预期。测试时使用测试工具执行测试脚本，通过脚本的输入输出是否符合预期来确认接口的正确性。

| 测试目标 | 确保功能测试需求对应的场景能够实现 |
| --- | --- |
| 测试方法和技术 | - 使用白盒测试技术结合《软件概要设计》和《需求规格说明》设计测试用例，编写脚本；对修改后的软件系统进行回归测试。执行测试用例来核实以下内容： - 使用有效数据时得到预期的结果； - 使用无效数据时显示相应的错误提示信息或警告信息； - 本次测试只进行单元测试； - 主要验证该软件的功能实现及其正确性； |
| 完成标准 | - 保证各个模块的输入输出符合设计预期； - 基本无四级以上的错误； - 经确定的所有缺陷已得到了商定的解决结果； - 计划的测试用例已全部执行； - 所计划的测试用例已全部重新执行，已知的所有缺陷已按照商定的方式进行了处理，而且没有发现新的缺陷。 |
| 需考虑的特殊事项 | 测试风险问题（在“风险和应急”中进行说明） |

系统测试、集成测试由测试人员分模块进行测试。测试目标在于确认系统提供的功能覆盖了《需求规格说明》中的所有需求，功能已经全面实现且功能正确。这种测试采用黑盒测试的方法，即：通过用户界面与系统的交互，分析输出结果来验证系统的正确性。

| 测试目标 | 确保功能测试需求对应的场景能够实现 |
| --- | --- |
| 测试方法和技术 | - 采用黑盒测试技术结合《需求规格说明》设计测试用例，对修改后的软件系统进行回归测试。执行测试用例来核实以下内容： - 使用有效数据时得到预期的结果； - 使用无效数据时显示相应的错误提示信息或警告信息； - 本次测试只进行集成、系统测试； - 主要验证该软件的功能实现及其正确性； |
| 完成标准 | - 基本实现软件功能需求； - 基本无四级以上的错误； - 经确定的所有缺陷已得到了商定的解决结果； - 计划的测试用例已全部执行； - 所计划的测试用例已全部重新执行，已知的所有缺陷已按照商定的方式进行了处理，而且没有发现新的缺陷。 |
| 需考虑的特殊事项 | 测试风险问题（在“风险和应急”中进行说明） |

  - 测试管理工具

此项目的测试将使用如下工具进行管理和跟踪：

| 类别 | 工具 |
| --- | --- |
| 测试管理 | 会议沟通或者邮件沟通 |
| 缺陷跟踪 | 测试报告以及软件缺陷及修复记录 |
| 单元测试工具 | Chrome 、JMeter |
| 集成测试工具 | Chrome |
| 系统测试工具 | Chrome、Nmap、JMeter |
| 项目管理 | 暂无 |

  - 测试步骤

- 根据《软件概要设计》、《需求规格说明》，编写单元测试所需的测试用例，以及测试脚本。

- 根据《需求规格说明》，编写集成、系统测试所需的测试用例；

- 根据测试用例，逐项进行测试。（如果在测试中发现新的有效测试用例，应及时补充测试用例）

- 根据测试结果书写软件测试报告；

- 如果发现软件缺陷，测试人员应编写软件缺陷及修复记录，说明软件缺陷的具体现象，以及该缺陷应交付谁来修复；

- 开发人员修复软件缺陷后，在软件缺陷及修复记录上简要说明修复方法以及测试结果，测试人员进行Bug回归测试。

  - 测试计划

2.0.0.0 测试计划如下：

| 计划完成时间 | 负责人 | 测试活动 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.09 | 王小敏 | 软件测试计划评审 | 《评审记录(软件测试计划)》 |
| 2025.09 | 王小敏 | 完成单元测试用例、集成测试用例、系统测试用例。 | 《单元测试用例》 《集成测试用例》 《系统测试用例》 |
| 2025.09 | 王小敏 | 评审测试用例 | 《评审记录（软件测试用例）》 |
| 2025.10 | 王小敏 | 完成首轮测试； 完成Bug修复后的回归测试。 | 《单元测试记录》 《集成测试记录》 《系统测试记录》 《Bug管理及回归测试》 |
| 2025.10 | 王小敏 | 完成剩余Bug修复后的回归测试（若有） | 《Bug管理及回归测试》 |
| 2025.10 | 王小敏 | 完成软件测试报告； 评审测试报告。 | 《软件测试报告》 《评审记录（软件测试报告）》 |

- 测试项通过准则（测试结果审批过程）

测试项通过准则：

- 实行了所有的测试策略并达到了完成标准；

- 测试结束后，开发组对实现有误的测试需求项的修改达到以下程度：

  - 一、二、三级错误的修复率达到100%；

  - 四级错误的修复率达到80%以上；

  - 五级错误的修复率达到60%以上；

- 系统测试覆盖了《需求规格说明》中包括风险措施在内的所有需求中的所有主要模块的输入输出，并且与《软件详细设计》文档中的接口无矛盾；

- 测试工作完成后，整理《Bug管理及回归测试》，测试人员书写测试报告。

- 暂停标准和再启动要求(测试挂起和恢复条件)

  - 测试暂停条件

- 关键路径上的未完成任务；

- 大量的缺陷；

- 严重的缺陷；

- 不完整的测试环境；

- 资源短缺；

  - 测试挂起条件

由于程序中存在重大问题或者问题过多，测试无法正常进行，测试人员申请测试挂起，经领导审批通过；

由于存在其他优先级更高的任务，通过批准，测试挂起。

  - 测试恢复条件

重大问题被解决或者程序通过重新修正；

优先级更高的任务被完成。

- 应提供的测试文件

- 软件测试计划；

- 单元测试用例、集成测试用例、系统测试用例；

- 单元测试记录、集成测试记录、系统测试记录；

- Bug管理及回归测试；

- 软件测试报告。

- 测试任务

- 书写测试用例；

- 执行测试工作；

- Bug管理及回归测试；

- 书写软件测试报告。

- 运行环境

本软件为B/S架构。

### 1）服务器硬件环境配置见表1

表1 服务器硬件配置要求

| 配置 | 要求 |
| --- | --- |
| CPU | 主频：至少为2GHz 核心数：10核及以上 指令集：x86指令集 |
| 内存 | 容量至少为64G |
| GPU | 厂商：英伟达 显存：至少8GB FP16计算性能：14TFLOPS |
| 硬盘 | 系统盘：至少为500GB 存储盘：至少为3TB |
| 网卡 | 千兆PCI-E网卡（支持Linux系统） |

### 2）服务器软件环境配置

表2. 服务器软件配置要求

| 配置 | 操作系统 | CUDA |
| --- | --- | --- |
| 要求 | Ubuntu 24.04LTS（64位） | 12.6 |

### 3）用户端配置

表3 用户端配置要求

| 配置 | 要求 |
| --- | --- |
| CPU | 英特尔酷睿 i5及以上 |
| 内存 | 至少16GB |
| 显示器分辨率 | 1920*1080 |
| 操作系统 | Windows 10 专业版（64位）及兼容版本 |
| 浏览器 | Chrome 96.0及兼容版本 |

### 4）服务器及用户端网络条件

表4 网络要求

| 配置 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 网络类型 | 局域网 | 广域网 |
| 带宽 | 100Mbps及以上 | 1000Mbps及以上 |

e.测试设备需求：

| 设备 | 设备信息 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 用户端 | 操作系统：Windows10 专业版及兼容版本 CPU：Intel Core i5及以上 内存：至少16GB 显示器分辨率：1920*1080 浏览器：Chrome 96.0.4664.45、137.0.1234.78 版本 | 2台 |
| 服务端 | 操作系统：Ubuntu 24.04 LTS（64位） CUDA:12.6 内存：容量至少为64G CPU：主频：至少为2GHz 核心数：10核及以上 指令集：x86指令集 GPU：厂商：英伟达 显存：至少8GB FP16计算性能：14TFLOPS 固态硬盘：至少为500G 存储盘：至少为3T 网卡：千兆PCI-E网卡 | 1台 |

测试需要的条件

  - 需要的文档

《软件测试计划》

《单元测试用例》

《集成测试用例》

《系统测试用例》

  - 需要完成的任务

- 测试用例已经完成，根据测试用例逐项进行测试；

- 测试完毕，编写软件测试报告；

- 如发现软件缺陷，需填写软件缺陷及修复记录；

- 缺陷修复后进行复测，并在软件缺陷及修复记录中说明复测结果；

角色和职责

| 人员 | 角色 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 王小敏 | 测试工程师 | 编写《软件测试计划》 |
| 王小敏 | 测试工程师 | 编写《评审记录（软件测试计划）》 |
| 王小敏 | 测试工程师 | 编写《单元测试用例》《集成测试用例》《系统测试用例》 |
| 王小敏 | 测试工程师 | 编写《评审记录（测试用例）》(包含单元/集成/系统测试用例) |
| 王小敏 | 测试工程师 | 编写《单元测试记录》《集成测试记录》《系统测试记录》，《软件测试报告》 《Bug管理及回归测试》 |
| 王小敏 | 测试工程师 | 编写《评审记录（软件测试报告）》 |

风险及应急计划

| 编号 | 风险来源 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有其他工作任务 | 可以在其他任务的间隙时间进行测试或者采用加班时间来测试。 |
| 2 | 无测试环境 | 提前进行测试环境准备 |
| 3 | 测试机宕机 | 正式测试前，先对测试机进行试运行，提前发现问题；测试过程中硬件出了问题及时找软件工程师修理。硬件故障解决之前，先测试与硬件无关的模块。 |
| 4 | 软件缺陷过多且级别较高 | 暂停测试，请开发人员先修复缺陷，再复测。 |
| 5 | 对新版本软件了解不够，需要边测试边写测试用例，测试周期可能会延长 | 提前对需求进行了解。 |

附件一 评审结论

| 评审内容 |  | 评审结论 |
| --- | --- | --- |
| 文档完整程度 | 测试目的明确 | R通过 □存在问题 |
|  | 报告描述/范围严谨准确 | R通过 □存在问题 |
|  | 确认测试设备信息 | R通过 □存在问题 |
|  | 确认人力资源 | R通过 □存在问题 |
|  | 确认测试工作量 | R通过 □存在问题 |
|  | 每一项功能都具备Case编号 | R通过 □存在问题 |
|  | 测试项输出清单及测试结果清晰明确 | R通过 □存在问题 |
|  | 每项测试都具备测试用例分析 | R通过 □存在问题 |
|  | 缺陷统计及遗留bug分析 | R通过 □存在问题 |
|  | 测试结论合理性 | R通过 □存在问题 |
|  | 是否可追溯 | R通过 □存在问题 |
| 评审结论： 通过，测试目的明确，报告描述/范围严谨准确，均已确认人力资源及测试工作量，测试项输出清单及测试结果清晰明确。 |  |  |

| 参评人员签字 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审时间：2025.09.09 |  |  |  |  |  |
| 人员角色 | 姓名 | 签字 | 人员角色 | 姓名 | 签字 |
| 产品经理 | 杨静 |  | 产品开发部经理 | 沈宏 |  |
| 开发负责人 | 宁随军 |  | 测试负责人 | 王小敏 |  |
| QA | 林金贵 |  |  |  |  |
| 其他参评人员 |  |  |  |  |  |
| 批准人员签字/日期 |  |  |  |  |  |