## 单元测试记录
TX-TF-RCN3V2000-VV-001-QR-05-A0
单元测试记录
|  |  |  | 编制部门 | 产品开发部 | 文件版本 | A0
|  |  |  | 编制人 |  | 日 期
|  |  |  | 审核人 |  | 日 期
|  |  |  | 批准人 |  | 日 期
生效日期
文件修订记录
|  |  | 修改日期 | 版本号 | 修订说明 |  | 修订人 | 批准人
总述 | 该文档是肿瘤CT图像随访与评估软件项目2.0.0.0版本单元测试用例设计，它详细描述了测试步骤，预期结果等
目的 | 编写此测试记录目的是为了记录测试人员如何执行测试，软件程序执行过程等。
测试设备需求 | 设备名称 | 资产编码 | 设备信息 |  | 数量 | 浏览器版本
| 用户端 | IPC21120083 | 操作系统：Windows 10 专业版 64位 处理器：英特尔酷睿i5-1135G7 内存：16 G 显示器分辨率：1920*1080 |  | 1台 | Chrome 96.0.4664.45
| 服务端 | SER01816 | 操作系统：Ubuntu 24.04 LTS（64位） CUDA:12.6 内存：64G CPU：主频： 2GHz 核心数：10核 指令集：x86指令集 GPU：厂商：英伟达 显存：8GB FP16计算性能：14TFLOPS 固态硬盘： 500G 存储盘： 3T 网卡：千兆PCI-E网卡 |  | 1台
网络环境 | 百兆广域网&千兆广域网
测试版本 | 2.0.0.0 | 开始时间 | 2025.09.29 | 创建人 | 王小敏 | 测试工具 | Chrome、Jmeter
代码版本 | 0.0.1 | 结束时间 | 2025.09.30 | 测试人员 | 王小敏
测试记录
Case编号 | 需求编号/设计编号 | 测试类型 | 测试阶段 | 功能点 | 简短描述 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注
TU06-001-0001 | SRS-RCN306-001 | 功能测试 | 单元测试 | 安装包打开 | 安装包解密校验 | 1.连接U盘，将经加密的安装压缩包拷贝到服务器磁盘上； 2.安装包解压密码由厂商提供。 | 右击安装包选择 Extract Here | 右击安装包选择 Extract Here，成功弹出输入密码弹窗； | 右击安装包选择 Extract Here，成功弹出输入密码弹窗； | 已通过
TU06-001-0002 | SRS-RCN306-001 | 功能测试 | 单元测试 | 安装包打开 | 安装包解密校验 | 1.连接U盘，将经加密的安装压缩包拷贝到服务器磁盘上； 2.安装包解压密码由厂商提供。 | 1.右击安装包选择 Extract Here ; 2.安装包按照选定路径进行解压; 3.输入错误的解压密码，解压安装包； | 密码错误，需重新输入 | 密码错误，需重新输入 | 已通过
TU06-001-0003 | SRS-RCN306-001 | 功能测试 | 单元测试 | 安装包打开 | 安装包解密校验 | 1.连接U盘，将经加密的安装压缩包拷贝到服务器磁盘上； 2.安装包解压密码由厂商提供。 | 1.右击安装包选择 Extract Here ; 2.安装包按照选定路径进行解压; 3.输入解压正确密码，解压安装包； | 密码输入成功，开始解压 | 密码输入成功，开始解压 | 已通过
TU06-001-0004 | SRS-RCN306-001 | 功能测试 | 单元测试 | 安装包打开 | 安装包解密校验 | 1.连接U盘，将经加密的安装压缩包拷贝到服务器磁盘上； 2.安装包解压密码由厂商提供。 | 1.右击安装包选择 Extract Here ; 2.输入解压密码，开始解压； 3.查看是否解压成功，并查看安装包所包含的文件； | 解压成功，安装包所包含的文件正常； 包含安装文件和卸载文件。 | 解压成功，安装包所包含的文件正常； 包含安装文件和卸载文件。 | 已通过
TU06-002-0001 | SRS-RCN306-002 | 功能测试 | 单元测试 | 安装包安装 | 安装包获取序列码校验 | 1.安装包已解密成功和已经选择完对应的产品型号； 2.安装机器硬件符合安装条件。 | 1.ctrl+Alt+T 打开一Terminal； 2.进入生成序列码脚本目录； 3.执行bash get_message.sh命令，生成Infervision.asc文件； 4.将Infervision.asc放置与get_CODE.sh在同一目录下； 5.执行bash get_CODE.sh，生成被授权的序列码； | 执行获取脚本成功，成功返还回序列号； | 执行获取脚本成功，成功返还回序列号； | 已通过
TU06-002-0002 | SRS-RCN306-002 | 功能测试 | 单元测试 | 安装包安装 | 安装包安装过程校验 | 1.安装包已解密成功和已经选择完对应的产品型号； 2.安装机器硬件符合安装条件。 3.已成功获取序列码 | 1.输入序列码验证安装许可，回车操作； 2.输入当前普通用户的普通用户密码； 3. 确认服务器是否有GPU； 4. 选择软件安装路径，点击【Enter】按键进行自动安装； 5.环境依赖及服务安装完后，等待安装结果； | 安装完成， 环境依赖及服务安装完后，将有ALL Complete 提示； | 安装完成， 环境依赖及服务安装完后，将有ALL Complete 提示； | 已通过
TU06-002-0003 | SRS-RCN306-002 | 功能测试 | 单元测试 | 安装包安装 | 安装包安装中途异常校验 | 1.安装包已解密成功和已经选择完对应的产品型号； 2.安装机器硬件符合安装条件。 3.已成功获取序列码 | 1.输入序列码验证安装许可，回车操作； 2.输入当前普通用户的普通用户密码； 3. 确认服务器是否有GPU； 4. 选择软件安装路径，点击【Enter】按键进行自动安装； 5.环境依赖及服务安装完后，等待安装结果； 6.出现停止或者error时候，按ctrl+C终止进程； 7.从第1步开始再次执行安装过程； | 1.ctrl+C可中断安装成功； 2.从第1步开始再次执行，执行成功。 | 1.ctrl+C可中断安装成功； 2.从第1步开始再次执行，执行成功。 | 已通过
TU06-002-0004 | SRS-RCN306-002 | 功能测试 | 单元测试 | 安装包安装 | 重启机器校验安装包安装是否成功 | 1.安装包已解密成功和已经选择完对应的产品型号； 2.安装机器硬件符合安装条件。 3.已成功获取序列码 | 1.安装过程执行完成后，重启机器； 2.重启后查看环境依赖及服务安装状态； | 环境依赖及服务安装成功 | 环境依赖及服务安装成功 | 已通过
TU06-002-0005 | SRS-RCN306-002 | 功能测试 | 单元测试 | 安装包安装 | 安装包安装成功后，发图校验 | 1.安装包已安装成功； 2.安装机器硬件符合安装条件。 | 1.安装包安装成功后； 2.进入Infervision路径下，执行发图脚本，bash unzip_dcm.sh 3.发图成功后，进入前端查看产品功能是否正常； | 发图成功； 前端产品功能运行正常 | 发图成功； 前端产品功能运行正常 | 已通过
TU06-003-0001 | SRS-RCN306-003 | 功能测试 | 单元测试 | 安装包卸载 | 安装包卸载过程校验 | 1.安装包已安装成功； 2.发图成功，前端产品功能运行正常。 | 1.ctrl+Alt+T 打开一个Terminal。 2.进入解压后的文件夹 ； 3.执行卸载脚本 bash uninstall.sh； 4. 输入Y(接受卸载)或n(取消卸载)； 5.输入当前用户的用户密码，【Enter】按键进行自动卸载。 6.观察卸载过程。 | 执行卸载完成； | 执行卸载完成； | 已通过
TU06-003-0002 | SRS-RCN306-003 | 功能测试 | 单元测试 | 安装包卸载 | 重启机器后，安装包卸载是否成功卸载校验 | 安装包已执行卸载。 | 1.安装包卸载执行完成后，重启机器； 2.观察服务卸载状态；。 | 卸载成功； | 卸载成功； | 已通过
TU00-005-0001 | SDS-IF00-RCN3005-001 | 接口测试 | 单元测试 | 数据上传接口 | 数据上传接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:3333/upload/compressed/file 支持HTTP/HTTPS协议 请求：POST； | 1.输入POST请求地址； https://recistest.infervision.com:3333/upload/compressed/file。 | json数据返回正常； | 若图像上传流程完成，接口返回 HTTPS 200 响应 JSON 编码的 study 对象描述。 返回的json示例如下： { "version":4, "code":0, "message":"Success", "timestamp":1747793014.2918446, "data":{ "success":true, "filename":"XCX.zip", "filesize":419248221, "uuid":"607f8d2f-4856-4c37-ab85-3a1f5f6b6b4f" } } | 已通过
TU00-005-0002 | SDS-IF00-RCN3005-002 | 接口测试 | 单元测试 | 创建处理任务接口 | 创建处理任务接口验证 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:3333/series/series_uid/tasks； 支持HTTP/HTTPS协议 请求：POST； 3.数据正常。 | 1.输入POST 请求地址； 2.输入json数据，发送请求； { "type": "predict/infercare_ct_liver、predict/infercare_ct_lymph、predict/infercare_ct_urinary", "priority": 20, "payload": { "path": " path " } } | 返回Http status code 200，json数据返回正常； | 返回Http status code 200，任务发起成功。 返回的json示例如下： { "product": : [ "UNKNOWN" ], "workerId": "", "originPriority": 200, "acquiredAt": "", "priority": 200, "type": "predict/infercare_ct_liver、predict/infercare_ct_lymph、predict/infercare_ct_urinary", "target": { "series": [ { "modality": "CT", "thumbStorageId":"thumbStorageId", "seriesDate": " seriesDate ", "seriesTimeStamp": seriesTimeStamp, "seriesId": 52 "createdAt": " createdAt ", "sliceThickness": "1.5", "protocolName": " protocolName ", "convolutionKernel": [ "Br36d", "1" ], "stationName":"stationName", "updatedAt": " updatedAt ", "product": …….. | 已通过
TU00-005-0003 | SDS-IF00-RCN3005-003 | 接口测试 | 单元测试 | 获取处理任务结果接口 | 获取处理任务结果接口验证 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:3333/tasks/_acquire?predict/infercare_ct_liver、predict/infercare_ct_lymph、predict/infercare_ct_urinary； 支持HTTP/HTTPS协议 请求：POST； 3.数据正常； 4.Headers：Content-Type:application/json。 | 1.输入POST 请求地址https://recistest.infervision.com:3333/tasks/_acquire?predict/infercare_ct_liver、predict/infercare_ct_lymph、predict/infercare_ct_urinary； 2.输入json数据，发送请求； { "workerId": "worker1", } | json数据返回正常； | 若前来获取任务的worker已经领取了任务，且尚未写回处理结果，则再次下发已领取过的任务数据。 否则，根据任务类型，获取一个需要处理的任务进行下发。 返回的JSON数据格式为： { "createdAt": "createdAt", "workerId": "", "payload": { "path": "path", "series_iuid": "series_iuid", "output_path": "output_path" }, "acquiredAt": "acquiredAt", "origin_priority": 200, "isHistory": false, "type": "predict/infercare_ct_liver、predict/infercare_ct_lymph、predict/infercare_ct_urinary", "priority": 150, "taskId": "taskId", "status": "pending", "updatedAt": "updatedAt", "target": { "createdAt": "createdAt", "relId": -1, "series": [ { "modality": "CT", "thumbStorageId": "fs1", "patientId": "3150532", "seriesDate": "seriesDate", "seriesTimeStamp": "seriesTimeStamp", "seriesId": -1, "createdAt": "createdAt", "sliceThickness": 1.5, "protocolName":"protocolName", "convolutionKernel": [ "Br36d", "1" ], …… | 已通过
TU00-005-0004 | SDS-IF00-RCN3005-004 | 接口测试 | 单元测试 | 保存处理结果接口 | 保存处理结果接口验证 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:3333/series/<series_uid>/predict/infercare_ct_liver、predict/infercare_ct_lymph、predict/infercare_ct_urinary； 支持HTTP/HTTPS协议 请求：PUT； 3.数据正常； 4.Headers：Content-Type:application/json。 | 1.输入POST 请求地址https://recistest.infervision.com:3333/series/<series_uid>/predict/infercare_ct_liver、predict/infercare_ct_lymph、predict/infercare_ct_urinary； 2.输入json数据，发送请求； {"lesions": { "1": { "attr": { "volume": 25.331087339496612, "shortDiameter": 32.066354986375835, "anatomy": [ "left_basalGanglion", "left_temporal", "left_thalamus", "left_ventricle"], "meanHuValue": 53.91975665164992, "pixelNumber": 25971, "keySliceId": 17, "keyZ": -166.38537630003, "type": "hemorrhage", "longDiameter": 36.541290085004725}, "contours": { "data": [{ "sliceId": 22, "z": -184.88537630003, "contour": [[[ 299, 265], [299, 264[ 299,263]]] }], "_type": "contours"}}}, "standardLine": { "lines": { "data": [ [ 321, 458, 225, 37, -240.38537630003, 1 ], [ 321, 457, 227, 44, -235.69237630003,2 ] ], "_type": "lines"} }, "measurementLine": { "lines": { "data": [ [273, 248, 264,250, -240.38537630003, 1 ], [274, 251, 264, 253, -235.69237630003, 2 ]]"_type": "lines"}}, "heart": { "attr": { "volume": 25.331087339496612, "side": [ "left"], "isMidlineDeviated": true, "ventricleCompression": true, "meanHuValue": 53.91975665164992, "findings": true, "intraventricularHemorrhage": true, "midlineDeviaTUon": -4.350000000000001, "affectedPosiTUon": [ ], "maxShortDiameter": 32.066354986375835, "position": [ "thalamus", "basalGanglion", "temporal"], "maxLongDiameter": 36.541290085004725 }}} 2.seriesId无法找到series纪录,校验返回结果； | json数据返回正常； | json数据返回正常； | 已通过
TU00-005-0005 | SDS-IF00-RCN3005-005 | 接口测试 | 单元测试 | 任务状态更新接口 | 任务状态更新接口验证 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:3333/tasks/<taskId>； 支持HTTP/HTTPS协议 请求：PATCH； 3.数据正常； 4.Headers：Content-Type:application/json。 | 1.输入PATCH请求地址； 2.输入json数据，发送请求； {"status": "ok"}或{"status": "error"} | 设置成功，则返回 http status 200 | 设置成功，则返回 HTTPS status 200，返回的json示例为： { "product": [ ], "workerId": null, "originPriority": 200, "acquiredAt": null, "priority": null, "type": "type", "target": { "series": [ { "modality": "CT", "thumbStorageId": "fs1", "patientId": "patientId", "seriesDate": "seriesDate", "seriesTimeStamp": "seriesTimeStamp", "seriesId": -1, "createdAt": "createdAt", "sliceThickness": 1.5, "protocolName": "protocolName", "convolutionKernel": [ "Br36d", "1" ], "stationName": "stationName", "updatedAt": "updatedAt", "product": [ "UNKNOWN" ], "seriesInstanceUID": "seriesInstanceUID", "seriesDescription":"seriesDescription", "seriesTime": "seriesTime", "studyInstanceUID":"studyInstanceUID", "storagePath": "", "xRayTubeCurrent": 126, "seriesNumber": "9", "bodyPartExamined": "bodyPartExamined", "studyId": -1, "thumbStoragePath": "", "spacingBetweenSlices": null, "statusCode": 200 } ] }, | 已通过
TU00-005-0006 | SDS-IF00-RCN3005-006 | 接口测试 | 单元测试 | 查询处理结果接口 | 查询处理结果接口验证 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:3333/series/<series_iuid>/< predict/infercare_ct_liver、predict/infercare_ct_lymph、predict/infercare_ct_urinary>； 支持HTTP/HTTPS协议 请求：GET； 3.studyInstanceUID输入正确值。 | GET 请求地址： https://recistest.infervision.com:3333/series/<series_iuid>/< predict/infercare_ct_liver、predict/infercare_ct_lymph、predict/infercare_ct_urinary>发送请求； | 图像查询流程完成，接口返回 HTTP 200 响应 JSON 编码的 study 对象描述 | 若根据seriesId找到处理结果。 返回的json示例如下： { "lesions": { "1": { "attr": { "volume": 25.331087339496612, "shortDiameter": 32.066354986375835, "anatomy": [ "left_basalGanglion", "left_temporal", "left_thalamus", "left_ventricle" ], "meanHuValue": 53.91975665164992, "pixelNumber": 25971, "keySliceId": 17, "keyZ": -166.38537630003, "type": "hemorrhage", "longDiameter": 36.541290085004725 }, "contours": { "data": [ { "sliceId": 22, "z": -184.88537630003, "contour": [ [ [ 299, 265 ], [ 299, 264 ], [ 299, 263 ] ] ] } ], | 已通过
TU00-005-0007 | SDS-IF00-RCN3005-007 | 接口测试 | 单元测试 | 查询图像数据接口 | 查询图像数据接口验证 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:3333/studies/<studyInstanceUID> 支持HTTP/HTTPS协议 请求：GET； | 1.输入GET 请求地址； https://recistest.infervision.com:3333/studies/<studyInstanceUID>发送请求。 | json数据返回正常； | 若输入为 GET /studies/<studyInstanceUID> 且图像查询流程完成，接口返回 HTTPS 200 响应 JSON 编码的 study 对象描述。 返回json示例如下： { "stationFlag": "", "patientSex": "M", "studyTime": "studyTime", "modality": "CT", "patientId": "3150532", "isRead": null, "seriesStatus": 4, "accessionNumber": "accessionNumber", "createdAt": "createdAt", "arrivalTime": "arrivalTime", "viewed": "unprocessed", "studyTimeStamp": "studyTimeStamp", "patientAge": "patientAge", "studyID": "studyID", "id": 48, "updatedAt":"updatedAt", "patientName": "", "pneumoniaResult": -1, "studyDescription": "studyDescription", "studyInstanceUID": "studyInstanceUID", "patientIndex":"patientIndex", "patientBirthDate": "patientBirthDate", "study_extra": { }, "series": [ { "modality": "CT", "thumbStorageId": "fs1", "seriesDate": "seriesDate", "seriesTimeStamp": "seriesTimeStamp", "imgFrameNumber": "imgFrameNumber", "seriesId": "seriesId", "createdAt": "createdAt", "sliceThickness": 1.5, "path": "path", "protocolName": "protocolName", "convolutionKernel": [ "Br36d", "1" ], | 已通过
TU00-005-0008 | SDS-IF00-RCN3005-008 | 接口测试 | 单元测试 | 获取病灶时间线列表接口 | 获取病灶时间线列表接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:9200/patient/detail/10/lesion?tab=<cf66299e >； 支持HTTP/HTTPS协议 请求：GET； 3.studyInstanceUID输入正确值。 | GET 请求地址： https://recistest.infervision.com:9200/patient/detail/10/lesion?tab=cf66299e-d62d-4c42-9c6c-4678981f5cba发送请求； | json数据返回正常； | 返回的json示例如下： { "version": 4, "code": 0, "message": "Success", "timestamp": 1741174861.8293614, "data": { "total": 17, "pages": 1, "rows": [{ "index": 1, "lesion_size": "big", "master_patient_fk": 2, "template_id": "cf66299e-d62d-4c42-9c6c-4678981f5cba", "lesion_info": [{ "id": 62, "detail": { "id": 1, "type": "solid nodule", "volume": 357.326509475708, "density": [-723, 99], "position": ["L_super_lb_apicoposter"], "axialZoom": "InferCareMPR/cf66299e-d62d-4c42-9c6c-4678981f5cba/1.3.12.2.1107.5.1.4.60217.30000020080615123145900095721/1-AZ.png", "malignant": 0.5681018394729864, "keySliceId": 56, "probability": 0.9954901337623596, "longDiameter": 14.142615111868583, "position_flow": [], "shortDiameter": 3.9435717377675 }, "summary": { "volume": 357.326509475708, "longDiameter": 14.142615111868583, "shortDiameter": 3.9435717377675 }, "modality": "CT", "visit_id": 6, "has_image": true, "patient_fk": 2, "study_date": "2020-08-08", "study_iuid": "1.2.840.113564.345049290535.9692.637324740667728219.67829", "study_time": "095006", "series_iuid": "1.3.12.2.1107.5.1.4.60217.30000020080615123145900095721", "accession_number": "CT2008080208" }], "echart": { "volume": [357.326509475708, 96.36752414703369, 102.46635913113602], "longDiameter": [14.142615111868583, 5.797232698394026, 10.743466281805867], "shortDiameter": [3.9435717377675, 3.725476062322739, 3.7605498677025575], "study_date": ["2020-08-08", "2021-01-18", "2022-10-27"], "study_time": ["095006", "165851", "092452"] }], "page": 1, "size": 10, "has_next": false, "extra": { "viewers": [{ "id": "922fb0d2-d9bd-4e4b-a74b-0c44c71cbece", "name": "3D Viewer", "description": "3D 追踪客户端", "url": "/3dViewer", "preset": true, "multiTimePoint": true, "createdAt": "2025-03-05T18:26:43.574391", "updatedAt": "2025-03-05T18:26:43.574414" }], "lesion_threshold": 6 } } },…….. | 已通过
TU00-005-0009 | SDS-IF00-RCN3005-009 | 接口测试 | 单元测试 | 获取单个患者时间线接口 | 获取单个患者时间线接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:9200/patient/detail/1?solution=<fada36b5>； 支持HTTP/HTTPS协议 请求：GET。 3.输入正确的series_uid； | 1.输入GET 请求地址； https://recistest.infervision.com:9200/patient/detail/1?solution=fada36b5-3e8f-4c69-9400-180f9a1ce798。 2.发送请求。 | json数据返回正常； | 返回的json示例如下： { "version": 4, "code": 0, "message": "Success", "timestamp": 1746699618.1988273, "data": { "id": 1, "patient_id": "encrypted52uPhS8Tl70UcCttx2i5nO6khG8TcqWEFTYq7bQsE-I", "name": "encrypted52uPhS8Tl70UcCttx2i5nO6khG8TcqWEFTYq7bQsE-I", "gender_code": "M", "gender_display": "Male", "birthday": "1979-11-12", "age": "45", "phone_number": null, "id_number": null, "department_name": "System (Automatic enrollment)", "enroll_motivation": {}, "visits": [{ "id": 3, "patient_fk": 1, "assist_study_date": "2020-11-20", "default_study_iuid": { "tag": { "CT-chest": ["12629322-1776-457a-8ac6-d5d2c25c5dcc"], "CT-abdomen": ["68eac778-3994-405d-b688-295cc9fa823c"] }, "tabs": { "08ea9ebc-b92f-46e3-8440-d4592c704796": { "key": "StomachLesion", "value": "Stomach lesion" }, }, "modality": ["CT"], "mpc_result": ["CT-abdomen", "CT-chest"], "study_iuid": "1.2.840.20201120.120112005799" }, "default_series_iuid": { "08ea9ebc-b92f-46e3-8440-d4592c704796": "1.2.840.113619.2.55.3.2831183620.555.1605751157.325.3", }, "default_study_time": "162026", "has_image": true, "extra": {} }, { "modality": ["CT"], "mpc_result": ["CT-abdomen", "CT-chest"] }, "extra": { "visible_tags": ["CT-chest"], "visible_tabs": ["1aefc79c-90f8-4450-993d-8974567b010e"], "template_ids": ["1aefc79c-90f8-4450-993d-8974567b010e"] }, "read": false } } | 已通过
TU00-005-0010 | SDS-IF00-RCN3005-010 | 接口测试 | 单元测试 | 统一搜索接口 | 统一搜索接口验证 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:9200/unity/list?type=patient&page=1&size=10； 支持HTTP/HTTPS协议 请求：GET； 3.数据正常； 4.Headers：Content-Type:application/json。 | 1.输入GET请求地址； https://recistest.infervision.com:9200/unity/list?type=patient&page=1&size=10 2.发送请求； | json数据返回正常； | 返回的json示例如下： { "version": 4, "code": 0, "message": "Success", "timestamp": 1740736540.2686117, "data": { "total": 3, "pages": 1, "rows": [{ "id": 3, "patient_id": "CW023001-P003184673", "name": "CW023001-P003184673", "gender_code": "F", "gender_display": "女", "birthday": "1966-11-30", "age": "58", "phone_number": null, "id_number": null, "department_name": "系统（自动入组）", "enroll_motivation": { "method": "auto", "reason": "2022年03月31日检查，1、2、3号结节等16个结节长径大于1mm", "method_cn": "自动入组" }, "visits": [{ "id": 5, "patient_fk": 3, "assist_study_date": "2022-03-31", "default_study_iuid": { "study_iuid": "1.2.840.113564.345051450607.22592.637843375046413693.1076", "modality": ["CT"], "tag": { "CT-lung": ["83fde03b-0acb-4ed0-85ff-91d663f97ac2"], "CT-abdomen": ["e619c516-6689-40c5-b643-c009ad628e2b", "0b06c8dd-1230-43ea-ae5b-c25451ed1005"] }, "mpc_result": ["CT-lung", "CT-abdomen"], "tabs": { "83fde03b-0acb-4ed0-85ff-91d663f97ac2": "Nodule", "e619c516-6689-40c5-b643-c009ad628e2b": "LiverTumour", "0b06c8dd-1230-43ea-ae5b-c25451ed1005": "UrinaryTumour" } }, "default_series_iuid": { "83fde03b-0acb-4ed0-85ff-91d663f97ac2": "1.3.12.2.1107.5.1.4.73388.30000022032900102536800253076", "e619c516-6689-40c5-b643-c009ad628e2b": "1.3.12.2.1107.5.1.4.73388.30000022032900102536800253746", "0b06c8dd-1230-43ea-ae5b-c25451ed1005": "1.3.12.2.1107.5.1.4.73388.30000022032900102536800253076" }, "default_study_time": "192918", "has_image": true, "extra": {} }], "tags": { "modality": ["CT"], "tag": { "CT-lung": ["83fde03b-0acb-4ed0-85ff-91d663f97ac2"], "CT-abdomen": ["e619c516-6689-40c5-b643-c009ad628e2b", "0b06c8dd-1230-43ea-ae5b-c25451ed1005"] }, "mpc_result": ["CT-lung", "CT-abdomen"], "tabs": { "83fde03b-0acb-4ed0-85ff-91d663f97ac2": "Nodule", "e619c516-6689-40c5-b643-c009ad628e2b": "LiverTumour", "0b06c8dd-1230-43ea-ae5b-c25451ed1005": "UrinaryTumour" } }, "tags": { "modality": ["CT"], "tag": { "CT-lung": ["83fde03b-0acb-4ed0-85ff-91d663f97ac2"] }, "mpc_result": ["CT-lung"], "tabs": { "83fde03b-0acb-4ed0-85ff-91d663f97ac2": "Nodule" } } }], "page": 1, "size": 10, "has_next": false } }, …….. | 已通过
TU00-005-0011 | SDS-IF00-RCN3005-011 | 接口测试 | 单元测试 | 获取磁盘容量接口 | 获取磁盘容量接口验证 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:9200/api/repacs/capacity； 支持HTTP/HTTPS协议 请求：GET； 3.数据正常； 4.Headers：Content-Type:application/json。 | 1.输入GET请求地址； https://recistest.infervision.com:9200/api/repacs/capacity 2.发送请求； | json数据返回正常； | 若磁盘空间正常或磁盘已满，接口返回free_bytes(可用空间)、total_bytes(总空间)。 返回的json示例如下： { "version": 4, "code": 0, "message": "Success", "timestamp": 1744274821.3891902, "data": { "free_bytes": 184447266816, "total_bytes": 490000453632 } } | 已通过
TU00-005-0012 | SDS-IF00-RCN3005-012 | 接口测试 | 单元测试 | 用户登录接口 | 用户登录接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:9200/doctor/login 支持HTTP/HTTPS协议 请求：POST； | 1.输入POST 请求地址； https://recistest.infervision.com:9200/doctor/login发送请求。 输入json如下： { "login_id": "G/ex3qYobBP3/VAi534VHKcBqqak7brwINpZua1MCMuRonaFsj3LRchN7Z4Ikvo237lU3bqryxybtWuzBs0yctB8k/FK7M5DvLUwt66Q1Cenn5gcWrolUJZwX9ZG1y2U5HN8x1uF+24qNOmQe7cDl7kFgyWiRazAFUIM3hgum22JcLumQBnCwNTKnn4+UQWJG5L5/JOxqVblnVJuwue38lOrtbUgztfJxUOrsHmojBSyR3LN7/DQaqGnEX+zC3APCqQgWgXnf5CI++BugMxwVa6phzS4P3q32gnphNzriIL62tP/ILcslwCFxj/SZzTuMTG0I2ceq3/RkrjWYSBdFw==" } | json数据返回正常； | 若登录成功，则返回HTTPS status 200； 返回json示例如下： { "version": 4, "code": 0, "message": "Success", "timestamp": 1750756255.3504727, "data": { "id": 1, "account": "tx-master", "name": "System Administrator", "mobile": "", "email": null, "doctor_code": "tx-master", "status": 1, "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6MSwic3ltYm9sIjoiTVdZMFl6Y3dOREV0TkRaaE5pMDBNRGM1TFRsbFpUQXRPVFptWXpFeU1qQmhO", "hospital_id": null, "hospital_name": null, "extra_uuid": null, "extra_info": {}, "solutions": ["solutions "], "password_reset": false } } | 已通过
TU00-005-0013 | SDS-IF00-RCN3005-013 | 接口测试 | 单元测试 | 用户修改密码接口 | 用户修改密码接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:9200/doctor/change_password 支持HTTP/HTTPS协议 请求：POST； | 1.输入POST请求地址； https://recistest.infervision.com:9200/doctor/change_password发送请求。 Json如下： { "old_password": "321", "new_password": "TXniubi2021", "confirm_password": "TXniubi2021" } | json数据返回正常； | 若首次修改密码成功，则返回HTTPS status 200； 返回json示例如下： { "version": 2, "code": 0, "msg": "Successful.", "msg_cn": "密码修改成功，请重新登录", "timestamp": 1715246243.7924857, "data": {} } | 已通过
TU00-005-0014 | SDS-IF00-RCN3005-014 | 接口测试 | 单元测试 | 用户退出接口 | 用户退出接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:9200/doctor/logout 支持HTTP/HTTPS协议 请求：POST； | 1.输入POST请求地址； https://recistest.infervision.com:9200/doctor/logout发送请求。 | json数据返回正常； | 若用户退出成功，则返回HTTPS status 200； 返回json示例如下： { "version": 2, "code": 0, "msg": "Successful.", "msg_cn": "成功.", "timestamp": 1715246131.5561185, "data": {} } | 已通过
TU00-005-0015 | SDS-IF00-RCN3005-015 | 接口测试 | 单元测试 | 科室列表接口 | 科室列表接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:9200/department/list?name= 支持HTTP/HTTPS协议 请求：GET； | 1.输入GET请求地址； https://recistest.infervision.com:9200/department/list?name=发送请求。 | json数据返回正常； | 若退出成功，则返回HTTPS status 200； 返回json示例如下： { "version": 4, "code": 0, "message": "成功", "timestamp": 1740044787.9643407, "data": { "total": 2, "pages": 1, "rows": [{ "id": 1, "name": "默认科室", "user_count": 1, "template_groups": ["a", "b"] }, { "id": 2, "name": "放射科2", "user_count": 0, "template_groups": ["a", "b"] }], "page": 1, "size": 10, "has_next": false } } | 已通过
TU00-005-0016 | SDS-IF00-RCN3005-016 | 接口测试 | 单元测试 | 创建科室接口 | 创建科室接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:9200/department/create= 支持HTTP/HTTPS协议 请求：POST； | 1.输入POST请求地址； https://recistest.infervision.com:9200/department/create=发送请求。 输入json： { "name": "放射科", "solutions": ["abc", "bcd"] } | json数据返回正常； | 若成功显示用户列表，则返回HTTPS status 200； 返回json示例如下： { "version": 4, "code": 0, "message": "成功", "timestamp": 1740044787.9643407, "data": {} } | 已通过
TU00-005-0017 | SDS-IF00-RCN3005-017 | 接口测试 | 单元测试 | 编辑科室接口 | 编辑科室接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:9200/department/update/<id> 支持HTTP/HTTPS协议 请求：POST； | 1.输入POST请求地址； https://recistest.infervision.com:9200/department/update/<id>。 输入json： { "name": "放射科", "solutions": ["abc", "bcd"] } | json数据返回正常； | 若成功显示用户列表，则返回HTTPS status 200； 返回json示例如下： { "version": 4, "code": 0, "message": "成功", "timestamp": 1740044787.9643407, "data": {} } | 已通过
TU00-005-0018 | SDS-IF00-RCN3005-018 | 接口测试 | 单元测试 | 删除科室接口 | 删除科室接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:9200/department/delete/<id> 支持HTTP/HTTPS协议 请求：POST； | 1.输入POST请求地址； hhttps://recistest.infervision.com:9200/department/delete/<id>。 | json数据返回正常； | 若成功显示用户列表，则返回HTTPS status 200； 返回json示例如下： { "version": 4, "code": 34, "message": "科室被用户绑定", "timestamp": 1740044787.9643407, "data": {} } | 已通过
TU00-005-0019 | SDS-IF00-RCN3005-019 | 接口测试 | 单元测试 | 获取用户列表接口 | 获取用户列表接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:9200 /doctor/list?name= 支持HTTP/HTTPS协议 请求：GET； | 1.输入GET请求地址； https://recistest.infervision.com:9200 /doctor/list?name=发送请求。 | json数据返回正常； | 若新增成功，则返回HTTPS status 200； 返回json示例如下： { "version": 4, "code": 0, "message": "Success", "timestamp": 1750128332.2168877, "data": { "total": 6, "pages": 1, "rows": [{ "id": 8, "name": "user1", "account": "user1", "mobile": null, "sex": "9", "doctor_code": "user1", "department_id": 4, "created_at": "2025-06-16 18:09:06", "updated_at": "2025-06-16 18:09:06", "role_id": 4, "last_login": "", "status": 1, "organization_id": 1 }, { "id": 7, "name": "dep1", "account": "thoraxadmin", "mobile": null, "sex": "9", "doctor_code": "thoraxadmin", "department_id": 4, "created_at": "2025-06-16 18:08:46", "updated_at": "2025-06-16 18:08:46", "role_id": 3, "last_login": "", "status": 1, "organization_id": 1 }], "page": 1, "size": 10, "has_next": false, "extra": {} } } | 已通过
TU00-005-0020 | SDS-IF00-RCN3005-020 | 接口测试 | 单元测试 | 创建用户接口 | 创建用户接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:9200/doctor/create 支持HTTP/HTTPS协议 请求：POST； | 1.输入POST请求地址； https://recistest.infervision.com:9200/doctor/create发送请求。 Json如下： { "username": "testdd12345", "title": "住院医师", "sex": "0", "status": 1, "password": "qwer1234", "role_ids": [1, 2], "organization_id": 1, "name": "测试dd", "mobile": "13914111111", "department_ids": [1] } | json数据返回正常； | 若编辑成功，则返回HTTPS status 200； 返回json示例如下： { "version": 2, "code": 0, "msg": "Successful.", "msg_cn": "成功.", "timestamp": 1716256478.0007992, "data": {} } | 已通过
TU00-005-0021 | SDS-IF00-RCN3005-021 | 接口测试 | 单元测试 | 编辑用户接口 | 编辑用户接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:9200/doctor/single/<id> 支持HTTP/HTTPS协议 请求：POST； | 1.输入POST请求地址； https://recistest.infervision.com:9200/doctor/single/<id>发送请求。 Json如下： { "account": "testdd12345", "role_id": 2, "organization_id": 1, "name": "测试dd", "mobile": "13914111111", "department_id": 8 } | json数据返回正常； | 若编辑成功，则返回HTTPS status 200； 返回json示例如下： { "version": 2, "code": 0, "msg": "Successful.", "msg_cn": "成功.", "timestamp": 1716257083.261009, "data": {} } | 已通过
TU00-005-0022 | SDS-IF00-RCN3005-022 | 接口测试 | 单元测试 | 重置用户密码接口 | 重置用户密码接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:9200/doctor/reset_password/<id> 支持HTTP/HTTPS协议 请求：POST ； | 1.输入POST请求地址； https://recistest.infervision.com:9200/doctor/reset_password/<id>发送请求。 输入json: { "new_password": "321", "confirm_password": "321" } | json数据返回正常； | 若重置成功，则返回HTTPS status 200； 返回json示例如下： { "version": 2, "code": 2, "msg": "Failed.", "msg_cn": "超管不可以给自己重置密码", "timestamp": 1715246243.7924857, "data": {} } | 已通过
TU00-005-0023 | SDS-IF00-RCN3005-023 | 接口测试 | 单元测试 | 删除用户接口 | 删除用户接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:9200/doctor/single/<id> 支持HTTP/HTTPS协议 请求：DELETE； | 1.输入DELETE请求地址； https://recistest.infervision.com:9200/doctor/single/<id>发送请求。 | json数据返回正常； | 若禁用成功，则返回HTTPS status 200； 返回json示例如下： { "version": 2, "code": 0, "msg": "Successful.", "msg_cn": "成功.", "timestamp": 1715247080.8356886, "data": {} } | 已通过
TU00-005-0024 | SDS-IF00-RCN3005-024 | 接口测试 | 单元测试 | 添加事件接口 | 添加事件接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:9200/treatment/event/create 支持HTTP/HTTPS协议 请求：POST； | 1.输入POST请求地址； https://recistest.infervision.com:9200/treatment/event/create发送请求。 Json如下： { "patient_fk": 1, "event_type": "chemotherapy", "event_date": "2025-04-15", "description": " ", "solution": "44b03efa-5ccc-44a5-9ca0-1beba7587f5b", "baseline_detail": { "chestCT": { "accession_number": "01D2020112005799", "study_iuid": "1.2.840.20201120.120112005799", "modality": "CT", "series_iuid": "1.2.840.113619.2.55.3.2831183620.555.1605751157.325.3", "study_date": "2020-11-20", "study_time": "162108", "product": { "1da39037-6bad-416e-959f-f6b51b47f9e8": "INFERCARE_CT_LYMPH", "f8e56cc2-860f-4fac-8a98-fa9c8cb940c1": "INFERCARE_CT_LUNG" }, "mpc_scan": "", "mpc_result": ["lung", "abdomen"], "series_desc": { "1da39037-6bad-416e-959f-f6b51b47f9e8": "Recon 2:", "f8e56cc2-860f-4fac-8a98-fa9c8cb940c1": "Recon 2:" } }, "abdomenCT": { "accession_number": "01D2020112005799", "study_iuid": "1.2.840.20201120.120112005799", "modality": "CT", "series_iuid": "1.2.840.113619.2.55.3.2831183620.555.1605751157.325.3", "study_date": "2020-11-20", "study_time": "162108", "product": { "1da39037-6bad-416e-959f-f6b51b47f9e8": "INFERCARE_CT_LYMPH", "f8e56cc2-860f-4fac-8a98-fa9c8cb940c1": "INFERCARE_CT_LUNG" }, "mpc_scan": "", "mpc_result": ["lung", "abdomen"], "series_desc": { "1da39037-6bad-416e-959f-f6b51b47f9e8": "Recon 2:", "f8e56cc2-860f-4fac-8a98-fa9c8cb940c1": "Recon 2:" } } } } | json数据返回正常； | 若重置成功，则返回HTTPS status 200； 返回json示例如下： { "version": 4, "code": 0, "message": "Success", "timestamp": 1745288901.1888342, "data": { "event_id": 85, "baseline_id": 151 } } | 已通过
TU00-005-0025 | SDS-IF00-RCN3005-025 | 接口测试 | 单元测试 | 编辑事件接口 | 编辑事件接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:9200/treatment/event/<id>/edit 支持HTTP/HTTPS协议 请求：POST； | 1.输入POST请求地址； https://recistest.infervision.com:9200/treatment/event/<id>/edit发送请求。 输入json： { "event": { "description": " ", "event_date": "2025-04-21", "event_type": "surgical_operation" }, "baseline": { "id": 27, "event_fk": 18, "index": 0, "detail": { "chestCT": { "product": { "3eff34b9-3018-4a4d-93d6-8a724e55918c": "INFERCARE_CT_LYMPH", "63e22fa3-90c8-473d-a7c5-b592215ee96e": "INFERCARE_CUSTOM", "9c7b3f92-bbc2-46ad-9bb7-baa0665f9324": "INFERCARE_CT_LUNG" }, "modality": "CT", "mpc_scan": "plainScan", "mpc_result": ["lung", "abdomen"], "study_date": "2020-11-20", "study_iuid": "1.2.840.20201120.120112005799", "study_time": "162108", "series_desc": { "3eff34b9-3018-4a4d-93d6-8a724e55918c": "Recon 2:" }, "series_iuid": "1.2.840.113619.2.55.3.2831183620.555.1605751157.325.3", "accession_number": "01D2020112005799" }, "abdomenCT": null }, "target_lesion": { "default": { "1.2.840.20201120.120112005799": {} }, "infercare": { "1.2.840.20201120.120112005799": {} } }, "doctor_fk": 1, "has_report": false, "report_list": [], "created_at": "2025-04-29 16:02:39" }, "doctor_fk": null, "target_lesions": { "default": {}, "infercare": {} }, "has_report": false, "report_list": [], "created_at": null } | json数据返回正常； | 若重置成功，则返回HTTPS status 200； 返回json示例如下： { "version": 4, "code": 0, "message": "Success", "timestamp": 1745304069.5292702, "data": { "event_id": 85, "followup_id": 155 } } | 已通过
TU00-005-0026 | SDS-IF00-RCN3005-026 | 接口测试 | 单元测试 | 获取事件详情接口 | 获取事件详情接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:9200/treatment/event/138 支持HTTP/HTTPS协议 请求GET； | 1.输入GET请求地址； https://recistest.infervision.com:9200/treatment/event/138发送请求。 | json数据返回正常； | 若重置成功，则返回HTTPS status 200； 返回json示例如下： { "version": 4, "code": 0, "message": "Success", "timestamp": 1745724247.4708135, "data": { "id": 138, "patient_fk": 1, "event_type": "chemotherapy", "event_date": "2025-04-15", "description": " ", "doctor_fk": 1, "created_at": "2025-04-27 11:19:12", "followups": [{ "id": 235, "event_fk": 138, "index": 0, "detail": { "chestCT": { "product": { "1da39037-6bad-416e-959f-f6b51b47f9e8": "INFERCARE_CT_LYMPH", "f8e56cc2-860f-4fac-8a98-fa9c8cb940c1": "INFERCARE_CT_LUNG" }, "modality": "CT", "mpc_scan": "", "mpc_result": ["lung", "abdomen"], "study_date": "2020-11-20", "study_iuid": "1.2.840.20201120.120112005799", "study_time": "162108", "series_desc": { "1da39037-6bad-416e-959f-f6b51b47f9e8": "Recon 2:", "f8e56cc2-860f-4fac-8a98-fa9c8cb940c1": "Recon 2:" }, "series_iuid": "1.2.840.113619.2.55.3.2831183620.555.1605751157.325.3", "accession_number": "01D2020112005799" }, "abdomenCT": { "product": { "1da39037-6bad-416e-959f-f6b51b47f9e8": "INFERCARE_CT_LYMPH", "f8e56cc2-860f-4fac-8a98-fa9c8cb940c1": "INFERCARE_CT_LUNG" }, "modality": "CT", "mpc_scan": "", "mpc_result": ["lung", "abdomen"], "study_date": "2020-11-20", "study_iuid": "1.2.840.20201120.120112005799", "study_time": "162108", "series_desc": { "1da39037-6bad-416e-959f-f6b51b47f9e8": "Recon 2:", "f8e56cc2-860f-4fac-8a98-fa9c8cb940c1": "Recon 2:" }, "series_iuid": "1.2.840.113619.2.55.3.2831183620.555.1605751157.325.3", "accession_number": "01D2020112005799" } }, "target_lesion": { "default": { "1.2.840.20201120.120112005799": {} }, "infercare": { "1.2.840.20201120.120112005799": {} } }, "doctor_fk": 1, "has_report": false, "report_list": [], "created_at": "2025-04-27 11:19:12" }], "solution": "44b03efa-5ccc-44a5-9ca0-1beba7587f5b" } } | 已通过
TU00-005-0027 | SDS-IF00-RCN3005-027 | 接口测试 | 单元测试 | 删除某个事件接口 | 删除某个事件接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:9200/treatment/event/<id> 支持HTTP/HTTPS协议 请求：DELETE； | 1.输入DELETE请求地址； https://recistest.infervision.com:9200/treatment/event/<id>发送请求。 | json数据返回正常； | 若删除成功，则返回HTTPS status 200； 返回json示例如下： { "version": 4, "code": 0, "message": "Success", "timestamp": 1741682557.539222, "data": null } | 已通过
TU00-005-0028 | SDS-IF00-RCN3005-028 | 接口测试 | 单元测试 | 获取治疗时间线接口 | 获取治疗时间线接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:9200/treatment/event/list/1?solution=44b03efa-5ccc-44a5-9ca0-1beba7587f5b 支持HTTP/HTTPS协议 请求：POST； | 1.输入POST请求地址； https://recistest.infervision.com:9200/treatment/event/list/1?solution=44b03efa-5ccc-44a5-9ca0-1beba7587f5b发送请求。 | json数据返回正常； | 若获取治疗时间线成功，则返回HTTPS status 200； 返回json示例如下： { "version": 4, "code": 0, "message": "Success", "timestamp": 1745290806.6707854, "data": [{ "id": 85, "patient_fk": 1, "event_type": "chemotherapy", "event_date": "2025-04-15", "doctor_fk": 1, "created_at": "2025-04-22 10:28:46", "solution": "44b03efa-5ccc-44a5-9ca0-1beba7587f5b", "reports": [{ "id": 42, "followup_fk": 151, "doctor_fk": 1, "path": "path/to/report/file", "created_at": "2025-04-22 11:11:23" }, { "id": 44, "followup_fk": 154, "doctor_fk": 1, "path": "path/to/report/file", "created_at": "2025-04-22 11:12:20" }] }] } | 已通过
TU00-005-0029 | SDS-IF00-RCN3005-029 | 接口测试 | 单元测试 | 获取报告信息接口 | 获取报告信息接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：ttps://recistest.infervision.com:3200/api/report/report_info 支持HTTP/HTTPS协议 请求：GET； | 1.输入GET请求地址； ttps://recistest.infervision.com:3200/api/report/report_info发送请求。 输入json： { "report": { "title": "", "patient_name": "Unknown", "patient_id": "CE025005-0006997324", "followups": [ { "follow_up_type": "Baseline", "description": "", "studies": [ { "study_iuid": "1.2.840.113564.345049290535.9496.637205551706060958.116932", "modality": "CT", "scanned_at": "2020-03-23T15:17:02", "body": "chest", "description": "", "series": [ { "series_iuid": "1.3.12.2.1107.5.1.4.65895.30000020032301003445300037184", "is_enhanced_scan": false } ] } ], "target_lesions": [ { "id": 4, "correlation_id": "fb641ecfb04", "template_id": "b25b756e-8d52-4de8-8689-069aa1c33693", "study_iuid": "tudy_iuid", "series_iuid": " series_iuid ", "dicom_path": series_iuid ", "mask_label": 4, "lesion_mask": lesion_mask ", "organ_mask": " organ_mask ", "vtp": "vtp", "key_slice_id": 55, "total_slice_count": 214, "series_serial_number": "4", "scanned_at": "2020-03-23T15:17:02", "name": "Lesion 4", "location": "", "organ": "", "position": [ "R_super_lb_apical" ], "lesion_type": "Nodule", "lesion_type_display_name": "Lung nodule", "long_diameter": 7.519589508857552, "short_diameter": 7.207723899095239, "volume": 197.38623046875, "status": "", "volume_change": "" } ], "header_non_target_lesion_select_hint": "", "non_target_lesion_select": "", "target_lesions_response": "", "non_target_lesions_response": "", "new_lesions_response": "", "target_lesions_conclusion": "", "non_target_lesions_conclusion": "", "new_lesions_conclusion": "", "new_lesions_filter_rule": "", "over_all_response": "", "non_target_lesion_select_options": {}, "non_target_lesion_conclusion_options": {}, "new_lesion_conclusion_options": {} } ], "lesion_size_thresholds": { "Nodule": 6 }, "organ_lesion_images": [], "target_lesion_images": [], "header_scan_information": "", "header_target_lesion": "", "header_non_target_lesion": "", "header_new_target_lesion": "", "header_overall_response": "", "header_lesion_details": "", "header_organ_wise_summary": "" } } | json数据返回正常； | 若获取报告信息成功，则返回HTTPS status 200； 返回json示例如下： { "report": { "title": "RECIST Report", "patient_name": "Unknown", "patient_id": "CE025005-0006997324", "followups": [{ "sequence_id": 0, "follow_up_type": "Baseline", "description": "Baseline: CT chest 03/23/2020", "studies": [{ "study_iuid": "1.2.840.113564.345049290535.9496.637205551706060958.116932", "series": [{ "series_iuid": "1.3.12.2.1107.5.1.4.65895.30000020032301003445300037184", "is_enhanced_scan": false }], "body": "chest", "modality": "CT", "scanned_at": "2020-03-23T15:17:02", "description": "CT chest 03/23/2020" }], "target_lesions": [{ "sequence_id": 1, "id": 4, "correlation_id": "fb641ecfb04", "template_id": "b25b756e-8d52-4de8-8689-069aa1c33693", "study_iuid": "1.2.840.113564.345049290535.9496.637205551706060958.116932", "series_iuid": "1.3.12.2.1107.5.1.4.65895.30000020032301003445300037184", "dicom_path": "PP_STORE/1.3.12.2.1107.5.1.4.65895.30000020032301003445300037184/76957b2f4ddfe119666883976de804fd/1.3.12.2.1107.5.1.4.65895.30000020032301003445300037184.mha", "mask_label": 4, "lesion_mask": "RESULT/infercare_ct_lung_result/1.3.12.2.1107.5.1.4.65895.30000020032301003445300037184/nodule/nodule-seg.nii.gz", "organ_mask": "RESULT/infercare_ct_lung_result/1.3.12.2.1107.5.1.4.65895.30000020032301003445300037184/nodule/lung-lobe-seg.nii.gz", "vtp": "RESULT/infercare_ct_lung_result/1.3.12.2.1107.5.1.4.65895.30000020032301003445300037184/vtp/nodule_4.vtp", "key_slice_id": 55, "total_slice_count": 214, "scanned_at": "2020-03-23T15:17:02", "name": "Target Lesion #1: Lung nodule", "location": "Location: Right Upper Lobe Apical Segment (RUL S1)", "organ": "Lung", "position": [ "R_super_lb_apical" ], "lesion_type": "Nodule", "lesion_type_display_name": "Lung nodule", "long_diameter": 7.5, "short_diameter": 7.207724, "volume": 197.38623, "status": "", "volume_change": "Volume: 7.0 x 6.8 mm, volume 0.19 cc (series 5, image 60), previously 7.5 x 7.2 mm, volume 0.20 cc (series 4, image 55)", "series_serial_number": "4" }], "target_lesions_conclusion": "", "target_lesions_response": "N/A", "non_target_lesions": [{ "sequence_id": 1, "id": 1, "correlation_id": "adffb641ecf", "template_id": "b25b756e-8d52-4de8-8689-069aa1c33693", "study_iuid": "1.2.840.113564.345049290535.9496.637205551706060958.116932", "series_iuid": "1.3.12.2.1107.5.1.4.65895.30000020032301003445300037184", "dicom_path": "PP_STORE/1.3.12.2.1107.5.1.4.65895.30000020032301003445300037184/76957b2f4ddfe119666883976de804fd/1.3.12.2.1107.5.1.4.65895.30000020032301003445300037184.mha", "mask_label": 1, "lesion_mask": "RESULT/infercare_ct_lung_result/1.3.12.2.1107.5.1.4.65895.30000020032301003445300037184/nodule/nodule-seg.nii.gz", "organ_mask": "RESULT/infercare_ct_lung_result/1.3.12.2.1107.5.1.4.65895.30000020032301003445300037184/nodule/lung-lobe-seg.nii.gz", "vtp": "RESULT/infercare_ct_lung_result/1.3.12.2.1107.5.1.4.65895.30000020032301003445300037184/vtp/nodule_1.vtp", "key_slice_id": 24, "total_slice_count": 214, "scanned_at": "2020-03-23T15:17:02", "name": "Non-Target Lesion #1: Lung nodule", "location": "Location: Right Upper Lobe Apical Segment (RUL S1)", "organ": "Lung", "position": [ "R_super_lb_apical" ], "lesion_type": "Nodule", "lesion_type_display_name": "Lung nodule", "long_diameter": 3.415495, "short_diameter": 2.217544, "volume": 14.561279, "status": "", "volume_change": "Volume: 3.6 x 3.2 mm, volume 0.02 cc (series 5, image 30), previously 3.4 x 2.2 mm, volume 0.01 cc (series 4, image 24).", "series_serial_number": "4" }, ...... ], "header_scan_information": "Scan Information", "header_target_lesion": "Target Lesions", "header_non_target_lesion": "Non-Target Lesions", "header_new_target_lesion": "New Lesions", "header_overall_response": "Overall Response", "header_lesion_details": "Lesion Details", "header_organ_wise_summary": "Organ-Wise Summary", "lesion_size_thresholds": { "Nodule": 6, "LymphNode": 10, "LiverTumor": 6, "KidneyTumor": 6 } }, "success": true, "message": "OK" } | 已通过
TU00-005-0030 | SDS-IF00-RCN3005-030 | 接口测试 | 单元测试 | 生成报告接口 | 生成报告接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:3200/api/report/report_info/generate 支持HTTP/HTTPS协议 请求：POST； | 1.输入POST请求地址； https://recistest.infervision.com:3200/api/report/report_info/generate发送请求。 输入json： { "report": { "title": "RECIST Report", "patient_name": "Unknown", "patient_id": "CE025005-0006997324", "followups": [{ "sequence_id": 0, "follow_up_type": "Baseline", "description": "Baseline: CT chest 03/23/2020", "studies": [{ "study_iuid": "1.2.840.113564.345049290535.9496.637205551706060958.116932", "series": [{ "series_iuid": "1.3.12.2.1107.5.1.4.65895.30000020032301003445300037184", "is_enhanced_scan": false }], "body": "chest", "modality": "CT", "scanned_at": "2020-03-23T15:17:02", "description": "CT chest 03/23/2020" }], "target_lesions": [{ "sequence_id": 1, "id": 4, "correlation_id": "fb641ecfb04", "template_id": "b25b756e-8d52-4de8-8689-069aa1c33693", "study_iuid": "1.2.840.113564.345049290535.9496.637205551706060958.116932", "series_iuid": "1.3.12.2.1107.5.1.4.65895.30000020032301003445300037184", "dicom_path": "PP_STORE/1.3.12.2.1107.5.1.4.65895.30000020032301003445300037184/76957b2f4ddfe119666883976de804fd/1.3.12.2.1107.5.1.4.65895.30000020032301003445300037184.mha", "mask_label": 4, "lesion_mask": "RESULT/infercare_ct_lung_result/1.3.12.2.1107.5.1.4.65895.30000020032301003445300037184/nodule/nodule-seg.nii.gz", "organ_mask": "RESULT/infercare_ct_lung_result/1.3.12.2.1107.5.1.4.65895.30000020032301003445300037184/nodule/lung-lobe-seg.nii.gz", "vtp": "RESULT/infercare_ct_lung_result/1.3.12.2.1107.5.1.4.65895.30000020032301003445300037184/vtp/nodule_4.vtp", "key_slice_id": 55, "total_slice_count": 214, "scanned_at": "2020-03-23T15:17:02", "name": "Target Lesion #1: Lung nodule", "location": "Location: Right Upper Lobe Apical Segment (RUL S1)", "organ": "Lung", "position": [ "R_super_lb_apical" ], "lesion_type": "Nodule", "lesion_type_display_name": "Lung nodule", "long_diameter": 7.5, "short_diameter": 7.207724, "volume": 197.38623, "status": "", "volume_change": "Volume: 7.0 x 6.8 mm, volume 0.19 cc (series 5, image 60), previously 7.5 x 7.2 mm, volume 0.20 cc (series 4, image 55)", "series_serial_number": "4" }], ... ], "header_scan_information": "Scan Information", "header_target_lesion": "Target Lesions", "header_non_target_lesion": "Non-Target Lesions", "header_new_target_lesion": "New Lesions", "header_overall_response": "Overall Response", "header_lesion_details": "Lesion Details", "header_organ_wise_summary": "Organ-Wise Summary", "lesion_size_thresholds": { "Nodule": 6, "LymphNode": 10, "LiverTumor": 6, "KidneyTumor": 6 } } } | json数据返回正常； | 若生成报告成功，则返回HTTPS status 200； 返回json示例如下： { "download_url": "http://infercare_report/reports/infercare_reports/report-2025-07-03-16-28-53.pdf", "relative_url": "/reports/infercare_reports/report-2025-07-03-16-28-53.pdf", "success": true, "message": "OK" } | 已通过
TU00-003-0031 | SDS-IF00-RCN3005-031 | 接口测试 | 单元测试 | 查看某个报告详情接口 | 查看某个报告详情接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:3200/reports/infercare_reports/<file_name>.pdf 支持HTTP/HTTPS协议 请求：GET； | 1.输入GET请求地址； https://recistest.infervision.com:3200/reports/infercare_reports/<file_name>.pdf 发送请求。 | json数据返回正常； | 成功展示pdf 文件 | 已通过
TU00-003-0032 | SDS-IF00-RCN3005-032 | 接口测试 | 单元测试 | 删除某个报告接口 | 删除某个报告接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://recistest.infervision.com:9200/treatment/event/report/<id> 支持HTTP/HTTPS协议 请求：DELETE； | 1.输入DELETE请求地址； https://recistest.infervision.com:9200/treatment/event/report/<id> 发送请求。 | json数据返回正常； | 若新增机构成功，则返回HTTPS status 200； 返回json示例如下： { "version": 4, "code": 0, "message": "Success", "timestamp": 1741683486.4163342, "data": null } | 已通过
TU00-010-0001 | SDS-IF00-RCN3010-001 | 接口测试 | 单元测试 | 目标物导入接口 | 目标物导入接口校验 | 1.数据推送系统正常； 2.地址：{protocol}://127.0.0.1:8000/thorax/studyuid/seriesuid或 {protocol}://127.0.0.1:3333/liver/studyuid或 {protocol}://127.0.0.1:3333/urinary/studyuid 请求。 支持HTTP/HTTPS协议 请求：GET； | 1.输入GET请求地址； http://127.0.0.1:8000/thorax/studyuid/seriesuid或 http://127.0.0.1:3333/liver/studyuid或 http://127.0.0.1:3333/urinary/studyuid 请求。 发送请求。 | 成功展示预测结果，胸外是.csv格式存在，肝胆、泌尿是.nii.gz格式存在； | 成功展示预测结果，胸外是.csv格式存在，肝胆、泌尿是.nii.gz格式存在； | 已通过
TU01-001-0001 | SRS-RCN301-001 | 功能测试 | 单元测试 | 用户登录 | 超级管理员、管理员，科室主任和普通用户： 正确的账号和密码，是否可以成功登录校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1. 输入登录地址； 2. 进入登录页面，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通用户正确的用户账号和密码； 3. 点击【登录】按钮； | 1.登录成功，弹出提示信息“登录成功，正在加载...”； 2.超级管理员、管理员，科室主任和普通用户都将分别跳转至相应的病人列表页； 用户分层设计，包含超级管理员、管理员，科室主任和普通用户 | 1.登录成功，弹出提示信息“登录成功，正在加载...”； 2.超级管理员、管理员，科室主任和普通用户都将分别跳转至相应的病人列表页； 用户分层设计，包含超级管理员、管理员，科室主任和普通用户 | 已通过
TU01-001-0002 | SRS-RCN301-001 | 功能测试 | 单元测试 | 用户登录 | 管理员，科室主任和普通用户用正确的账号和密码，首次登录，修改密码校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1. 输入登录地址； 2. 进入登录页面，输入普通用户正确的用户账号和密码； 3. 点击【登录】按钮； 4.输入原密码、新密码、确认密码，点击【确认】按钮； | 1.首次登录，成功跳转至修改密码页面并提示“请修改密码后登录”； 2.登录成功，管理员，科室主任和普通用户都将分别跳转至相应的机构列表页; | 1.首次登录，成功跳转至修改密码页面并提示“请修改密码后登录”； 2.登录成功，管理员，科室主任和普通用户都将分别跳转至相应的机构列表页; | 已通过
TU01-002-0001 | SRS-RCN301-002 | 功能测试 | 单元测试 | 关于 | 超级管理员：【关于】功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 已通过
TU01-002-0002 | SRS-RCN301-002 | 功能测试 | 单元测试 | 关于 | 管理员：【关于】功能校验 | 1.输入登录地址，输入管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 已通过
TU01-002-0003 | SRS-RCN301-002 | 功能测试 | 单元测试 | 关于 | 科室主任：【关于】功能校验 | 1.输入登录地址，输入科室主任账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 已通过
TU01-002-0004 | SRS-RCN301-002 | 功能测试 | 单元测试 | 关于 | 普通用户：【关于】功能校验 | 1.输入登录地址，输入普通用户账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 已通过
TU01-002-0005 | SRS-RCN301-002 | 功能测试 | 单元测试 | 关于 | 【关于】弹窗上的关闭按钮关闭弹窗校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.登录成功后，进入病人列表页面/数据队列页面/检查列表页面 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； 3.点击X关闭按钮关闭弹窗 | 成功关闭弹窗 | 成功关闭弹窗 | 已通过
TU01-003-0001 | SRS-RCN301-003 | 功能测试 | 单元测试 | 修改密码 | 管理员/科室主任/普通用户首次登录 | 1.初始账号/密码只能由生产商分配获得 ; 2.输入正确账号密码，进入登录修改密码页面。 | 1.查看登录修改密码页面。 | 成功显示修改密码弹窗并提示“请修改密码后登录” | 成功显示修改密码弹窗并提示“请修改密码后登录” | 已通过
TU01-003-0002 | SRS-RCN301-003 | 功能测试 | 单元测试 | 修改密码 | 管理员/科室主任/普通用户首次登录：成功修改密码页面跳转 | 1.初始账号/密码只能由生产商分配获得 ; 2.输入正确账号和密码，进入登录修改密码页面。 | 1.输入8～20位必须包含字母、数字、特殊字符的组合，输入原密码、新密码和新密码相同的确认密码； 2.点击【确认】按钮； | 1.弹出提示“修改成功，请重新登录”； 2.数据库内，密码加密存储，不做明文展示。 | 1.弹出提示“修改成功，请重新登录”； 2.数据库内，密码加密存储，不做明文展示。 | 已通过
TU01-003-0003 | SRS-RCN301-003 | 功能测试 | 单元测试 | 修改密码 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户： 修改密码校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通用户账号； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 点击登录的用户名按钮，弹出功能菜单； 2.点击【修改密码】按钮，进入修改密码页面； 3.输入正确的原密码； 输入新密码； 输入确认新密码； 4.点击【确认】按钮； | 1.密码修改成功，弹出提示信息“修改成功，请重新登录”并退回到登录页面； | 1.密码修改成功，弹出提示信息“修改成功，请重新登录”并退回到登录页面； | 已通过
TU01-004-0001 | SRS-RCN301-004 | 功能测试 | 单元测试 | 退出登录 | 超级管理员： 【退出登录】功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 点击登录的用户名按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【退出登录】按钮，退出账户； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面 | 成功退出账户，并且跳转到登录页面 | 已通过
TU01-004-0002 | SRS-RCN301-004 | 功能测试 | 单元测试 | 退出登录 | 管理员： 【退出登录】功能校验 | 1.输入登录地址，输入管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面 | 1. 点击登录的用户名按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【退出登录】按钮，退出账户； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面； | 已通过
TU01-004-0003 | SRS-RCN301-004 | 功能测试 | 单元测试 | 退出登录 | 科室主任： 【退出登录】功能校验 | 1.输入登录地址，输入科室主任账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面 | 1. 点击登录的用户名按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【退出登录】按钮，退出账户； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面； | 已通过
TU01-004-0004 | SRS-RCN301-004 | 功能测试 | 单元测试 | 退出登录 | 普通用户： 【退出登录】功能校验 | 1.输入登录地址，输入普通用户账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面 | 1. 点击登录的用户名按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【退出登录】按钮，退出账户； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面； | 已通过
TU01-005-0001 | SRS-RCN301-005 | 功能测试 | 单元测试 | 用户列表 | 超级管理员/管理员/科室主任： 列表展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任成功登录。 | 1.输入正确的账号，正确密码； 2.点击【登录】按钮： 3.点击【系统管理】，再次点击【用户管理】导航； | 1.登录成功，自动跳转到患者列表页； 3.成功显示用户列表，用户列表中显示所有机构的用户的信息，包括姓名、账号、所属科室、权限组、创建时间、最近登录时间、操作； 4.超级管理员/管理员/科室主任可以对机构的用户进行管理。主要包含新增用户、重置密码、编辑用户、删除用户； 5.数据库内，密码加密存储，不做明文展示； | 1.登录成功，自动跳转到患者列表页； 3.成功显示用户列表，用户列表中显示所有机构的用户的信息，包括姓名、账号、所属科室、权限组、创建时间、最近登录时间、操作； 4.超级管理员/管理员/科室主任可以对机构的用户进行管理。主要包含新增用户、重置密码、编辑用户、删除用户； 5.数据库内，密码加密存储，不做明文展示； | 已通过
TU01-005-0002 | SRS-RCN301-005 | 功能测试 | 单元测试 | 用户列表 | 超级管理员/管理员/科室主任： 搜索校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任成功登录。 | 1.输入正确的账号，正确密码； 2.点击【登录】按钮： 3.点击【系统管理】，再次点击【用户管理】导航，输入框中输入账号/姓名/权限。 | 1.登录成功，弹出提示信息“登录成功，正在加载...”； 2.自动跳转到“患者详情”页； 3.成功进入用户列表； 4.超级管理员可以对机构的用户进行管理。主要包含新增用户、重置密码、编辑用户、删除用户； 5.用户列表中显示所查找的用户； 6.数据库内，密码加密存储，不做明文展示； | 1.登录成功，弹出提示信息“登录成功，正在加载...”； 2.自动跳转到“患者详情”页； 3.成功进入用户列表； 4.超级管理员可以对机构的用户进行管理。主要包含新增用户、重置密码、编辑用户、删除用户； 5.用户列表中显示所查找的用户； 6.数据库内，密码加密存储，不做明文展示； | 已通过
TU01-006-0001 | SRS-RCN301-006 | 功能测试 | 单元测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 新增用户校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【新增用户】按钮，弹出弹框； 2.输入用户姓名、账号、密码、确认密码、选择系统角色、选择所属科室，点击【提交】按钮； | 1.用户新建成功，弹框关闭； 2.弹出提示“新增成功”； | 1.用户新建成功，弹框关闭； 2.弹出提示“新增成功”； | 已通过
TU01-006-0002 | SRS-RCN301-006 | 功能测试 | 单元测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 取消新增校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【新增用户】按钮，弹出弹框； 2..输入用户姓名、账号、密码、确认密码、选择系统角色、选择所属科室； 3.点击叉图标； | 点击叉图标，弹框消失，新建用户操作被取消 | 点击叉图标，弹框消失，新建用户操作被取消 | 已通过
TU01-007-0001 | SRS-RCN301-007 | 功能测试 | 单元测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 重置校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任重置用户； | 1.用例列表页面，点击账号后面的【重置密码】 按钮，弹出弹框，输入新密码、确认密码； 2.点击弹框中【确认】按钮； | 1.重置成功，弹框消失； 2.页面弹出提示“密码重置成功”3s后消失； 3.用原密码登录重置的账号失败； | 1.重置成功，弹框消失； 2.页面弹出提示“密码重置成功”3s后消失； 3.用原密码登录重置的账号失败； | 已通过
TU01-007-0002 | SRS-RCN301-007 | 功能测试 | 单元测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 取消重置校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任重置用户； | 1.用例列表页面，点击账号后面的【重置密码】 按钮，弹出弹框； 2.点击弹框中【取消】按钮； | 点击【取消】按钮返回列表页，重置取消 | 点击【取消】按钮返回列表页，重置取消 | 已通过
TU01-008-0001 | SRS-RCN301-008 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 编辑用户校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任编辑用户； | 1. 点击目标用户的【编辑】； 2. 修改用户姓名； 3.调整系统角色角色； 4. 选择新科室； 5. 点击【提交】按钮； | 1. 弹出"编辑“编辑成功”提示； 2. 用户列表实时更新新信息； | 1. 弹出"编辑“编辑成功”提示； 2. 用户列表实时更新新信息； | 已通过
TU01-008-0002 | SRS-RCN301-008 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 编辑用户校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任编辑用户； 3.已打开编辑对话框； | 1. 修改任意字段； 2. 点击【取消】按钮/【X】按钮； | 1.取消编辑用户操作，取消编辑弹窗显示； | 1.取消编辑用户操作，取消编辑弹窗显示； | 已通过
TU01-009-0001 | SRS-RCN301-009 | 功能测试 | 单元测试 | 删除用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 删除文案校验 | 1.用户登录成功，进入用户列表页面; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任删除用户； | 1.用户列表页，点击账号后面的【删除】按钮，弹出弹框； 2.查看弹框中显示文案； | 点击用户列表中“删除”按钮，进行弹框确认提示：“删除用户不可恢复，确定删除该用户？” | 点击用户列表中“删除”按钮，进行弹框确认提示：“删除用户不可恢复，确定删除该用户？” | 已通过
TU01-009-0002 | SRS-RCN301-009 | 功能测试 | 单元测试 | 删除用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 取消删除校验 | 1.用户登录成功，进入用户列表页面; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任删除用户； | 1.用户列表页，点击账号后面的【删除】按钮，弹出弹框； 2.点击弹框中【取消】/【X】按钮； | 点击【取消】/【X】按钮返回列表页，删除取消 | 点击【取消】/【X】按钮返回列表页，删除取消 | 已通过
TU01-009-0003 | SRS-RCN301-009 | 功能测试 | 单元测试 | 删除用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 删除校验 | 1.用户登录成功，进入用户列表页面; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任删除用户； | 1.用户列表页，点击账号后面的【删除】按钮，弹出弹框； 2.点击弹框中【确认】按钮； | 1.删除成功，弹框消失； 2.页面弹出提示“删除成功”3s后消失，刷新用户列表页； 3.登录删除的账号失败； | 1.删除成功，弹框消失； 2.页面弹出提示“删除成功”3s后消失，刷新用户列表页； 3.登录删除的账号失败； | 已通过
TU01-010-0001 | SRS-RCN301-010 | 功能测试 | 单元测试 | 科室列表 | 超级管理员/管理员科室列表显示校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 查看左侧导航栏； 2. 点击【科室管理】； 3.输入存在的科室名称； 4. 直接查看列表； | 1. 成功显示搜索的数据； | 1. 成功显示搜索的数据； | 已通过
TU01-010-0002 | SRS-RCN301-010 | 功能测试 | 单元测试 | 科室列表 | 超级管理员/管理员科室列表显示校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 查看左侧导航栏； 2. 点击【科室管理】； 3.不输入搜索条件； 4. 直接查看列表； | 1. 显示所有科室数据 2. 包含科室名称、账号数量、解决方案、操作。 | 1. 显示所有科室数据 2. 包含科室名称、账号数量、解决方案、操作。 | 已通过
TU01-011-0001 | SRS-RCN301-011 | 功能测试 | 单元测试 | 新增科室 | 超级管理员/管理员添加科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 点击【新增科室】按钮； 2. 输入科室名称、选择解决方案； 3. 点击【提交】按钮； | 1. 成功添加该科室并弹出“新增成功”提示； | 1. 成功添加该科室并弹出“新增成功”提示； | 已通过
TU01-011-0002 | SRS-RCN301-011 | 功能测试 | 单元测试 | 新增科室 | 超级管理员/管理员添加科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 点击【新增科室】按钮； 2. 输入科室名称、选择解决方案； 3.点击【取消】按钮； | 1. 对话框关闭，科室列表无变化； | 1. 对话框关闭，科室列表无变化； | 已通过
TU01-012-0001 | SRS-RCN301-012 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑科室 | 超级管理员/管理员编辑科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 点击【编辑】按钮； 2.编辑科室名称、解决方案； 3.点击【提交】按钮； | 1. 弹出"编辑成功"提示； 2. 科室列表实时更新新信息； | 1. 弹出"编辑成功"提示； 2. 科室列表实时更新新信息； | 已通过
TU01-012-0002 | SRS-RCN301-012 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑科室 | 超级管理员/管理员编辑科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 点击【编辑】按钮； 2.编辑科室名称、解决方案； 3.点击【取消】/【X】按钮； | 1. 对话框关闭，科室列表无变化； | 1. 对话框关闭，科室列表无变化； | 已通过
TU01-013-0001 | SRS-RCN301-013 | 功能测试 | 单元测试 | 删除科室 | 超级管理员/管理员删除科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 在手动增加的科室，点击【删除】按钮； 2.点击【确定】按钮； | 1. 成功删掉该科室并提示“删除成功”； | 1. 成功删掉该科室并提示“删除成功”； | 已通过
TU01-013-0002 | SRS-RCN301-013 | 功能测试 | 单元测试 | 删除科室 | 超级管理员/管理员删除科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 在手动增加的科室，点击【删除】按钮； 2.点击【取消】/【X】按钮； | 1. 撤销删除，保持原始科室信息不变； | 1. 撤销删除，保持原始科室信息不变； | 已通过
TU01-014-0001 | SRS-RCN301-014 | 功能测试 | 单元测试 | 图像导入 | 上传数据校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功后，进入病人列表页面； | 1.用户成功点击“数据上传”导航； 2.点击【+长传文件】按钮； | 1.显示列表，列表信息有：文件名、上传数量、状态、上传时间、操作； 2.右上角显示【+长传文件】按钮； 3.成功显示上传弹窗 支持zip格式的压缩包，文件大小不超过2GB | 1.显示列表，列表信息有：文件名、上传数量、状态、上传时间、操作； 2.右上角显示【+长传文件】按钮； 3.成功显示上传弹窗 支持zip格式的压缩包，文件大小不超过2GB | 已通过
TU01-014-0002 | SRS-RCN301-014 | 功能测试 | 单元测试 | 图像导入 | 上传数据校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功后，进入病人列表页面； 2.成功显示数据上传弹窗； | 1.上传一个小于2G的zip包格式的DICOM3.0的文件 | 1.上传成功并提示“上传成功” | 1.上传成功并提示“上传成功” | 已通过
TU03-001-0001 | SRS-RCN303-001 | 功能测试 | 单元测试 | 搜索与筛选 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病人列表-搜索功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功后，进入病人列表页面； 2.病人列表有数据； | 1. 点击搜索按钮，查看输入框内显示内容； | 1.输入框内显示姓名/病例号； | 1.输入框内显示姓名/病例号； | 已通过
TU03-001-0002 | SRS-RCN303-001 | 功能测试 | 单元测试 | 搜索与筛选 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病人列表-搜索功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功后，进入病人列表页面； 2.病人列表有数据； | 1. 点击搜索按钮，输入存在的姓名/病例号； | 1. 成功显示搜索的数据； | 1. 成功显示搜索的数据； | 已通过
TU03-001-0003 | SRS-RCN303-001 | 功能测试 | 单元测试 | 搜索与筛选 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病人列表-搜索功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功后，进入病人列表页面； 2.病人列表有数据； | 1.使用检查日期进行搜索病例； 2.在左选择框点击展开日期控件，选择此日期，右选择框选择结束日期； | 1.查询到某一日期区间的数据； 2.开始结束日期控件展示正常，可正常选择，格式显示正确； 软件提供日期的搜索格式控件； | 1.查询到某一日期区间的数据； 2.开始结束日期控件展示正常，可正常选择，格式显示正确； 软件提供日期的搜索格式控件； | 已通过
TU03-002-0001 | SRS-RCN303-002 | 功能测试 | 单元测试 | 病人时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病人时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功后，进入病人列表页面； 2.病人列表有数据； | 1. 选择目标患者； 2. 等待时间线加载完成； | 1. 显示该患者所有历史检查影像记录； 2. 按时间倒序排列； 3. 包含不同部位标记（如CT-腹部、CT-胸部）。 | 1. 显示该患者所有历史检查影像记录； 2. 按时间倒序排列； 3. 包含不同部位标记（如CT-腹部、CT-胸部）。 | 已通过
TU03-003-0001 | SRS-RCN303-003 | 功能测试 | 单元测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.已有病灶； | 1. 查看页面顶部导航区； | 1.系统基于病灶类型动态生成病灶类型页。 | 1.系统基于病灶类型动态生成病灶类型页。 | 已通过
TU03-003-0002 | SRS-RCN303-003 | 功能测试 | 单元测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.已有35个病灶； | 1. 点击对应类型标签页； | 1. 显示35个最新病灶。 | 1. 显示35个最新病灶。 | 已通过
TU03-003-0003 | SRS-RCN303-003 | 功能测试 | 单元测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.已有35个病灶； | 1. 点击切换类型标签页； | 1. 时间线内容即时切换； 2. 仅显示当前类型的病灶数据。 | 1. 时间线内容即时切换； 2. 仅显示当前类型的病灶数据。 | 已通过
TU03-003-0004 | SRS-RCN303-003 | 功能测试 | 单元测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点； | 1. 勾选两个时间点复选框； 2. 点击【阅片】按钮； | 1. 跳转阅片er界面； 2. 并排显示两期影像； 3. 支持同步操作。 | 1. 跳转阅片er界面； 2. 并排显示两期影像； 3. 支持同步操作。 | 已通过
TU03-003-0005 | SRS-RCN303-003 | 功能测试 | 单元测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有仅有1个时间点； | 1. 勾选单个时间点； 2. 点击【阅片】按钮； | 按钮置灰。 | 按钮置灰。 | 已通过
TU03-003-0006 | SRS-RCN303-003 | 功能测试 | 单元测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.已有35个病灶； 3.存在长短径大于或小于6mm的肺结节； 4.存在长短径大于或小于10mm的淋巴结 | 1. 点击切换类型标签页； 2.勾选【隐藏6 mm以下病灶】复选框 3.勾选【隐藏10 mm以下病灶】复选框 | 1. 显示横向滚动，可滚动查看，默认显示最右侧时间点。 2. 仅显示当前类型的病灶数据。 3.过滤长短径小于6mm的肺结节病灶时间线 4.病灶列表过滤长短径小于10mm的淋巴结病灶时间线 | 1. 显示横向滚动，可滚动查看，默认显示最右侧时间点。 2. 仅显示当前类型的病灶数据。 3.过滤长短径小于6mm的肺结节病灶时间线 4.病灶列表过滤长短径小于10mm的淋巴结病灶时间线 | 已通过
TU03-004-0001 | SRS-RCN303-004 | 功能测试 | 单元测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点； | 1. 查看患者详情页面左侧； | 1. 左侧自动加载趋势图； 2. 显示长径/短径/体积三条曲线； 3. 横轴按实际日期排序； | 1. 左侧自动加载趋势图； 2. 显示长径/短径/体积三条曲线； 3. 横轴按实际日期排序； | 已通过
TU03-004-0002 | SRS-RCN303-004 | 功能测试 | 单元测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点； 3.成功显示趋势图； | 1. 鼠标悬停任意数据点； | 1. 局部区域放大； 2. 显示该时间点精确数值（如：长径、短径、体积）。 | 1. 局部区域放大； 2. 显示该时间点精确数值（如：长径、短径、体积）。 | 已通过
TU03-004-0003 | SRS-RCN303-004 | 功能测试 | 单元测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点； 3.成功显示趋势图； | 1. 查看图例区域； | 1. 三条曲线颜色/线型显著不同； 2. 图例标注"长径"、"短径"、"体积"。 | 1. 三条曲线颜色/线型显著不同； 2. 图例标注"长径"、"短径"、"体积"。 | 已通过
TU03-004-0004 | SRS-RCN303-004 | 功能测试 | 单元测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有仅有1个时间点； | 1. 查看患者详情页面左侧； | 1.趋势图区域留白。 | 1.趋势图区域留白。 | 已通过
TU03-004-0005 | SRS-RCN303-004 | 功能测试 | 单元测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点，某个时间点缺失体积； | 1. 查看趋势图； | 1. 体积曲线自动跳过该时间点； 2. 长/短径曲线正常显示。 | 1. 体积曲线自动跳过该时间点； 2. 长/短径曲线正常显示。 | 已通过
TU03-004-0006 | SRS-RCN303-004 | 功能测试 | 单元测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点，随访间隔不均匀； | 1. 检查横坐标间距； | 1. 日期间隔按实际天数比例显示。 | 1. 日期间隔按实际天数比例显示。 | 已通过
TU03-005-0001 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 单元测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； | 1. 点击【新建事件】按钮； 2. 选择事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT、随访1下的胸部 CT、腹部 CT、输出描述。 3. 点击【保存】按钮； | 1. 时间线新增事件卡片； 随访 1下的胸部 CT、腹部 CT和描述选填 | 1. 时间线新增事件卡片； 随访 1下的胸部 CT、腹部 CT和描述选填 | 已通过
TU03-005-0002 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 单元测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【选择靶病灶】按钮； 2. 点击【继续】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功跳转至阅片页面。 随访 1下的胸部 CT、腹部 CT和描述选填 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功跳转至阅片页面。 随访 1下的胸部 CT、腹部 CT和描述选填 | 已通过
TU03-005-0003 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 单元测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【选择靶病灶】按钮； 2. 点击【取消】按钮； | 1.成功显示提示“提示 您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功取消弹窗显示。 | 1.成功显示提示“提示 您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功取消弹窗显示。 | 已通过
TU03-005-0004 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 单元测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； | 1. 点击【新建事件】 2. 选择事件类型、选择之前有过的事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT 3. 点击【选择靶病灶】按钮； 4. 点击【继续】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.提示“创建失败 患者已存在同类型，同日期的事件”。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.提示“创建失败 患者已存在同类型，同日期的事件”。 | 已通过
TU03-005-0005 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 单元测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【生成报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改。 | 已通过
TU03-005-0006 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 单元测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【生成报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； 3.点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 3.成功生成pdf格式的图文报告。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 3.成功生成pdf格式的图文报告。 | 已通过
TU03-005-0007 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 单元测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【生成报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； 3.点击【取消】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.生成报告页面消失。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.生成报告页面消失。 | 已通过
TU03-005-0008 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 单元测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【生成报告】按钮； 2. 点击【取消】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.取消提示弹窗并不显示显示生成报告。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.取消提示弹窗并不显示显示生成报告。 | 已通过
TU03-006-0001 | SRS-RCN303-006 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； | 1.点击【编辑】按钮； 2. 对事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT进行编辑； 3.点击【保存】按钮； | 1.成功显示“编辑事件”弹窗； 2.成功编辑信息； 3.成功显示编辑后的信息。 | 1.成功显示“编辑事件”弹窗； 2.成功编辑信息； 3.成功显示编辑后的信息。 | 已通过
TU03-006-0002 | SRS-RCN303-006 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经编辑过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【选择靶病灶】按钮； | 1.成功跳转至阅片页面。 随访 1下的胸部 CT、腹部 CT和描述选填 | 1.成功跳转至阅片页面。 随访 1下的胸部 CT、腹部 CT和描述选填 | 已通过
TU03-006-0003 | SRS-RCN303-006 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经编辑过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示生产的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改。 | 1.成功显示生产的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改。 | 已通过
TU03-006-0004 | SRS-RCN303-006 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【生成报告】按钮； 2.点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 2.成功生成pdf格式的图文报告。 | 1.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 2.成功生成pdf格式的图文报告。 | 已通过
TU03-006-0005 | SRS-RCN303-006 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【生成报告】按钮； 2. 点击【取消】按钮； | 1.生成的报告页面消失。 | 1.生成的报告页面消失。 | 已通过
TU03-007-0001 | SRS-RCN303-007 | 功能测试 | 单元测试 | 删除事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-删除事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； | 1. 鼠标点击事件时间线的事件项； | 1. 成功显示提示“操作当前事件”和编辑和删除按钮； | 1. 成功显示提示“操作当前事件”和编辑和删除按钮； | 已通过
TU03-007-0002 | SRS-RCN303-007 | 功能测试 | 单元测试 | 删除事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-删除事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.没有生成报告。 | 1.点击【删除】按钮； 2.点击【确认】按钮； | 1.成功显示确实删除的提示信息：“确定要删除事件吗？”； 2.成功删除该事件。 | 1.成功显示确实删除的提示信息：“确定要删除事件吗？”； 2.成功删除该事件。 | 已通过
TU03-007-0003 | SRS-RCN303-007 | 功能测试 | 单元测试 | 删除事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-删除事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.没有生成报告。 | 1.点击【删除】按钮； 2.点击【取消】按钮； | 1.成功显示确实删除的提示信息：“确定要删除事件吗？”； 2.成功取消删除该事件回到患者详情页面。 | 1.成功显示确实删除的提示信息：“确定要删除事件吗？”； 2.成功取消删除该事件回到患者详情页面。 | 已通过
TU03-008-0001 | SRS-RCN303-008 | 功能测试 | 单元测试 | 查看报告 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-查看报告校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.生成报告。 | 1.鼠标点击报告按钮； 2.点击【查看】按钮； | 1.成功显示“操作当前报告”、【查看】和【删除】按钮； 2.成功查看pdf格式的报告。 | 1.成功显示“操作当前报告”、【查看】和【删除】按钮； 2.成功查看pdf格式的报告。 | 已通过
TU03-009-0001 | SRS-RCN303-009 | 功能测试 | 单元测试 | 选择目标病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-选择目标病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； 4.点击【选择靶病灶】按钮，成功进入3D Viewer； | 1. 查看页面显示内容； | 1.显示系统默认加载的靶病灶； 2.病灶列表显示病灶，是只读模式，不可修改该病灶的内容； | 1.显示系统默认加载的靶病灶； 2.病灶列表显示病灶，是只读模式，不可修改该病灶的内容； | 已通过
TU03-009-0002 | SRS-RCN303-009 | 功能测试 | 单元测试 | 选择目标病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-选择目标病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； 4.点击【选择靶病灶】按钮，成功进入3D Viewer； 5.病灶列表有不同部位的五个病灶； | 1. 勾选5个病灶前的复选框； 2.再勾选第6个病灶前的复选框，查看页面显示内容。 | 1.勾选第6个病灶钱的复选框，勾选不上并提示“目标病灶总数大于5个，设置失败”； | 1.勾选第6个病灶钱的复选框，勾选不上并提示“目标病灶总数大于5个，设置失败”； | 已通过
TU03-009-0003 | SRS-RCN303-009 | 功能测试 | 单元测试 | 选择目标病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-选择目标病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； 4.点击【选择靶病灶】按钮，成功进入3D Viewer； 5.病灶列表有病灶； | 1. 鼠标点击病灶。 | 1.该病灶高亮，VR视窗显示该病灶VR； | 1.该病灶高亮，VR视窗显示该病灶VR； | 已通过
TU03-009-0004 | SRS-RCN303-009 | 功能测试 | 单元测试 | 选择目标病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-选择目标病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； 4.点击【选择靶病灶】按钮，成功进入3D Viewer； 5.病灶列表有病灶； | 1. 点击【返回】按钮。 | 1.保存选中靶病灶并返回事件界面； | 1.保存选中靶病灶并返回事件界面； | 已通过
TU03-010-0001 | SRS-RCN303-010 | 功能测试 | 单元测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.该病灶存在胸部病灶，没有腹部病灶； | 1. 查看显示病种tab。 | 1.只显示胸部tab，不显示腹部tab； | 1.只显示胸部tab，不显示腹部tab； | 已通过
TU03-010-0002 | SRS-RCN303-010 | 功能测试 | 单元测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.没有任何部位病灶； | 1. 查看显示病种按钮。 | 1.显示新增胸部病灶和新增腹部病灶按钮； | 1.显示新增胸部病灶和新增腹部病灶按钮； | 已通过
TU03-010-0003 | SRS-RCN303-010 | 功能测试 | 单元测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.没有任何部位病灶； | 1. 点击新增胸部病灶或新增腹部病灶按钮； | 1.显示检查下拉列表，下拉列表中展示与当前病种部位相关的所有检查，格式为“检查日期 + 检查号”，例如：“2024-03-12 检查号123456”； 2.下拉列表若超出高度范围，启用滚动条。 | 1.显示检查下拉列表，下拉列表中展示与当前病种部位相关的所有检查，格式为“检查日期 + 检查号”，例如：“2024-03-12 检查号123456”； 2.下拉列表若超出高度范围，启用滚动条。 | 已通过
TU03-010-0004 | SRS-RCN303-010 | 功能测试 | 单元测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.没有任何部位病灶； | 1. 点击【新增胸部病灶】按钮； 2.点击下拉列表的一条检查； | 1.成功进入3D Viewer 界面，显示肺部与胸腹连扫的检查”，可以进行新增病灶操作； | 1.成功进入3D Viewer 界面，显示肺部与胸腹连扫的检查”，可以进行新增病灶操作； | 已通过
TU03-010-0005 | SRS-RCN303-010 | 功能测试 | 单元测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.没有任何部位病灶； | 1. 点击【新增腹部病灶】按钮； 2.点击下拉列表的一条检查； | 1.成功进入3D Viewer，腹部与胸腹连扫的检查”，可以进行新增病灶操作； | 1.成功进入3D Viewer，腹部与胸腹连扫的检查”，可以进行新增病灶操作； | 已通过
TU03-010-0006 | SRS-RCN303-010 | 功能测试 | 单元测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.没有任何部位病灶； 3.点击新增胸部病灶或新增腹部病灶按钮； 4.已经分别进行了添加病灶操作； | 1. 点击【返回】按钮； | 1.回到患者详情页，系统自动刷新并显示新标记病灶，同时隐藏新增病灶按钮。 | 1.回到患者详情页，系统自动刷新并显示新标记病灶，同时隐藏新增病灶按钮。 | 已通过
TU04-001-0001 | SRS-RCN304-001 | 功能测试 | 单元测试 | DICOM图像展示 | DICOM图像展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入viewer页面； | 1.查看图像展示区的DICOM图像 | 能看到图像展示区的DICOM图像，图像展示正常。 | 能看到图像展示区的DICOM图像，图像展示正常。 | 已通过
TU04-002-0001 | SRS-RCN304-002 | 功能测试 | 单元测试 | 目标区域三维重建结果图展示 | 三维重建结果图展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.查看图像展示区三维重建结果图 | 能看到图像展示区展示三维重建结果图，三维重建展示正常； | 能看到图像展示区展示三维重建结果图，三维重建展示正常； | 已通过
TU04-003-0001 | SRS-RCN304-003 | 功能测试 | 单元测试 | 病灶列表 | 病灶列表校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.查看病灶列表显示内容； | 病灶列表以表格形式展示，包含以下字段：序号(#)、变化趋势、关键层面、长短径、体积、位置、病灶分类； 若无病灶信息，不显示改病灶种类 | 病灶列表以表格形式展示，包含以下字段：序号(#)、变化趋势、关键层面、长短径、体积、位置、病灶分类； 若无病灶信息，不显示改病灶种类 | 已通过
TU04-003-0002 | SRS-RCN304-003 | 功能测试 | 单元测试 | 病灶列表 | 病灶列表校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.鼠标悬停关键层面、长短径、体积、位置、病灶分类； | 1.显示序号(#)、变化趋势、关键层面、长短径、体积、位置、病灶分类； | 1.显示序号(#)、变化趋势、关键层面、长短径、体积、位置、病灶分类； | 已通过
TU04-003-0003 | SRS-RCN304-003 | 功能测试 | 单元测试 | 病灶列表 | 病灶列表校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.点击病灶，查看病灶列表和VR视图显示； | 1.选中的病灶高亮，VR视图切换至该病灶的VR； | 1.选中的病灶高亮，VR视图切换至该病灶的VR； | 已通过
TU04-004-0001 | SRS-RCN304-004 | 术中导航 | 单元测试 | 控制台 | 控制台功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.查看右侧名为控制台的功能区域。 | 1. 显示“局部VR/3D MIP”标题 2. ROI调整 有大/中/小三个选项，选项组默认选中Medium； | 1. 显示“局部VR/3D MIP”标题 2. ROI调整 有大/中/小三个选项，选项组默认选中Medium； | 已通过
TU04-004-0002 | SRS-RCN304-004 | 术中导航 | 单元测试 | 控制台 | 控制台功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.在ROI 调整 处勾选Large单选项。 | 1. 3D渲染范围立即扩大，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 1. 3D渲染范围立即扩大，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 已通过
TU04-004-0003 | SRS-RCN304-004 | 术中导航 | 单元测试 | 控制台 | 控制台功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入 Viewer 页面； 3.进入 含有对比影像视图（双片模式） Viewer 页面； | 1.在ROI调整处同时勾选大和小选项。 2.点击【二维影像显示】选择框 3.选择【矢状位】 4.选择【冠状位】 | 1. 不能同时勾选； 2. 二维影像显示默认选择轴位 3.图像展示区的DICOM图像视图为轴状位，图像显示正常 4.显示下拉框选项轴位/矢状位/冠状位 5.二维影像显示显示矢状位,图像展示区的DICOM图像视图为矢状位，图像显示正常 6.二维影像显示显示冠状位,图像展示区的DICOM图像视图为冠状位，图像显示正常 | 1. 不能同时勾选； 2. 二维影像显示默认选择轴位 3.图像展示区的DICOM图像视图为轴状位，图像显示正常 4.显示下拉框选项轴位/矢状位/冠状位 5.二维影像显示显示矢状位,图像展示区的DICOM图像视图为矢状位，图像显示正常 6.二维影像显示显示冠状位,图像展示区的DICOM图像视图为冠状位，图像显示正常 | 已通过
TU04-005-0001 | SRS-RCN304-005 | 功能测试 | 单元测试 | 序列切换 | 序列展示信息校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.该患者数据为肝胆/泌尿且为多期象数据； 3.进入Viewer页面。 | 1.点击【序列】区域的下拉选择框； 2.查看序列列表的展示信息 | 1.弹出序列区域的下拉选择框； 2.显示该检查图像的所有序列，展示内容包括：检查日期、序列号、层厚、张数、期相； | 1.弹出序列区域的下拉选择框； 2.显示该检查图像的所有序列，展示内容包括：检查日期、序列号、层厚、张数、期相； | 已通过
TU04-005-0002 | SRS-RCN304-005 | 功能测试 | 单元测试 | 序列切换 | 序列列表功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.患者有一个或多个序列； 3.进入Viewer页面。 | 1.鼠标左键点击选择序列 | 鼠标左键点击选择，可切换不同的序列进行显示 | 鼠标左键点击选择，可切换不同的序列进行显示 | 已通过
TU04-005-0003 | SRS-RCN304-005 | 功能测试 | 单元测试 | 序列切换 | 序列收起校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.患者有一个或多个序列； 3.进入Viewer页面。 | 1.再次点击序列下拉框； | 序列列表收起； | 序列列表收起； | 已通过
TU04-006-0001 | SRS-RCN304-006 | 功能测试 | 单元测试 | 滚动 | 【滚动】功能的校验 | 1..超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面; 3.点击【滚动】按钮； | 1.选择图像视区某处按住鼠标左键向上移动； 2.选择非图像视区的黑色区域某处，按住鼠标左键向上移动。 | 图像视区向后翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 图像视区向后翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 已通过
TU04-006-0002 | SRS-RCN304-006 | 功能测试 | 单元测试 | 滚动 | 【滚动】功能的校验 | 1..超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面; 3.点击【滚动】按钮； | 1.选择图像视区某部分，按住鼠标左键向下移动； 2.选择非图像视区的黑色区域某部分，按住鼠标左键向下移动。 | 图像视区向前翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 图像视区向前翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 已通过
TU04-006-0003 | SRS-RCN304-006 | 功能测试 | 单元测试 | 滚动 | 【滚动】功能的校验 | 1..超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面; 3.点击【滚动】按钮； | 1.选择图像视区某部分，向上滚动鼠标滑轮； 2.选择非图像视区的黑色区域某部分，向上滚动鼠标滑轮。 | 图像视区向前翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 图像视区向前翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 已通过
TU04-006-0004 | SRS-RCN304-006 | 功能测试 | 单元测试 | 滚动 | 【滚动】功能的校验 | 1..超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面; 3.点击【滚动】按钮； | 1.分别选择图像视区某部分，向下滚动鼠标滑轮； 2.选择非图像视区的黑色区域某部分，向下滚动鼠标 | 图像视区向后翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 图像视区向后翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 已通过
TU04-007-0001 | SRS-RCN304-007 | 功能测试 | 单元测试 | 移动 | 【移动】功能校验 | 1进入Viewer页面； 2.点击【移动】按钮； | 1.选择图像视区某部分； 2.按住左键在屏幕上移动 | 图像图片随光标移动而移动 | 图像图片随光标移动而移动 | 已通过
TU04-007-0002 | SRS-RCN304-007 | 功能测试 | 单元测试 | 移动 | 【移动】功能校验 | 1进入Viewer页面； 2.点击【移动】按钮； | 1.选择非图像视区某部分； 2.按住左键在屏幕上移动 | 图像图片随光标移动而移动 | 图像图片随光标移动而移动 | 已通过
TU04-008-0001 | SRS-RCN304-008 | 功能测试 | 单元测试 | 缩放 | 【缩放】放大功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.点击【缩放】按钮； | 1.将鼠标移至图像区； 2.按住鼠标左键，向下拖动图像 | DICOM图像呈放大状态，图像区域其他信息不变，位于图像展示区左下角缩放值跟随放缩比例值做出相对应的变化； 软件提供增加图像缩放功能 | DICOM图像呈放大状态，图像区域其他信息不变，位于图像展示区左下角缩放值跟随放缩比例值做出相对应的变化； 软件提供增加图像缩放功能 | 已通过
TU04-008-0002 | SRS-RCN304-008 | 功能测试 | 单元测试 | 缩放 | 【缩放】缩小功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.点击【缩放】按钮； | 1.将鼠标移至图像区； 2.按住鼠标左键，向上拖动图像 | DICOM图像呈缩小状态，图像区域其他信息不变，位于图像展示区左下角缩放值跟随放缩比例值做出相对应的变化； 软件提供增加图像缩放功能 | DICOM图像呈缩小状态，图像区域其他信息不变，位于图像展示区左下角缩放值跟随放缩比例值做出相对应的变化； 软件提供增加图像缩放功能 | 已通过
TU04-009-0001 | SRS-RCN304-009 | 功能测试 | 单元测试 | 窗宽窗位 | 【窗宽窗位】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面 | 1.点击【窗宽窗位】按钮 2.长按鼠标左键，向上移动光标; 3. 向下移动光标; 4.向左移动光标; 5.向右移动光标 | 1.向上移动光标，窗宽值保持不变，窗位值增大； 2.向下移动光标，窗宽值保持不变，窗位值减小； 3.向左移动光标，窗位值不变，窗宽值减小； 4.向右移动光标，窗位值不变，窗宽值增大。 | 1.向上移动光标，窗宽值保持不变，窗位值增大； 2.向下移动光标，窗宽值保持不变，窗位值减小； 3.向左移动光标，窗位值不变，窗宽值减小； 4.向右移动光标，窗位值不变，窗宽值增大。 | 已通过
TU04-009-0002 | SRS-RCN304-009 | 功能测试 | 单元测试 | 窗宽窗位 | 【窗宽窗位】下拉功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面。 | 1.鼠标悬停至【窗宽窗位】按钮； | 1.弹出下拉选项； 2.可支持快速选择纵隔窗、肺窗、骨窗、肝脾窗、脑组织窗 | 1.弹出下拉选项； 2.可支持快速选择纵隔窗、肺窗、骨窗、肝脾窗、脑组织窗 | 已通过
TU04-009-0003 | SRS-RCN304-009 | 功能测试 | 单元测试 | 窗宽窗位 | 【窗宽窗位】快捷键功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面 | 1.按键盘数字1键; 2.按键盘数字2键; 3.按键盘数字3键; 4.按键盘数字4键; 5.按键盘数字5键; | 窗宽窗位的快捷设定区间由功能设置中调整，默认情况如下： 1.按数字1键，切换至纵隔窗【窗宽：400 窗位：40 】； 2. 按数字2键，切换至肺窗【窗宽：1500 窗位：-600 】； 3. 按数字3键，切换至骨窗【窗宽：2500 窗位：480 】； 4. 按数字4键，切换至肝脾窗【窗宽：150 窗位：90 】； 5. 按数字5键，切换至脑组织窗【窗宽：80 窗位：40】； | 窗宽窗位的快捷设定区间由功能设置中调整，默认情况如下： 1.按数字1键，切换至纵隔窗【窗宽：400 窗位：40 】； 2. 按数字2键，切换至肺窗【窗宽：1500 窗位：-600 】； 3. 按数字3键，切换至骨窗【窗宽：2500 窗位：480 】； 4. 按数字4键，切换至肝脾窗【窗宽：150 窗位：90 】； 5. 按数字5键，切换至脑组织窗【窗宽：80 窗位：40】； | 已通过
TU04-010-0001 | SRS-RCN304-010 | 功能测试 | 单元测试 | 显示轮廓 | 显示轮廓功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； 3.默认显示轮廓。 | 1.点击【轮廓】按钮； | 1.取消该功能的选中，病灶轮廓隐藏； | 1.取消该功能的选中，病灶轮廓隐藏； | 已通过
TU04-010-0002 | SRS-RCN304-010 | 功能测试 | 单元测试 | 显示轮廓 | 显示轮廓功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面。 | 1.点击【轮廓】按钮； 2.再次点击【轮廓】按钮； | 1.取消该功能的选中，病灶轮廓隐藏； 2.恢复至默认状态，显示病灶轮廓。 | 1.取消该功能的选中，病灶轮廓隐藏； 2.恢复至默认状态，显示病灶轮廓。 | 已通过
TU04-011-0001 | SRS-RCN304-011 | 功能测试 | 单元测试 | 恢复设置 | 操作滚动、缩放、窗宽窗位、任意移动图像、长度测量、角度测量、顺时针旋转、逆时针旋转后，【恢复设置】 功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户进行【滚动】【缩放】【移动】【窗宽窗位】【长度测量】【角度测量】【顺时针】【逆时针】任意一个或多个操作后，点击【恢复设置】 。 | 成功撤销的所有操作，图像恢复至操作之前的状态。 | 成功撤销的所有操作，图像恢复至操作之前的状态。 | 已通过
TU04-012-0001 | SRS-RCN304-012 | 功能测试 | 单元测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.点击工具栏【任意点VOI】按钮； | 1.在当前影像上，以该点为中心自动生成VOI区域； 2.系统自动计算对应前/后片的匹配点，并在其上生成对应VOI区域； 3.以VOI区域为基础，生成3D重建视图，提供病灶的空间结构展示。 | 1.在当前影像上，以该点为中心自动生成VOI区域； 2.系统自动计算对应前/后片的匹配点，并在其上生成对应VOI区域； 3.以VOI区域为基础，生成3D重建视图，提供病灶的空间结构展示。 | 已通过
TU04-012-0002 | SRS-RCN304-012 | 术中导航 | 单元测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.点击工具栏【任意点VOI】按钮；2.在ROI 调整 处勾选Large单选项。 | 1. 3D渲染范围立即扩大，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 1. 3D渲染范围立即扩大，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 已通过
TU04-012-0003 | SRS-RCN304-012 | 术中导航 | 单元测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.点击工具栏【任意点VOI】按钮；2.在ROI 调整 处勾选Medium单选项。 | 1. 3D渲染范围立即变小，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 1. 3D渲染范围立即变小，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 已通过
TU04-012-0004 | SRS-RCN304-012 | 术中导航 | 单元测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.点击工具栏【任意点VOI】按钮；2.在ROI 调整 处勾选Small单选项。 | 1. 3D渲染范围立即变更小，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 1. 3D渲染范围立即变更小，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 已通过
TU04-012-0005 | SRS-RCN304-012 | 术中导航 | 单元测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.点击工具栏【任意点VOI】按钮；2.旋转VR。 | 1. 3D VR成功旋转角度； | 1. 3D VR成功旋转角度； | 已通过
TU04-012-0006 | SRS-RCN304-012 | 功能测试 | 单元测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.已经点击工具栏【任意点VOI】按钮； | 1.再次点击工具栏【任意点VOI】按钮； | 1.成功退出VOI模式。 | 1.成功退出VOI模式。 | 已通过
TU04-013-0001 | SRS-RCN304-013 | 功能测试 | 单元测试 | 测量 | 【长度测量】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.点击【长度测量】按钮； 2.选中测量起点，单击鼠标左键； 3.光标移动到测量终点，单击鼠标左键，两点确定一条线； | 1.长度测量标记成功； 2.测量终点显示长度值； 3.长度测量精度到1位小数，单位为mm。 4.长度测量线段和数值颜色：黄色。 | 1.长度测量标记成功； 2.测量终点显示长度值； 3.长度测量精度到1位小数，单位为mm。 4.长度测量线段和数值颜色：黄色。 | 已通过
TU04-013-0002 | SRS-RCN304-013 | 功能测试 | 单元测试 | 测量 | 【长度测量】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面; 3.点击【长度测量】按钮; | 1.将光标放置在起始点或者终止点，改变起始点或终点的位置； | 1.可以上下左右移动起始点或终止点； 2.长度测量线值会随着起始点和终点间距的大小而改变 | 1.可以上下左右移动起始点或终止点； 2.长度测量线值会随着起始点和终点间距的大小而改变 | 已通过
TU04-013-0003 | SRS-RCN304-013 | 功能测试 | 单元测试 | 测量 | 【角度测量】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.鼠标悬浮【长度测量】按钮； 4.点击【角度测量】按钮； | 1.选中测量起点，单击鼠标左键； 2.光标移动到测量角，单击鼠标左键； 3.光标移动到测量终点，单击鼠标左键，三点确定一个角 | 1.成功标记角度测量，在测量角处显示角度值； 2.线段和数值颜色均为：黄色； 3.角度测量精度：保留1位小数，单位为度。 4.选中【角度测量】后，工具栏【长度测量】按钮，变为【角度测量】 | 1.成功标记角度测量，在测量角处显示角度值； 2.线段和数值颜色均为：黄色； 3.角度测量精度：保留1位小数，单位为度。 4.选中【角度测量】后，工具栏【长度测量】按钮，变为【角度测量】 | 已通过
TU04-013-0004 | SRS-RCN304-013 | 功能测试 | 单元测试 | 测量 | 【角度测量】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.鼠标悬浮【长度测量】按钮； 4.点击【角度测量】按钮； | 1.将光标放置在起始点或者终止点，改变起始点或终点的位置； | 1.可以上下左右移动； 2.角度测量值会随着起始点和终点间距的大小而改变 | 1.可以上下左右移动； 2.角度测量值会随着起始点和终点间距的大小而改变 | 已通过
TU04-013-0005 | SRS-RCN304-013 | 功能测试 | 单元测试 | 测量 | 【CT点值】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.鼠标悬浮在【长度测量】按钮； 2.在下拉选项中选择【CT点值】按钮； 3.在二维图像区域将光标悬浮移动到所需测量处； | 1.在图像右下角，成功显示所在位置的点值，点值测量精度为1； 2.选中【CT点值】后，工具栏【长度测量】按钮，变为【CT点值】 | 1.在图像右下角，成功显示所在位置的点值，点值测量精度为1； 2.选中【CT点值】后，工具栏【长度测量】按钮，变为【CT点值】 | 已通过
TU04-014-0001 | SRS-RCN304-014 | 功能测试 | 单元测试 | MPR | 三维重建-MPR功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.查看页面显示； | 1.页面显示轴位原始图像、冠状位、矢状位图像； | 1.页面显示轴位原始图像、冠状位、矢状位图像； | 已通过
TU04-015-0001 | SRS-RCN304-015 | 功能测试 | 单元测试 | MIP | MIP功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.鼠标点击【MIP】按钮； 2.查看页面显示内容； | 1.【MIP】按钮颜色加深，为选中状态； 2.图像变为MIP模式，展示MIP控制台 | 1.【MIP】按钮颜色加深，为选中状态； 2.图像变为MIP模式，展示MIP控制台 | 已通过
TU04-015-0002 | SRS-RCN304-015 | 功能测试 | 单元测试 | MIP | MIP控制台，密度默认校验展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.查看MIP控制台显示内容； 2.查看MIP控制台默认轴位、冠状位、矢状位的密度 | 1.MIP控制台显示轴位、冠状位、矢状位密度滑动条，滑动条右端默认显示最大值：40； | 1.MIP控制台显示轴位、冠状位、矢状位密度滑动条，滑动条右端默认显示最大值：40； | 已通过
TU04-015-0003 | SRS-RCN304-015 | 功能测试 | 单元测试 | MIP | MIP控制台，密度调整校验展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.点击MIP控制台中轴位、冠状位、矢状位滑动条的任意位置； 2.查看图像显示； | 1.MIP控制台轴位、冠状位、矢状位密度滑动条右端变为选择的数值； 2.图像显示对应密度； | 1.MIP控制台轴位、冠状位、矢状位密度滑动条右端变为选择的数值； 2.图像显示对应密度； | 已通过
TU04-016-0001 | SRS-RCN304-016 | 功能测试 | 单元测试 | MinIP | MinIP功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.鼠标悬浮在MIP，在下拉框中点击【MinIP】按钮； 2.查看页面显示内容； | 1.【MinIP】按钮颜色加深，为选中状态； 2.图像变为MinIP模式，展示MinIP控制台 | 1.【MinIP】按钮颜色加深，为选中状态； 2.图像变为MinIP模式，展示MinIP控制台 | 已通过
TU04-016-0002 | SRS-RCN304-016 | 功能测试 | 单元测试 | MinIP | MinIP控制台，密度默认校验展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.查看MinIP控制台显示内容； 2.查看MinIP控制台默认轴位、冠状位、矢状位的密度 | 1.MinIP控制台显示轴位、冠状位、矢状位密度滑动条，滑动条右端默认显示最大值：40； | 1.MinIP控制台显示轴位、冠状位、矢状位密度滑动条，滑动条右端默认显示最大值：40； | 已通过
TU04-016-0003 | SRS-RCN304-016 | 功能测试 | 单元测试 | MinIP | MinIP控制台，密度调整校验展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.点击MinIP控制台中轴位、冠状位、矢状位滑动条的任意位置； 2.查看图像显示； | 1.MinIP控制台轴位、冠状位、矢状位密度滑动条右端变为选择的数值； 2.图像显示对应密度； | 1.MinIP控制台轴位、冠状位、矢状位密度滑动条右端变为选择的数值； 2.图像显示对应密度； | 已通过
TU04-017-0001 | SRS-RCN304-017 | 功能测试 | 单元测试 | 局部体绘制 | Lung-VR重建显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.点击【局部VR】按钮，查看VR视图显示。 2.左上角控制器，单击分别切换默认窗、肺窗、肝脾窗； | 1.成功在三维视图窗口展示局部体绘制结果； 2.可显示/隐藏默认窗、肺窗、肝脾窗重建图像； | 1.成功在三维视图窗口展示局部体绘制结果； 2.可显示/隐藏默认窗、肺窗、肝脾窗重建图像； | 已通过
TU04-017-0002 | SRS-RCN304-017 | 功能测试 | 单元测试 | 局部体绘制 | 3DMIP重建显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.鼠标悬浮至【局部VR】按钮，单击【3DMIP】按钮； 2.查看VR视图显示； | 1.成功在三维视图窗口展示3D MIP绘制结果； | 1.成功在三维视图窗口展示3D MIP绘制结果； | 已通过
TU04-017-0003 | SRS-RCN304-017 | 功能测试 | 单元测试 | 局部体绘制 | 任意MPR重建显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.鼠标悬浮至【局部VR】按钮，单击【任意MPR】按钮； 2.查看VR视图显示； | 1.成功在三维视图窗口展示MPR绘制结果； | 1.成功在三维视图窗口展示MPR绘制结果； | 已通过
TU04-018-0001 | SRS-RCN304-018 | 功能测试 | 单元测试 | 联动 | 联动校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入 含有对比影像视图（双片模式）Viewer页面； | 1.点击【联动】按钮； 2.操作移动/缩放/滚动，查看视图是否联动； | 1.操作移动/缩放/滚动，视图联动。 | 1.操作移动/缩放/滚动，视图联动。 | 已通过
TU04-019-0001 | SRS-RCN304-019 | 功能测试 | 单元测试 | 顺时针旋转 | 顺时针功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.用户进入工作站页面； 2.点击【顺时针】按钮，查看交互； | 点击【顺时针】按钮， 图像顺时针旋转90度 | 点击【顺时针】按钮， 图像顺时针旋转90度 | 已通过
TU04-020-0001 | SRS-RCN304-020 | 功能测试 | 单元测试 | 逆时针旋转 | 逆时针功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.用户进入工作站页面； 2.点击【逆时针】按钮，查看交互； | 点击【逆时针】按钮， 图像逆时针旋转90度 | 点击【逆时针】按钮， 图像逆时针旋转90度 | 已通过
TU04-021-0001 | SRS-RCN304-021 | 功能测试 | 单元测试 | 操作指南 | 操作指南展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1点击【操作指南】； 2.查看键盘快捷键； 3.点击对应的功能的快捷键。 | 成功展示快捷键： 角度测量：A 长度测量：D 滚动：S 移动：P 窗宽窗位：W 缩放：Z 顺时针旋转：R 逆时针旋转：L 恢复设置：N 显示/隐藏二维轮廓：H 显示/隐藏覆盖信息：SPACE 纵隔窗：1 肺窗：2 骨窗：3 肝脾窗：4 脑组织窗：5 | 成功展示快捷键： 角度测量：A 长度测量：D 滚动：S 移动：P 窗宽窗位：W 缩放：Z 顺时针旋转：R 逆时针旋转：L 恢复设置：N 显示/隐藏二维轮廓：H 显示/隐藏覆盖信息：SPACE 纵隔窗：1 肺窗：2 骨窗：3 肝脾窗：4 脑组织窗：5 | 已通过
TU04-021-0002 | SRS-RCN304-021 | 功能测试 | 单元测试 | 操作指南 | 操作指南关闭校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.点击【操作指南】； 2.点击操作指南弹框中的【X】按钮； | 点击弹框【X】按钮，操作指南弹框关闭 | 点击弹框【X】按钮，操作指南弹框关闭 | 已通过
TU04-022-0001 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 单元测试 | 添加目标物 | 添加目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面 | 1.点击【添加】按钮； 2.点击【+ 新增】按钮； | 1. 显示病灶类型下拉菜单； 2. 包含淋巴结、肺结节、肝肿瘤、肾肿瘤选项； 3.可以新增病灶类型。 | 1. 显示病灶类型下拉菜单； 2. 包含淋巴结、肺结节、肝肿瘤、肾肿瘤选项； 3.可以新增病灶类型。 | 已通过
TU04-022-0002 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 单元测试 | 添加目标物 | 添加目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面 | 1.点击【淋巴结】、【肺结节】、【肝肿瘤】、【肾肿瘤】选项按钮 | 1. 成功进入分割编辑页； 2. 包含完成、取消、画笔、上一步、下一步、还原工具； | 1. 成功进入分割编辑页； 2. 包含完成、取消、画笔、上一步、下一步、还原工具； | 已通过
TU04-022-0003 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 单元测试 | 添加目标物 | 添加目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.已经点击【淋巴结】、【肺结节】、【肝肿瘤】、【肾肿瘤】选项按钮； | 1.点击【画笔】/【套索】按钮； 2.在二维图像上对目标物区域长按鼠标左键； 3.松开鼠标 4.查看二维图像绘制区域 | 1.成功选取目标物，所选区域显示绿色 | 1.成功选取目标物，所选区域显示绿色 | 已通过
TU04-022-0004 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 单元测试 | 添加目标物 | 添加目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.已经点击【淋巴结】、【肺结节】、【肝肿瘤】、【肾肿瘤】选项按钮； | 1.点击【智能添加 】/【一键添加】按钮； 2.在二维图像上对目标物区域点击鼠标左键，长按； 3.松开鼠标； 4.点击【重置】按钮 5.点击【确定】按钮 6.点击【确定】按钮 7.点击【确定】按钮 | 1.鼠标变成一个光标箭头+一个小红点； 2.成功选取目标物； 3.病灶列表上方提示“请在目标区域中心位置选择种子点，并点击确认".” 4.取消对当前目标区域的选择 5.当前区域不存在病灶时，弹框提示“该区域内没有发现病灶, 请重试或手动绘制病灶” 6.弹窗消失，取消对当前目标区域的选择 7.成功选取目标物，所选区域显示绿色 | 1.鼠标变成一个光标箭头+一个小红点； 2.成功选取目标物； 3.病灶列表上方提示“请在目标区域中心位置选择种子点，并点击确认".” 4.取消对当前目标区域的选择 5.当前区域不存在病灶时，弹框提示“该区域内没有发现病灶, 请重试或手动绘制病灶” 6.弹窗消失，取消对当前目标区域的选择 7.成功选取目标物，所选区域显示绿色 | 已通过
TU04-022-0005 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 单元测试 | 添加目标物 | 添加目标物-橡皮擦功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.进入分割编辑页 | 1.鼠标悬浮在【画笔】按钮； 2.在下拉选项中点击【橡皮擦】按钮； 3.在二维图像上需要擦掉的区域长按鼠标左键； 4.松开鼠标。 | 1.成功选择【橡皮擦】工具； 2.成功擦除所选区域 | 1.成功选择【橡皮擦】工具； 2.成功擦除所选区域 | 已通过
TU04-022-0006 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 单元测试 | 添加目标物 | 添加目标物-恢复功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.进入分割编辑页 | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【上一步】按钮； 3.再点击【下一步】按钮 | 1.成功回到编辑之前的图像； 2.成功回到编辑后的图像 | 1.成功回到编辑之前的图像； 2.成功回到编辑后的图像 | 已通过
TU04-022-0007 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 单元测试 | 添加目标物 | 添加目标物-还原功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.进入分割编辑页 | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【还原】按钮 | 撤销所有操作，成功回到未编辑的图像 | 撤销所有操作，成功回到未编辑的图像 | 已通过
TU04-022-0008 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 单元测试 | 添加目标物 | 添加目标物-取消添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.进入分割编辑页 | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【取消】按钮 | 1.取消对图像的编辑操作； 2.退出分割编辑页， | 1.取消对图像的编辑操作； 2.退出分割编辑页， | 已通过
TU04-022-0009 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 单元测试 | 添加目标物 | 添加目标物-完成添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.进入分割编辑页； | 1.对二维图像进行编辑，在病灶区域输入病灶位置； 2.点击【完成】按钮 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物并提示“病灶保存成功”。 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物并提示“病灶保存成功”。 | 已通过
TU04-022-0010 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 单元测试 | 添加目标物 | 添加目标物-完成添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.进入分割编辑页； | 1.对二维图像进行编辑，在病灶区域输入病灶位置； 2.点击【完成】按钮； 3.点击【确定】 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物退出分割页面并提示“病灶添加成功”； 4.成功取消上面提示的显示。 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物退出分割页面并提示“病灶添加成功”； 4.成功取消上面提示的显示。 | 已通过
TU04-022-0011 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 单元测试 | 添加目标物 | 添加目标物三维视图显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.完成目标物的添加操作 | 1.查看三维视图 | 添加的目标物成功在三维视图窗口展示重建结果 | 添加的目标物成功在三维视图窗口展示重建结果 | 已通过
TU04-022-0012 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 单元测试 | 添加目标物 | 添加目标物，目标物列表显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.完成目标物的添加操作 | 1.查看目标物列表 | 添加的目标物成功在目标物列表 | 添加的目标物成功在目标物列表 | 已通过
TU04-022-0013 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 单元测试 | 添加目标物 | 添加目标物，时间线显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.完成目标物的添加操作 | 1.点击【返回】按钮，查看时间线； | 成功返回患者列表页面，时间线处成功显示新增的目标物 | 成功返回患者列表页面，时间线处成功显示新增的目标物 | 已通过
TU04-023-0001 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； | 1.点击【编辑】按钮； | 1. 成功进入分割编辑页面； 2.包含完成、取消、套索、智能添加、一键生成、橡皮擦工具。 | 1. 成功进入分割编辑页面； 2.包含完成、取消、套索、智能添加、一键生成、橡皮擦工具。 | 已通过
TU04-023-0002 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.点击【画笔】/【套索】按钮； 2.在二维图像上对目标物区域长按鼠标左键； 3.松开鼠标 4.查看二维图像绘制区域 | 1.成功选取目标物，所选区域显示黄色 软件增加目标物编辑功能，支持对遗漏的目标物进行添加 | 1.成功选取目标物，所选区域显示黄色 软件增加目标物编辑功能，支持对遗漏的目标物进行添加 | 已通过
TU04-023-0003 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.点击【智能添加 】/【一键添加】按钮； 2.在二维图像上对目标物区域点击鼠标左键，长按； 3.松开鼠标； 4.点击【重置】按钮 5.点击【确定】按钮 6.点击【确定】按钮 7.点击【确定】按钮 | 1.鼠标变成一个光标箭头+一个小红点； 2.成功选取目标物； 3.病灶列表上方提示“请在目标区域中心位置选择种子点，并点击确认".” 4.取消对当前目标区域的选择 5.当前区域不存在病灶时，弹框提示“该区域内没有发现病灶, 请重试或手动绘制病灶” 6.弹窗消失，取消对当前目标区域的选择 7.成功选取目标物，所选区域显示绿色 | 1.鼠标变成一个光标箭头+一个小红点； 2.成功选取目标物； 3.病灶列表上方提示“请在目标区域中心位置选择种子点，并点击确认".” 4.取消对当前目标区域的选择 5.当前区域不存在病灶时，弹框提示“该区域内没有发现病灶, 请重试或手动绘制病灶” 6.弹窗消失，取消对当前目标区域的选择 7.成功选取目标物，所选区域显示绿色 | 已通过
TU04-023-0004 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-橡皮擦功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.鼠标悬浮在【画笔】按钮； 2.在下拉选项中点击【橡皮擦】按钮； 3.在二维图像上需要擦掉的区域长按鼠标左键； 4.松开鼠标。 | 1.成功选择【橡皮擦】工具； 2.成功擦除所选区域 | 1.成功选择【橡皮擦】工具； 2.成功擦除所选区域 | 已通过
TU04-023-0005 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-Redo功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【上一步】按钮； 3.再点击【下一步】按钮 | 1.成功回到编辑之前的图像； 2.成功回到编辑后的图像 | 1.成功回到编辑之前的图像； 2.成功回到编辑后的图像 | 已通过
TU04-023-0006 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-恢复功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【还原】按钮 | 撤销所有操作，成功回到未编辑的图像 | 撤销所有操作，成功回到未编辑的图像 | 已通过
TU04-023-0007 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-取消添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【取消】按钮 | 1.取消对图像的编辑操作； 2.退出分割编辑页， | 1.取消对图像的编辑操作； 2.退出分割编辑页， | 已通过
TU04-023-0008 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-完成添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行编辑，在病灶区域输入病灶位置； 2.点击【完成】按钮 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物并提示“病灶保存成功”。 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物并提示“病灶保存成功”。 | 已通过
TU04-023-0009 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-完成添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行编辑，在病灶区域输入病灶位置； 2.点击【完成】按钮； 3.点击【确定】 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物退出分割页面并提示“病灶保存成功”； 4.成功取消上面提示的显示。 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物退出分割页面并提示“病灶保存成功”； 4.成功取消上面提示的显示。 | 已通过
TU04-023-0010 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物三维视图显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.查看三维视图 | 添加的目标物成功在三维视图窗口展示重建结果 | 添加的目标物成功在三维视图窗口展示重建结果 | 已通过
TU04-023-0011 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物，目标物列表显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.查看目标物列表 | 添加的目标物成功在目标物列表 | 添加的目标物成功在目标物列表 | 已通过
TU04-023-0012 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物，时间线显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.点击【返回】按钮，查看时间线； | 成功返回患者列表页面，时间线处成功显示新增的目标物 | 成功返回患者列表页面，时间线处成功显示新增的目标物 | 已通过
TU04-024-0001 | SRS-RCN304-024 | 功能测试 | 单元测试 | 删除目标物 | 删除目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； | 1.选中目标物，点击【删除】按钮； 2.点击【确定】按钮； | 1.成功提示“确定要删除该病灶吗？”； 2.成功删掉选中的病灶并提示“删除病灶成功”。 删除后无法恢复 2. 仅对选中的目标物生效 | 1.成功提示“确定要删除该病灶吗？”； 2.成功删掉选中的病灶并提示“删除病灶成功”。 删除后无法恢复 2. 仅对选中的目标物生效 | 已通过
TU04-024-0002 | SRS-RCN304-024 | 功能测试 | 单元测试 | 删除目标物 | 删除目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； | 1.选中目标物，点击【删除】按钮； 2.点击【确定】按钮； 3.回到患者列表页面查看。 | 1.成功提示“确定要删除该病灶吗？”； 2.成功删掉选中的病灶并提示“删除病灶成功”。3.时间线处成功删除该病灶。 This可换成{n} | 1.成功提示“确定要删除该病灶吗？”； 2.成功删掉选中的病灶并提示“删除病灶成功”。3.时间线处成功删除该病灶。 This可换成{n} | 已通过
TU04-024-0003 | SRS-RCN304-024 | 功能测试 | 单元测试 | 删除目标物 | 删除目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.并已经配置了靶病灶； | 1.选中目标物，点击【删除】按钮； 2.点击【确定】按钮； | 1.无法删除该病灶，系统弹出“目标病灶时间线包含靶病灶,不允许删除”； 2.成功取消提示显示。 | 1.无法删除该病灶，系统弹出“目标病灶时间线包含靶病灶,不允许删除”； 2.成功取消提示显示。 | 已通过
TU04-025-0001 | SRS-RCN304-025 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑配对 | 编辑配对功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.单击两个以上病灶，点击【阅片】按钮，对比Viewer 页面； | 1.点击【编辑配对】按钮； 2.勾选前片/后片，点击【确定】按钮； | 1.成功显示“请选择源病灶进行配对”提示（ 前片、后片）； 2.右上提示“请在配对病灶列表中选择要配对的病灶 更改/取消勾选将覆盖原有配对关系 点击右侧确定按钮保存”； 【确定】后，配对成功。 3.配对方向必须明确：以前片或以后片为基础 配对不能清除，只能删除病灶后，删除的病灶不会去配对 | 1.成功显示“请选择源病灶进行配对”提示（ 前片、后片）； 2.右上提示“请在配对病灶列表中选择要配对的病灶 更改/取消勾选将覆盖原有配对关系 点击右侧确定按钮保存”； 【确定】后，配对成功。 3.配对方向必须明确：以前片或以后片为基础 配对不能清除，只能删除病灶后，删除的病灶不会去配对 | 已通过
TU04-025-0002 | SRS-RCN304-025 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑配对 | 编辑配对功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.单击两个以上病灶，点击【阅片】按钮，对比Viewer 页面； | 1.点击【编辑配对】按钮； 2.点击【取消】按钮； | 1.成功显示“请选择源病灶进行配对”提示（ 前片、后片）； 2.取消编辑配对； | 1.成功显示“请选择源病灶进行配对”提示（ 前片、后片）； 2.取消编辑配对； | 已通过
TU04-025-0003 | SRS-RCN304-025 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑配对 | 编辑配对功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.单击两个以上病灶，点击【阅片】按钮，对比Viewer页面； 3.点击【编辑配对】按钮； 4.点击【确定】按钮； | 勾选想要配对的病灶，点击【确定】按钮； | 1.成功编辑配置； 系统在目标片上列出最多3个可选配对病灶，默认选中当前配对项 | 1.成功编辑配置； 系统在目标片上列出最多3个可选配对病灶，默认选中当前配对项 | 已通过
TU04-025-0004 | SRS-RCN304-025 | 功能测试 | 单元测试 | 编辑配对 | 编辑配对功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.单击两个以上病灶，点击【阅片】按钮，对比Viewer页面； 3.点击【编辑配对】按钮； 4.点击【确定】按钮； | 点击【取消】按钮； | 1.取消编辑配对； | 1.取消编辑配对； | 已通过
TU05-001-0001 | SRS-RCN305-001 | 功能测试 | 单元测试 | 报告生成 | 报告生成校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【生成报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； 3.点击【生成报告】。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功生成报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 3.成功在时间线中添加蓝色报告节点。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功生成报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 3.成功在时间线中添加蓝色报告节点。 | 已通过
TU05-001-0002 | SRS-RCN305-001 | 功能测试 | 单元测试 | 报告生成 | 报告生成校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【生成报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； 3.点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功生成报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 3.成功生成pdf格式的图文报告。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功生成报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 3.成功生成pdf格式的图文报告。 | 已通过
TU05-001-0003 | SRS-RCN305-001 | 功能测试 | 单元测试 | 报告生成 | 报告生成校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【生成报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； 3.点击【取消】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.生成报告页面消失。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.生成报告页面消失。 | 已通过
TU05-002-0001 | SRS-RCN305-002 | 功能测试 | 单元测试 | 报告查看 | 报告查看校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经生成了报告并成功在时间线中添加蓝色报告节点 | 1. 用户点击时间线蓝色报告节点； 2.点击【查看】按钮； | 1.成功显示提示“操作当前报告”； 2.成功跳转新窗口，显示pdf格式的报告； | 1.成功显示提示“操作当前报告”； 2.成功跳转新窗口，显示pdf格式的报告； | 已通过
TU05-002-0002 | SRS-RCN305-002 | 功能测试 | 单元测试 | 报告查看 | 报告查看校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经生成了报告并成功在时间线中添加蓝色报告节点； 3. 用户点击时间线蓝色报告节点； 4.点击【查看】按钮； | 1. 查看下报告内容； | 1.展示包含截图与病灶信息的完整报告内容； | 1.展示包含截图与病灶信息的完整报告内容； | 已通过
TU05-003-0001 | SRS-RCN305-003 | 功能测试 | 单元测试 | 报告导出 | 报告导出校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经生成了报告并成功在时间线中添加蓝色报告节点； 3. 用户点击时间线蓝色报告节点； 4.点击【查看】按钮； | 1. 查看下报告内容； 2.点击浏览器自带的下载按钮。 | 1.展示包含截图与病灶信息的完整报告内容； 2.报告成功保存在用户选择的本地路径。 | 1.展示包含截图与病灶信息的完整报告内容； 2.报告成功保存在用户选择的本地路径。 | 已通过
TU05-004-0001 | SRS-RCN305-004 | 功能测试 | 单元测试 | 报告删除 | 报告删除功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经生成了报告并成功在时间线中添加蓝色报告节点； 3. 用户点击时间线蓝色报告节点； | 1. 点击【删除】按钮，弹出提示； 2.点击【确定】按钮。 | 1.弹出提示:“确定要删除报告吗？”； 2.报告删除成功，时间线蓝色报告节点消失。 | 1.弹出提示:“确定要删除报告吗？”； 2.报告删除成功，时间线蓝色报告节点消失。 | 已通过