## 系统测试记录
TX-TF-RCN3V2000-VV-001-QR-07-A0
系统测试记录
|  |  |  | 编制部门 | 产品开发部 | 文件版本 | A0
|  |  |  | 编制人 |  | 日 期
|  |  |  | 审核人 |  | 日 期
|  |  |  | 批准人 |  | 日 期
生效日期
文件修订记录
|  |  | 修改日期 | 版本号 | 修订说明 |  | 修订人 | 批准人
|  |  | 2025.10.14 | A0 | 首次发布 |  | 王小敏 | 沈宏
总述 | 该文档是肿瘤CT图像随访与评估软件项目2.0.0.0版本系统测试用例设计，它详细描述了测试步骤，预期结果等
目的 | 编写此测试记录目的是为了记录测试人员如何执行测试，软件程序执行过程等。
测试设备需求 | 设备名称 | 资产编码 | 设备信息 |  | 数量 | 浏览器版本
| 用户端 | ISER22080001 | 操作系统：Windows 11 专业版 64位 SP1 ( DirectX 11 ) 内存：16 G 处理器：英特尔酷睿i5-11260H 显示器分辨率：1920*1080 |  | 1台 | Chrome 137.0.1234.78
|  | IPC21120083 | 操作系统：Windows 10 专业版 64位 处理器：英特尔酷睿i5-1135G7 内存：16 G 显示器分辨率：1920*1080 |  | 1台 | Chrome 96.0.4664.45
| 服务端 | SER01816 | 操作系统：Ubuntu 24.04 LTS（64位） CUDA:12.6 内存：64G CPU：主频： 2GHz 核心数：10核 指令集：x86指令集 GPU：厂商：英伟达 显存：8GB FP16计算性能：14TFLOPS 固态硬盘： 500G 存储盘： 3T 网卡：千兆PCI-E网卡 |  | 1台
网络环境 | 百兆广域网&千兆广域网
测试版本 | 2.0.0.0 | 开始时间 | 2025.10.11 | 创建人 | 王小敏 | 测试工具 | Chrome、Nmap、Jmeter
代码版本 | 0.0.3 | 结束时间 | 2025.10.14 | 测试人员 | 王小敏
测试记录
Case编号 | 需求编号 | 测试类型 | 测试阶段 | 功能点 | 简短描述 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注
TS06-001-0001 | SRS-RUS06-001 | 功能测试 | 系统测试 | 安装包打开 | 安装包解密校验 | 1.连接U盘，将经加密的安装压缩包拷贝到服务器磁盘上； 2.安装包解压密码由厂商提供。 | 右击安装包选择 Extract Here | 右击安装包选择 Extract Here，成功弹出输入密码弹窗； | 右击安装包选择 Extract Here，成功弹出输入密码弹窗； | 已通过
TS06-001-0002 | SRS-RUS06-001 | 功能测试 | 系统测试 | 安装包打开 | 安装包解密校验 | 1.连接U盘，将经加密的安装压缩包拷贝到服务器磁盘上； 2.安装包解压密码由厂商提供。 | 1.右击安装包选择 Extract Here ; 2.安装包按照选定路径进行解压; 3.输入错误的解压密码，解压安装包； | 密码错误，需重新输入 | 密码错误，需重新输入 | 已通过
TS06-001-0003 | SRS-RUS06-001 | 功能测试 | 系统测试 | 安装包打开 | 安装包解密校验 | 1.连接U盘，将经加密的安装压缩包拷贝到服务器磁盘上； 2.安装包解压密码由厂商提供。 | 1.右击安装包选择 Extract Here ; 2.安装包按照选定路径进行解压; 3.输入解压正确密码，解压安装包； | 密码输入成功，开始解压 | 密码输入成功，开始解压 | 已通过
TS06-001-0004 | SRS-RUS06-001 | 功能测试 | 系统测试 | 安装包打开 | 安装包解密校验 | 1.连接U盘，将经加密的安装压缩包拷贝到服务器磁盘上； 2.安装包解压密码由厂商提供。 | 1.右击安装包选择 Extract Here ; 2.输入解压密码，开始解压； 3.查看是否解压成功，并查看安装包所包含的文件； | 解压成功，安装包所包含的文件正常； 包含安装文件和卸载文件。 | 解压成功，安装包所包含的文件正常； 包含安装文件和卸载文件。 | 已通过
TS06-002-0001 | SRS-RUS06-002 | 功能测试 | 系统测试 | 安装包安装 | 安装包获取序列码校验 | 1.安装包已解密成功和已经选择完对应的产品型号； 2.安装机器硬件符合安装条件。 | 1.ctrl+Alt+T 打开一Terminal； 2.进入生成序列码脚本目录； 3.执行bash get_message.sh命令，生成Infervision.asc文件； 4.将Infervision.asc放置与get_CODE.sh在同一目录下； 5.执行bash get_CODE.sh，生成被授权的序列码； | 执行获取脚本成功，成功返还回序列号； | 执行获取脚本成功，成功返还回序列号； | 已通过
TS06-002-0002 | SRS-RUS06-002 | 功能测试 | 系统测试 | 安装包安装 | 安装包安装过程校验 | 1.安装包已解密成功和已经选择完对应的产品型号； 2.安装机器硬件符合安装条件。 3.已成功获取序列码 | 1.输入序列码验证安装许可，回车操作； 2.输入当前普通医生的普通医生密码； 3. 确认服务器是否有GPU； 4. 选择软件安装路径，点击【Enter】按键进行自动安装； 5.环境依赖及服务安装完后，等待安装结果； | 安装完成， 环境依赖及服务安装完后，将有ALL Complete 提示； | 安装完成， 环境依赖及服务安装完后，将有ALL Complete 提示； | 已通过
TS06-002-0003 | SRS-RUS06-002 | 功能测试 | 系统测试 | 安装包安装 | 安装包安装中途异常校验 | 1.安装包已解密成功和已经选择完对应的产品型号； 2.安装机器硬件符合安装条件。 3.已成功获取序列码 | 1.输入序列码验证安装许可，回车操作； 2.输入当前普通医生的普通医生密码； 3. 确认服务器是否有GPU； 4. 选择软件安装路径，点击【Enter】按键进行自动安装； 5.环境依赖及服务安装完后，等待安装结果； 6.出现停止或者error时候，按ctrl+C终止进程； 7.从第1步开始再次执行安装过程； | 1.ctrl+C可中断安装成功； 2.从第1步开始再次执行，执行成功。 | 1.ctrl+C可中断安装成功； 2.从第1步开始再次执行，执行成功。 | 已通过
TS06-002-0004 | SRS-RUS06-002 | 功能测试 | 系统测试 | 安装包安装 | 重启机器校验安装包安装是否成功 | 1.安装包已解密成功和已经选择完对应的产品型号； 2.安装机器硬件符合安装条件。 3.已成功获取序列码 | 1.安装过程执行完成后，重启机器； 2.重启后查看环境依赖及服务安装状态； | 环境依赖及服务安装成功 | 环境依赖及服务安装成功 | 已通过
TS06-002-0005 | SRS-RUS06-002 | 功能测试 | 系统测试 | 安装包安装 | 安装包安装成功后，发图校验 | 1.安装包已安装成功； 2.安装机器硬件符合安装条件。 | 1.安装包安装成功后； 2.进入Infervision路径下，执行发图脚本，bash unzip_dcm.sh 3.发图成功后，进入前端查看产品功能是否正常； | 发图成功； 前端产品功能运行正常 | 发图成功； 前端产品功能运行正常 | 已通过
TS06-003-0001 | SRS-RUS06-003 | 功能测试 | 系统测试 | 安装包卸载 | 安装包卸载过程校验 | 1.安装包已安装成功； 2.发图成功，前端产品功能运行正常。 | 1.ctrl+Alt+T 打开一个Terminal。 2.进入解压后的文件夹 ； 3.执行卸载脚本 bash uninstall.sh； 4. 输入Y(接受卸载)或n(取消卸载)； 5.输入当前用户的用户密码，【Enter】按键进行自动卸载。 6.观察卸载过程。 | 执行卸载完成； | 执行卸载完成； | 已通过
TS06-003-0002 | SRS-RUS06-003 | 功能测试 | 系统测试 | 安装包卸载 | 重启机器后，安装包卸载是否成功卸载校验 | 安装包已执行卸载。 | 1.安装包卸载执行完成后，重启机器； 2.观察服务卸载状态；。 | 卸载成功； | 卸载成功； | 已通过
TS01-001-0001 | SRS-RUS01-001 | 功能测试 | 系统测试 | 用户登录 | 超级管理员、管理员，科室主任和普通医生： 正确的账号和密码，是否可以成功登录校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1. 输入登录地址； 2. 进入登录页面，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通医生正确的用户账号和密码； 3. 点击【登录】按钮； | 1.登录成功，弹出提示信息“登录成功，正在加载...”； 2.超级管理员、管理员，科室主任和普通医生都将分别跳转至相应的患者列表页； 用户分层设计，包含超级管理员、管理员，科室主任和普通医生 | 1.登录成功，弹出提示信息“登录成功，正在加载...”； 2.超级管理员、管理员，科室主任和普通医生都将分别跳转至相应的患者列表页； 用户分层设计，包含超级管理员、管理员，科室主任和普通医生 | 已通过
TS01-001-0002 | SRS-RUS01-001 | 功能测试 | 系统测试 | 用户登录 | 管理员，科室主任和普通医生用正确的账号和密码，首次登录，修改密码校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1. 输入登录地址； 2. 进入登录页面，输入正确的用户账号和密码； 3. 点击【登录】按钮； 4.输入原密码、新密码、确认密码，点击【确定】按钮； | 1.首次登录，成功跳转至修改密码页面并提示“请修改密码后登录”，修改成功后方可登录； 2.登录成功，管理员，科室主任和普通医生都将分别跳转至相应的机构列表页; | 1.首次登录，成功跳转至修改密码页面并提示“请修改密码后登录”，修改成功后方可登录； 2.登录成功，管理员，科室主任和普通医生都将分别跳转至相应的机构列表页; | 已通过
TS01-001-0003 | SRS-RUS01-001 | 功能测试 | 系统测试 | 用户登录 | 管理员，科室主任和普通医生用正确的账号和密码，首次登录，修改密码校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1. 输入登录地址； 2. 进入登录页面，输入正确的用户账号和密码； 3. 点击【登录】按钮； 4.输入一样的原密码、新密码、确认密码，点击【确定】按钮； | 1.修改密码时，新密码不允许跟原密码一致，如果输入的新旧密码相同，系统提示：“新密码不能和原密码相同”； | 1.修改密码时，新密码不允许跟原密码一致，如果输入的新旧密码相同，系统提示：“新密码不能和原密码相同”； | 已通过
TS01-001-0004 | SRS-RUS01-001 | 功能测试 | 系统测试 | 用户登录 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生：账号/密码均为空错误校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1..输入登录地址； 2.进入登录页面，不输入账号，不输入密码 3.点击【登录】按钮； | 提示“请输入账号!”、“请输入密码!”。 | 提示“请输入账号!”、“请输入密码!”。 | 已通过
TS01-001-0005 | SRS-RUS01-001 | 功能测试 | 系统测试 | 用户登录 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生：密码空错误校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1.输入登录地址； 2.进入登录页面，输入正确账号，不输入密码 3.点击【登录】按钮； | 弹出提示“请输入账号!”。 | 弹出提示“请输入账号!”。 | 已通过
TS01-001-0006 | SRS-RUS01-001 | 功能测试 | 系统测试 | 用户登录 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生：账号空错误校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1.输入登录地址； 2.进入登录页面，不输入账号，输入正确密码 3.点击【登录】按钮； | 弹出提示“请输入密码!”。 | 弹出提示“请输入密码!”。 | 已通过
TS01-001-0007 | SRS-RUS01-001 | 功能测试 | 系统测试 | 用户登录 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生：账号/密码均输入错误校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1. 输入登录地址； 2.进入登录页面，输入错误的账号；错误密码； 3.点击【登录】按钮； | 弹出提示“登录失败，您还有N次尝试机会。”（N = 4, 3, 2） | 弹出提示“登录失败，您还有N次尝试机会。”（N = 4, 3, 2） | 已通过
TS01-001-0008 | SRS-RUS01-001 | 功能测试 | 系统测试 | 用户登录 | 用户登录连续5次输入错误密码，不能正常登录校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1.输入登录地址； 2. 进入登录页面，输入正确的账号，和错误的密码，连续点击登录按钮5次； 3.浏进入登录页面，输入正确的账号、密码，点击登录按钮。 | 用户连续5次输错密码，账号无法登录并提示“登录失败，您的账户已被锁定，请联系管理员解锁。”； | 用户连续5次输错密码，账号无法登录并提示“登录失败，您的账户已被锁定，请联系管理员解锁。”； | 已通过
TS01-001-0009 | SRS-RUS01-001 | 功能测试 | 系统测试 | 用户登录 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生：账号均输入错误校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1.输入登录地址； 2.进入登录页面，输入错误的账号；正确的密码； 3.点击【登录】按钮； | 弹出提示“账号/密码错误。请重新输入”； | 弹出提示“账号/密码错误。请重新输入”； | 已通过
TS01-001-0010 | SRS-RUS01-001 | 功能测试 | 系统测试 | 用户登录 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生：密码均输入错误校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1.输入登录地址； 2.进入登录页面，输入正确的账号；错误密码； 3.点击【登录】按钮； | 弹出提示“登录失败，您还有4次尝试机会。”； 输入第4次后，提示：“登录失败，您只剩下最后一次尝试机会”。 | 弹出提示“登录失败，您还有4次尝试机会。”； 输入第4次后，提示：“登录失败，您只剩下最后一次尝试机会”。 | 已通过
TS01-001-0011 | SRS-RUS01-001 | 功能测试 | 系统测试 | 用户登录 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生：账号大小写校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1.输入登录地址； 2.进入登录页面，输入大小字母对应相反的账号，输入正确密码 3.点击【登录】按钮； | 弹出提示“账号/密码错误。请重新输入”； | 弹出提示“账号/密码错误。请重新输入”； | 已通过
TS01-001-0012 | SRS-RUS01-001 | 功能测试 | 系统测试 | 用户登录 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生：密码大小写校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1..输入登录地址； 2.进入登录页面，输入正确账号，输入大小字母对应相反的密码 3.点击【登录】按钮； | 弹出提示“登录失败，您还有4次尝试机会。”； 输入第4次后，提示：“登录失败，您只剩下最后一次尝试机会”。 | 弹出提示“登录失败，您还有4次尝试机会。”； 输入第4次后，提示：“登录失败，您只剩下最后一次尝试机会”。 | 已通过
TS01-001-0013 | SRS-RUS01-001 | 功能测试 | 系统测试 | 用户登录 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生：账号/密码大小写校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1.输入登录地址； 2.进入登录页面，输入大小字母对应相反的账号，输入大小字母对应相反的密码 3.点击【登录】按钮； | 弹出提示“账号/密码错误。请重新输入”； | 弹出提示“账号/密码错误。请重新输入”； | 已通过
TS01-001-0014 | SRS-RUS01-001 | 功能测试 | 系统测试 | 用户登录 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生：账号输入框错误字符校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1.输入登录地址； 2.进入登录页面，输入含有非数字和字母的账号，输入正确密码 3.点击【登录】按钮； | 弹出提示“账号/密码错误。请重新输入”； | 弹出提示“账号/密码错误。请重新输入”； | 已通过
TS01-001-0015 | SRS-RUS01-001 | 功能测试 | 系统测试 | 用户登录 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生：账号输入框错误字符校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1...输入登录地址； 2.进入登录页面，输入正确的账号，输入不含数字/字母/特殊字符的密码 3.点击【登录】按钮； | 弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-001-0016 | SRS-RUS01-001 | 功能测试 | 系统测试 | 用户登录 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生：账号输入框长度校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1.输入登录地址； 2.进入登录页面，输入长度超过30位的账号，输入正确的密码 3.点击【登录】按钮； | 弹出提示“账号/密码错误。请重新输入”； | 弹出提示“账号/密码错误。请重新输入”； | 已通过
TS01-001-0017 | SRS-RUS01-001 | 功能测试 | 系统测试 | 用户登录 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生：密码输入框长度校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1.输入登录地址； 2.进入登录页面，输入正确的账号，输入长度小于8位/大于20位的密码 3.点击【登录】按钮； | 弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-001-0018 | SRS-RUS01-001 | 功能测试 | 系统测试 | 用户登录 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生：无操作1小时自动退出校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1. 输入登录地址； 2. 进入登录页面，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通医生正确的用户账号和密码； 3.进入患者列表页面； 4.无操作1小时后查看是否会自动登出； | 1.无操作1小时后，自动注销登录，退出到登录页面； 2.弹出提示"登录已过期，请重新登录”； 3.再次使用需要重新登录。 | 1.无操作1小时后，自动注销登录，退出到登录页面； 2.弹出提示"登录已过期，请重新登录”； 3.再次使用需要重新登录。 | 未通过
TS01-001-0019 | SRS-RUS01-001 | 功能测试 | 系统测试 | 用户登录 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生：浏览器关闭本产品再次登录/历史网页登录校验校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1. 输入登录地址； 2. 进入登录页面，输入正确的账号和密码，成功登录； 3.浏览器关闭本产品； 4.重新输入登录网址，需重新输入账号和密码/在历史网页处点击产品的链接，需重新输入账号和密码； | 1.在浏览器关闭本产品，重新输入网址进入本产品时，需要重新输入账号和密码； 2.已关闭本产品，在历史网页处点击产品的链接，跳转到登录页面重新输入账号和密码。 | 1.在浏览器关闭本产品，重新输入网址进入本产品时，需要重新输入账号和密码； 2.已关闭本产品，在历史网页处点击产品的链接，跳转到登录页面重新输入账号和密码。 | 已通过
TS01-001-0020 | SRS-RUS01-001 | 功能测试 | 系统测试 | 用户登录 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生定期更改密码校验： | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1.设置定期修改密码为1天； 2. 输入登录地址，进入登录页面，输入正确的账号和密码，点击【登录】按钮； | 弹出修改密码页面，密码已过期需要重新修改密码。 | 弹出修改密码页面，密码已过期需要重新修改密码。 | 已通过
TS01-002-0001 | SRS-RUS01-002 | 功能测试 | 系统测试 | 关于 | 超级管理员：关于入口校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1.用户登录成功后点击右上角的用户姓名按钮； 2.超级管理员查看是否有关于入口； | 1.超级管理员登录成功，进入机构列表页面； 2.用户点击用户姓名按钮，并在弹出功能菜单选择了【关于】按钮。 | 1.超级管理员登录成功，进入机构列表页面； 2.用户点击用户姓名按钮，并在弹出功能菜单选择了【关于】按钮。 | 已通过
TS01-002-0002 | SRS-RUS01-002 | 功能测试 | 系统测试 | 关于 | 管理员：关于入口校验 | 1.输入登录地址，输入管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1.用户登录成功后点击右上角的用户姓名按钮； 2.管理员查看是否有关于入口； | 1.管理员登录成功，进入机构列表页面； 2.用户点击用户姓名按钮，并在弹出功能菜单选择了【关于】按钮。 | 1.管理员登录成功，进入机构列表页面； 2.用户点击用户姓名按钮，并在弹出功能菜单选择了【关于】按钮。 | 已通过
TS01-002-0003 | SRS-RUS01-002 | 功能测试 | 系统测试 | 关于 | 科室主任：关于入口校验 | 1.输入登录地址，输入科室主任账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1.用户登录成功后点击右上角的用户姓名按钮； 2.科室主任查看是否有关于入口； | 1.科室主任登录成功，进入机构列表页面； 2.用户点击用户姓名按钮，并在弹出功能菜单选择了【关于】按钮。 | 1.科室主任登录成功，进入机构列表页面； 2.用户点击用户姓名按钮，并在弹出功能菜单选择了【关于】按钮。 | 已通过
TS01-002-0004 | SRS-RUS01-002 | 功能测试 | 系统测试 | 关于 | 普通医生：关于入口校验 | 1.输入登录地址，输入普通医生账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1.用户登录成功后点击右上角的用户姓名按钮； 2.普通医生查看是否有关于入口； | 1.普通医生登录成功，进入机构列表页面； 2.用户点击用户姓名按钮，并在弹出功能菜单选择了【关于】按钮。 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功，进入机构列表页面； 2.用户点击用户姓名按钮，并在弹出功能菜单选择了【关于】按钮。 | 已通过
TS01-002-0005 | SRS-RUS01-002 | 功能测试 | 系统测试 | 关于 | 超级管理员：【关于】功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 未通过
TS01-002-0006 | SRS-RUS01-002 | 功能测试 | 系统测试 | 关于 | 管理员：【关于】功能校验 | 1.输入登录地址，输入管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 已通过
TS01-002-0007 | SRS-RUS01-002 | 功能测试 | 系统测试 | 关于 | 科室主任：【关于】功能校验 | 1.输入登录地址，输入科室主任账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 已通过
TS01-002-0008 | SRS-RUS01-002 | 功能测试 | 系统测试 | 关于 | 普通医生：【关于】功能校验 | 1.输入登录地址，输入普通医生账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 已通过
TS01-002-0009 | SRS-RUS01-002 | 功能测试 | 系统测试 | 关于 | 【关于】弹窗上的关闭按钮关闭弹窗校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.登录成功后，进入患者列表页面/数据队列页面/患者列表页面 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； 3.点击X关闭按钮关闭弹窗 | 成功关闭弹窗 | 成功关闭弹窗 | 已通过
TS01-003-0001 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 管理员/科室主任/普通医生首次登录 | 1.初始账号/密码只能由生产商分配获得 ; 2.输入正确账号密码，进入登录修改密码页面。 | 1.查看登录修改密码页面。 | 成功显示修改密码弹窗并提示“请修改密码后登录” | 成功显示修改密码弹窗并提示“请修改密码后登录” | 已通过
TS01-003-0002 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 管理员/科室主任/普通医生首次登录：成功修改密码页面跳转 | 1.初始账号/密码只能由生产商分配获得 ; 2.输入正确账号和密码，进入登录修改密码页面。 | 1.输入8～20位必须包含字母、数字、特殊字符的组合，输入原密码、新密码和新密码相同的确认密码； 2.点击【确定】按钮； | 1.弹出提示“修改成功，请重新登录”； 2.成功跳转到登录页面。 3.数据库内，密码加密存储，不做明文展示。 | 1.弹出提示“修改成功，请重新登录”； 2.成功跳转到登录页面。 3.数据库内，密码加密存储，不做明文展示。 | 已通过
TS01-003-0003 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 管理员/科室主任/普通医生首次登录：密码为空校验 | 1.初始账号/密码只能由生产商分配获得 ; 2.输入正确账号和密码，进入登录修改密码页面。 | 1.新密码输入为空，确认密码输入为空。 2.点击【确定】按钮，查看有无提示信息； | 弹出提示“请输入新密码！、请再次输入新密码！； | 弹出提示“请输入新密码！、请再次输入新密码！； | 已通过
TS01-003-0004 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 管理员/科室主任/普通医生首次登录：密码格式校验 | 1.初始账号/密码只能由生产商分配获得 ; 2.输入正确账号和密码，进入登录修改密码页面。 | 1.输入全是数字的新密码与确认密码； 2.点击【确定】按钮； | 弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-003-0005 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 管理员/科室主任/普通医生首次登录：密码格式校验 | 1.初始账号/密码只能由生产商分配获得 ; 2.输入正确账号和密码，进入登录修改密码页面。 | 1.输入全是字母的新密码与确认密码； 2.点击【确定】按钮； | 弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-003-0006 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 管理员/科室主任/普通医生首次登录：密码错误字符校验 | 1.初始账号/密码只能由生产商分配获得 ; 2.输入正确账号和密码，进入登录修改密码页面。 | 1.输入全是字符的新密码与确认密码； 2.点击【确定】按钮； | 弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-003-0007 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 管理员/科室主任/普通医生首次登录：密码长度校验 | 1.初始账号/密码只能由生产商分配获得 ; 2.输入正确账号和密码，进入登录修改密码页面。 | 1.输入超过20个字符的新密码与确认密码； 2.点击【确定】按钮； | 弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-003-0008 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 管理员/科室主任/普通医生首次登录：密码长度校验 | 1.初始账号/密码只能由生产商分配获得 ; 2.输入正确账号和密码，进入登录修改密码页面。 | 1.输入小于8个字符的新密码与确认密码； 2.点击【确定】按钮； | 弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-003-0009 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 管理员/科室主任/普通医生首次登录：密码大小写校验 | 1.初始账号/密码只能由生产商分配获得 ; 2.输入正确账号和密码，进入登录修改密码页面。 | 1.输入存在大小写字母、字符的密码与新密码，修改成功； 2.使用该用户登录，查看有无大小写校验； | 1.登录界面密码进行大小写校验； 2.弹出提示“登录成功，正在加载...”； | 1.登录界面密码进行大小写校验； 2.弹出提示“登录成功，正在加载...”； | 已通过
TS01-003-0010 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 管理员/科室主任/普通医生首次登录：密码大小写校验 | 1.初始账号/密码只能由生产商分配获得 ; 2.输入正确账号和密码，进入登录修改密码页面。 | 1.输入存在大小写字母的字符的新密码； 2.输入与新密码大小写相反的确认密码 3.点击【确定】按钮； | 弹出提示“两次输入的密码不一致!”； | 弹出提示“两次输入的密码不一致!”； | 已通过
TS01-003-0011 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 管理员/科室主任/普通医生首次登录：两次密码一致性校验 | 1.初始账号/密码只能由生产商分配获得 ; 2.输入正确账号和密码，进入登录修改密码页面。 | 1.输入的新密码；输入与新密码不相同的确认密码； 2.点击【确定】按钮； | 弹出提示“两次输入的密码不一致!”； | 弹出提示“两次输入的密码不一致!”； | 已通过
TS01-003-0012 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 管理员/科室主任/普通医生首次登录：新密码不能与原密码相同校验 | 1.初始账号/密码只能由生产商分配获得 ; 2.输入正确账号和密码，进入登录修改密码页面。 | 1.输入与原密码相同的新密码与确认密码； 2.点击【确定】按钮； | 弹出提示“新密码不能和原密码相同”； | 弹出提示“新密码不能和原密码相同”； | 已通过
TS01-003-0013 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生： 点击修改密码功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通医生账号； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1.用户登录成功后点击右上角的用户姓名按钮； 2.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生查看是否有修改密码入口； | 修改按钮位于用户姓名的下拉弹出功能菜单中 | 修改按钮位于用户姓名的下拉弹出功能菜单中 | 已通过
TS01-003-0014 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生： 点击修改密码功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通医生账号； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1.用户登录成功后点击右上角的用户姓名按钮； 2.点击【修改密码】按钮，查看是否会跳转到修改密码页面； 3.查看原密码、新密码、确认密码输入框内显示内容。 | 1.点击修改密码后弹出修改密码弹框； 2.显示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”。 | 1.点击修改密码后弹出修改密码弹框； 2.显示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”。 | 已通过
TS01-003-0015 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生： 修改密码校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通医生账号； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 点击登录的用户名按钮，弹出功能菜单； 2.点击【修改密码】按钮，进入修改密码页面； 3.输入正确的原密码； 输入新密码； 输入确认新密码； 4.点击【确定】按钮； | 1.密码修改成功，弹出提示信息“修改成功，请重新登录”并退回到登录页面； | 1.密码修改成功，弹出提示信息“修改成功，请重新登录”并退回到登录页面； | 已通过
TS01-003-0016 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生： 原密码输入校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通医生账号； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2.点击【修改密码】按钮，进入修改密码页面； 3.输入错误的原密码； 输入新密码； 输入与新密码一致的确认新密码； 4.点击【确定】按钮； | 输入错误的原密码，显示提示“原密码错误” | 输入错误的原密码，显示提示“原密码错误” | 已通过
TS01-003-0017 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生： 新密码、确认密码一致性输入校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通医生账号； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2.点击【修改密码】按钮，进入修改密码页面； 3.输入正确的原密码； 输入新密码； 输入与新密码不一致的确认新密码； | 输入不一致的新密码，显示提示“两次输入的密码不一致！” | 输入不一致的新密码，显示提示“两次输入的密码不一致！” | 已通过
TS01-003-0018 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生： 原密码为空校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通医生账号； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2.点击【修改密码】按钮，进入修改密码页面； 3.不输入原密码； 输入新密码； 输入确认新密码； | 原密码输入框下显示提示“请输入原密码！”； | 原密码输入框下显示提示“请输入原密码！”； | 已通过
TS01-003-0019 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生： 新密码为空校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通医生账号； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2.点击【修改密码】按钮，进入修改密码页面； 3.输入正确的原密码； 不输入新密码； 输入确认新密码； | 新密码输入框下显示提示“请输入新密码！”； | 新密码输入框下显示提示“请输入新密码！”； | 已通过
TS01-003-0020 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生： 确认密码为空校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通医生账号； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2.点击【修改密码】按钮，进入修改密码页面； 3.输入正确的原密码； 输入新密码； 不输入确认新密码； | 确认新密码输入框下显示提示“请再次输入新密码！”； | 确认新密码输入框下显示提示“请再次输入新密码！”； | 已通过
TS01-003-0021 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生： 密码为空校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通医生账号； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2.点击【修改密码】按钮，进入修改密码页面； 3.不输入正确的原密码； 不输入新密码； 不输入确认新密码； | 1.原密码输入框下显示提示“请输入原密码！”； 2.新密码输入框下显示提示“请输入新密码！”； 3.确认新密码输入框下显示提示“请再次输入新密码！”； | 1.原密码输入框下显示提示“请输入原密码！”； 2.新密码输入框下显示提示“请输入新密码！”； 3.确认新密码输入框下显示提示“请再次输入新密码！”； | 已通过
TS01-003-0022 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生： 密码格式校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通医生账号； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2.点击【修改密码】按钮，进入修改密码页面； 3.输入正确的原密码； 输入全是数字一致的新密码与确认密码； | 显示提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 显示提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-003-0023 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生： 密码格式校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通医生账号； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2.点击【修改密码】按钮，进入修改密码页面； 3.输入正确的原密码； 输入全是字母一致的新密码与确认密码； | 显示提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 显示提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-003-0024 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生： 密码格式校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通医生账号； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2.点击【修改密码】按钮，进入修改密码页面； 3.输入正确的原密码； 输入全是字符一致的新密码与确认密码； | 显示提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 显示提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-003-0025 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生： 密码长度校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通医生账号； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2.点击【修改密码】按钮，进入修改密码页面； 3.输入正确的原密码； 输入超过20； | 显示提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 显示提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-003-0026 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生： 密码长度校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通医生账号； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2.点击【修改密码】按钮，进入修改密码页面； 3.输入正确的原密码； 输入小于8个字符个字符一致的新密码与确认密码； | 显示提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 显示提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-003-0027 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生： 密码大小写校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通医生账号； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2.点击【修改密码】按钮，进入修改密码页面； 3.输入正确的原密码； 输入存在大小写字母字符一致的密码与新密码，修改成功 4.使用该用户登录，查看有无大小写校验； | 1.登录界面密码进行大小写校验； 2.登录成功，弹出提示“登录成功，正在加载...”； | 1.登录界面密码进行大小写校验； 2.登录成功，弹出提示“登录成功，正在加载...”； | 已通过
TS01-003-0028 | SRS-RUS01-003 | 功能测试 | 系统测试 | 修改密码 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生： 密码大小写校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通医生账号； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2.点击【修改密码】按钮，进入修改密码页面； 3.输入正确的原密码； 输入存在大小写字母的字符的新密码； 输入与新密码大小写相反的确认密码； | 显示提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 显示提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-004-0001 | SRS-RUS01-004 | 功能测试 | 系统测试 | 退出登录 | 超级管理员： 退出入口校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1.用户登录成功后点击右上角的用户姓名按钮； 2.超级管理员查看是否有退出入口； | 退出按钮位于用户姓名的下拉弹出功能菜单中 | 退出按钮位于用户姓名的下拉弹出功能菜单中 | 已通过
TS01-004-0002 | SRS-RUS01-004 | 功能测试 | 系统测试 | 退出登录 | 管理员： 退出入口校验 | 1.输入登录地址，输入普通医生账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面 | 1.用户登录成功后点击右上角的用户姓名按钮； 2.普通医生查看是否有退出入口； | 退出按钮位于用户姓名的下拉弹出功能菜单中 | 退出按钮位于用户姓名的下拉弹出功能菜单中 | 已通过
TS01-004-0003 | SRS-RUS01-004 | 功能测试 | 系统测试 | 退出登录 | 科室主任： 退出入口校验 | 1.输入登录地址，输入普通医生账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面 | 1.用户登录成功后点击右上角的用户姓名按钮； 2.普通医生查看是否有退出入口； | 退出按钮位于用户姓名的下拉弹出功能菜单中 | 退出按钮位于用户姓名的下拉弹出功能菜单中 | 已通过
TS01-004-0004 | SRS-RUS01-004 | 功能测试 | 系统测试 | 退出登录 | 普通医生： 退出入口校验 | 1.输入登录地址，输入普通医生账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面 | 1.用户登录成功后点击右上角的用户姓名按钮； 2.普通医生查看是否有退出入口； | 退出按钮位于用户姓名的下拉弹出功能菜单中 | 退出按钮位于用户姓名的下拉弹出功能菜单中 | 已通过
TS01-004-0005 | SRS-RUS01-004 | 功能测试 | 系统测试 | 退出登录 | 超级管理员： 【退出登录】功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 点击登录的用户名按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【退出登录】按钮，退出账户； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面 | 成功退出账户，并且跳转到登录页面 | 已通过
TS01-004-0006 | SRS-RUS01-004 | 功能测试 | 系统测试 | 退出登录 | 管理员： 【退出登录】功能校验 | 1.输入登录地址，输入管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面 | 1. 点击登录的用户名按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【退出登录】按钮，退出账户； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面； | 已通过
TS01-004-0007 | SRS-RUS01-004 | 功能测试 | 系统测试 | 退出登录 | 科室主任： 【退出登录】功能校验 | 1.输入登录地址，输入科室主任账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面 | 1. 点击登录的用户名按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【退出登录】按钮，退出账户； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面； | 已通过
TS01-004-0008 | SRS-RUS01-004 | 功能测试 | 系统测试 | 退出登录 | 普通医生： 【退出登录】功能校验 | 1.输入登录地址，输入普通医生账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面 | 1. 点击登录的用户名按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【退出登录】按钮，退出账户； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面； | 已通过
TS01-004-0009 | SRS-RUS01-004 | 功能测试 | 系统测试 | 退出登录 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生： 退出后重新登录校验 | 1.用户登录成功。 | 1.用户登录成功后，点击退出； 2.退出后重新登录； | 登录状态退出，如需再次进入产品使用功能需要重新登录； | 登录状态退出，如需再次进入产品使用功能需要重新登录； | 已通过
TS01-005-0001 | SRS-RUS01-005 | 功能测试 | 系统测试 | 用户列表 | 超级管理员/管理员/科室主任： 列表展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任成功登录。 | 1.输入正确的账号，正确密码； 2.点击【登录】按钮： 3.点击【系统管理】，点击【用户列表】导航； | 1.登录成功，弹出提示信息“登录成功，正在加载...”； 2.自动跳转到患者列表页； 3.成功显示用户列表，用户列表中显示所有机构的用户的信息，包括用户姓名、账号、所属科室, 权限组,、创建时间、最后登录时间、 操作； 4.超级管理员/管理员/科室主任可以对机构的用户进行管理。主要包含【+新增用户】、【重置密码】、【编辑】、【删除】； 5.数据库内，密码加密存储，不做明文展示； | 1.登录成功，弹出提示信息“登录成功，正在加载...”； 2.自动跳转到患者列表页； 3.成功显示用户列表，用户列表中显示所有机构的用户的信息，包括用户姓名、账号、所属科室, 权限组,、创建时间、最后登录时间、 操作； 4.超级管理员/管理员/科室主任可以对机构的用户进行管理。主要包含【+新增用户】、【重置密码】、【编辑】、【删除】； 5.数据库内，密码加密存储，不做明文展示； | 已通过
TS01-005-0002 | SRS-RUS01-005 | 功能测试 | 系统测试 | 用户列表 | 超级管理员/管理员/科室主任： 搜索校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任成功登录。 | 1.输入正确的账号，正确密码； 2.点击【登录】按钮： 3.点击【系统管理】，点击【用户管理】导航，输入框中输入账号/姓名/权限组。 | 1.登录成功，弹出提示信息“登录成功，正在加载...”； 2.自动跳转到“患者列表”页； 3.成功进入用户列表； 4.超级管理员可以对机构的用户进行管理。主要包含【+新增用户】、【重置密码】、【编辑】、【删除】； 5.用户列表中显示所查找的用户； 6.数据库内，密码加密存储，不做明文展示； | 1.登录成功，弹出提示信息“登录成功，正在加载...”； 2.自动跳转到“患者列表”页； 3.成功进入用户列表； 4.超级管理员可以对机构的用户进行管理。主要包含【+新增用户】、【重置密码】、【编辑】、【删除】； 5.用户列表中显示所查找的用户； 6.数据库内，密码加密存储，不做明文展示； | 已通过
TS01-006-0001 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 用户角色校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任登录成功； 2.使用被分配超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.查看页面显示内容； 2.点击【系统管理】，点击【用户管理】导航; | 1.超级管理员/管理员/科室主任页面显示【用户管理】； 用户可以【+新增用户】、【重置密码】、【编辑】、【删除】； | 1.超级管理员/管理员/科室主任页面显示【用户管理】； 用户可以【+新增用户】、【重置密码】、【编辑】、【删除】； | 已通过
TS01-006-0002 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 普通医生： 用户角色校验 | 1.普通登录成功； 2.使用被分配的普通医生； | 1.进入患者列表； 2.点击患者信息进入患者详情页面； 3.单击任意病灶进入阅片界面； | 1.成功显示“患者列表”和“数据上传”； 2.成功显示阅片界面； 普通医生不具备新增用户、重置密码、编辑用户、删除用户权限； | 1.成功显示“患者列表”和“数据上传”； 2.成功显示阅片界面； 普通医生不具备新增用户、重置密码、编辑用户、删除用户权限； | 已通过
TS01-006-0003 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 新增用户校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【+新增用户】按钮，查看页面交互； 2.查看“用户姓名”和“账号”输入框内显示内容。 | 1.点击【+新增用户】按钮，出现新增用户弹框； 2.输入框内显示“只能包含数字和字母，长度限制为30个字符，区分大小写且不能为空”。 | 1.点击【+新增用户】按钮，出现新增用户弹框； 2.输入框内显示“只能包含数字和字母，长度限制为30个字符，区分大小写且不能为空”。 | 已通过
TS01-006-0004 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 新增用户校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【+新增用户】按钮，查看页面交互； 2.查看“密码”和“确认密码”输入框内显示内容。 | 1.点击【+新增用户】按钮，出现新增用户弹框； 2.输入框内显示“只能包含数字和字母，长度限制为30个字符，区分大小写且不能为空”。 | 1.点击【+新增用户】按钮，出现新增用户弹框； 2.输入框内显示“只能包含数字和字母，长度限制为30个字符，区分大小写且不能为空”。 | 已通过
TS01-006-0005 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 用户姓名错误字符校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【+新增用户】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入非数字和字母的用户姓名； 3.查看提示； | 输入框下弹出提示“请输入用户姓名！”； | 输入框下弹出提示“请输入用户姓名！”； | 已通过
TS01-006-0006 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 用户姓名长度限制校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【+新增用户】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入超过30个字符的用户姓名； 3.查看提示； | 输入框内不能再输入内容； | 输入框内不能再输入内容； | 已通过
TS01-006-0007 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 用户姓名不能为空校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【+新增用户】按钮，弹出弹框； 2.弹框中在输入用户姓名为空的情况下点击提交或者回车； 3.查看有无提示信息； | 输入框下弹出提示“请输入用户姓名!”； | 输入框下弹出提示“请输入用户姓名!”； | 已通过
TS01-006-0008 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 账号错误字符校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【+新增用户】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入非数字和字母的账号； 3.查看提示； | 输入框下弹出提示“请输入正确的账号”； | 输入框下弹出提示“请输入正确的账号”； | 已通过
TS01-006-0009 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 账号长度限制校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【+新增用户】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入超过30个字符的账号； 3.查看提示； | 输入框内不能再输入内容； | 输入框内不能再输入内容； | 已通过
TS01-006-0010 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 账号不能为空校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【+新增用户】按钮，弹出弹框； 2.弹框中在输入用户姓名为空的情况下点击提交或者回车； 3.查看有无提示信息； | 输入框下弹出提示“请输入账号!”； | 输入框下弹出提示“请输入账号!”； | 已通过
TS01-006-0011 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 账号大小写校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.创建存在大小写字符的账号，查看有无大小写校验； | 1.弹出提示“请输入正确的账号”； | 1.弹出提示“请输入正确的账号”； | 已通过
TS01-006-0012 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 账号重复校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【+新增用户】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入系统中已存在的账号，输入“用户姓名”、“密码”、“确认密码”，选择“系统角色”、“所属科室”； 3.点击【提交】按钮，查看有无提示信息； | 创建失败，页面弹出提示“账号已存在，请修改账号信息” | 创建失败，页面弹出提示“账号已存在，请修改账号信息” | 已通过
TS01-006-0013 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 密码位数校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【+新增用户】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入正确的“用户姓名”、“账号”、“确认密码”，选择“系统角色”、“所属科室”，不输入“密码”； 3.点击【提交】按钮，查看有无提示信息； | 1.密码输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； 2.确认密码输入框下提示“两次输入的密码不一致！”； | 1.密码输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； 2.确认密码输入框下提示“两次输入的密码不一致！”； | 已通过
TS01-006-0014 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 密码位数校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【+新增用户】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入正确的“用户姓名”、“账号”、“确认密码”，选择“系统角色”、“所属科室”，“密码”输入小于8个字符的密码和“确认密码”保持一致； 3.点击【提交】按钮，查看有无提示信息； | 1.密码输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 1.密码输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-006-0015 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 密码位数校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【+新增用户】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入正确的“用户姓名”、“账号”、“确认密码”，选择“系统角色”、“所属科室”，“密码”输入大于20个字符的密码和“确认密码”保持一致； 3.点击【提交】按钮，查看有无提示信息； | 1.密码输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 1.密码输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-006-0016 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 密码位数校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【+新增用户】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入正确的“用户姓名”、“账号”、“确认密码”，选择“系统角色”、“所属科室”，“密码”输入只有数字8个字符的密码和“确认密码”保持一致； 3.点击【提交】按钮，查看有无提示信息； | 1.密码输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 1.密码输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-006-0017 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 密码校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【+新增用户】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入正确的“用户姓名”、“账号”、“确认密码”，选择“系统角色”、“所属科室”，“密码”输入只有数字8个字符的密码和“确认密码”保持一致； 3.点击【提交】按钮，查看有无提示信息； | 1.密码输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 1.密码输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-006-0018 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 密码校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【+新增用户】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入正确的“用户姓名”、“账号”、“确认密码”，选择“系统角色”、“所属科室”，“密码”输入只有字母8个字符的密码和“确认密码”保持一致； 3.点击【提交】按钮，查看有无提示信息； | 1.密码输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 1.密码输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-006-0019 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 密码校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【+新增用户】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入正确的“用户姓名”、“账号”、“确认密码”，选择“系统角色”、“所属科室”，“密码”输入只有特殊字符8个字符的密码和“确认密码”保持一致； 3.点击【提交】按钮，查看有无提示信息； | 1.密码输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 1.密码输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-006-0020 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 密码位数校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【+新增用户】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入正确的输入正确的“用户姓名”、“账号”、“密码”、“确认密码”，选择“所属科室”，不选择“系统角色”； 3.点击【提交】按钮，查看有无提示信息； | 系统角色输入框下弹出提示“请选择系统角色！”； | 系统角色输入框下弹出提示“请选择系统角色！”； | 已通过
TS01-006-0021 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 密码位数校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【+新增用户】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入正确的输入正确的“用户姓名”、“账号”、“密码”、“确认密码”，选择“系统角色”，不选择“所属科室”； 3.点击【提交】按钮，查看有无提示信息； | 所属科室输入框下弹出提示“请选择所属科室！”； | 所属科室输入框下弹出提示“请选择所属科室！”； | 已通过
TS01-006-0022 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 新增用户校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【+新增用户】按钮，弹出弹框； 2.输入正确的“用户姓名”、“账号”、“密码”、“确认密码”，选择“系统角色”、“所属科室”； 3.点击【提交】按钮； | 1.用户新建成功，弹框关闭； 2.弹出提示“新增成功”； | 1.用户新建成功，弹框关闭； 2.弹出提示“新增成功”； | 已通过
TS01-006-0023 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 取消新增校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【+新增用户】按钮，弹出弹框； 2.输入正确的“用户姓名”、“账号”、“密码”、“确认密码”，选择“系统角色”、“所属科室”； 3.点击【取消】按钮； | 点击【取消】按钮，弹框消失，新建用户操作被取消 | 点击【取消】按钮，弹框消失，新建用户操作被取消 | 已通过
TS01-006-0024 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 取消新增校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【+新增用户】按钮，弹出弹框； 2.输入正确的“用户姓名”、“账号”、“密码”、“确认密码”，选择“系统角色”、“所属科室”； 3.点击叉图标； | 点击叉图标，弹框消失，新建用户操作被取消 | 点击叉图标，弹框消失，新建用户操作被取消 | 已通过
TS01-006-0025 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 密码输入字符大小写校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.创建用户，在输入密码时输入存在大小写字母的字符，创建成功； 2.使用该用户登录，查看有无大小写校验； | 1.登录界面密码进行大小写校验，成功登录”； | 1.登录界面密码进行大小写校验，成功登录”； | 已通过
TS01-006-0026 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 新增用户 | 普通医生： 账号上限校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任登录成功； 2.且已新增3000个用户账号； | 1.用户列表点击【+新增用户】，查看交互； | 1.新增失败，弹出提示“用户数量已达到上限。”； 2.账号上限为3000个； | 1.新增失败，弹出提示“用户数量已达到上限。”； 2.账号上限为3000个； | 已通过
TS01-007-0001 | SRS-RUS01-007 | 功能测试 | 系统测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 重置密码弹窗校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任重置用户； | 1.用户列表页面，点击账号后面的【重置密码】 按钮，弹出弹框； 2.查看弹框中显示文案； | 点击用户列表中【重置密码】 按钮，成功显示重置密码按钮弹窗； 新密码和确认密码输入框内显示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符” | 点击用户列表中【重置密码】 按钮，成功显示重置密码按钮弹窗； 新密码和确认密码输入框内显示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符” | 已通过
TS01-007-0002 | SRS-RUS01-007 | 功能测试 | 系统测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 新密码为空校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任重置用户； 3.进入重置密码页面； | 1. 不输入新密码； 2. 直接点击【提交】按钮； | 提示“请输入新密码”； | 提示“请输入新密码”； | 已通过
TS01-007-0003 | SRS-RUS01-007 | 功能测试 | 系统测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 确认密码为空校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任重置用户； 3.进入重置密码页面； | 1. 已输入有效新密码； 2.不输入确认密码； 3. 点击【提交】按钮； | 提示"请再次输入新密码！"提示； | 提示"请再次输入新密码！"提示； | 已通过
TS01-007-0004 | SRS-RUS01-007 | 功能测试 | 系统测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 新密码与原密码相同校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任重置用户； 3.进入重置密码页面； | 1. 输入与原密码相同的新密码； 2. 点击【提交】按钮； | 密码重置成功 | 密码重置成功 | 已通过
TS01-007-0005 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 重置校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【重置密码】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入正确的“密码”输入小于8个字符的密码和“确认密码”保持一致； 3.点击【提交】按钮，查看有无提示信息； | 输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 未通过
TS01-007-0006 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 重置校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【重置密码】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入“密码”输入大于20个字符的密码和“确认密码”保持一致； 3.点击【提交】按钮，查看有无提示信息； | 输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-007-0007 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 重置校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【重置密码】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入“密码”输入只有数字8个字符的密码和“确认密码”保持一致； 3.点击【提交】按钮，查看有无提示信息； | 输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-007-0008 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 重置校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【重置密码】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入“密码”输入只有数字8个字符的密码和“确认密码”保持一致； 3.点击【提交】按钮，查看有无提示信息； | 输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-007-0009 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 重置校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【重置密码】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入“密码”输入只有字母8个字符的密码和“确认密码”保持一致； 3.点击【提交】按钮，查看有无提示信息； | 输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-007-0010 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 重置校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【重置密码】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入“密码”输入只有特殊字符8个字符的密码和“确认密码”保持一致； 3.点击【提交】按钮，查看有无提示信息； | 输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-007-0011 | SRS-RUS01-007 | 功能测试 | 系统测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 重置校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任重置用户； | 1.用户列表页面，点击账号后面的【重置密码】 按钮，弹出弹框，输入新密码、确认密码； 2.点击弹框中【确定】按钮； | 1.重置成功，弹框消失； 2.页面弹出提示“重置密码成功”3s后消失； 3.用原密码登录重置的账号失败； | 1.重置成功，弹框消失； 2.页面弹出提示“重置密码成功”3s后消失； 3.用原密码登录重置的账号失败； | 已通过
TS01-007-0012 | SRS-RUS01-007 | 功能测试 | 系统测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 取消重置校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任重置用户； | 1.用户列表页面，点击账号后面的【重置密码】 按钮，弹出弹框； 2.点击弹框中【取消】按钮； | 点击【取消】按钮返回列表页，重置取消 | 点击【取消】按钮返回列表页，重置取消 | 已通过
TS01-007-0013 | SRS-RUS01-007 | 功能测试 | 系统测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 取消重置校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任重置用户； | 1.用户列表页面，点击账号后面的【重置密码】 按钮，弹出弹框； 2.点击弹框中叉图标； | 点击叉图标返回列表页，重置取消 | 点击叉图标返回列表页，重置取消 | 已通过
TS01-007-0014 | SRS-RUS01-007 | 功能测试 | 系统测试 | 重置密码 | 管理员/科室主任/普通医生： 重置后登录校验 | 1.用户登录成功 ； | 1.在首页登录重置后的管理员/科室主任/普通医生账号； | 成功登录，进入首次修改密码页面。 | 成功登录，进入首次修改密码页面。 | 已通过
TS01-007-0015 | SRS-RUS01-007 | 功能测试 | 系统测试 | 重置密码 | 管理员/科室主任/普通医生： 重置后登录校验 | 1.用户登录成功 ； 2. 已完成密码重置 | 1. 检查数据库存储的密码字段 | 1. 密码为加密格式 2. 无明文存储 | 1. 密码为加密格式 2. 无明文存储 | 已通过
TS01-008-0001 | SRS-RUS01-008 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 编辑用户校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任编辑用户； | 1.用户列表页面点击【编辑】按钮，查看页面交互。 | 点击【编辑】按钮，出现编辑用户弹框 | 点击【编辑】按钮，出现编辑用户弹框 | 已通过
TS01-008-0002 | SRS-RUS01-008 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 编辑用户校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任编辑用户； | 1. 点击目标用户的【编辑】； 2. 修改用户姓名； 3.调整系统角色角色； 4. 选择新科室； 5. 点击【提交】按钮； | 1. 弹出“编辑成功”提示； 2. 用户列表实时更新新信息； | 1. 弹出“编辑成功”提示； 2. 用户列表实时更新新信息； | 已通过
TS01-008-0003 | SRS-RUS01-008 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 编辑用户校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任编辑用户； 3.已打开编辑对话框； | 1. 修改任意字段； 2. 点击【取消】按钮/【X】按钮； | 1.取消编辑用户操作，取消编辑弹窗显示； | 1.取消编辑用户操作，取消编辑弹窗显示； | 已通过
TS01-008-0004 | SRS-RUS01-008 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 编辑用户校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任编辑用户； 3.已打开编辑对话框； | 1. 尝试修改账号字段； | 1.账号字段置灰，无法输入或选择； | 1.账号字段置灰，无法输入或选择； | 已通过
TS01-008-0005 | SRS-RUS01-008 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 编辑用户校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任编辑用户； 3.已打开编辑对话框； | 1. 清空用户姓名字段； 2. 点击【提交】； | 1.显示"请输入用户姓名!"提示； | 1.显示"请输入用户姓名!"提示； | 已通过
TS01-008-0006 | SRS-RUS01-008 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 编辑用户校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任编辑用户； 3.已打开编辑对话框； | 1. 用户姓名输入31字段； 2. 点击【提交】； | 1.不允许输入31个，输入第31个的时候不显示输入内容； | 1.不允许输入31个，输入第31个的时候不显示输入内容； | 已通过
TS01-009-0001 | SRS-RUS01-009 | 功能测试 | 系统测试 | 删除用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 删除文案校验 | 1.用户登录成功，进入用户列表页面; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任删除用户； | 1.用户列表页，点击账号后面的【删除】按钮，弹出弹框； 2.查看弹框中显示文案； | 点击用户列表中“删除”按钮，进行弹框确认提示：“删除用户不可恢复，确定删除该用户？” | 点击用户列表中“删除”按钮，进行弹框确认提示：“删除用户不可恢复，确定删除该用户？” | 已通过
TS01-009-0002 | SRS-RUS01-009 | 功能测试 | 系统测试 | 删除用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 取消删除校验 | 1.用户登录成功，进入用户列表页面; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任删除用户； | 1.用户列表页，点击账号后面的【删除】按钮，弹出弹框； 2.点击弹框中【取消】按钮； | 点击【取消】按钮返回列表页，删除取消 | 点击【取消】按钮返回列表页，删除取消 | 已通过
TS01-009-0003 | SRS-RUS01-009 | 功能测试 | 系统测试 | 删除用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 取消删除校验 | 1.用户登录成功，进入用户列表页面; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任删除用户； | 1.用户列表页，点击账号后面的【删除】按钮，弹出弹框； 2.点击弹框中叉图标； | 点击叉图标返回列表页，删除取消 | 点击叉图标返回列表页，删除取消 | 已通过
TS01-009-0004 | SRS-RUS01-009 | 功能测试 | 系统测试 | 删除用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 删除校验 | 1.用户登录成功，进入用户列表页面; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任删除用户； | 1.用户列表页，点击账号后面的【删除】按钮，弹出弹框； 2.点击弹框中【确定】按钮； | 1.删除成功，弹框消失； 2.页面弹出提示“删除成功”3s后消失，刷新用户列表页； 3.登录删除的账号失败； | 1.删除成功，弹框消失； 2.页面弹出提示“删除成功”3s后消失，刷新用户列表页； 3.登录删除的账号失败； | 已通过
TS01-010-0001 | SRS-RUS01-010 | 功能测试 | 系统测试 | 科室列表 | 超级管理员：科室管理功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 查看左侧导航栏； 2. 点击【科室管理】； | 1. 显示科室列表页面 2. 包含所有操作按钮（新增科室/编辑/删除） | 1. 显示科室列表页面 2. 包含所有操作按钮（新增科室/编辑/删除） | 已通过
TS01-010-0002 | SRS-RUS01-010 | 功能测试 | 系统测试 | 科室列表 | 管理员：科室管理功能校验 | 1.输入登录地址，输入管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 查看左侧导航栏； 2. 点击【科室管理】； | 1. 显示科室列表页面 2. 包含所有操作按钮（新增科室/编辑/删除） | 1. 显示科室列表页面 2. 包含所有操作按钮（新增科室/编辑/删除） | 已通过
TS01-010-0003 | SRS-RUS01-010 | 功能测试 | 系统测试 | 科室列表 | 科室主任：科室管理功能校验 | 1.输入登录地址，输入科室主任账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 查看左侧导航栏； | 1. 不显示科室列表页面； 科室主任没有权限查看科室列表 | 1. 不显示科室列表页面； 科室主任没有权限查看科室列表 | 已通过
TS01-010-0004 | SRS-RUS01-010 | 功能测试 | 系统测试 | 科室列表 | 普通医生：科室管理功能校验 | 1.输入登录地址，输入普通医生账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 查看左侧导航栏； | 1. 不显示科室列表页面； 普通医生没有权限查看科室列表 | 1. 不显示科室列表页面； 普通医生没有权限查看科室列表 | 已通过
TS01-010-0005 | SRS-RUS01-010 | 功能测试 | 系统测试 | 科室列表 | 超级管理员/管理员科室列表显示校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 查看左侧导航栏； 2. 点击【科室管理】； 3.不输入搜索条件； 4. 直接查看列表； | 1. 显示所有科室数据； 2. 包含科室名称/账号数量/解决方案/操作列； | 1. 显示所有科室数据； 2. 包含科室名称/账号数量/解决方案/操作列； | 已通过
TS01-010-0006 | SRS-RUS01-010 | 功能测试 | 系统测试 | 科室列表 | 超级管理员/管理员科室列表显示校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 查看左侧导航栏； 2. 点击【科室管理】； 3.输入存在的科室名称； 4. 直接查看列表； | 1. 成功显示搜索的数据； 2. 包含科室名称/账号数量/解决方案/操作列； | 1. 成功显示搜索的数据； 2. 包含科室名称/账号数量/解决方案/操作列； | 已通过
TS01-010-0007 | SRS-RUS01-010 | 功能测试 | 系统测试 | 科室列表 | 超级管理员/管理员科室列表显示校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 查看左侧导航栏； 2. 点击【科室管理】； 3.不输入搜索条件； 4. 直接查看列表； | 1. 显示所有科室数据 2. 包含科室名称/账号数量/解决方案/操作列 | 1. 显示所有科室数据 2. 包含科室名称/账号数量/解决方案/操作列 | 已通过
TS01-011-0001 | SRS-RUS01-011 | 功能测试 | 系统测试 | 新增科室 | 超级管理员/管理员添加科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面； 3.已进入科室列表页面。 | 1. 点击【+新增科室】按钮； 2. 输入科室名称、选择解决方案； 4. 点击【提交】按钮； | 1. 成功添加该科室并弹出"新增成功"提示； | 1. 成功添加该科室并弹出"新增成功"提示； | 已通过
TS01-011-0002 | SRS-RUS01-011 | 功能测试 | 系统测试 | 新增科室 | 超级管理员/管理员添加科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面； 3.已进入科室列表页面。 | 1. 点击【+新增科室】按钮； 2. 输入科室名称、选择解决方案； 4. 点击【取消】按钮； | 1. 对话框关闭，科室列表无变化； | 1. 对话框关闭，科室列表无变化； | 已通过
TS01-011-0003 | SRS-RUS01-011 | 功能测试 | 系统测试 | 新增科室 | 超级管理员/管理员添加科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面； 3.已进入科室列表页面。 | 1. 点击【+新增科室】按钮； 2. 不输入科室名称、选择解决方案； 4. 点击【提交】按钮； | 1. 弹出提示信息"请输入科室名称!"； | 1. 弹出提示信息"请输入科室名称!"； | 已通过
TS01-011-0004 | SRS-RUS01-011 | 功能测试 | 系统测试 | 新增科室 | 超级管理员/管理员添加科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面； 3.已进入科室列表页面。 | 1. 点击【+新增科室】按钮； 2. 输入已经存在科室名称、选择解决方案； 4. 点击【提交】按钮； | 1. 弹出提示信息“数据库已存在重复的条目，或唯一约束键重复”； | 1. 弹出提示信息“数据库已存在重复的条目，或唯一约束键重复”； | 已通过
TS01-011-0005 | SRS-RUS01-011 | 功能测试 | 系统测试 | 新增科室 | 超级管理员/管理员添加科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面； 3.已进入科室列表页面。 | 1. 点击【+新增科室】按钮； 2. 输入科室名称、不选择解决方案； 4. 点击【提交】按钮； | 1. 弹出提示信息“请选择至少一个解决方案！”； | 1. 弹出提示信息“请选择至少一个解决方案！”； | 已通过
TS01-012-0001 | SRS-RUS01-012 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑科室 | 超级管理员/管理员编辑科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面； 3.已进入科室列表页面。 | 1. 点击【编辑】按钮； 2.编辑科室名称、解决方案； 4. 点击【提交】按钮； | 1. 弹出"编辑成功"提示； 2. 科室列表实时更新新信息； | 1. 弹出"编辑成功"提示； 2. 科室列表实时更新新信息； | 已通过
TS01-012-0002 | SRS-RUS01-012 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑科室 | 超级管理员/管理员编辑科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面； 3.已进入科室列表页面。 | 1. 点击【+新增科室】按钮； 2.编辑科室名称、解决方案； 4. 点击【取消】/【X】按钮； | 1. 对话框关闭，科室列表无变化； | 1. 对话框关闭，科室列表无变化； | 已通过
TS01-012-0003 | SRS-RUS01-012 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑科室 | 超级管理员/管理员编辑科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面； 3.已进入科室列表页面。 | 1. 点击【编辑】按钮； 2. 清空科室名称； 4. 点击【提交】按钮； | 1. 弹出提示信息"请输入科室名称!"； | 1. 弹出提示信息"请输入科室名称!"； | 已通过
TS01-012-0004 | SRS-RUS01-012 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑科室 | 超级管理员/管理员编辑科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面； 3.已进入科室列表页面。 | 1. 点击【编辑】按钮； 2. 输入已经存在科室名称； 4. 点击【提交】按钮； | 1. 弹出提示信息“数据库已存在重复的条目，或唯一约束键重复”； | 1. 弹出提示信息“数据库已存在重复的条目，或唯一约束键重复”； | 已通过
TS01-012-0005 | SRS-RUS01-012 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑科室 | 超级管理员/管理员编辑科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面； 3.已进入科室列表页面。 | 1. 点击【编辑】按钮； 2. 不选择解决方案； 4. 点击【提交】按钮； | 1. 弹出提示信息“请选择至少一个解决方案！”； | 1. 弹出提示信息“请选择至少一个解决方案！”； | 已通过
TS01-013-0001 | SRS-RUS01-013 | 功能测试 | 系统测试 | 删除科室 | 超级管理员/管理员删除科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面； 3.已进入科室列表页面。 | 1. 在手动增加的科室，点击【删除】按钮； 2.查看提示显示； | 1. 弹出删除科室确认对话框：“删除科室不可恢复，确定删除该科室？”； | 1. 弹出删除科室确认对话框：“删除科室不可恢复，确定删除该科室？”； | 已通过
TS01-013-0002 | SRS-RUS01-013 | 功能测试 | 系统测试 | 删除科室 | 超级管理员/管理员删除科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面； 3.已进入科室列表页面。 | 1. 在手动增加的科室，点击【删除】按钮； 2.点击【确定】按钮； | 1. 成功删掉该科室并提示“删除成功”； | 1. 成功删掉该科室并提示“删除成功”； | 已通过
TS01-013-0003 | SRS-RUS01-013 | 功能测试 | 系统测试 | 删除科室 | 超级管理员/管理员删除科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面； 3.已进入科室列表页面。 | 1. 在手动增加的科室，点击【删除】按钮； 2.点击【取消】/【X】按钮； | 1. 撤销删除，保持原始科室信息不变； | 1. 撤销删除，保持原始科室信息不变； | 已通过
TS01-013-0004 | SRS-RUS01-013 | 功能测试 | 系统测试 | 删除科室 | 超级管理员/管理员删除科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面； 3.已进入科室列表页面。 | 1. 在默认的科室，点击【删除】按钮； 2.点击【确定】/【X】按钮； | 1. 弹出提示：“该科室下有用户绑定，请先删除用户再删除科室”； 2.成功关闭弹窗。 | 1. 弹出提示：“该科室下有用户绑定，请先删除用户再删除科室”； 2.成功关闭弹窗。 | 已通过
TS01-014-0001 | SRS-RUS01-014 | 功能测试 | 系统测试 | 数据上传 | 数据上传信息展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功后，进入患者列表页面； | 1.普通医生成功点击“数据上传” 导航 2.查看页面展示； | 1.显示列表，列表信息有：文件名、上传数量、状态、上传时间、操作； 2.右上角显示【+上传文件】按钮； | 1.显示列表，列表信息有：文件名、上传数量、状态、上传时间、操作； 2.右上角显示【+上传文件】按钮； | 已通过
TS01-014-0002 | SRS-RUS01-014 | 功能测试 | 系统测试 | 数据上传 | 上传数据校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功后，进入患者列表页面； | 1.普通医生成功点击“数据上传” 导航 2.点击【+上传文件】按钮； | 1.显示列表，列表信息有：文件名、上传数量、状态、上传时间、操作； 2.右上角显示【+上传文件】按钮； 3.成功显示上传弹窗 单击或拖动文件到此区域进行上传 支持zip格式的包，文件大小不超过2GB | 1.显示列表，列表信息有：文件名、上传数量、状态、上传时间、操作； 2.右上角显示【+上传文件】按钮； 3.成功显示上传弹窗 单击或拖动文件到此区域进行上传 支持zip格式的包，文件大小不超过2GB | 未通过
TS01-014-0003 | SRS-RUS01-014 | 功能测试 | 系统测试 | 数据上传 | 上传数据校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功后，进入患者列表页面； 2.成功显示数据上传弹窗； | 1.上传一个小于2G的zip包格式的DICOM3.0的文件 | 1.上传成功并提示“上传成功” | 1.上传成功并提示“上传成功” | 已通过
TS01-014-0004 | SRS-RUS01-014 | 功能测试 | 系统测试 | 数据上传 | 上传数据校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功后，进入患者列表页面； 2.成功显示数据上传弹窗； | 1.上传一个大于2G的zip包格式的DICOM3.0的文件 | 1.上传失败并提示“文件大小不能超过2GB”； | 1.上传失败并提示“文件大小不能超过2GB”； | 已通过
TS01-014-0005 | SRS-RUS01-014 | 功能测试 | 系统测试 | 数据上传 | 上传数据校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功后，进入患者列表页面； 2.成功显示数据上传弹窗； 3.进行多条数据的数据上传操作后。 | 1.点击想要删除病例后的删除图标； | 1.成功删除该数据，不在列表显示该数据； | 1.成功删除该数据，不在列表显示该数据； | 已通过
TS03-001-0001 | SRS-RUS03-001 | 功能测试 | 系统测试 | 搜索与筛选 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-患者列表-搜索功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功后，进入患者列表页面； 2.患者列表有数据； | 1. 点击搜索按钮，查看输入框内显示内容； | 1.输入框内显示患者姓名/病例号； | 1.输入框内显示患者姓名/病例号； | 已通过
TS03-001-0002 | SRS-RUS03-001 | 功能测试 | 系统测试 | 搜索与筛选 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-患者列表-搜索功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功后，进入患者列表页面； 2.患者列表有数据； | 1. 点击搜索按钮，输入存在的患者； | 1. 成功显示搜索的数据； | 1. 成功显示搜索的数据； | 已通过
TS03-001-0003 | SRS-RUS03-001 | 功能测试 | 系统测试 | 搜索与筛选 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-患者列表-搜索功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功后，进入患者列表页面； 2.患者列表有数据； | 1. 点击搜索按钮，输入存在的病例号； | 1. 成功显示搜索的数据； | 1. 成功显示搜索的数据； | 已通过
TS03-001-0004 | SRS-RUS03-001 | 功能测试 | 系统测试 | 搜索与筛选 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-患者列表-搜索功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功后，进入患者列表页面； 2.患者列表有数据； | 1. 点击搜索按钮，输入不存在的患者姓名； | 1. 没有匹配的数据提示“暂无患者数据”； | 1. 没有匹配的数据提示“暂无患者数据”； | 已通过
TS03-001-0005 | SRS-RUS03-001 | 功能测试 | 系统测试 | 搜索与筛选 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-患者列表-搜索功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功后，进入患者列表页面； 2.患者列表有数据； | 1. 点击搜索按钮，输入不存在的 病例号； | 1. 没有匹配的数据提示“暂无患者数据”； | 1. 没有匹配的数据提示“暂无患者数据”； | 已通过
TS03-001-0006 | SRS-RUS03-001 | 功能测试 | 系统测试 | 搜索与筛选 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-患者列表-搜索功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功后，进入患者列表页面； 2.患者列表有数据； | 1.使用检查日期进行搜索病例； 2.在右选择框点击展开日期控件，选择此日期，左输选择框不选择； | 左右日期选择框都被自动清空； 软件提供日期的搜索格式控件； | 左右日期选择框都被自动清空； 软件提供日期的搜索格式控件； | 已通过
TS03-001-0007 | SRS-RUS03-001 | 功能测试 | 系统测试 | 搜索与筛选 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-患者列表-搜索功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功后，进入患者列表页面； 2.患者列表有数据； | 1.使用检查日期进行搜索病例； 2.在右选择框不选择日期，左选择框点击展开日期控件选择此日期； | 左右日期选择框都被自动清空； 软件提供日期的搜索格式控件； | 左右日期选择框都被自动清空； 软件提供日期的搜索格式控件； | 已通过
TS03-001-0008 | SRS-RUS03-001 | 功能测试 | 系统测试 | 搜索与筛选 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-患者列表-搜索功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功后，进入患者列表页面； 2.患者列表有数据； | 1.使用检查日期进行搜索病例； 2.在左选择框点击展开日期控件，选择此日期，右选择框选择结束日期； | 1.查询到某一日期区间的数据； 2.开始结束日期控件展示正常，可正常选择，格式显示正确； 软件提供日期的搜索格式控件； | 1.查询到某一日期区间的数据； 2.开始结束日期控件展示正常，可正常选择，格式显示正确； 软件提供日期的搜索格式控件； | 已通过
TS03-001-0009 | SRS-RUS03-001 | 功能测试 | 系统测试 | 搜索与筛选 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-患者列表-搜索功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功后，进入患者列表页面； 2.患者列表有数据； | 1.使用检查日期进行搜索病例； 2.在左/右选择框选择不在报告日期区间的日期； | 检索不到相关的内容，提示“No patient data”。 | 检索不到相关的内容，提示“No patient data”。 | 已通过
TS03-001-0010 | SRS-RUS03-001 | 功能测试 | 系统测试 | 搜索与筛选 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-患者列表-搜索功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功后，进入患者列表页面； 2.患者列表有数据； | 1.使用检查日期进行搜索病例； 2.在左选择框选择此日期，右选择框选择结束日期； 3.在点击日期输入框旁边的叉子图标； | 点击叉子图标，日期被清空，展示全部病例。 | 点击叉子图标，日期被清空，展示全部病例。 | 已通过
TS03-002-0001 | SRS-RUS03-002 | 功能测试 | 系统测试 | 病人时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-病人时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功后，进入患者列表页面； 2.患者列表有数据； | 1. 选择目标患者； 2. 等待时间线加载完成； | 1. 显示该患者所有历史检查影像记录； 2. 按时间倒序排列； 3. 包含不同部位标记（如CT-腹部、CT-胸部）。 | 1. 显示该患者所有历史检查影像记录； 2. 按时间倒序排列； 3. 包含不同部位标记（如CT-腹部、CT-胸部）。 | 已通过
TS03-002-0002 | SRS-RUS03-002 | 功能测试 | 系统测试 | 病人时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-病人时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功后，进入患者列表页面； 2.患者列表有数据； | 1. 选择目标患者，进入患者详情页面查看病人时间线； 2.左右滑动滚动条，查看时间线。 | 1. 显示该患者所有历史检查影像记录； 2. 可左右滑动查看所有时间线。 | 1. 显示该患者所有历史检查影像记录； 2. 可左右滑动查看所有时间线。 | 已通过
TS03-003-0001 | SRS-RUS03-003 | 功能测试 | 系统测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.已有病灶； | 1. 查看页面顶部导航区； | 1.系统基于病灶类型动态生成病灶类型页。 | 1.系统基于病灶类型动态生成病灶类型页。 | 已通过
TS03-003-0002 | SRS-RUS03-003 | 功能测试 | 系统测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.已有35个病灶； | 1. 点击对应类型标签页； | 1. 显示35个最新病灶。 | 1. 显示35个最新病灶。 | 已通过
TS03-003-0003 | SRS-RUS03-003 | 功能测试 | 系统测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.已有35个病灶； | 1. 点击切换类型标签页； | 1. 时间线内容即时切换； 2. 仅显示当前类型的病灶数据。 | 1. 时间线内容即时切换； 2. 仅显示当前类型的病灶数据。 | 已通过
TS03-003-0004 | SRS-RUS03-003 | 功能测试 | 系统测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点； | 1. 勾选两个时间点复选框； 2. 点击【阅片】按钮； | 1. 跳转Viewer界面； 2. 并排显示两期影像； 3. 支持同步操作。 | 1. 跳转Viewer界面； 2. 并排显示两期影像； 3. 支持同步操作。 | 已通过
TS03-003-0005 | SRS-RUS03-003 | 功能测试 | 系统测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.当前标签页有仅有1个时间点； | 1. 勾选单个时间点； 2. 点击【阅片】按钮； | 按钮置灰。 | 按钮置灰。 | 已通过
TS03-003-0006 | SRS-RUS03-003 | 功能测试 | 系统测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.已有35个病灶； 3.存在长短径大于或小于6mm的肺结节； 4.存在长短径大于或小于10mm的淋巴结 | 1. 点击切换类型标签页； 2.勾选【隐藏6 mm以下病灶】复选框 3.勾选【隐藏10 mm以下病灶】复选框 | 1. 显示横向滚动，可滚动查看，默认显示最右侧时间点。 2. 仅显示当前类型的病灶数据。 3.过滤长短径小于6mm的肺结节病灶时间线 4.病灶列表过滤长短径小于10mm的淋巴结病灶时间线 | 1. 显示横向滚动，可滚动查看，默认显示最右侧时间点。 2. 仅显示当前类型的病灶数据。 3.过滤长短径小于6mm的肺结节病灶时间线 4.病灶列表过滤长短径小于10mm的淋巴结病灶时间线 | 已通过
TS03-004-0001 | SRS-RUS03-004 | 功能测试 | 系统测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点； | 1. 查看患者详情页面左侧； | 1. 左侧自动加载趋势图； 2. 显示长径/短径/体积三条曲线； 3. 横轴按实际日期排序； | 1. 左侧自动加载趋势图； 2. 显示长径/短径/体积三条曲线； 3. 横轴按实际日期排序； | 已通过
TS03-004-0002 | SRS-RUS03-004 | 功能测试 | 系统测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点； 3.成功显示趋势图； | 1. 鼠标悬停任意数据点； | 1. 局部区域放大； 2. 显示该时间点精确数值（如：长径、短径、体积）。 | 1. 局部区域放大； 2. 显示该时间点精确数值（如：长径、短径、体积）。 | 已通过
TS03-004-0003 | SRS-RUS03-004 | 功能测试 | 系统测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点； 3.成功显示趋势图； | 1. 查看图例区域； | 1. 三条曲线颜色/线型显著不同； 2. 图例标注"长径"、"短径"、"体积"。 | 1. 三条曲线颜色/线型显著不同； 2. 图例标注"长径"、"短径"、"体积"。 | 已通过
TS03-004-0004 | SRS-RUS03-004 | 功能测试 | 系统测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.当前标签页有仅有1个时间点； | 1. 查看患者详情页面左侧； | 1.趋势图区域留白。 | 1.趋势图区域留白。 | 已通过
TS03-004-0005 | SRS-RUS03-004 | 功能测试 | 系统测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点，某个时间点缺失体积； | 1. 查看趋势图； | 1. 体积曲线自动跳过该时间点； 2. 长/短径曲线正常显示。 | 1. 体积曲线自动跳过该时间点； 2. 长/短径曲线正常显示。 | 已通过
TS03-004-0006 | SRS-RUS03-004 | 功能测试 | 系统测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点，随访间隔不均匀； | 1. 检查横坐标间距； | 1. 日期间隔按实际天数比例显示。 | 1. 日期间隔按实际天数比例显示。 | 已通过
TS03-005-0001 | SRS-RUS03-005 | 功能测试 | 系统测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； | 1. 点击【新建事件】按钮； 2. 选择事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT 5. 点击【保存】按钮； | 1. 时间线新增事件卡片； 随访 1下的胸部 CT、腹部 CT和描述选填 | 1. 时间线新增事件卡片； 随访 1下的胸部 CT、腹部 CT和描述选填 | 已通过
TS03-005-0002 | SRS-RUS03-005 | 功能测试 | 系统测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.点击【新建事件】按钮。 | 1. 选择事件类型、事件日期、不选择基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT；点击【保存】按钮； | 1.成功显示提示“请选择基线”。 | 1.成功显示提示“请选择基线”。 | 已通过
TS03-005-0003 | SRS-RUS03-005 | 功能测试 | 系统测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【选择靶病灶】按钮； 2. 点击【继续】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功跳转至View页面。 随访 1下的胸部 CT、腹部 CT和描述选填 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功跳转至View页面。 随访 1下的胸部 CT、腹部 CT和描述选填 | 已通过
TS03-005-0004 | SRS-RUS03-005 | 功能测试 | 系统测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.点击【新建事件】按钮。 | 1. 选择事件类型、事件日期、不选择基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT；点击【选择靶病灶】按钮； | 1.成功显示提示“请选择基线”。 | 1.成功显示提示“请选择基线”。 | 已通过
TS03-005-0005 | SRS-RUS03-005 | 功能测试 | 系统测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【选择靶病灶】按钮； 2. 点击【取消】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功取消弹窗显示。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功取消弹窗显示。 | 已通过
TS03-005-0006 | SRS-RUS03-005 | 功能测试 | 系统测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； | 1. 点击【新建事件】 2. 选择事件类型、选择之前有过的事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； 3. 点击【选择靶病灶】按钮； 4. 点击【继续】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功跳转至View页面。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功跳转至View页面。 | 已通过
TS03-005-0007 | SRS-RUS03-005 | 功能测试 | 系统测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【生成报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功显示报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功显示报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改。 | 已通过
TS03-005-0008 | SRS-RUS03-005 | 功能测试 | 系统测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【生成报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； 3.点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 3.成功生成pdf格式的图文报告。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 3.成功生成pdf格式的图文报告。 | 已通过
TS03-005-0009 | SRS-RUS03-005 | 功能测试 | 系统测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【生成报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； 3.点击【取消】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.生成的报告页面消失。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.生成的报告页面消失。 | 已通过
TS03-005-0010 | SRS-RUS03-005 | 功能测试 | 系统测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【生成报告】按钮； 2. 点击【取消】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.取消提示弹窗并不显示显示图文报告。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.取消提示弹窗并不显示显示图文报告。 | 已通过
TS03-005-0011 | SRS-RUS03-005 | 功能测试 | 系统测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.点击【新建事件】按钮。 | 1. 选择事件类型、事件日期、不选择基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT；点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示提示“请选择基线”。 | 1.成功显示提示“请选择基线”。 | 已通过
TS03-005-0012 | SRS-RUS03-005 | 功能测试 | 系统测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.点击【新建事件】按钮。 | 1. 选择事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT不选择腹部 CT，选择随访 1下的胸部 CT，不选择腹部 CT； 2.点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示提示“随访CT选择必须与基线对应”。 | 1.成功显示提示“随访CT选择必须与基线对应”。 | 已通过
TS03-005-0013 | SRS-RUS03-005 | 功能测试 | 系统测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.点击【新建事件】按钮。 | 1. 选择事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT不选择腹部 CT，选择随访 1下的胸部 CT，不选择腹部 CT； 2.点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示提示“提示：两个部位的CT检查时间相差超过一个月”。 | 1.成功显示提示“提示：两个部位的CT检查时间相差超过一个月”。 | 已通过
TS03-005-0014 | SRS-RUS03-005 | 功能测试 | 系统测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； 4.在阅片页面没有勾选病灶。 | 1. 点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示提示“靶病灶为空，请选择靶病灶“。 | 1.成功显示提示“靶病灶为空，请选择靶病灶“。 | 已通过
TS03-006-0001 | SRS-RUS03-006 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； | 1. 鼠标点击要编辑的事件； | 1. 成功显示提示“操作当前事件”和【编辑】和【删除】按钮； | 1. 成功显示提示“操作当前事件”和【编辑】和【删除】按钮； | 已通过
TS03-006-0002 | SRS-RUS03-006 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； | 1.点击【编辑】按钮； 2. 对事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT进行编辑； 3.点击【保存】按钮； | 1.成功显示“编辑事件”弹窗； 2.成功编辑信息； 3.成功显示编辑后的信息。 | 1.成功显示“编辑事件”弹窗； 2.成功编辑信息； 3.成功显示编辑后的信息。 | 已通过
TS03-006-0003 | SRS-RUS03-006 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； | 1. .点击【编辑】按钮； 2.对事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT进行编辑，清空基线下的胸部 CT、腹部 CT； 3.点击【保存】按钮； | 1.成功显示提示“请选择基线”。 | 1.成功显示提示“请选择基线”。 | 已通过
TS03-006-0004 | SRS-RUS03-006 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经编辑过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【选择靶病灶】按钮； | 1.成功跳转至View页面。 随访 1下的胸部 CT、腹部 CT和描述选填 | 1.成功跳转至View页面。 随访 1下的胸部 CT、腹部 CT和描述选填 | 已通过
TS03-006-0005 | SRS-RUS03-006 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.点击【编辑】按钮。 | 1. 对事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT进行编辑，清空基线下的胸部 CT、腹部 CT； 2.点击【选择靶病灶】按钮； | 1.成功显示提示“请选择基线”。 | 1.成功显示提示“请选择基线”。 | 已通过
TS03-006-0006 | SRS-RUS03-006 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经编辑过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改。 | 1.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改。 | 已通过
TS03-006-0007 | SRS-RUS03-006 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【生成报告】按钮； 2.再次点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 2.成功生成pdf格式的图文报告。 | 1.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 2.成功生成pdf格式的图文报告。 | 已通过
TS03-006-0008 | SRS-RUS03-006 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【生成报告】按钮； 2. 点击【取消】按钮； | 1.生成的报告页面消失。 | 1.生成的报告页面消失。 | 已通过
TS03-006-0009 | SRS-RUS03-006 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.点击【编辑】按钮。 | 1. 对事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT进行编辑，清空基线下的胸部 CT、腹部 CT； 2.点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示提示“请选择基线”。 | 1.成功显示提示“请选择基线”。 | 已通过
TS03-006-0010 | SRS-RUS03-006 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.点击【编辑】按钮。 | 1. 编辑事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT不选择腹部 CT，选择随访 1下的胸部 CT，不选择腹部 CT； 2.点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示提示“随访CT选择必须与基线对应”。 | 1.成功显示提示“随访CT选择必须与基线对应”。 | 已通过
TS03-006-0011 | SRS-RUS03-006 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.点击【编辑】按钮。 | 1. 编辑事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT不选择腹部 CT，选择随访 1下的胸部 CT，不选择腹部 CT；点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示提示“提示：两个部位的CT检查时间相差超过一个月”。 | 1.成功显示提示“提示：两个部位的CT检查时间相差超过一个月”。 | 已通过
TS03-006-0012 | SRS-RUS03-006 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经编辑过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； 4.在阅片页面没有勾选病灶。 | 1. 点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示提示“靶病灶为空，请选择靶病灶“。 | 1.成功显示提示“靶病灶为空，请选择靶病灶“。 | 已通过
TS03-007-0001 | SRS-RUS03-007 | 功能测试 | 系统测试 | 删除事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-删除事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； | 1. 鼠标点击事件时间线的事件项； | 1. 成功显示提示“操作当前事件”和【编辑】和【删除】按钮； | 1. 成功显示提示“操作当前事件”和【编辑】和【删除】按钮； | 已通过
TS03-007-0002 | SRS-RUS03-007 | 功能测试 | 系统测试 | 删除事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-删除事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； | 1.点击【删除】按钮； | 1.成功显示确实删除的提示信息：“确定要删除事件吗？” | 1.成功显示确实删除的提示信息：“确定要删除事件吗？” | 已通过
TS03-007-0003 | SRS-RUS03-007 | 功能测试 | 系统测试 | 删除事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-删除事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.没有生成的报告。 | 1.点击【删除】按钮； 2.点击【确定】按钮； | 1.成功显示确实删除的提示信息：“确定要删除事件吗？ ”； 2.成功删除该事件。 | 1.成功显示确实删除的提示信息：“确定要删除事件吗？ ”； 2.成功删除该事件。 | 已通过
TS03-007-0004 | SRS-RUS03-007 | 功能测试 | 系统测试 | 删除事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-删除事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.没有生成的报告。 | 1.点击【删除】按钮； 2.点击【取消】按钮； | 1.成功显示确实删除的提示信息：“确定要删除事件吗？ ”； 2.成功取消删除该事件回到患者详情页面。 | 1.成功显示确实删除的提示信息：“确定要删除事件吗？ ”； 2.成功取消删除该事件回到患者详情页面。 | 已通过
TS03-007-0005 | SRS-RUS03-007 | 功能测试 | 系统测试 | 删除事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-删除事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.存在生成的报告。 | 1.点击【删除】按钮； 2.点击【确定】按钮； | 1.成功显示确实删除的提示信息：“确定要删除事件吗？ ”； 2.成功删除该事件，提示“删除成功”，已生成的报告也一并被删除。 | 1.成功显示确实删除的提示信息：“确定要删除事件吗？ ”； 2.成功删除该事件，提示“删除成功”，已生成的报告也一并被删除。 | 已通过
TS03-007-0007 | SRS-RUS03-007 | 功能测试 | 系统测试 | 删除事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-删除事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.存在已生成的报告。 | 1.点击【删除】按钮； 2.点击【取消】按钮； | 1.成功显示“确定要删除事件吗？”删除事件成功； 2.成功取消删除事件。 | 1.成功显示“确定要删除事件吗？”删除事件成功； 2.成功取消删除事件。 | 已通过
TS03-008-0001 | SRS-RUS03-008 | 功能测试 | 系统测试 | 查看报告 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-查看报告校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.生成生成的报告。 | 1.鼠标点击报告按钮； | 1.成功显示“操作当前报告”、【查看】和【删除】按钮。 | 1.成功显示“操作当前报告”、【查看】和【删除】按钮。 | 已通过
TS03-008-0002 | SRS-RUS03-008 | 功能测试 | 系统测试 | 查看报告 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-查看报告校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.生成生成的报告。 | 1.鼠标点击报告按钮； 2.点击【查看】按钮； | 1.成功显示“操作当前报告”、【查看】和【删除】按钮； 2.成功查看pdf格式的报告。 | 1.成功显示“操作当前报告”、【查看】和【删除】按钮； 2.成功查看pdf格式的报告。 | 已通过
TS03-009-0001 | SRS-RUS03-009 | 功能测试 | 系统测试 | 选择目标病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-选择目标病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； 4.点击【选择靶病灶】按钮，成功进入3D Viewer页面； | 1. 查看页面显示内容； | 1.显示系统默认加载的靶病灶； 2.病灶列表显示病灶，是只读模式，不可修改该病灶的内容； | 1.显示系统默认加载的靶病灶； 2.病灶列表显示病灶，是只读模式，不可修改该病灶的内容； | 已通过
TS03-009-0002 | SRS-RUS03-009 | 功能测试 | 系统测试 | 选择目标病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-选择目标病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； 4.点击【选择靶病灶】按钮，成功进入3D Viewer页面； 5.病灶列表有不同部位的五个病灶； | 1. 勾选5个病灶前的复选框； 2.再勾选第6个病灶前的复选框，查看页面显示内容。 | 1.勾选第6个病灶前的复选框，勾选不上并提示“目标病灶总数大于5个，设置失败.”； | 1.勾选第6个病灶前的复选框，勾选不上并提示“目标病灶总数大于5个，设置失败.”； | 已通过
TS03-009-0003 | SRS-RUS03-009 | 功能测试 | 系统测试 | 选择目标病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-选择目标病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； 4.点击【选择靶病灶】按钮，成功进入3D Viewer页面； 5.病灶列表有病灶； | 1. 鼠标点击病灶。 | 1.该病灶高亮，VR视窗显示该病灶VR； | 1.该病灶高亮，VR视窗显示该病灶VR； | 已通过
TS03-009-0004 | SRS-RUS03-009 | 功能测试 | 系统测试 | 选择目标病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-选择目标病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； 4.点击【选择靶病灶】按钮，成功进入3D Viewer页面； 5.病灶列表有病灶； | 1. 点击【返回】按钮。 | 1.保存选中靶病灶并返回事件界面； | 1.保存选中靶病灶并返回事件界面； | 已通过
TS03-009-0005 | SRS-RUS03-009 | 功能测试 | 系统测试 | 选择目标病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-选择目标病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； 4.该病人没有病灶； | 1. 点击【选择靶病灶】按钮。 | 1.成功进入3D Viewer页面； | 1.成功进入3D Viewer页面； | 已通过
TS03-010-0001 | SRS-RUS03-010 | 功能测试 | 系统测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.该病灶存在胸部病灶，没有腹部病灶； | 1. 查看显示tab。 | 1.只显示胸部tab，不显示腹部tab； | 1.只显示胸部tab，不显示腹部tab； | 已通过
TS03-010-0002 | SRS-RUS03-010 | 功能测试 | 系统测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.该病灶存在腹部病灶，没有胸部病灶； | 1. 查看显示tab。 | 1.只显示腹部tab，不显示胸部tab； | 1.只显示腹部tab，不显示胸部tab； | 已通过
TS03-010-0003 | SRS-RUS03-010 | 功能测试 | 系统测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.该病灶存在胸部病灶，没有腹部病灶； | 1. 查看显示按钮。 | 1.只显示新增腹部病灶按钮； | 1.只显示新增腹部病灶按钮； | 已通过
TS03-010-0004 | SRS-RUS03-010 | 功能测试 | 系统测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.该病灶存在腹部病灶，没有胸部病灶； | 1. 查看显示按钮。 | 1.只显示新增胸部病灶按钮； | 1.只显示新增胸部病灶按钮； | 已通过
TS03-010-0005 | SRS-RUS03-010 | 功能测试 | 系统测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.没有任何部位病灶； | 1. 查看显示按钮。 | 1.显示新增胸部病灶和新增腹部病灶按钮； | 1.显示新增胸部病灶和新增腹部病灶按钮； | 已通过
TS03-010-0006 | SRS-RUS03-010 | 功能测试 | 系统测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.没有任何部位病灶； | 1. 点击新增胸部病灶/新增腹部病灶按钮； | 1.显示检查下拉列表，下拉列表中展示与当前病种部位相关的所有检查，格式为“检查日期 + 检查号”，例如：“2024-03-12 检查号123456”； 2.下拉列表若超出高度范围，启用滚动条。 | 1.显示检查下拉列表，下拉列表中展示与当前病种部位相关的所有检查，格式为“检查日期 + 检查号”，例如：“2024-03-12 检查号123456”； 2.下拉列表若超出高度范围，启用滚动条。 | 已通过
TS03-010-0007 | SRS-RUS03-010 | 功能测试 | 系统测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.没有任何部位病灶； | 1. 点击新增胸部病灶按钮； 2.点击下拉列表的一条检查； | 1.成功进入3D Viewer 界面，显示肺部与胸腹连扫的检查”，可以进行新增病灶操作； | 1.成功进入3D Viewer 界面，显示肺部与胸腹连扫的检查”，可以进行新增病灶操作； | 已通过
TS03-010-0008 | SRS-RUS03-010 | 功能测试 | 系统测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.没有任何部位病灶； | 1. 点击新增腹部病灶按钮； 2.点击下拉列表的一条检查； | 1.成功进入3D Viewer 界面，腹部与胸腹连扫的检查”，可以进行新增病灶操作； | 1.成功进入3D Viewer 界面，腹部与胸腹连扫的检查”，可以进行新增病灶操作； | 已通过
TS03-010-0009 | SRS-RUS03-010 | 功能测试 | 系统测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.没有任何部位病灶； 3.点击新增胸部病灶/新增腹部病灶按钮； 4.已经分别进行了添加病灶操作； | 1. 点击【返回】按钮； | 1.回到患者详情页，系统自动刷新并显示新标记病灶，同时隐藏新增病灶按钮。 | 1.回到患者详情页，系统自动刷新并显示新标记病灶，同时隐藏新增病灶按钮。 | 已通过
TS04-001-0001 | SRS-RUS04-001 | 功能测试 | 系统测试 | DICOM图像展示 | DICOM图像展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.查看图像展示区的DICOM图像 | 能看到图像展示区的DICOM图像，图像展示正常。 | 能看到图像展示区的DICOM图像，图像展示正常。 | 已通过
TS04-002-0001 | SRS-RUS04-002 | 功能测试 | 系统测试 | 目标区域三维重建结果图展示 | 三维重建结果图展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.查看图像展示区三维重建结果图 | 能看到图像展示区展示三维重建结果图，三维重建展示正常； 用户每次进入某一病例的产品阅片界面，图像都是初始状态，不含图像处理工具留下的操作记录 | 能看到图像展示区展示三维重建结果图，三维重建展示正常； 用户每次进入某一病例的产品阅片界面，图像都是初始状态，不含图像处理工具留下的操作记录 | 已通过
TS04-003-0001 | SRS-RUS04-003 | 功能测试 | 系统测试 | 病灶列表 | 病灶列表校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.查看病灶列表显示内容； | 病灶列表以表格形式展示，包含以下字段：序号(#)、变化趋势、关键层面、长短径、体积、位置、病灶分类； 若无病灶信息，不显示改病灶种类 体积测量精度精确到2位小数，单位cc | 病灶列表以表格形式展示，包含以下字段：序号(#)、变化趋势、关键层面、长短径、体积、位置、病灶分类； 若无病灶信息，不显示改病灶种类 体积测量精度精确到2位小数，单位cc | 已通过
TS04-003-0002 | SRS-RUS04-003 | 功能测试 | 系统测试 | 病灶列表 | 病灶列表校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.鼠标悬停关键层面、长短径、体积、位置、病灶分类； | 1.显示序号(#)、变化趋势、关键层面、长短径、体积、位置、病灶分类； | 1.显示序号(#)、变化趋势、关键层面、长短径、体积、位置、病灶分类； | 已通过
TS04-003-0003 | SRS-RUS04-003 | 功能测试 | 系统测试 | 病灶列表 | 病灶列表校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.点击病灶，查看病灶列表和VR视图显示； | 1.选中的病灶高亮，VR视图切换至该病灶的VR； | 1.选中的病灶高亮，VR视图切换至该病灶的VR； | 已通过
TS04-004-0001 | SRS-RUS04-004 | 功能测试 | 系统测试 | 控制台 | 控制台功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.查看右侧名为 “控制台” 的功能区域。 | 1. 显示“局部VR/3D MIP”标题 2. ROI调整 有大/中/小三个选项，选项组默认选中中； | 1. 显示“局部VR/3D MIP”标题 2. ROI调整 有大/中/小三个选项，选项组默认选中中； | 已通过
TS04-004-0002 | SRS-RUS04-004 | 功能测试 | 系统测试 | 控制台 | 控制台功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.在ROI调整 处勾选大单选项。 | 1. 3D渲染范围立即扩大，3D Viewer 中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 1. 3D渲染范围立即扩大，3D Viewer 中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 已通过
TS04-004-0003 | SRS-RUS04-004 | 功能测试 | 系统测试 | 控制台 | 控制台功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.在ROI调整 处勾选小单选项。 | 1. 3D渲染范围立即变小，3D Viewer 中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 1. 3D渲染范围立即变小，3D Viewer 中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 已通过
TS04-004-0004 | SRS-RUS04-004 | 功能测试 | 系统测试 | 控制台 | 控制台功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入 Viewer 页面； 3.进入 含有对比影像视图（双片模式） Viewer 页面； | 1.在ROI调整处同时勾选大和小选项。 2.点击【二维影像显示】选择框 3.选择【矢状位】 4.选择【冠状位】 | 1. 不能同时勾选； 2. 二维影像显示默认选择轴位 3.图像展示区的DICOM图像视图为轴状位，图像显示正常 4.显示下拉框选项轴位/矢状位/冠状位 5.二维影像显示显示矢状位,图像展示区的DICOM图像视图为矢状位，图像显示正常 6.二维影像显示显示冠状位,图像展示区的DICOM图像视图为冠状位，图像显示正常 | 1. 不能同时勾选； 2. 二维影像显示默认选择轴位 3.图像展示区的DICOM图像视图为轴状位，图像显示正常 4.显示下拉框选项轴位/矢状位/冠状位 5.二维影像显示显示矢状位,图像展示区的DICOM图像视图为矢状位，图像显示正常 6.二维影像显示显示冠状位,图像展示区的DICOM图像视图为冠状位，图像显示正常 | 已通过
TS04-005-0001 | SRS-RUS04-005 | 功能测试 | 系统测试 | 序列切换 | 序列展示信息校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.患者有一个或多个序列； 3.进入 Viewer 页面。 | 1.点击【序列】区域的下拉选择框； 2.查看序列列表的展示信息 | 1.弹出序列区域的下拉选择框； 2.显示该检查图像的所有序列，展示内容包括：检查日期、序列号、层厚、张数、期相； | 1.弹出序列区域的下拉选择框； 2.显示该检查图像的所有序列，展示内容包括：检查日期、序列号、层厚、张数、期相； | 已通过
TS04-005-0002 | SRS-RUS04-005 | 功能测试 | 系统测试 | 序列切换 | 序列列表功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.患者有一个或多个序列； 3.进入 Viewer 页面。 | 1.鼠标左键点击选择序列 | 鼠标左键点击选择，可切换不同的序列进行显示 | 鼠标左键点击选择，可切换不同的序列进行显示 | 已通过
TS04-005-0003 | SRS-RUS04-005 | 功能测试 | 系统测试 | 序列切换 | 序列收起校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.患者有一个或多个序列； 3.进入 Viewer 页面。 | 1.再次点击序列下拉框； | 序列列表收起； | 序列列表收起； | 已通过
TS04-006-0001 | SRS-RUS04-006 | 功能测试 | 系统测试 | 滚动 | 滚动功能默认选中校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面。 | 1查看【滚动】按钮默认状态； | 默认选中【滚动】功能； | 默认选中【滚动】功能； | 已通过
TS04-006-0002 | SRS-RUS04-006 | 功能测试 | 系统测试 | 滚动 | 【滚动】功能的校验 | 1..超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面; 3.点击【滚动】按钮； | 1.选择图像视区某处按住鼠标左键向上移动； 2.选择非图像视区的黑色区域某处，按住鼠标左键向上移动。 | 图像视区向后翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 图像视区向后翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 已通过
TS04-006-0003 | SRS-RUS04-006 | 功能测试 | 系统测试 | 滚动 | 【滚动】功能的校验 | 1..超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面; 3.点击【滚动】按钮； | 1.选择图像视区某部分，按住鼠标左键向下移动； 2.选择非图像视区的黑色区域某部分，按住鼠标左键向下移动。 | 图像视区向前翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 图像视区向前翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 已通过
TS04-006-0004 | SRS-RUS04-006 | 功能测试 | 系统测试 | 滚动 | 【滚动】功能的校验 | 1..超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面; 3.点击【滚动】按钮； | 1.选择图像视区某部分，向上滚动鼠标滑轮； 2.选择非图像视区的黑色区域某部分，向上滚动鼠标滑轮。 | 图像视区向前翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 图像视区向前翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 已通过
TS04-006-0005 | SRS-RUS04-006 | 功能测试 | 系统测试 | 滚动 | 【滚动】功能的校验 | 1..超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面; 3.点击【滚动】按钮； | 1.分别选择图像视区某部分，向下滚动鼠标滑轮； 2.选择非图像视区的黑色区域某部分，向下滚动鼠标 | 图像视区向后翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 图像视区向后翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 已通过
TS04-006-0006 | SRS-RUS04-006 | 功能测试 | 系统测试 | 滚动 | 滚动图像退出不保存校验 | 1.进入 Viewer 页面。 | 1.用户进入Viewer页面，使用【滚动】工具，改变图像显示层数； 2.退出该套数据，然后再进入进行滚动操作后的数据； | 产品不保存超级管理员/管理员/科室主任/普通医生滚动改变的图像层数，恢复至默认显示层数 | 产品不保存超级管理员/管理员/科室主任/普通医生滚动改变的图像层数，恢复至默认显示层数 | 已通过
TS04-007-0001 | SRS-RUS04-007 | 功能测试 | 系统测试 | 移动 | 【移动】功能校验 | 1进入 Viewer 页面； 2.点击【移动】按钮； | 1.选择图像视区某部分； 2.按住左键在屏幕上移动 | 图像图片随光标移动而移动 | 图像图片随光标移动而移动 | 已通过
TS04-007-0002 | SRS-RUS04-007 | 功能测试 | 系统测试 | 移动 | 【移动】功能校验 | 1进入 Viewer 页面； 2.点击【移动】按钮； | 1.选择非图像视区某部分； 2.按住左键在屏幕上移动 | 图像图片随光标移动而移动 | 图像图片随光标移动而移动 | 已通过
TS04-007-0003 | SRS-RUS04-007 | 功能测试 | 系统测试 | 移动 | 取消【移动】功能校验 | 1进入 Viewer 页面； 2.点击【移动】按钮； | 1.点击【移动】按钮； 2.再次点击【移动】按钮； | 取消该功能的选中，默认选中【滚动】按钮 | 取消该功能的选中，默认选中【滚动】按钮 | 已通过
TS04-007-0004 | SRS-RUS04-007 | 功能测试 | 系统测试 | 移动 | 移动图像退出不保存校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面。 | 1.用户进入Viewer页面，使用【移动】工具，改变图像在序列中显示的位置； 2.退出该套数据，然后再进入进行滚动操作后的数据； | 产品不保存超级管理员/管理员/科室主任/普通医生移动改变的图像位置，恢复至默认显示位置； | 产品不保存超级管理员/管理员/科室主任/普通医生移动改变的图像位置，恢复至默认显示位置； | 已通过
TS04-008-0001 | SRS-RUS04-008 | 功能测试 | 系统测试 | 缩放 | 【缩放】放大功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.点击【缩放】按钮； | 1.将鼠标移至图像区； 2.按住鼠标左键，向下拖动图像 | DICOM图像呈放大状态，图像区域其他信息不变，位于图像展示区左下角缩放值跟随放缩比例值做出相对应的变化； 软件提供增加图像缩放功能 | DICOM图像呈放大状态，图像区域其他信息不变，位于图像展示区左下角缩放值跟随放缩比例值做出相对应的变化； 软件提供增加图像缩放功能 | 已通过
TS04-008-0002 | SRS-RUS04-008 | 功能测试 | 系统测试 | 缩放 | 【缩放】缩小功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.点击【缩放】按钮； | 1.将鼠标移至图像区； 2.按住鼠标左键，向上拖动图像 | DICOM图像呈缩小状态，图像区域其他信息不变，位于图像展示区左下角缩放值跟随放缩比例值做出相对应的变化； 软件提供增加图像缩放功能 | DICOM图像呈缩小状态，图像区域其他信息不变，位于图像展示区左下角缩放值跟随放缩比例值做出相对应的变化； 软件提供增加图像缩放功能 | 已通过
TS04-008-0003 | SRS-RUS04-008 | 功能测试 | 系统测试 | 缩放 | 取消【缩放】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面。 | 1.点击【缩放】按钮； 2.再次点击【缩放】按钮； | 取消该功能的选中，DICOM图像恢复，默认选中【滚动】按钮 | 取消该功能的选中，DICOM图像恢复，默认选中【滚动】按钮 | 已通过
TS04-008-0004 | SRS-RUS04-008 | 功能测试 | 系统测试 | 缩放 | 缩放图像退出不保存校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面。 | 1.用户进入Viewer页面，使用【缩放】工具，改变图像的大小； 2.退出该套数据，然后再进入进行滚动操作后的数据； | 产品不保存超级管理员/管理员/科室主任/普通医生改变图像的大小，恢复至默认图像大小； | 产品不保存超级管理员/管理员/科室主任/普通医生改变图像的大小，恢复至默认图像大小； | 已通过
TS04-009-0001 | SRS-RUS04-009 | 功能测试 | 系统测试 | 窗宽窗位 | 【窗宽窗位】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面 | 1.点击【窗宽窗位】按钮 2.长按鼠标左键，向上移动光标; 3. 向下移动光标; 4.向左移动光标; 5.向右移动光标 | 1.向上移动光标，窗宽值保持不变，窗位值增大； 2.向下移动光标，窗宽值保持不变，窗位值减小； 3.向左移动光标，窗位值不变，窗宽值减小； 4.向右移动光标，窗位值不变，窗宽值增大。 | 1.向上移动光标，窗宽值保持不变，窗位值增大； 2.向下移动光标，窗宽值保持不变，窗位值减小； 3.向左移动光标，窗位值不变，窗宽值减小； 5.向右移动光标，窗位值不变，窗宽值增大。 | 已通过
TS04-009-0002 | SRS-RUS04-009 | 功能测试 | 系统测试 | 窗宽窗位 | 【窗宽窗位】下拉功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面。 | 1.鼠标悬停至【窗宽窗位】按钮； | 1.弹出下拉选项； 2.可支持快速选择纵隔窗、肺窗、骨窗、肝脾窗、脑组织窗 | 1.弹出下拉选项； 2.可支持快速选择纵隔窗、肺窗、骨窗、肝脾窗、脑组织窗 | 已通过
TS04-009-0003 | SRS-RUS04-009 | 功能测试 | 系统测试 | 窗宽窗位 | 【窗宽窗位】快捷键功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面 | 1.按键盘数字1键; 2.按键盘数字2键; 3.按键盘数字3键; 4.按键盘数字4键; 5.按键盘数字5键; | 窗宽窗位的快捷设定区间由功能设置中调整，默认情况如下： 1.按数字1键，切换至纵隔窗【窗宽：400 窗位：40 】； 2. 按数字2键，切换至肺窗【窗宽：1500 窗位：-600 】； 3. 按数字3键，切换至骨窗【窗宽：2500 窗位：480 】； 4. 按数字4键，切换至肝脾窗【窗宽：150 窗位：90 】； 5. 按数字5键，切换至脑组织窗【窗宽：80 窗位：40】； | 窗宽窗位的快捷设定区间由功能设置中调整，默认情况如下： 1.按数字1键，切换至纵隔窗【窗宽：400 窗位：40 】； 2. 按数字2键，切换至肺窗【窗宽：1500 窗位：-600 】； 3. 按数字3键，切换至骨窗【窗宽：2500 窗位：480 】； 4. 按数字4键，切换至肝脾窗【窗宽：150 窗位：90 】； 5. 按数字5键，切换至脑组织窗【窗宽：80 窗位：40】； | 已通过
TS04-009-0004 | SRS-RUS04-009 | 功能测试 | 系统测试 | 窗宽窗位 | 取消【窗宽窗位】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面。 | 1.点击【窗宽窗位】按钮； 2.再次点击【窗宽窗位】按钮； | 1.取消该功能的选中，默认选中【滚动】按钮； | 1.取消该功能的选中，默认选中【滚动】按钮； | 已通过
TS04-009-0005 | SRS-RUS04-009 | 功能测试 | 系统测试 | 窗宽窗位 | 对图像进行窗宽窗位操作，退出不保存校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面。 | 1.用户进入Viewer页面，使用【窗宽窗位】工具，改变图像的窗宽窗位； 2.退出该套数据，然后再进入进行滚动操作后的数据； | 产品不保存超级管理员/管理员/科室主任/普通医生改变图像的窗宽窗位，恢复至默认图像窗宽窗位； | 产品不保存超级管理员/管理员/科室主任/普通医生改变图像的窗宽窗位，恢复至默认图像窗宽窗位； | 已通过
TS04-010-0001 | SRS-RUS04-010 | 功能测试 | 系统测试 | 显示轮廓 | 显示轮廓功能默认选中校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面。 | 1查看【轮廓】按钮默认状态； | 默认选中【轮廓】功能； | 默认选中【轮廓】功能； | 已通过
TS04-010-0002 | SRS-RUS04-010 | 功能测试 | 系统测试 | 显示轮廓 | 显示轮廓功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.有病灶。 | 1.查看轴状位、失状位、冠状位视图上病灶显示； | 视图上成功显示病灶轮廓； | 视图上成功显示病灶轮廓； | 已通过
TS04-010-0003 | SRS-RUS04-010 | 功能测试 | 系统测试 | 显示轮廓 | 显示轮廓功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面。 | 1.点击【轮廓】按钮； | 1.取消该功能的选中，病灶轮廓隐藏； | 1.取消该功能的选中，病灶轮廓隐藏； | 已通过
TS04-010-0004 | SRS-RUS04-010 | 功能测试 | 系统测试 | 显示轮廓 | 显示轮廓功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面。 | 1.点击【轮廓】按钮； 2.再次点击【轮廓】按钮； | 1.取消该功能的选中，病灶轮廓隐藏； 2.恢复至默认状态，显示病灶轮廓。 | 1.取消该功能的选中，病灶轮廓隐藏； 2.恢复至默认状态，显示病灶轮廓。 | 未通过
TS04-011-0001 | SRS-RUS04-011 | 功能测试 | 系统测试 | 恢复设置 | 操作滚动，【恢复设置】 功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 滚动图像后，点击【恢复设置】 按钮。 | 图像恢复至滚动之前的状态。 | 图像恢复至滚动之前的状态。 | 已通过
TS04-011-0002 | SRS-RUS04-011 | 功能测试 | 系统测试 | 恢复设置 | 操作移动，【恢复设置】 功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 任意移动图像后，点击【恢复设置】 按钮。 | 图像恢复至移动之前的状态。 | 图像恢复至移动之前的状态。 | 已通过
TS04-011-0003 | SRS-RUS04-011 | 功能测试 | 系统测试 | 恢复设置 | 操作缩放，【恢复设置】 功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 缩放图像，点击【恢复设置】 按钮。 | 图像恢复至缩放之前的状态。 | 图像恢复至缩放之前的状态。 | 已通过
TS04-011-0004 | SRS-RUS04-011 | 功能测试 | 系统测试 | 恢复设置 | 操作窗宽窗位，【恢复设置】 功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 调整窗宽窗位后，点击【恢复设置】 按钮。 | 图像恢复至调整窗宽窗位之前的状态。 | 图像恢复至调整窗宽窗位之前的状态。 | 已通过
TS04-011-0005 | SRS-RUS04-011 | 功能测试 | 系统测试 | 恢复设置 | 操作长度测量，【恢复设置】 功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 操作长度测量功能后，点击【恢复设置】 按钮。 | 图像恢复至长度测量之前的状态。 | 图像恢复至长度测量之前的状态。 | 已通过
TS04-011-0006 | SRS-RUS04-011 | 功能测试 | 系统测试 | 恢复设置 | 操作角度测量，【恢复设置】 功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 操作角度测量功能后，点击【恢复设置】 按钮。 | 图像恢复至角度测量之前的状态。 | 图像恢复至角度测量之前的状态。 | 已通过
TS04-011-0007 | SRS-RUS04-011 | 功能测试 | 系统测试 | 恢复设置 | 操作顺时针旋转，【恢复设置】 功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 操作顺时针旋转功能后，点击【恢复设置】 按钮。 | 图像恢复至顺时针旋转之前的状态。 | 图像恢复至顺时针旋转之前的状态。 | 已通过
TS04-011-0008 | SRS-RUS04-011 | 功能测试 | 系统测试 | 恢复设置 | 操作逆时针旋转，【恢复设置】 功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 操作逆时针旋转功能后，点击【恢复设置】 按钮。 | 图像恢复至逆时针旋转之前的状态。 | 图像恢复至逆时针旋转之前的状态。 | 已通过
TS04-011-0009 | SRS-RUS04-011 | 功能测试 | 系统测试 | 恢复设置 | 操作滚动、缩放、窗宽窗位、任意移动图像、长度、角度、顺时针旋转、逆时针旋转后，【恢复设置】 功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生进行【滚动】【缩放】【移动】【窗宽窗位】【长度测量】【角度测量】【顺时针】【逆时针】任意一个或多个操作后，点击【恢复设置】 。 | 成功撤销的所有操作，图像恢复至操作之前的状态。 | 成功撤销的所有操作，图像恢复至操作之前的状态。 | 已通过
TS04-012-0001 | SRS-RUS04-012 | 功能测试 | 系统测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 1.点击工具栏【任意点VOI】按钮； | 1.在当前影像上，以该点为中心自动生成VOI区域； 2.系统自动计算对应前/后片的匹配点，并在其上生成对应VOI区域； 3.以VOI区域为基础，生成3D重建视图，提供病灶的空间结构展示。 | 1.在当前影像上，以该点为中心自动生成VOI区域； 2.系统自动计算对应前/后片的匹配点，并在其上生成对应VOI区域； 3.以VOI区域为基础，生成3D重建视图，提供病灶的空间结构展示。 | 已通过
TS04-012-0002 | SRS-RUS04-012 | 功能测试 | 系统测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 1.点击工具栏【任意点VOI】按钮； | 1.在当前影像上，以该点为中心自动生成VOI区域。 | 1.在当前影像上，以该点为中心自动生成VOI区域。 | 已通过
TS04-012-0003 | SRS-RUS04-012 | 术中导航 | 系统测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.点击工具栏【任意点VOI】按钮； 2.在ROI调整 处勾选Large单选项。 | 1. 3D渲染范围立即扩大，3D Viewer 中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 1. 3D渲染范围立即扩大，3D Viewer 中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 已通过
TS04-012-0004 | SRS-RUS04-012 | 术中导航 | 系统测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.点击工具栏【任意点VOI】按钮； 2.在ROI调整 处勾选Medium单选项。 | 1. 3D渲染范围立即变小，3D Viewer 中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 1. 3D渲染范围立即变小，3D Viewer 中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 已通过
TS04-012-0005 | SRS-RUS04-012 | 术中导航 | 系统测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.点击工具栏【任意点VOI】按钮； 2.在ROI调整 处勾选Small单选项。 | 1. 3D渲染范围立即变更小，3D Viewer 中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 1. 3D渲染范围立即变更小，3D Viewer 中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 已通过
TS04-012-0006 | SRS-RUS04-012 | 术中导航 | 系统测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.点击工具栏【任意点VOI】按钮； 2.旋转VR。 | 1. 3D VR成功旋转角度； | 1. 3D VR成功旋转角度； | 已通过
TS04-012-0007 | SRS-RUS04-012 | 功能测试 | 系统测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.已经点击工具栏【任意点VOI】按钮； | 1.再次点击工具栏【任意点VOI】按钮； | 1.成功退出VOI模式。 | 1.成功退出VOI模式。 | 已通过
TS04-013-0001 | SRS-RUS04-013 | 功能测试 | 系统测试 | 测量 | 【长度测量】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 1.点击【长度测量】按钮； 2.选中测量起点，单击鼠标左键； 3.光标移动到测量终点，单击鼠标左键，两点确定一条线； | 1.长度测量标记成功； 2.测量终点显示长度值； 3.长度测量精度到1位小数，单位为mm。 4.长度测量线段和数值颜色：黄色。 | 1.长度测量标记成功； 2.测量终点显示长度值； 3.长度测量精度到1位小数，单位为mm。 4.长度测量线段和数值颜色：黄色。 | 已通过
TS04-013-0002 | SRS-RUS04-013 | 功能测试 | 系统测试 | 测量 | 【长度测量】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面; 3.点击【长度测量】按钮; | 1.将光标放置在起始点或者终止点，改变起始点或终点的位置； | 1.可以上下左右移动起始点或终止点； 2.长度测量线值会随着起始点和终点间距的大小而改变 | 1.可以上下左右移动起始点或终止点； 2.长度测量线值会随着起始点和终点间距的大小而改变 | 已通过
TS04-013-0003 | SRS-RUS04-013 | 功能测试 | 系统测试 | 测量 | 长度测量数据退出不保存校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面。 | 1.用户进入Viewer页面，使用【长度测量】测量出长度数据； 2.退出该套数据，然后再进入长度测量过的数据； | 产品不保存超级管理员/管理员/科室主任/普通医生测量的线段和数值，退出该套图像后，所有测量线段和数值均清空 | 产品不保存超级管理员/管理员/科室主任/普通医生测量的线段和数值，退出该套图像后，所有测量线段和数值均清空 | 已通过
TS04-013-0004 | SRS-RUS04-013 | 功能测试 | 系统测试 | 测量 | 删除【长度测量】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.点击【长度测量】按钮； | 1.移动至长度测量线段上； 2，右键单击线段，查看是否有“删除”按钮； 3.左键点击“删除”按钮，查看测量线段是否还存在在图像上； | 1.长度线段测量值选中颜色：蓝色； 2.删除此次测量按钮正常显示； 3.测量线段消失； | 1.长度线段测量值选中颜色：蓝色； 2.删除此次测量按钮正常显示； 3.测量线段消失； | 已通过
TS04-013-0005 | SRS-RUS04-013 | 功能测试 | 系统测试 | 测量 | 取消【长度测量】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面。 | 1.点击【长度测量】按钮； 2.再次点击【长度测量】按钮。 | 取消该功能的选中，默认选中【滚动】按钮。 | 取消该功能的选中，默认选中【滚动】按钮。 | 已通过
TS04-013-0006 | SRS-RUS04-013 | 功能测试 | 系统测试 | 测量 | 【角度测量】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.鼠标悬浮【长度测量】按钮； 4.点击【角度测量】按钮； | 1.选中测量起点，单击鼠标左键； 2.光标移动到测量角，单击鼠标左键； 3.光标移动到测量终点，单击鼠标左键，三点确定一个角 | 1.成功标记角度测量，在测量角处显示角度值； 2.线段和数值颜色均为：黄色； 3.角度测量精度：保留1位小数，单位为度。 4.选中【角度测量】后，工具栏【长度测量】按钮，变为【角度测量】 | 1.成功标记角度测量，在测量角处显示角度值； 2.线段和数值颜色均为：黄色； 3.角度测量精度：保留1位小数，单位为度。 4.选中【角度测量】后，工具栏【长度测量】按钮，变为【角度测量】 | 已通过
TS04-013-0007 | SRS-RUS04-013 | 功能测试 | 系统测试 | 测量 | 【角度测量】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.鼠标悬浮【长度测量】按钮； 4.点击【角度测量】按钮； | 1.将光标放置在起始点或者终止点，改变起始点或终点的位置； | 1.可以上下左右移动； 2.角度测量值会随着起始点和终点间距的大小而改变 | 1.可以上下左右移动； 2.角度测量值会随着起始点和终点间距的大小而改变 | 已通过
TS04-013-0008 | SRS-RUS04-013 | 功能测试 | 系统测试 | 测量 | 角度测量数据退出不保存校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面。 | 1.使用【角度测量】测量出角度数据； 2.退出该套数据，然后再进入角度测量过的数据； | 产品不保存超级管理员/管理员/科室主任/普通医生测量的线段和数值，退出该套图像后，所有测量线段和数值均清空 | 产品不保存超级管理员/管理员/科室主任/普通医生测量的线段和数值，退出该套图像后，所有测量线段和数值均清空 | 已通过
TS04-013-0009 | SRS-RUS04-013 | 功能测试 | 系统测试 | 测量 | 删除【角度测量】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.鼠标悬浮【长度测量】按钮； 4.再次点击【角度测量】按钮； | 1.移动至角度测量线段上； 2，右键单击线段，查看是否有“删除此次测量”按钮； 3.左键点击“删除此次测量按钮”，查看测量线段是否还存在在图像上； | 1.角度线段测量值选中颜色：蓝色； 2.删除此次测量按钮正常显示； 3.测量线段消失； | 1.角度线段测量值选中颜色：蓝色； 2.删除此次测量按钮正常显示； 3.测量线段消失； | 已通过
TS04-013-0010 | SRS-RUS04-013 | 功能测试 | 系统测试 | 测量 | 取消【角度测量】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.鼠标悬浮【长度测量】按钮； | 1.在下拉选项中选择【角度测量】按钮； 2.再次点击【角度测量】按钮； | 取消该功能的选中，默认选中【滚动】按钮 | 取消该功能的选中，默认选中【滚动】按钮 | 已通过
TS04-013-0011 | SRS-RUS04-013 | 功能测试 | 系统测试 | 测量 | 【CT点值】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 1.鼠标悬浮在【长度测量】按钮； 2.在下拉选项中选择【CT点值】按钮； 3.在二维图像区域将光标悬浮移动到所需测量处； | 1.在图像右下角，成功显示所在位置的点值，点值测量精度为1； 2.选中【CT点值】后，工具栏【长度测量】按钮，变为【CT点值】 | 1.在图像右下角，成功显示所在位置的点值，点值测量精度为1； 2.选中【CT点值】后，工具栏【长度测量】按钮，变为【CT点值】 | 已通过
TS04-013-0012 | SRS-RUS04-013 | 功能测试 | 系统测试 | 测量 | 取消【CT点值】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.鼠标悬浮在【长度测量】按钮； | 1.点击【CT点值】按钮； 2.再次点击【CT点值】按钮。 | 取消该功能的选中，【CT点值】按钮变为【长度测量】按钮，默认选中【滚动】按钮。 | 取消该功能的选中，【CT点值】按钮变为【长度测量】按钮，默认选中【滚动】按钮。 | 已通过
TS04-013-0013 | SRS-RUS04-013 | 功能测试 | 系统测试 | 测量 | 点测量数据退出不保存校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 1.鼠标悬浮在【长度测量】按钮； 2.在下拉选项中选择【CT点值】按钮； 3.在二维图像区域将光标悬浮移动到所需测量处； 4.退出该套数据，再次进入点测量过的数据 | 退出该套图像后，所有测量数值均清空 | 退出该套图像后，所有测量数值均清空 | 已通过
TS04-014-0001 | SRS-RUS04-014 | 功能测试 | 系统测试 | MPR | 三维重建-MPR功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 1.查看MPR按钮默认显示； | 默认勾选MPR按钮； | 默认勾选MPR按钮； | 已通过
TS04-014-0002 | SRS-RUS04-014 | 功能测试 | 系统测试 | MPR | 三维重建-MPR功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 1.查看页面显示； | 1.页面显示轴位原始图像、冠状位、矢状位图像； | 1.页面显示轴位原始图像、冠状位、矢状位图像； | 已通过
TS04-015-0001 | SRS-RUS04-015 | 功能测试 | 系统测试 | MIP | MIP功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 1.鼠标点击【MIP】按钮； 2.查看页面显示内容； | 1.【MIP】按钮颜色加深，为选中状态； 2.图像变为MIP模式，展示MIP控制台 | 1.【MIP】按钮颜色加深，为选中状态； 2.图像变为MIP模式，展示MIP控制台 | 已通过
TS04-015-0002 | SRS-RUS04-015 | 功能测试 | 系统测试 | MIP | MIP控制台，密度默认校验展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 1.查看MIP控制台显示内容； 2.查看MIP控制台默认轴位、冠状位、矢状位的密度 | 1.MIP控制台显示轴位、冠状位、矢状位密度滑动条，滑动条右端默认显示最大值：40； | 1.MIP控制台显示轴位、冠状位、矢状位密度滑动条，滑动条右端默认显示最大值：40； | 已通过
TS04-015-0003 | SRS-RUS04-015 | 功能测试 | 系统测试 | MIP | MIP控制台，密度调整校验展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 1.点击MIP控制台中轴位、冠状位、矢状位滑动条的任意位置； 2.查看图像显示； | 1.MIP控制台轴位、冠状位、矢状位密度滑动条右端变为选择的数值； 2.图像显示对应密度； | 1.MIP控制台轴位、冠状位、矢状位密度滑动条右端变为选择的数值； 2.图像显示对应密度； | 已通过
TS04-015-0004 | SRS-RUS04-015 | 功能测试 | 系统测试 | MIP | 取消MIP功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 1.鼠标点击【MIP】按钮； 2.鼠标悬浮在MIP，在下拉框中点击【MIP】按钮 | 1.图像变为默认状态； 2.MIP控制台消失 | 1.图像变为默认状态； 2.MIP控制台消失 | 已通过
TS04-016-0001 | SRS-RUS04-016 | 功能测试 | 系统测试 | MinIP | MinIP功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 1.鼠标悬浮在MIP，在下拉框中点击【MinIP】按钮； 2.查看页面显示内容； | 1.【MinIP】按钮颜色加深，为选中状态； 2.图像变为MinIP模式，展示MinIP控制台 | 1.【MinIP】按钮颜色加深，为选中状态； 2.图像变为MinIP模式，展示MinIP控制台 | 已通过
TS04-016-0002 | SRS-RUS04-016 | 功能测试 | 系统测试 | MinIP | MinIP控制台，密度默认校验展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 1.查看MinIP控制台显示内容； 2.查看MinIP控制台默认轴位、冠状位、矢状位的密度 | 1.MinIP控制台显示轴位、冠状位、矢状位密度滑动条，滑动条右端默认显示最大值：40； | 1.MinIP控制台显示轴位、冠状位、矢状位密度滑动条，滑动条右端默认显示最大值：40； | 已通过
TS04-016-0003 | SRS-RUS04-016 | 功能测试 | 系统测试 | MinIP | MinIP控制台，密度调整校验展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 1.点击MinIP控制台中轴位、冠状位、矢状位滑动条的任意位置； 2.查看图像显示； | 1.MinIP控制台轴位、冠状位、矢状位密度滑动条右端变为选择的数值； 2.图像显示对应密度； | 1.MinIP控制台轴位、冠状位、矢状位密度滑动条右端变为选择的数值； 2.图像显示对应密度； | 已通过
TS04-016-0004 | SRS-RUS04-016 | 功能测试 | 系统测试 | MinIP | 取消MinIP功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 1.鼠标悬浮在MIP，在下拉框中点击【MinIP】按钮； 2.鼠标再次悬浮在MinIP，在下拉框中点击【MinIP】按钮 | 1.图像变为默认状态； 2.MinIP控制台消失 | 1.图像变为默认状态； 2.MinIP控制台消失 | 已通过
TS04-017-0001 | SRS-RUS04-017 | 功能测试 | 系统测试 | 局部体绘制 | 肺窗重建显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 1.VR视图，鼠标悬浮左上角控制器，单击选择肺窗按钮； 2.查看VR视图显示； | 1.成功在VR视图显示/隐藏肺窗； | 1.成功在VR视图显示/隐藏肺窗； | 已通过
TS04-017-0002 | SRS-RUS04-017 | 功能测试 | 系统测试 | 局部体绘制 | 肝脾窗重建显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 1.VR视图，鼠标悬浮左上角控制器，单击选择肝脾窗按钮； 2.查看VR视图显示； | 1.成功在VR视图显示/隐藏肝脾窗； | 1.成功在VR视图显示/隐藏肝脾窗； | 已通过
TS04-017-0003 | SRS-RUS04-017 | 功能测试 | 系统测试 | 局部体绘制 | 默认窗重建显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 1.VR视图，鼠标悬浮左上角控制器，单击选择默认窗按钮； 2.查看VR视图显示； | 1.成功在VR视图显示/隐藏默认窗 ； | 1.成功在VR视图显示/隐藏默认窗 ； | 已通过
TS04-017-0004 | SRS-RCN304-017 | 功能测试 | 系统测试 | 局部体绘制 | 3DMIP重建显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.鼠标悬浮至【局部VR】按钮，单击【3DMIP】按钮； 2.查看VR视图显示； | 1.成功在三维视图窗口展示3D MIP绘制结果； | 1.成功在三维视图窗口展示3D MIP绘制结果； | 已通过
TS04-017-0005 | SRS-RCN304-017 | 功能测试 | 系统测试 | 局部体绘制 | 任意MPR重建显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.鼠标悬浮至【局部VR】按钮，单击【任意MPR】按钮； 2.查看VR视图显示； | 1.成功在三维视图窗口展示MPR绘制结果； | 1.成功在三维视图窗口展示MPR绘制结果； | 已通过
TS04-018-0001 | SRS-RUS04-018 | 功能测试 | 系统测试 | 联动 | 联动校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 含有对比影像视图（双片模式） Viewer 页面； | 1.点击【联动】按钮； 2.操作移动，查看视图是否联动； | 1.操作移动，视图联动。 | 1.操作移动，视图联动。 | 已通过
TS04-018-0002 | SRS-RUS04-018 | 功能测试 | 系统测试 | 联动 | 联动校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 含有对比影像视图（双片模式） Viewer 页面； | 1.点击【联动】按钮； 2.操作缩放，查看视图是否联动； | 1.操作缩放，视图联动。 | 1.操作缩放，视图联动。 | 已通过
TS04-018-0003 | SRS-RUS04-018 | 功能测试 | 系统测试 | 联动 | 联动校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 含有对比影像视图（双片模式） Viewer 页面； | 1.点击【联动】按钮； 2.操作滚动，查看视图是否联动； | 1.操作滚动，视图联动。 | 1.操作滚动，视图联动。 | 已通过
TS04-018-0004 | SRS-RUS04-018 | 功能测试 | 系统测试 | 联动 | 联动校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 含有对比影像视图（双片模式） Viewer 页面； 3.点击【联动】按钮； | 1.再次点击【联动】按钮； | 1.系统取消联动，按钮恢复为非激活状态，左右图像窗操作互不影响。 | 1.系统取消联动，按钮恢复为非激活状态，左右图像窗操作互不影响。 | 已通过
TS04-019-0001 | SRS-RUS04-019 | 功能测试 | 系统测试 | 顺时针旋转 | 顺时针功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 1.用户进入图像工作站页面； 2.点击【顺时针】按钮，查看交互； | 点击【顺时针】按钮， 图像顺时针旋转90度 | 点击【顺时针】按钮， 图像顺时针旋转90度 | 已通过
TS04-019-0002 | SRS-RUS04-019 | 功能测试 | 系统测试 | 顺时针旋转 | 顺时针功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 1.用户进入图像工作站页面； 2.点击【顺时针】按钮； 3.再次点击【顺时针】按钮，查看交互； | 再次点击【顺时针】按钮，图像继续顺时针旋转90度 | 再次点击【顺时针】按钮，图像继续顺时针旋转90度 | 已通过
TS04-020-0001 | SRS-RUS04-020 | 功能测试 | 系统测试 | 逆时针旋转 | 逆时针功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 1.用户进入图像工作站页面； 2.点击【逆时针】按钮，查看交互； | 点击【逆时针】按钮， 图像逆时针旋转90度 | 点击【逆时针】按钮， 图像逆时针旋转90度 | 已通过
TS04-020-0002 | SRS-RUS04-020 | 功能测试 | 系统测试 | 逆时针旋转 | 逆时针功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； | 1.用户进入图像工作站页面； 2.点击【逆时针】按钮； 3.再次点击【逆时针】按钮，查看交互； | 再次点击【逆时针】按钮，图像继续逆时针旋转90度 | 再次点击【逆时针】按钮，图像继续逆时针旋转90度 | 已通过
TS04-021-0001 | SRS-RUS04-021 | 功能测试 | 系统测试 | 操作指南 | 操作指南使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.点击【操作指南】； 2.查看展示； | 点击【操作指南】后，出现用户操作指南提示弹窗。 | 点击【操作指南】后，出现用户操作指南提示弹窗。 | 已通过
TS04-021-0002 | SRS-RUS04-021 | 功能测试 | 系统测试 | 操作指南 | 操作指南使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.点击【操作指南】； 2.查看展示内容； | 用户操作指南上方有公司产品logo、本产品仅供医生参考，如果与医生意见不同，请医生进行再次确认，展示键盘快捷键 | 用户操作指南上方有公司产品logo、本产品仅供医生参考，如果与医生意见不同，请医生进行再次确认，展示键盘快捷键 | 已通过
TS04-021-0003 | SRS-RUS04-021 | 功能测试 | 系统测试 | 操作指南 | 操作指南展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1点击【操作指南】； 2.查看键盘快捷键； | 成功展示快捷键： 角度测量：A 长度测量：D 滚动：S 移动：P 窗宽窗位：W 缩放：Z 顺时针旋转：R 逆时针旋转：L 恢复设置：N 显示/隐藏二维轮廓：H 显示/隐藏覆盖信息：SPACE 纵隔窗：1 肺窗：2 骨窗：3 肝脾窗：4 脑组织窗：5 | 成功展示快捷键： 角度测量：A 长度测量：D 滚动：S 移动：P 窗宽窗位：W 缩放：Z 顺时针旋转：R 逆时针旋转：L 恢复设置：N 显示/隐藏二维轮廓：H 显示/隐藏覆盖信息：SPACE 纵隔窗：1 肺窗：2 骨窗：3 肝脾窗：4 脑组织窗：6 | 已通过
TS04-021-0004 | SRS-RUS04-021 | 功能测试 | 系统测试 | 操作指南 | 操作指南关闭校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.点击【操作指南】； 2.点击操作指南弹框中的【X】按钮； | 点击弹框【X】按钮，操作指南弹框关闭 | 点击弹框【X】按钮，操作指南弹框关闭 | 已通过
TS04-021-0005 | SRS-RUS04-021 | 功能测试 | 系统测试 | 操作指南 | 键盘快捷键使用检验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.用户进入 Viewer 页面； 2.使用键盘快捷键A，对图像进行角度测量操作； | 使用键盘快捷键A，【角度测量】功能自动被选中，支持对图像进行角度测量操作 | 使用键盘快捷键A，【角度测量】功能自动被选中，支持对图像进行角度测量操作 | 已通过
TS04-021-0006 | SRS-RUS04-021 | 功能测试 | 系统测试 | 操作指南 | 键盘快捷键使用检验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.用户进入 Viewer 页面； 2.使用键盘快捷键D，对图像进行长度测量操作； | 使用键盘快捷键D，【长度测量】功能自动被选中,支持鼠标左键对图像进行长度测量操作 | 使用键盘快捷键D，【长度测量】功能自动被选中,支持鼠标左键对图像进行长度测量操作 | 已通过
TS04-021-0007 | SRS-RUS04-021 | 功能测试 | 系统测试 | 操作指南 | 键盘快捷键使用检验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.用户进入 Viewer 页面； 2.使用键盘快捷键S，对图像进行滚动操作； | 使用键盘快捷键S，【滚动】功能自动被选中，支持滚动鼠标进行滚动翻页操作 | 使用键盘快捷键S，【滚动】功能自动被选中，支持滚动鼠标进行滚动翻页操作 | 已通过
TS04-021-0008 | SRS-RUS04-021 | 功能测试 | 系统测试 | 操作指南 | 键盘快捷键使用检验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.用户进入 Viewer 页面； 2.使用键盘快捷键P，对图像进行移动操作； | 使用键盘快捷键P，【移动】功能自动被选中，支持长按鼠标左键正常进行图像移动操作 | 使用键盘快捷键P，【移动】功能自动被选中，支持长按鼠标左键正常进行图像移动操作 | 已通过
TS04-021-0009 | SRS-RUS04-021 | 功能测试 | 系统测试 | 操作指南 | 键盘快捷键使用检验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.用户进入 Viewer 页面； 2.使用键盘快捷键W，对图像进行窗宽窗位操作； | 使用键盘快捷键W，【窗宽窗位】功能自动被选中,支持鼠标左键切换窗宽窗位 | 使用键盘快捷键W，【窗宽窗位】功能自动被选中,支持鼠标左键切换窗宽窗位 | 已通过
TS04-021-0010 | SRS-RUS04-021 | 功能测试 | 系统测试 | 操作指南 | 键盘快捷键使用检验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.用户进入 Viewer 页面； 2.使用键盘快捷键Z，对图像进行缩放操作； | 使用键盘快捷键Z，【缩放】功能自动被选中,支持鼠标左键对图像进行缩放操作 | 使用键盘快捷键Z，【缩放】功能自动被选中,支持鼠标左键对图像进行缩放操作 | 已通过
TS04-021-0011 | SRS-RUS04-021 | 功能测试 | 系统测试 | 操作指南 | 键盘快捷键使用检验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.用户进入 Viewer 页面； 2.使用键盘快捷键R，对图像进行顺时针旋转操作； | 使用键盘快捷键R，可以将图像进行顺时针旋转 | 使用键盘快捷键R，可以将图像进行顺时针旋转 | 已通过
TS04-021-0012 | SRS-RUS04-021 | 功能测试 | 系统测试 | 操作指南 | 键盘快捷键使用检验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.用户进入 Viewer 页面； 2.使用键盘快捷键R，对图像进行逆时针旋转操作； | 使用键盘快捷键L，可以将图像进行逆时针旋转 | 使用键盘快捷键L，可以将图像进行逆时针旋转 | 已通过
TS04-021-0013 | SRS-RUS04-021 | 功能测试 | 系统测试 | 操作指南 | 键盘快捷键使用检验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.用户进入 Viewer 页面； 2.使用键盘快捷键N，对图像恢复设置操作； | 使用键盘快捷键N，图像恢复设置 | 使用键盘快捷键N，图像恢复设置 | 已通过
TS04-021-0014 | SRS-RUS04-021 | 功能测试 | 系统测试 | 操作指南 | 键盘快捷键使用检验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.用户进入 Viewer 页面； 2.使用键盘快捷键H，对图像恢复设置操作； | 使用键盘快捷键H，图像上轮廓隐藏 | 使用键盘快捷键H，图像上轮廓隐藏 | 已通过
TS04-021-0015 | SRS-RUS04-021 | 功能测试 | 系统测试 | 操作指南 | 键盘快捷键使用检验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.用户进入 Viewer 页面； 2.使用键盘快捷键SPACE，对图像进行显示/隐藏覆盖信息操作； | 使用键盘快捷键SPACE，显示/隐藏覆盖信息 | 使用键盘快捷键SPACE，显示/隐藏覆盖信息 | 已通过
TS04-021-0016 | SRS-RUS04-021 | 功能测试 | 系统测试 | 操作指南 | 键盘快捷键使用检验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.用户进入 Viewer 页面； 2.使用键盘快捷键1，图像变为纵隔窗窗宽窗位； | 1.使用键盘快捷键1，图像变为纵隔窗窗宽窗位； 2.纵隔窗【窗宽：400 窗位：40】； | 1.使用键盘快捷键1，图像变为纵隔窗窗宽窗位； 2.纵隔窗【窗宽：400 窗位：40】； | 已通过
TS04-021-0017 | SRS-RUS04-021 | 功能测试 | 系统测试 | 操作指南 | 键盘快捷键使用检验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.用户进入 Viewer 页面； 2.使用键盘快捷键2，图像变为肺窗窗宽窗位； | 1.使用键盘快捷键2，图像变为肺窗窗宽窗位； 2.肺窗【窗宽：1500 窗位：-600】； | 1.使用键盘快捷键2，图像变为肺窗窗宽窗位； 2.肺窗【窗宽：1500 窗位：-600】； | 已通过
TS04-021-0018 | SRS-RUS04-021 | 功能测试 | 系统测试 | 操作指南 | 键盘快捷键使用检验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.用户进入 Viewer 页面； 2.使用键盘快捷键3，图像变为骨窗窗宽窗位； | 1.使用键盘快捷键3，图像变为骨窗窗宽窗位； 2.骨窗【窗宽：2500 窗位：480】； | 1.使用键盘快捷键3，图像变为骨窗窗宽窗位； 2.骨窗【窗宽：2500 窗位：480】； | 已通过
TS04-021-0019 | SRS-RUS04-021 | 功能测试 | 系统测试 | 操作指南 | 键盘快捷键使用检验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.用户进入 Viewer 页面； 2.使用键盘快捷键4，图像变为肝脾窗宽窗位； | 1.使用键盘快捷键4，图像变为肝脾窗宽窗位； 2.肝脾窗【窗宽：150 窗位：90】； | 1.使用键盘快捷键4，图像变为肝脾窗宽窗位； 2.肝脾窗【窗宽：150 窗位：90】； | 已通过
TS04-021-0020 | SRS-RUS04-021 | 功能测试 | 系统测试 | 操作指南 | 键盘快捷键使用检验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面； | 1.用户进入 Viewer 页面； 2.使用键盘快捷键5，图像变为脑组织窗宽窗位； | 1.使用键盘快捷键5，图像变为脑组织窗窗宽窗位； 2.脑组织窗【窗宽：80 窗位：40】； | 1.使用键盘快捷键5，图像变为脑组织窗窗宽窗位； 2.脑组织窗【窗宽：80 窗位：40】； | 已通过
TS04-022-0001 | SRS-RUS04-022 | 功能测试 | 系统测试 | 添加目标物 | 添加目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面 | 1.点击【添加】按钮； 2.点击【+新增】按钮； | 1. 显示病灶类型下拉菜单； 2. 包含淋巴结、肺结节、肝肿瘤、肾肿瘤选项； 3.可以新增病灶类型。 | 1. 显示病灶类型下拉菜单； 2. 包含淋巴结、肺结节、肝肿瘤、肾肿瘤选项； 3.可以新增病灶类型。 | 已通过
TS04-022-0002 | SRS-RUS04-022 | 功能测试 | 系统测试 | 添加目标物 | 添加目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面 | 1.点击【淋巴结】、【肺结节】、【肝肿瘤】、【肾肿瘤】选项按钮 | 1. 成功进入分割编辑页； 2. 包含完成、取消、画笔、上一步、下一步、还原工具； | 1. 成功进入分割编辑页； 2. 包含完成、取消、画笔、上一步、下一步、还原工具； | 已通过
TS04-022-0003 | SRS-RUS04-022 | 功能测试 | 系统测试 | 添加目标物 | 添加目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入Viewer页面； 3.已经点击【淋巴结】、【肺结节】、【肝肿瘤】、【肾肿瘤】选项按钮； | 1.鼠标悬浮【画笔】工具处； | 1. 画笔工具下拉显示的工具有套索、智能添加 、一键添加、画笔、橡皮擦工具； | 1. 画笔工具下拉显示的工具有套索、智能添加 、一键添加、画笔、橡皮擦工具； | 已通过
TS04-022-0004 | SRS-RUS04-022 | 功能测试 | 系统测试 | 添加目标物 | 添加目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.已经点击【淋巴结】、【肺结节】、【肝肿瘤】、【肾肿瘤】选项按钮； | 1.点击【画笔】/【套索】按钮； 2.在二维图像上对目标物区域长按鼠标左键； 3.松开鼠标 4.查看二维图像绘制区域 | 1.成功选取目标物，所选区域显示绿色 | 1.成功选取目标物，所选区域显示绿色 | 已通过
TS04-022-0005 | SRS-RUS04-022 | 功能测试 | 系统测试 | 添加目标物 | 添加目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.已经点击【淋巴结】、【肺结节】、【肝肿瘤】、【肾肿瘤】选项按钮； | 1.点击【智能添加 】/【一键添加】按钮； 2.在二维图像上对目标物区域点击鼠标左键，长按； 3.松开鼠标； 4.点击【重置】按钮 5.点击【确定】按钮 6.点击【确定】按钮 7.点击【确定】按钮 | 1.鼠标变成一个光标箭头+一个小红点； 2.成功选取目标物； 3.病灶列表上方提示“请在目标区域中心位置选择种子点，并点击确认".” 4.取消对当前目标区域的选择 5.当前区域不存在病灶时，弹框提示“该区域内没有发现病灶, 请重试或手动绘制病灶” 6.弹窗消失，取消对当前目标区域的选择 7.成功选取目标物，所选区域显示绿色 | 1.鼠标变成一个光标箭头+一个小红点； 2.成功选取目标物； 3.病灶列表上方提示“请在目标区域中心位置选择种子点，并点击确认".” 4.取消对当前目标区域的选择 5.当前区域不存在病灶时，弹框提示“该区域内没有发现病灶, 请重试或手动绘制病灶” 6.弹窗消失，取消对当前目标区域的选择 8.成功选取目标物，所选区域显示绿色 | 已通过
TS04-022-0006 | SRS-RUS04-022 | 功能测试 | 系统测试 | 添加目标物 | 添加目标物-橡皮擦功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.进入分割编辑页 | 1.鼠标悬浮在【画笔】按钮； 2.在下拉选项中点击【橡皮擦】按钮； 3.在二维图像上需要擦掉的区域长按鼠标左键； 4.松开鼠标。 | 1.成功选择【橡皮擦】工具； 2.成功擦除所选区域。 | 1.成功选择【橡皮擦】工具； 2.成功擦除所选区域。 | 已通过
TS04-022-0007 | SRS-RUS04-022 | 功能测试 | 系统测试 | 添加目标物 | 添加目标物-上一步功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.进入分割编辑页 | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【上一步】按钮； | 成功回到编辑之前的图像； 产品存在上一步按钮，可撤销用户操作。 | 成功回到编辑之前的图像； 产品存在上一步按钮，可撤销用户操作。 | 已通过
TS04-022-0008 | SRS-RUS04-022 | 功能测试 | 系统测试 | 添加目标物 | 添加目标物-下一步功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.进入分割编辑页 | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【上一步】按钮； 3.再点击【下一步】按钮 | 1.成功回到编辑之前的图像； 2.成功回到编辑后的图像 | 1.成功回到编辑之前的图像； 2.成功回到编辑后的图像 | 已通过
TS04-022-0009 | SRS-RUS04-022 | 功能测试 | 系统测试 | 添加目标物 | 添加目标物-还原功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.进入分割编辑页 | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【还原】按钮 | 撤销所有操作，成功回到未编辑的图像 | 撤销所有操作，成功回到未编辑的图像 | 已通过
TS04-022-0010 | SRS-RUS04-022 | 功能测试 | 系统测试 | 添加目标物 | 添加目标物-取消添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.进入分割编辑页 | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【取消】按钮 | 1.取消对图像的编辑操作； 2.退出分割编辑页， | 1.取消对图像的编辑操作； 2.退出分割编辑页， | 已通过
TS04-022-0011 | SRS-RUS04-022 | 功能测试 | 系统测试 | 添加目标物 | 添加目标物-完成添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.进入分割编辑页； | 1.对二维图像进行编辑，在病灶区域输入病灶位置； 2.点击【完成】按钮 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物并提示“病灶保存成功”。 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物并提示“病灶保存成功”。 | 已通过
TS04-022-0012 | SRS-RUS04-022 | 功能测试 | 系统测试 | 添加目标物 | 添加目标物-完成添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.进入分割编辑页； | 1.对二维图像进行编辑，在病灶区域输入病灶位置； 2.点击【完成】按钮； 3.点击【确定】 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物退出分割页面并提示“病灶保存成功”； 4.成功取消上面提示的显示。 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物退出分割页面并提示“病灶保存成功”； 4.成功取消上面提示的显示。 | 已通过
TS04-022-0013 | SRS-RUS04-022 | 功能测试 | 系统测试 | 添加目标物 | 添加目标物-完成添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.进入分割编辑页； | 1.对二维图像进行编辑，在病灶区域不输入病灶位置； | 1.【完成】按钮为禁用状态； | 1.【完成】按钮为禁用状态； | 已通过
TS04-022-0014 | SRS-RUS04-022 | 功能测试 | 系统测试 | 添加目标物 | 绘制不连通显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.进入分割编辑页 | 1.对二维图像进行不连通绘制，在病灶区域输入病灶位置； 2.点击【完成】按钮 | 弹出提示框“绘制区域不连通, 将保留体积最大的部分进行保存” | 弹出提示框“绘制区域不连通, 将保留体积最大的部分进行保存” | 已通过
TS04-022-0015 | SRS-RUS04-022 | 功能测试 | 系统测试 | 添加目标物 | 绘制不连通编辑校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.进入分割编辑页 | 1.对目标物进行不连通区域编辑操作； 2.点击【完成】按钮； 3.点击【确定】按钮 | 1.图像能够正常编辑，在三维视图展示编辑后的图像； 2.弹出提示框“绘制区域不连通, 将保留体积最大的部分进行保存”； 3.点击【确定】按钮，保存目标物的编辑 | 1.图像能够正常编辑，在三维视图展示编辑后的图像； 2.弹出提示框“绘制区域不连通, 将保留体积最大的部分进行保存”； 3.点击【确定】按钮，保存目标物的编辑 | 已通过
TS04-022-0016 | SRS-RUS04-022 | 功能测试 | 系统测试 | 添加目标物 | 绘制不连通编辑校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.进入分割编辑页 | 1.对目标物进行不连通区域编辑操作； 2.点击【完成】按钮； 3.点击【确定】按钮 | 1.图像能够正常编辑，在三维视图展示编辑后的图像； 2.弹出提示框“绘制区域不连通, 将保留体积最大的部分进行保存”； 3.点击【取消】按钮，关闭弹窗； | 1.图像能够正常编辑，在三维视图展示编辑后的图像； 2.弹出提示框“绘制区域不连通, 将保留体积最大的部分进行保存”； 3.点击【取消】按钮，关闭弹窗； | 已通过
TS04-022-0017 | SRS-RUS04-022 | 功能测试 | 系统测试 | 添加目标物 | 添加目标物三维视图显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.完成目标物的添加操作 | 1.查看三维视图 | 添加的目标物成功在三维视图窗口展示重建结果 | 添加的目标物成功在三维视图窗口展示重建结果 | 已通过
TS04-022-0018 | SRS-RUS04-022 | 功能测试 | 系统测试 | 添加目标物 | 添加目标物，目标物列表显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.完成目标物的添加操作 | 1.查看目标物列表 | 添加的目标物成功在目标物列表 | 添加的目标物成功在目标物列表 | 已通过
TS04-022-0019 | SRS-RUS04-022 | 功能测试 | 系统测试 | 添加目标物 | 添加目标物，时间线显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.完成目标物的添加操作 | 1.点击【返回】按钮，查看时间线； | 成功返回患者详情页面，时间线处成功显示新增的目标物 | 成功返回患者详情页面，时间线处成功显示新增的目标物 | 已通过
TS04-023-0001 | SRS-RUS04-023 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； | 1.点击【编辑】按钮； | 1. 成功进入分割编辑页面； 2.包含完成、取消、画笔、上一步、下一步、还原工具工具。 | 1. 成功进入分割编辑页面； 2.包含完成、取消、画笔、上一步、下一步、还原工具工具。 | 已通过
TS04-023-0002 | SRS-RUS04-023 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.鼠标悬浮【画笔】工具处； | 1. 画笔工具下拉显示的工具有套索、智能添加、一键生成、橡皮擦工具； | 1. 画笔工具下拉显示的工具有套索、智能添加、一键生成、橡皮擦工具； | 已通过
TS04-023-0003 | SRS-RUS04-023 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.点击【画笔】/【套索】按钮； 2.在二维图像上对目标物区域长按鼠标左键； 3.松开鼠标 4.查看二维图像绘制区域 | 1.成功选取目标物，所选区域显示黄色 软件增加目标物编辑功能，支持对遗漏的目标物进行添加 | 1.成功选取目标物，所选区域显示黄色 软件增加目标物编辑功能，支持对遗漏的目标物进行添加 | 已通过
TS04-023-0004 | SRS-RUS04-023 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.点击【智能添加 】/【一键添加】按钮； 2.在二维图像上对目标物区域点击鼠标左键，长按； 3.松开鼠标； 4.点击【重置】按钮 5.点击【确定】按钮 6.点击【确定】按钮 7.点击【确定】按钮 | 1.鼠标变成一个光标箭头+一个小红点； 2.成功选取目标物； 3.病灶列表上方提示“请在目标区域中心位置选择种子点，并点击确认” 4.取消对当前目标区域的选择 5.当前区域不存在病灶时，弹框提示“该区域内没有发现病灶, 请重试或手动绘制病灶” 6.弹窗消失，取消对当前目标区域的选择 7.成功选取目标物，所选区域显示绿色 | 1.鼠标变成一个光标箭头+一个小红点； 2.成功选取目标物； 3.病灶列表上方提示“请在目标区域中心位置选择种子点，并点击确认” 4.取消对当前目标区域的选择 5.当前区域不存在病灶时，弹框提示“该区域内没有发现病灶, 请重试或手动绘制病灶” 6.弹窗消失，取消对当前目标区域的选择 8.成功选取目标物，所选区域显示绿色 | 已通过
TS04-023-0005 | SRS-RUS04-023 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-橡皮擦功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.鼠标悬浮在【画笔】按钮； 2.在下拉选项中点击【橡皮擦】按钮； 3.在二维图像上需要擦掉的区域长按鼠标左键； 4.松开鼠标。 | 1.成功选择【橡皮擦】工具； 2.成功擦除所选区域 | 1.成功选择【橡皮擦】工具； 2.成功擦除所选区域 | 已通过
TS04-023-0006 | SRS-RUS04-023 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-上一步功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【上一步】按钮； | 成功回到编辑之前的图像； 产品存在上一步按钮，可撤销用户操作 | 成功回到编辑之前的图像； 产品存在上一步按钮，可撤销用户操作 | 已通过
TS04-023-0007 | SRS-RUS04-023 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-下一步功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【上一步】按钮； 3.再点击【下一步】按钮 | 1.成功回到编辑之前的图像； 2.成功回到编辑后的图像 | 1.成功回到编辑之前的图像； 2.成功回到编辑后的图像 | 已通过
TS04-023-0008 | SRS-RUS04-023 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-还原功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【还原】按钮 | 撤销所有操作，成功回到未编辑的图像 | 撤销所有操作，成功回到未编辑的图像 | 已通过
TS04-023-0009 | SRS-RUS04-023 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-取消添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【取消】按钮 | 1.取消对图像的编辑操作； 2.退出分割编辑页， | 1.取消对图像的编辑操作； 2.退出分割编辑页， | 已通过
TS04-023-0010 | SRS-RUS04-023 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-完成添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行编辑，在病灶区域输入病灶位置； 2.点击【完成】按钮 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物并提示“病灶保存成功”。 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物并提示“病灶保存成功”。 | 已通过
TS04-023-0011 | SRS-RUS04-023 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-完成添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行编辑，在病灶区域输入病灶位置； 2.点击【完成】按钮； 3.点击【确定】 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物退出分割页面并提示“病灶保存成功”； 4.成功取消上面提示的显示。 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物退出分割页面并提示“病灶保存成功”； 4.成功取消上面提示的显示。 | 已通过
TS04-023-0012 | SRS-RUS04-023 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-完成添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行编辑，在病灶区域不输入病灶位置； | 1.【完成】按钮为禁用状态； | 1.【完成】按钮为禁用状态； | 已通过
TS04-023-0013 | SRS-RUS04-023 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑目标物 | 绘制不连通显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行不连通绘制，在病灶区域输入病灶位置； 2.点击【完成】按钮 | 弹出提示框“绘制区域不连通, 将保留体积最大的部分进行保存t” | 弹出提示框“绘制区域不连通, 将保留体积最大的部分进行保存t” | 已通过
TS04-023-0014 | SRS-RUS04-023 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑目标物 | 绘制不连通编辑校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对目标物进行不连通区域编辑操作； 2.点击【完成】按钮； 3.点击【确定】按钮 | 1.图像能够正常编辑，在三维视图展示编辑后的图像； 2.弹出提示框“绘制区域不连通, 将保留体积最大的部分进行保存t”； 3.点击【确定】按钮，保存目标物的编辑 | 1.图像能够正常编辑，在三维视图展示编辑后的图像； 2.弹出提示框“绘制区域不连通, 将保留体积最大的部分进行保存t”； 3.点击【确定】按钮，保存目标物的编辑 | 已通过
TS04-023-0015 | SRS-RUS04-023 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑目标物 | 绘制不连通编辑校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对目标物进行不连通区域编辑操作； 2.点击【完成】按钮； 3.点击【确定】按钮 | 1.图像能够正常编辑，在三维视图展示编辑后的图像； 2.弹出提示框“绘制区域不连通, 将保留体积最大的部分进行保存t”； 3.点击【取消】按钮，关闭弹窗； | 1.图像能够正常编辑，在三维视图展示编辑后的图像； 2.弹出提示框“绘制区域不连通, 将保留体积最大的部分进行保存t”； 3.点击【取消】按钮，关闭弹窗； | 已通过
TS04-023-0016 | SRS-RUS04-023 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物三维视图显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.查看三维视图 | 添加的目标物成功在三维视图窗口展示重建结果 | 添加的目标物成功在三维视图窗口展示重建结果 | 已通过
TS04-023-0017 | SRS-RUS04-023 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物，目标物列表显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.查看目标物列表 | 添加的目标物成功在目标物列表 | 添加的目标物成功在目标物列表 | 已通过
TS04-023-0018 | SRS-RUS04-023 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物，时间线显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.点击【返回】按钮，查看时间线； | 成功返回患者详情页面，时间线处成功显示新增的目标物 | 成功返回患者详情页面，时间线处成功显示新增的目标物 | 已通过
TS04-024-0001 | SRS-RUS04-024 | 功能测试 | 系统测试 | 删除目标物 | 删除目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； | 1.选中目标物，点击【删除】按钮； | 1.成功提示“确定要删除该病灶?”； | 1.成功提示“确定要删除该病灶?”； | 已通过
TS04-024-0002 | SRS-RUS04-024 | 功能测试 | 系统测试 | 删除目标物 | 删除目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； | 1.选中目标物，点击【删除】按钮； 2.点击【确定】按钮； | 1.成功提示“确定要删除该病灶?”； 2.成功删掉选中的病灶并提示“删除病灶成功”。 删除后无法恢复 2. 仅对选中的目标物生效 | 1.成功提示“确定要删除该病灶?”； 2.成功删掉选中的病灶并提示“删除病灶成功”。 删除后无法恢复 2. 仅对选中的目标物生效 | 已通过
TS04-024-0003 | SRS-RUS04-024 | 功能测试 | 系统测试 | 删除目标物 | 删除目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； | 1.选中目标物，点击【删除】按钮； 2.点击【取消】按钮； | 1.成功提示“确定要删除该病灶?”； 2.成功取消删除病灶，取消弹窗显示。 This可换成{n} | 1.成功提示“确定要删除该病灶?”； 2.成功取消删除病灶，取消弹窗显示。 This可换成{n} | 已通过
TS04-024-0004 | SRS-RUS04-024 | 功能测试 | 系统测试 | 删除目标物 | 删除目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； | 1.选中目标物，点击【删除】按钮； 2.点击【确定】按钮； 3.回到患者详情页面查看。 | 1.成功提示“确定要删除该病灶?”； 2.成功删掉选中的病灶并提示“删除病灶成功”； 3.时间线处成功删除该病灶。 | 1.成功提示“确定要删除该病灶?”； 2.成功删掉选中的病灶并提示“删除病灶成功”； 3.时间线处成功删除该病灶。 | 已通过
TS04-024-0005 | SRS-RUS04-024 | 功能测试 | 系统测试 | 删除目标物 | 删除目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 Viewer 页面； 3.病灶列表有目标物； 4.并已经配置了靶病灶； | 1.选中目标物，点击【删除】按钮； 2.点击【确定】按钮； | 1.无法删除该病灶，系统弹出“目标病灶时间线包含靶病灶,不允许删除”； 2.成功取消提示显示。 | 1.无法删除该病灶，系统弹出“目标病灶时间线包含靶病灶,不允许删除”； 2.成功取消提示显示。 | 已通过
TS04-025-0001 | SRS-RUS04-025 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑配对 | 编辑配对功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.单击两个以上病灶，点击【阅片】按钮，对比Viewer 页面； | 点击【编辑配对】按钮； | 1.成功显示“请选择源病灶进行配对”提示（ 前片、后片）； | 1.成功显示“请选择源病灶进行配对”提示（ 前片、后片）； | 已通过
TS04-025-0002 | SRS-RUS04-025 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑配对 | 编辑配对功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.单击两个以上病灶，点击【阅片】按钮，对比Viewer 页面； | 1.点击【编辑配对】按钮； 2.勾选前片/后片，点击【确定】按钮； | 1.成功显示“请选择源病灶进行配对”提示（ 前片、后片）； 2.右上提示“请在配对病灶列表中选择要配对的病灶 更改/取消勾选将覆盖原有配对关系 点击右侧确定按钮保存”； 【确定】后，配对成功。 3.配对方向必须明确：以前片或以后片为基础 配对不能清除，只能删除病灶后，删除的病灶不会去配对 | 1.成功显示“请选择源病灶进行配对”提示（ 前片、后片）； 2.右上提示“请在配对病灶列表中选择要配对的病灶 更改/取消勾选将覆盖原有配对关系 点击右侧确定按钮保存”； 【确定】后，配对成功。 3.配对方向必须明确：以前片或以后片为基础 配对不能清除，只能删除病灶后，删除的病灶不会去配对 | 已通过
TS04-025-0003 | SRS-RUS04-025 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑配对 | 编辑配对功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.单击两个以上病灶，点击【阅片】按钮，对比Viewer 页面； | 1.点击【编辑配对】按钮； 2.点击【取消】按钮； | 1.成功显示“请选择源病灶进行配对”提示（ 前片、后片）； 2.取消编辑配对； | 1.成功显示“请选择源病灶进行配对”提示（ 前片、后片）； 2.取消编辑配对； | 已通过
TS04-025-0004 | SRS-RUS04-025 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑配对 | 编辑配对功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.单击两个以上病灶，点击【阅片】按钮，对比Viewer页面； 3.点击【编辑配对】按钮； 4.点击【确定】按钮； | 勾选想要配对的病灶，点击【确定】按钮； | 1.成功编辑配置； 系统在目标片上列出最多3个可选配对病灶，默认选中当前配对项 | 1.成功编辑配置； 系统在目标片上列出最多3个可选配对病灶，默认选中当前配对项 | 已通过
TS04-025-0005 | SRS-RUS04-025 | 功能测试 | 系统测试 | 编辑配对 | 编辑配对功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.单击两个以上病灶，点击【阅片】按钮，对比Viewer页面 3.点击【编辑配对】按钮； 4.点击【确定】按钮； | 点击【取消】按钮； | 1.取消编辑配对； | 1.取消编辑配对； | 已通过
TS05-001-0001 | SRS-RUS05-001 | 功能测试 | 系统测试 | 报告生成 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-报告生成校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； | 1. 点击【新建事件】/【编辑】按钮 2. 填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； 3. 点击【生成报告】按钮； 4. 点击【继续】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； | 已通过
TS05-001-0002 | SRS-RUS05-001 | 功能测试 | 系统测试 | 报告生成 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-报告生成校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【生成报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 3.成功在时间线中添加蓝色报告节点。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 3.成功在时间线中添加蓝色报告节点。 | 已通过
TS05-001-0003 | SRS-RUS05-001 | 功能测试 | 系统测试 | 报告生成 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-报告生成校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【生成报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； 3.点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 3.成功生成pdf格式的图文报告。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 3.成功生成pdf格式的图文报告。 | 已通过
TS05-001-0004 | SRS-RUS05-001 | 功能测试 | 系统测试 | 报告生成 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-报告生成校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【生成报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； 3.点击【取消】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.生成的报告页面消失。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.生成的报告页面消失。 | 已通过
TS05-001-0005 | SRS-RUS05-001 | 功能测试 | 系统测试 | 报告生成 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-报告生成校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【生成报告】按钮； 2. 点击【取消】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.取消提示弹窗并不显示报告。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.取消提示弹窗并不显示报告。 | 已通过
TS05-001-0006 | SRS-RUS05-001 | 功能测试 | 系统测试 | 报告生成 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-报告生成校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.点击【新建事件】按钮。 | 1. 选择事件类型、事件日期、不选择基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT；点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示提示“请选择基线”。 | 1.成功显示提示“请选择基线”。 | 已通过
TS05-001-0007 | SRS-RUS05-001 | 功能测试 | 系统测试 | 报告生成 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-报告生成校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.点击【新建事件】按钮。 | 1. 选择事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT不选择腹部 CT，选择随访 1下的胸部 CT，不选择腹部 CT； 2.点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示提示“随访CT选择必须与基线对应”。 | 1.成功显示提示“随访CT选择必须与基线对应”。 | 已通过
TS05-001-0008 | SRS-RUS05-001 | 功能测试 | 系统测试 | 报告生成 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-报告生成校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.点击【新建事件】按钮。 | 1. 选择事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT，选择随访 1下的胸部 CT，腹部 CT，腹部CT均选择超过一个月以上的病灶； 2.点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示提示“提示：两个部位的CT检查时间相差超过一个月”。 | 1.成功显示提示“提示：两个部位的CT检查时间相差超过一个月”。 | 已通过
TS05-001-0009 | SRS-RUS05-001 | 功能测试 | 系统测试 | 报告生成 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-报告生成校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.点击【新建事件】按钮。 | 1.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； 2.在选择靶病灶页面没有勾选病灶； 3.点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示提示“靶病灶为空，请选择靶病灶“。 | 1.成功显示提示“靶病灶为空，请选择靶病灶“。 | 已通过
TS05-002-0001 | SRS-RUS05-002 | 功能测试 | 系统测试 | 报告查看 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-报告查看校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经生成了报告并成功在时间线中添加蓝色报告节点 | 1. 用户点击时间线蓝色报告节点； 2.点击【查看】按钮； | 1.成功显示提示“操作当前报告”； 2.成功跳转新窗口，显示pdf格式的报告； | 1.成功显示提示“操作当前报告”； 2.成功跳转新窗口，显示pdf格式的报告； | 已通过
TS05-002-0002 | SRS-RUS05-002 | 功能测试 | 系统测试 | 报告查看 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-报告查看校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经生成了报告并成功在时间线中添加蓝色报告节点； 3. 户点击时间线蓝色报告节点； 4.点击【查看】按钮； | 1. 查看下报告内容； | 1.展示包含截图与病灶信息的完整报告内容； | 1.展示包含截图与病灶信息的完整报告内容； | 已通过
TS05-003-0001 | SRS-RUS05-003 | 功能测试 | 系统测试 | 报告导出 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-报告导出校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经生成了报告并成功在时间线中添加蓝色报告节点； 3. 户点击时间线蓝色报告节点； 4.点击【查看】按钮； | 1. 查看下报告内容； 2.点击浏览器自带的下载按钮。 | 1.展示包含截图与病灶信息的完整报告内容； 2.报告成功保存在用户选择的本地路径。 | 1.展示包含截图与病灶信息的完整报告内容； 2.报告成功保存在用户选择的本地路径。 | 已通过
TS05-004-0001 | SRS-RCN305-004 | 功能测试 | 系统测试 | 报告删除 | 报告删除功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经生成了报告并成功在时间线中添加蓝色报告节点； 3. 用户点击时间线蓝色报告节点； | 1. 点击【删除】按钮，弹出提示； 2.点击【确定】按钮。 | 1.弹出提示:“确定要删除报告吗？”； 2.报告删除成功，时间线蓝色报告节点消失。 | 1.弹出提示:“确定要删除报告吗？”； 3.报告删除成功，时间线蓝色报告节点消失。 | 已通过
TS00-002-0001 | SRS-RUS00-002 | 性能测试 | 系统测试 | 性能要求 | 最大并发数测试-登录 | 服务运行正常 | 1. 使用Thread创建虚拟用户执行脚本； a) 在TestPlan中创建ThreadGroup b) 在ThreadGroup中 添加Number of Threads 代表虚拟用户数：3000 Ramp-Up Period代表在多少秒内完成并发：1s c) 在ThreadGroup中添加Sampler，添加HTTP Request 填入协议、请求地址，端口，填入请求方法及路径,这里输入登录的路径； d) 在Body Data输入json； 点击工具栏中的”执行”按钮来执行编写的脚本，确保执行无误。 2. 执行测试脚本。 | 3000个用户可同时并发，响应正常。 | 3000个用户可同时并发，响应正常。 | 已通过
TS00-002-0002 | SRS-RUS00-002 | 性能测试 | 系统测试 | 性能要求 | 性能测试 | 服务运行正常 | 1、在符合运行环境情况下，发送DICOM医学图像，单并发； 2、统计发送分析处理完成的时间； | 在最低运行环境下，一套总大小177 MB的医学图像，单并发： 从接收传输图像开始，至产品处理完成的时间≤15分钟。 | 在最低运行环境下，一套总大小177 MB的医学图像，单并发： 从接收传输图像开始，至产品处理完成的时间≤15分钟。 | 已通过
TS00-002-0003 | SRS-RUS00-002 | 性能测试 | 系统测试 | 性能要求 | 性能测试 | 服务运行正常 | 1. 用户登录成功，进入患者列表页面，点击患者信息进入患者详情页； 2.键盘按下F12，打开开发者模式，点击performance选项，再次点击“录制”按钮； 3.单击单个病灶点击阅片，进入工作站页面； 4.图像加载完成后，点击stop停止录制，查询整套图像加载完成的平均时间。 | 进入患者详情页面，点击任意病灶进入阅片页面开始，至图像加载完成时间≤10s | 进入患者详情页面，点击任意病灶进入阅片页面开始，至图像加载完成时间≤10s | 已通过
TS00-002-0004 | SRS-RUS00-002 | 性能测试 | 系统测试 | 性能要求 | 性能测试 | 服务运行正常 | 1.录制从输入账号/密码，点击登录至登录成功，进入患者列表脚本； 2.设定模拟的用户数； 3.使用Jmeter模拟向服务器发送请求操作，至登录成功进入患者列表完成； 4.获取和分析Jmeter产生的测试结果。 | 用户点击登录之后，成功登录软件，进入患者列表的时间≤2s； | 用户点击登录之后，成功登录软件，进入患者列表的时间≤2s； | 已通过
TS00-002-0005 | SRS-RUS00-002 | 性能测试 | 系统测试 | 性能要求 | 性能测试 | 服务运行正常 | 1.登录成功进入患者列表页面， 2.录制点击【退出登录】按钮至返回到登录页面后的脚本； 2.设定模拟的用户数； 3.使用Jmeter模拟向服务器发送请求操作，至退出登录成功进入登录页面完成； 4.获取和分析Jmeter产生的测试结果。 | 用户点击退出之后，退出软件，跳转至登录页面的时间≤2s | 用户点击退出之后，退出软件，跳转至登录页面的时间≤2s | 已通过
TS00-002-0006 | SRS-RUS00-002 | 性能测试 | 系统测试 | 性能要求 | 性能测试 | 服务运行正常 | 1.登录成功进入患者列表页面； 2.录制输入患者姓名/病例号检索脚本，设定模拟的用户数； 3.使用Jmeter模拟向服务器发送请求操作，模拟患者列表页面模拟检索； 4.获取和分析Jmeter产生的测试结果。 | 用户输入搜索条件，出现检索结果的时间≤2s | 用户输入搜索条件，出现检索结果的时间≤2s | 已通过
TS00-003-0001 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 可维护性 | 用户管理验证 | 进入登录页面，超级/管理员/科室主任账号登录； | 1.超级/管理员/科室主任登录成功后，进入用户列表； 2.添加用户、修改密码、删除用户操作； | 超级/管理员/科室主任可进行用户管理：新增用户、删除用户、重置用户均可正常使用 | 超级/管理员/科室主任可进行用户管理：新增用户、删除用户、重置用户均可正常使用 | 已通过
TS00-003-0002 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 可维护性 | 管理权限的用户，可查看后台日志校验 | 进入登录页面，超级/管理员账号登录； | 1.超级/管理员登录成功后，进入用户列表； 2.添加用户、修改密码、删除用户操作； 3.查看后台日志； | 服务器有管理权限，超级/管理员管理用户，成功查看后台日志 软件中应记录用户操作日志。 | 服务器有管理权限，超级/管理员管理用户，成功查看后台日志 软件中应记录用户操作日志。 | 已通过
TS00-003-0003 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 可维护性 | 数据对接、服务调用均有完备的请求日志记录校验 | 进行数据上传或者发送图像操作； | 1.查看后台日志； | 本软件的数据对接、服务调用均有完备的请求日志记录在服务器中，可查看到数据上传、接收、存储、处理日志。 | 本软件的数据对接、服务调用均有完备的请求日志记录在服务器中，可查看到数据上传、接收、存储、处理日志。 | 已通过
TS00-003-0004 | SRS-LCN300-004 | 功能测试 | 系统测试 | 安全性 | 校验允许授权用户访问操作 | 已分配超级管理员、管理员、科室主任、普通医生的用户名密码 | 1.进入登录页面，输入超级管理员正确的账号/密码，登录操作； 2.进入登录页面，输入管理员正确的账号/密码，登录操作； 3.进入登录页面，输入科室主任正确的账号/密码，登录操作； 4.进入登录页面，输入普通医生正确的账号/密码，登录操作； | 1.超级登录成功，进入到患者列表页面； 2.管理员登录成功，进入到患者列表页面； 3.科室主任登录成功，进入到患者列表页面 4.普通医生登录成功，进入患者列表页面。 | 1.超级登录成功，进入到患者列表页面； 2.管理员登录成功，进入到患者列表页面； 3.科室主任登录成功，进入到患者列表页面 4.普通医生登录成功，进入患者列表页面。 | 已通过
TS00-003-0005 | SRS-LCN300-004 | 功能测试 | 系统测试 | 安全性 | 系统设有四种用户类型，是否正常登录，并校验此权限 | 已分配超级管理员、医院管理员、普通医生的用户名密码 | 1.进入登录页面，输入超级管理员账号/密码，登录操作； 2.进入登录页面，输入医院管理员账号/密码，登录操作； 3.进入登录页面，输入普通医生账号/密码，登录操作； 4.超级管理员执行新增管理员操作； 5.医院管理执行新增普通医生操作； | 1.系统设有四种用户类型：普通医生，科室主任、管理员，超级管理员； 2.超级管理员、管理员、科室主任、普通医生成功登录； 超级管理员由康想管理和维护。 超级管理员：可管理管理员、科室主任及普通医生，操作科室管理和用户管理。 管理员：可以管理科室主任、普通医生，操作科室管理和用户管理。 科室主任：仅可管理普通医生，操作用户管理。 普通医生不支持用户管理。 | 1.系统设有四种用户类型：普通医生，科室主任、管理员，超级管理员； 2.超级管理员、管理员、科室主任、普通医生成功登录； 超级管理员由康想管理和维护。 超级管理员：可管理管理员、科室主任及普通医生，操作科室管理和用户管理。 管理员：可以管理科室主任、普通医生，操作科室管理和用户管理。 科室主任：仅可管理普通医生，操作用户管理。 普通医生不支持用户管理。 | 已通过
TS00-003-0006 | SRS-LCN300-004 | 功能测试 | 系统测试 | 安全性 | 医院带宽为符合需求，数据信息是否数据延迟验证 | 1.数据推送系统正常； 2.医院带宽为符合需求，网络正常； | 1.发送预测服务，查看数据信息是否正常； 2.查看患者列表及主界面正常显示。 | 1.图像接收、处理、存储成功； 2.患者列表及主界面显示正常。 | 1.图像接收、处理、存储成功； 2.患者列表及主界面显示正常。 | 已通过
TS00-003-0007 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 安全性 | 医院带宽为符合需求，数据信息是否数据延迟验证 | 1.数据推送系统正常； 2.医院带宽为符合需求，网络正常； | 1.发送预测服务，查看数据信息是否正常； 2.查看报告列表及主界面正常显示； | 1.预测成功，图像接收成功； 2.报告列表及主界面显示正常； | 1.预测成功，图像接收成功； 2.报告列表及主界面显示正常； | 已通过
TS00-003-0008 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 安全性 | 不符合标准的DICOM传输请求或DICOM文件传输校验 | 1.数据推送系统正常； 2.医院带宽为符合需求，网络正常； | 1.通过浏览器图像导入传或storescu方式模拟发图， 发送图像； 2.发送传输请求不符合传输标准的图像，查看结果； | 1.发送传输请求不符合DICOM3.0传输标准的文件，不接收此传输请求，被成功过滤； | 1.发送传输请求不符合DICOM3.0传输标准的文件，不接收此传输请求，被成功过滤； | 已通过
TS00-003-0009 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 安全性 | 校验网络状态，网络连接不上提示信息 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功，进入患者列表页面 | 1.断开网络，重新加载患者列表； 2.限制网络，重新加载患者列表； 3.恢复网络，重新加载患者列表； | 1.断网或弱网加载患者列表，系统会提示“深感抱歉，网络连接异常...” ； 2.网络恢复后，患者列表正常显示。 | 1.断网或弱网加载患者列表，系统会提示“深感抱歉，网络连接异常...” ； 2.网络恢复后，患者列表正常显示。 | 已通过
TS00-003-0010 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 安全性 | 软件支持版权保护校验 | 1.安装包已进行加密； 2.由本公司指定技术人员操作； | 1.输入密码，解压安装包，解压完成后，执行安装操作； | 1.解压成功，安装成功； | 1.解压成功，安装成功； | 已通过
TS00-003-0011 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 安全性 | 软件支持版权保护校验 | 1.安装包已进行加密； 2.由本公司指定技术人员操作； | 1.输入密码，解压安装包，解压完成后，执行安装操作； 2.获取序列号，康想人员生成序列号，返还测试人员； 3.根据操作步骤，输入序列号，输出正确或错误操作； | 1.解压成功，安装成功； 2.成功获取序列码，输入正确序列码，进入下一步安装操作； 输入错误的序列码，安装失败。 | 1.解压成功，安装成功； 2.成功获取序列码，输入正确序列码，进入下一步安装操作； 输入错误的序列码，安装失败。 | 已通过
TS00-003-0012 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 安全性 | 校验软件服务器端的端口的数量和IP正常 | 1.所有服务部署完成，运行正常； 2.Zenmap扫描工具正常使用。 | 1.新建扫描窗口，然后在目标文本框中输入扫描目标机IP地址； 2.在配置的下拉菜单中选择“Intense scan,no ping”； 3.点击扫描按钮开始扫描； 4.扫描结束后分别打开“端口/主机”、“拓扑”、“主机明细”查看结果。 | 扫描成功，服务器端的端口数量及IP内容正常。 | 扫描成功，服务器端的端口数量及IP内容正常。 | 已通过
TS00-003-0013 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 安全性 | 使用患者信息进行加密处理校验 | 服务运行正常 | 1.通过浏览器图像导入传或storescu方式模拟发图; 2.查看数据库和日志加密结果； | 病人姓名、用户姓名、患者ID进行加密后存到日志及数据库中。 | 病人姓名、用户姓名、患者ID进行加密后存到日志及数据库中。 | 已通过
TS00-003-0014 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 安全性 | 使用HTTP/HTTPS协议校验 | 服务运行正常 | 1.通过数据上传发送图像； 2.接收发送的图像数据； | 成功接收图像，输入HTTP/HTTPS协议的URL，登录软件图像信息、DICOM图像正常展示； 软件客户端和服务器之间的信息传递已确认只能使用HTTP/HTTPS协议 | 成功接收图像，输入HTTP/HTTPS协议的URL，登录软件图像信息、DICOM图像正常展示； 软件客户端和服务器之间的信息传递已确认只能使用HTTP/HTTPS协议 | 已通过
TS00-003-0015 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 安全性 | 磁盘空间小于5%、10%校验 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功，进入患者列表页面 | 1.磁盘为图像存储路径所在的机器硬盘； 2.磁盘空间小于5%和10%，加载患者列表； | 1.空间10%患者列表页面成功弹出提示信息“服务器磁盘可用空间不足10%，请尽快备份”； 2.空间5%患者列表页面成功弹出提示信息“服务器磁盘可用空间不足5%，请尽快清理” 2.点击【X】按钮，关闭弹窗。 | 1.空间10%患者列表页面成功弹出提示信息“服务器磁盘可用空间不足10%，请尽快备份”； 2.空间5%患者列表页面成功弹出提示信息“服务器磁盘可用空间不足5%，请尽快清理” 2.点击【X】按钮，关闭弹窗。 | 已通过
TS00-003-0016 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 可靠性 | 断电或传输异常，重启电脑后，图像数据是否丢失验证 | 数据推送系统正常； | 1.通过数据上传方式发送图像； 2.发送中断电操作，重新启动电脑，查看预测结果； 3.发送传输异常，重启电脑，查看结果； | 1.断电后重启机器，图像数据没有造成丢失； 2.传输异常，图像数据没有造成丢失； 3.软件能正常访问。 | 1.断电后重启机器，图像数据没有造成丢失； 2.传输异常，图像数据没有造成丢失； 3.软件能正常访问。 | 已通过
TS00-003-0017 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 可靠性 | 当软件出现异常时，能够自动重启尽快恢复验证 | 数据推送系统正常； | 电脑中途断电或异常的情况下，重新启动电脑重启电脑，查看结果； | 1.断电或异常重启机器情况下，采取docker封闭容器，docker有自启机制，服务能够自动重启； | 1.断电或异常重启机器情况下，采取docker封闭容器，docker有自启机制，服务能够自动重启； | 已通过
TS00-003-0018 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 可维护性 | postgres数据库备份/恢复校验 | 服务运行正常 | 1.通过postgres备份数据库命令，执行备份数据库操作； pg_dump -U pacs -d pacs -F c -b -x -f /tmp/pacs.dump 3.备份完成后，执行恢复数据库命令： pg_还原 -U pacs -d pacs /tmp/pacs.bak.dump | postgres均可备份和恢复 | postgres均可备份和恢复 | 已通过
TS00-003-0019 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 可维护性 | 服务器磁盘的.dcm格式数据备份校验 | 服务运行正常 | 1.cd 至数据目录； 2.cp -r /media/tx-deepocean/Data/DICOMS/infercare_ct_lung/infercare_ct_urinary/infercare_ct_liver/infercare_ct_lymph/infercare_custom /media/tx-deepocean/Data/DICOMS/beifen//infercare_ct_lung/infercare_ct_urinary/infercare_ct_liver/infercare_ct_lymph/infercare_custom | .dcm数据备份成功 | .dcm数据备份成功 | 已通过
TS00-003-0020 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 可靠性 | 当软件出现异常时，能够自动重启尽快最大流量和不同网络条件下，确保在高压力环境下仍能保持稳定运行验证 | 服务器运行正常； | 1.在百兆网络条件下，部署测试环境； 2.与外部影像数据进行对接，发送影像； 3.单台CT连续发图连续24小时不间断； | 在高强度的环境下，服务器和产品功能均可正常使用，日志无报错信息。 | 在高强度的环境下，服务器和产品功能均可正常使用，日志无报错信息。 | 已通过
TS00-003-0021 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 可靠性 | 当软件出现异常时，能够自动重启尽快最大流量和不同网络条件下，确保在高压力环境下仍能保持稳定运行验证 | 服务器运行正常； | 1.在千兆网络条件下，部署测试环境； 2.与外部影像数据进行对接，发送影像； 3.单台CT连续发图连续24小时不间断； | 在高强度的环境下，服务器和产品功能均可正常使用，日志无报错信息。 | 在高强度的环境下，服务器和产品功能均可正常使用，日志无报错信息。 | 已通过
TS00-003-0022 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 可靠性 | 使用负载均衡和冗余服务器架构来应对流量压力，分散系统负担，确保高并发访问时仍能正常运行，确保服务不中断 | 服务器运行正常； | 1.2台Ubuntu 24.04 LTS服务器配置负载均衡 2.启动2个Chrome会话分别连接到不同后端服务器 3.第2个会话每5秒请求最新患者数据 4. 使用Jmeter抓包分析数据同步延迟 5. 重复测试20次，期间随机重启1台服务器 | 数据同步延迟≤500ms 服务器切换时数据丢失≤1个数据包 所有同步操作在系统日志中有完整审计追踪 Chrome控制台无WebSocket连接错误 | 数据同步延迟≤500ms 服务器切换时数据丢失≤1个数据包 所有同步操作在系统日志中有完整审计追踪 Chrome控制台无WebSocket连接错误 | 已通过
TS00-003-0023 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 可靠性 | 超出正常操作范围的测试，确保系统在极端条件下的响应校验 | 服务器运行正常； | 1.在千兆网络条件下，部署测试环境； 2.与外部影像数据进行对接，发送图像； 3.模拟5台设备发图，连续24小时不间断。 | 模拟5台设备发图连续24小时发图这种极端的环境下，服务器和产品功能均可正常使用，日志无报错。 | 模拟5台设备发图连续24小时发图这种极端的环境下，服务器和产品功能均可正常使用，日志无报错。 | 已通过
TS00-003-0024 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 可用性 | 本软件保证授权用户可进入本产品验证 | 输入地址，进入登录页面 | 1.登录页面输入输入正确的账号和密码； 2.点击【登录】按钮； | 成功登录本产品，可正常使用其功能； | 成功登录本产品，可正常使用其功能； | 已通过
TS00-003-0025 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 可用性 | 符合运行环境要求下，产品所有功能都可用验证 | 运行环境符合要求，输入地址，成功登录用户账号 | 1.按照所有用例操作一遍产品； | 用户可以在本软件上执行所有需求中描述的操作； | 用户可以在本软件上执行所有需求中描述的操作； | 已通过
TS00-003-0026 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 可用性 | 出错后的恢复途径验证 | 输入地址，进入登录页面 | 1.登录成功进入报告列表或主界面； 2.重启电脑，在打开浏览器，重新输入地址进入登录页面，查看结果； | 重启电脑，重新进入，不保留登录状态，需重新登录； | 重启电脑，重新进入，不保留登录状态，需重新登录； | 已通过
TS00-003-0027 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 可用性 | 出错可能的原因验证 | 登录成功，从报告列表，并进入主界面页面 | 1.用户系统卡顿，操作产品； 2.网络资源不可用，操作产品； 3.硬件与要求不符合，操作产品； | 1.系统卡顿，浏览器打开产品功能操作过慢，有卡顿； 2.网络资源不可用，进入报告列表显示网络中断的提示； 3.硬件与要求不符合，操作产品，浏览器打开产品功能操作过慢； | 1.系统卡顿，浏览器打开产品功能操作过慢，有卡顿； 2.网络资源不可用，进入报告列表显示网络中断的提示； 3.硬件与要求不符合，操作产品，浏览器打开产品功能操作过慢； | 已通过
TS00-003-0028 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 可用性 | 软件界面语言为英文校验 | 进入登录页面，输入超级/超级管理员/管理员/科室主任/普通医生，分别进行登录操作； | 1.验证普通账号登录成功，进入患者列表、主界面页面； 2.登录超级/管理员/科室主任账号； 3.进入用户列表页面面； 4.在进入功能设置页面； 5.查看字符、按钮及界面显示； | 软件界面语言为中文 | 软件界面语言为中文 | 已通过
TS00-003-0029 | SRS-RUS00-003 | 功能测试 | 系统测试 | 可用性 | 提示字符/提示图标易于识别校验 | 进入登录页面，输入超级/超级管理员/管理员/科室主任/普通医生账号，分别进行登录 | 1.验证输入错误的账号/密码； 2.点击登录； 3.修改密码操作输入错误账号/密码； 4.两次输入密码不一致； 5.查看提示字符，提示图标； | 辅助诊断的提示字符，提示图标，采用易于识别的设计 | 辅助诊断的提示字符，提示图标，采用易于识别的设计 | 已通过