## 封面
TX-TF-RCN3V2000-VV-002-A0
Bug管理及回归测试
|  | 编制部门 | 产品开发部 | 文件版本 | A0
|  | 编制人 |  | 日 期
|  | 审核人 |  | 日 期
|  | 批准人 |  | 日 期
生效日期
文件修订记录
| 修改日期 | 版本号 | 修订说明 |  | 修订人 | 批准人

## bug描述
产品名称 | 肿瘤CT图像随访与评估软件 | 产品型号 | InferCare Oncology | 测试版本 | 2.0.0.0 | 软硬件配置和测试工具与系统测试一致
bug编号 | case编号 | bug描述 | 级数 | Bug状态 | 问题类型 | 解决人 | 解决时间 | 验证人 | 代码版本 | 产生原因 | 解决方案 | 创建人 | 截图 | 已解决截图 | 当前影响 | 遗留影响
ICR-2 | TS01-002-0005 | 账号登录成功后，点击关于，关于内缺少产品型号。 | 四级 | 已关闭 | 故障 | 徐帅 | 2025-11-12 14:12 | 王小敏 | 0.0.4 | 开发原因，缺少产品型号 | 已加入产品型号 | 王小敏 |  |  | 影响用户使用 | 无
ICR-3 | TS01-007-0005 | 管理员操作重置密码提示文案有误。 | 五级 | 已关闭 | 故障 | 徐帅 | 2025-11-12 15:32 | 王小敏 | 0.0.4 | 开发原因，文案缺少内容 | 已优化文案内 | 王小敏 |  |  | 影响用户使用 | 无
ICR-4 | TS04-010-0004 | 点击【显示轮廓】按钮，DICOM图像轮廓框丢失 | 三级 | 已关闭 | 故障 | 徐帅 | 2025-11-12 16:56 | 王小敏 | 0.0.4 | 开发原因，轮廓框丢失 | 已添加轮廓框 | 王小敏 |  |  | 影响用户体验 | 无
ICR-5 | TS01-014-0002 | 账号登录成功后，数据上传操作黑屏 | 二级 | 已关闭 | 故障 | 徐帅 | 2025-11-13 10:37 | 王小敏 | 0.0.4 | 开发原因，缺少上传成功返回链接 | 已解决，已加入该链接 | 王小敏 |  |  | 影响用户使用 | 无
ICR-6 | TS01-001-0018 | 已登录状态，登录过期缺少提示 | 三级 | 已关闭 | 故障 | 徐帅 | 2025-11-13 15:01 | 王小敏 | 0.0.4 | 开发原因，未加入按钮链接 | 已加入按钮链接 | 王小敏 |  |  | 影响用户使用 | 无

## Bug回归测试
Bug回归测试
测试设备需求 | 设备名称 | 设备信息 |  | 数量 | 浏览器版本
|  | 操作系统：Windows 10 专业版 64位 处理器：英特尔酷睿i5-1135G7 内存：16 G 显示器分辨率：1920*1080 |  | 1台 | Chrome 96.0.4664.45 版本
| 服务端 | 操作系统：Ubuntu 24.04 LTS（64位） CUDA:12.6 内存：64G CPU：主频： 2GHz 核心数：10核 指令集：x86指令集 GPU：厂商：英伟达 显存：8GB FP16计算性能：14TFLOPS 固态硬盘： 500G 存储盘： 3T 网卡：千兆PCI-E网卡 |  | 1台
网络环境 | 百兆广域网&千兆广域网
测试版本 | 2.0.0.0 | 开始时间 | 2025.10.11 | 创建人 | 王小敏 | 测试工具 | Chrome
代码版本 | 0.0.3 | 结束时间 | 2025.10.14 | 测试人员 | 王小敏
测试记录
Case编号 | 需求编号 | 测试类型 | 测试阶段 | 功能点 | 简短描述 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注
TS01-001-0018 | SRS-RUS01-001 | 功能测试 | 系统测试 | 用户登录 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生：无操作1小时自动退出校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1. 输入登录地址； 2. 进入登录页面，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通医生正确的用户账号和密码； 3.进入患者列表页面； 4.无操作1小时后查看是否会自动登出； | 1.无操作1小时后，自动注销登录，退出到登录页面； 2.弹出提示"登录已过期，请重新登录”； 3.再次使用需要重新登录。 | 1.无操作1小时后，自动注销登录，退出到登录页面； 2.弹出提示"登录已过期，请重新登录”； 3.再次使用需要重新登录。 | 已通过
TS01-001-0019 | SRS-RUS01-001 | 功能测试 | 系统测试 | 用户登录 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生：浏览器关闭本产品再次登录/历史网页登录校验校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1. 输入登录地址； 2. 进入登录页面，输入正确的账号和密码，成功登录； 3.浏览器关闭本产品； 4.重新输入登录网址，需重新输入账号和密码/在历史网页处点击产品的链接，需重新输入账号和密码； | 1.在浏览器关闭本产品，重新输入网址进入本产品时，需要重新输入账号和密码； 2.已关闭本产品，在历史网页处点击产品的链接，跳转到登录页面重新输入账号和密码。 | 1.在浏览器关闭本产品，重新输入网址进入本产品时，需要重新输入账号和密码； 2.已关闭本产品，在历史网页处点击产品的链接，跳转到登录页面重新输入账号和密码。 | 已通过
TS01-002-0005 | SRS-RUS01-002 | 功能测试 | 系统测试 | 关于 | 超级管理员：【关于】功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面。 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 已通过
TS01-002-0006 | SRS-RUS01-002 | 功能测试 | 系统测试 | 关于 | 管理员：【关于】功能校验 | 1.输入登录地址，输入管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 已通过
TS01-002-0007 | SRS-RUS01-002 | 功能测试 | 系统测试 | 关于 | 科室主任：【关于】功能校验 | 1.输入登录地址，输入科室主任账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 已通过
TS01-002-0008 | SRS-RUS01-002 | 功能测试 | 系统测试 | 关于 | 普通医生：【关于】功能校验 | 1.输入登录地址，输入普通医生账号和密码； 2.登录成功后，进入患者列表页面 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 已通过
TS01-007-0005 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 重置校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【重置密码】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入正确的“密码”输入小于8个字符的密码和“确认密码”保持一致； 3.点击【提交】按钮，查看有无提示信息； | 输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-007-0006 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 重置校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【重置密码】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入“密码”输入大于20个字符的密码和“确认密码”保持一致； 3.点击【提交】按钮，查看有无提示信息； | 输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-007-0007 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 重置校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【重置密码】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入“密码”输入只有数字8个字符的密码和“确认密码”保持一致； 3.点击【提交】按钮，查看有无提示信息； | 输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-007-0008 | SRS-RUS01-006 | 功能测试 | 系统测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 重置校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用户列表页面点击【重置密码】按钮，弹出弹框； 2.弹框中输入“密码”输入只有数字8个字符的密码和“确认密码”保持一致； 3.点击【提交】按钮，查看有无提示信息； | 输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 输入框下弹出提示“密码长度必须在8-20位之间，密码必须包含至少三种字符类型：大写字母、小写字母、数字或特殊字符”； | 已通过
TS01-014-0002 | SRS-RUS01-014 | 功能测试 | 系统测试 | 数据上传 | 上传数据校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功后，进入患者列表页面； | 1.普通医生成功点击“数据上传” 导航 2.点击【+上传文件】按钮； | 1.显示列表，列表信息有：文件名、上传数量、状态、上传时间、操作； 2.右上角显示【+上传文件】按钮； 3.成功显示上传弹窗 单击或拖动文件到此区域进行上传 支持zip格式的包，文件大小不超过2GB | 1.显示列表，列表信息有：文件名、上传数量、状态、上传时间、操作； 2.右上角显示【+上传文件】按钮； 3.成功显示上传弹窗 单击或拖动文件到此区域进行上传 支持zip格式的包，文件大小不超过2GB | 已通过
TS04-010-0003 | SRS-RUS04-010 | 功能测试 | 系统测试 | 显示轮廓 | 显示轮廓功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面。 | 1.点击【轮廓】按钮； | 1.取消该功能的选中，病灶轮廓隐藏； | 1.取消该功能的选中，病灶轮廓隐藏； | 已通过
TS04-010-0004 | SRS-RUS04-010 | 功能测试 | 系统测试 | 显示轮廓 | 显示轮廓功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 Viewer 页面。 | 1.点击【轮廓】按钮； 2.再次点击【轮廓】按钮； | 1.取消该功能的选中，病灶轮廓隐藏； 2.恢复至默认状态，显示病灶轮廓。 | 1.取消该功能的选中，病灶轮廓隐藏； 2.恢复至默认状态，显示病灶轮廓。 | 已通过

## 功能回归测试
回归测试
测试设备需求 | 设备名称 | 设备信息 |  | 数量 | 浏览器版本
| 用户端 | 操作系统：Windows 11 专业版 64位 SP1 ( DirectX 11 ) 内存：16 G 处理器：英特尔酷睿i5-11260H 显示器分辨率：1920*1080 |  | 1台 | Chrome 137.0.1234.78 版本
|  | 操作系统：Windows 10 专业版 64位 处理器：英特尔酷睿i5-1135G7 内存：16 G 显示器分辨率：1920*1080 |  | 1台 | Chrome 96.0.4664.45 版本
| 服务端 | 操作系统：Ubuntu 24.04 LTS（64位） CUDA:12.6 内存：64G CPU：主频： 2GHz 核心数：10核 指令集：x86指令集 GPU：厂商：英伟达 显存：8GB FP16计算性能：14TFLOPS 固态硬盘： 500G 存储盘： 3T 网卡：千兆PCI-E网卡 |  | 1台
网络环境 | 百兆广域网&千兆广域网
测试版本 | 2.0.0.0 | 开始时间 | 2025.10.15 | 创建人 | 王小敏 | 测试工具 | Chrome
代码版本 | 0.0.3 | 结束时间 | 2025.10.15 | 测试人员 | 王小敏
测试记录
Case编号 | 需求编号 | 测试类型 | 测试阶段 | 功能点 | 简短描述 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注
TI06-001-0001 | SRS-RCN306-001 | 功能测试 | 集成测试 | 安装包打开 | 安装包解密校验 | 1.连接U盘，将经加密的安装压缩包拷贝到服务器磁盘上； 2.安装包解压密码由厂商提供。 | 右击安装包选择 Extract Here | 右击安装包选择 Extract Here，成功弹出输入密码弹窗； | 右击安装包选择 Extract Here，成功弹出输入密码弹窗； | 已通过
TI06-001-0002 | SRS-RCN306-001 | 功能测试 | 集成测试 | 安装包打开 | 安装包解密校验 | 1.连接U盘，将经加密的安装压缩包拷贝到服务器磁盘上； 2.安装包解压密码由厂商提供。 | 1.右击安装包选择 Extract Here ; 2.安装包按照选定路径进行解压; 3.输入错误的解压密码，解压安装包； | 密码错误，需重新输入 | 密码错误，需重新输入 | 已通过
TI06-001-0003 | SRS-RCN306-001 | 功能测试 | 集成测试 | 安装包打开 | 安装包解密校验 | 1.连接U盘，将经加密的安装压缩包拷贝到服务器磁盘上； 2.安装包解压密码由厂商提供。 | 1.右击安装包选择 Extract Here ; 2.安装包按照选定路径进行解压; 3.输入解压正确密码，解压安装包； | 密码输入成功，开始解压 | 密码输入成功，开始解压 | 已通过
TI06-001-0004 | SRS-RCN306-001 | 功能测试 | 集成测试 | 安装包打开 | 安装包解密校验 | 1.连接U盘，将经加密的安装压缩包拷贝到服务器磁盘上； 2.安装包解压密码由厂商提供。 | 1.右击安装包选择 Extract Here ; 2.输入解压密码，开始解压； 3.查看是否解压成功，并查看安装包所包含的文件； | 解压成功，安装包所包含的文件正常； 包含安装文件和卸载文件。 | 解压成功，安装包所包含的文件正常； 包含安装文件和卸载文件。 | 已通过
TI06-002-0001 | SRS-RCN306-002 | 功能测试 | 集成测试 | 安装包安装 | 安装包获取序列码校验 | 1.安装包已解密成功和已经选择完对应的产品型号； 2.安装机器硬件符合安装条件。 | 1.ctrl+Alt+T 打开一Terminal； 2.进入生成序列码脚本目录； 3.执行bash get_message.sh命令，生成Infervision.asc文件； 4.将Infervision.asc放置与get_CODE.sh在同一目录下； 5.执行bash get_CODE.sh，生成被授权的序列码； | 执行获取脚本成功，成功返还回序列号； | 执行获取脚本成功，成功返还回序列号； | 已通过
TI06-002-0002 | SRS-RCN306-002 | 功能测试 | 集成测试 | 安装包安装 | 安装包安装过程校验 | 1.安装包已解密成功和已经选择完对应的产品型号； 2.安装机器硬件符合安装条件。 3.已成功获取序列码 | 1.输入序列码验证安装许可，回车操作； 2.输入当前普通用户的普通用户密码； 3. 确认服务器是否有GPU； 4. 选择软件安装路径，点击【Enter】按键进行自动安装； 5.环境依赖及服务安装完后，等待安装结果； | 安装完成， 环境依赖及服务安装完后，将有ALL Complete 提示； | 安装完成， 环境依赖及服务安装完后，将有ALL Complete 提示； | 已通过
TI06-002-0003 | SRS-RCN306-002 | 功能测试 | 集成测试 | 安装包安装 | 安装包安装中途异常校验 | 1.安装包已解密成功和已经选择完对应的产品型号； 2.安装机器硬件符合安装条件。 3.已成功获取序列码 | 1.输入序列码验证安装许可，回车操作； 2.输入当前普通用户的普通用户密码； 3. 确认服务器是否有GPU； 4. 选择软件安装路径，点击【Enter】按键进行自动安装； 5.环境依赖及服务安装完后，等待安装结果； 6.出现停止或者error时候，按ctrl+C终止进程； 7.从第1步开始再次执行安装过程； | 1.ctrl+C可中断安装成功； 2.从第1步开始再次执行，执行成功。 | 1.ctrl+C可中断安装成功； 2.从第1步开始再次执行，执行成功。 | 已通过
TI06-002-0004 | SRS-RCN306-002 | 功能测试 | 集成测试 | 安装包安装 | 重启机器校验安装包安装是否成功 | 1.安装包已解密成功和已经选择完对应的产品型号； 2.安装机器硬件符合安装条件。 3.已成功获取序列码 | 1.安装过程执行完成后，重启机器； 2.重启后查看环境依赖及服务安装状态； | 环境依赖及服务安装成功 | 环境依赖及服务安装成功 | 已通过
TI06-002-0005 | SRS-RCN306-002 | 功能测试 | 集成测试 | 安装包安装 | 安装包安装成功后，发图校验 | 1.安装包已安装成功； 2.安装机器硬件符合安装条件。 | 1.安装包安装成功后； 2.进入Infervision路径下，执行发图脚本，bash unzip_dcm.sh 3.发图成功后，进入前端查看产品功能是否正常； | 发图成功； 前端产品功能运行正常 | 发图成功； 前端产品功能运行正常 | 已通过
TI06-003-0001 | SRS-RCN306-003 | 功能测试 | 集成测试 | 安装包卸载 | 安装包卸载过程校验 | 1.安装包已安装成功； 2.发图成功，前端产品功能运行正常。 | 1.ctrl+Alt+T 打开一个Terminal。 2.进入解压后的文件夹 ； 3.执行卸载脚本 bash uninstall.sh； 4. 输入Y(接受卸载)或n(取消卸载)； 5.输入当前用户的用户密码，【Enter】按键进行自动卸载。 6.观察卸载过程。 | 执行卸载完成； | 执行卸载完成； | 已通过
TI06-003-0002 | SRS-RCN306-003 | 功能测试 | 集成测试 | 安装包卸载 | 重启机器后，安装包卸载是否成功卸载校验 | 安装包已执行卸载。 | 1.安装包卸载执行完成后，重启机器； 2.观察服务卸载状态；。 | 卸载成功； | 卸载成功； | 已通过
TI00-001-0001 | SRS-RCN300-001 | 功能测试 | 集成测试 | 数据库要求 | 数据库校验 | 服务运行正常 | 发送处理任务，处理成功，查看数据信息； | 1.成功保存了三部分数据信息：患者图像数据信息、处理结果、访问该系统的用户信息，实现基本的存储与查询需求。 2.数据库不提供对外访问接口。 | 1.成功保存了三部分数据信息：患者图像数据信息、处理结果、访问该系统的用户信息，实现基本的存储与查询需求。 2.数据库不提供对外访问接口。 | 已通过
TI00-004-0001 | SRS-RCN300-004 | 功能测试 | 集成测试 | 图像接收 | 作为图像数据的入口与图像导入/医院信息化系统推送对接验证 | 图像导入或医院信息化系统推送服务正常 | 1.通过浏览器图像导入传或storescu方式模拟发图，发送图像； 2.被动接收发送的图像数据； | storescu方式模拟发图，成功接收发送的图像数据 | storescu方式模拟发图，成功接收发送的图像数据 | 已通过
TI00-004-0002 | SRS-RCN300-004 | 功能测试 | 集成测试 | 图像接收 | 接收到的对应的dicom文件验证 | 数据推送系统正常 | 发送固定张数dicom文件至DP； | 准确接收到对应dicom文件； | 准确接收到对应dicom文件； | 已通过
TI00-004-0003 | SRS-RCN300-004 | 功能测试 | 集成测试 | 图像接收 | 支持发送DICOM3.0文件信息验证 | 图像导入或医院信息化系统推送服务正常 | 1.通过浏览器图像导入传或storescu方式模拟发图，发送DICOM3.0文件； 2.查看处理结果； | 成功接收DICOM3.0文件信息的图像； | 成功接收DICOM3.0文件信息的图像； | 已通过
TI00-004-0004 | SRS-RCN300-004 | 功能测试 | 集成测试 | 图像接收 | 验证传输请求是否符合DICOM3.0传输标准 | 图像导入或医院信息化系统推送服务正常 | 1.通过浏览器图像导入传或storescu方式模拟发图， 发送图像； 2.发送传输请求符合传输标准的图像，查看结果； 3.发送传输请求不符合传输标准的图像，查看结果； | 1.发送传输请求符合DICOM3.0传输标准的文件，成功接收此传输请求； 2.发送传输请求不符合DICOM3.0传输标准的文件，不接收此传输请求，被成功过滤； | 1.发送传输请求符合DICOM3.0传输标准的文件，成功接收此传输请求； 2.发送传输请求不符合DICOM3.0传输标准的文件，不接收此传输请求，被成功过滤； | 已通过
TI00-004-0005 | SRS-RCN300-004 | 功能测试 | 集成测试 | 图像接收 | 支持发送DICOM3.0文件信息校验 | 图像导入或医院信息化系统推送服务正常 | 1.通过浏览器图像导入传或storescu方式模拟发图,发送DICOM3.0图像； 2.查看处理结果； | 成功接收DICOM3.0图像； | 成功接收DICOM3.0图像； | 已通过
TI00-004-0006 | SRS-RCN300-004 | 功能测试 | 集成测试 | 图像接收 | DICOM标签不完整的数据接收校验 | 图像导入或医院信息化系统推送服务正常 | 1.通过浏览器图像导入传或storescu方式模拟发图方式，发送包含DICOM标签不完整的数据； 2.查看接收影响数据； | 成功过滤掉DICOM标签不完整的数据 | 成功过滤掉DICOM标签不完整的数据 | 已通过
TI00-004-0007 | SRS-RCN300-004 | 功能测试 | 集成测试 | 图像接收 | DICOM标签错误的数据接收校验 | 图像导入或医院信息化系统推送服务正常 | 1.通过浏览器图像导入传或storescu方式模拟发图方式，发送包含DICOM标签错误的数据； 2.查看接收影响数据； | 成功过滤掉DICOM标签错误的数据 | 成功过滤掉DICOM标签错误的数据 | 已通过
TI00-004-0008 | SRS-RCN300-004 | 功能测试 | 集成测试 | 图像接收 | DICOM连续的数据接收校验 | 图像导入或医院信息化系统推送服务正常 | 1.通过浏览器图像导入传或storescu方式模拟发图方式，发送包含DICOM不连续的数据； 2.查看接收影响数据； | 成功过滤掉DICOM不连续的数据 | 成功过滤掉DICOM不连续的数据 | 已通过
TI00-004-0009 | SRS-RCN300-004 | 功能测试 | 集成测试 | 图像接收 | 为保证患者隐私，软件在收到DICOM数据后，将对个人隐私信息采取数据安全措施校验 | 图像导入或医院信息化系统推送服务正常 | 1.按照CA加密传输，生成证书文件，将证书放到服务器存图路径上，更改txpacs的配置 2.通过浏览器图像导入传或storescu方式模拟发图方式，发送包含DICOM包含patient id和patient name数据； 3.查看txpacs的log 4.dcmdump存图路径里面的图查看是否成功加密； | 1.txpacs的log显示是加密传输； 2.查看存图路径，成功对个人隐私信息采取数据安全措施，加密落盘存储。 | 1.txpacs的log显示是加密传输； 2.查看存图路径，成功对个人隐私信息采取数据安全措施，加密落盘存储。 | 已通过
TI00-005-0001 | SRS-RCN300-005 | 功能测试 | 集成测试 | 图像存储 | 是否支持存储DICOM3.0图像数据校验 | 图像导入或医院信息化系统推送服务正常 | 查看DICOM文件下的图像数量 | 1.存储的数量与图像的数量一致;。 2.会过滤掉DICOM标签不完整或错误的数据; | 1.存储的数量与图像的数量一致;。 2.会过滤掉DICOM标签不完整或错误的数据; | 已通过
TI00-005-0002 | SRS-RCN300-005 | 功能测试 | 集成测试 | 图像存储 | 是否支持存储处理结果信息校验 | 图像导入或医院信息化系统推送服务正常 | 登录数据库查询数据（docker exec -it doge-postgres-1 psql -Upacs ） | 1.成功查询到指定数据； 2.成功查询到存储DICOM3.0图像数据。 3. 可查询到存储的处理结果， | 1.成功查询到指定数据； 2.成功查询到存储DICOM3.0图像数据。 3. 可查询到存储的处理结果， | 已通过
TI00-005-0003 | SRS-RCN300-005 | 功能测试 | 集成测试 | 图像存储 | 是否支持数据查询功能，供图像显示模块查询数据校验 | 1.服务运行正常； 2.账号登录成功，进入检查列表页面 | 1.处理完成后，进入数据库查询数据； 2.进入患者列表页面操作病例检索功能，查询到患者，点击进入工作站； | 1.成功查询到指定数据； 2.病例检索可成功，点击病灶可进入工作站进行阅片。 | 1.成功查询到指定数据； 2.病例检索可成功，点击病灶可进入工作站进行阅片。 | 已通过
TI00-006-0001 | SRS-RCN300-006 | 功能测试 | 集成测试 | 图像处理 | 图像识别处理，生成处理结果 | 1.服务运行正常； 2.账号登录成功，进入检查列表页面 | 1.发送固定张数DICOM标准格式的图像； 2.登录账号进入患者列表页面，查看病人/病灶时间线； | 1.准确接收到对应DICOM图像； 2.患者列表成功显示患者信息及病人/病灶时间线； | 1.准确接收到对应DICOM图像； 2.患者列表成功显示患者信息及病人/病灶时间线； | 已通过
TI00-006-0002 | SRS-RCN300-006 | 功能测试 | 集成测试 | 图像处理 | 返回处理结果到图像存储模块 | 1.服务运行正常； 2.账号登录成功，进入检查列表页面 | 1.发送固定张数DICOM标准格式的图像； 2.登录账号进入患者列表页面，单击患者信息进入患者详情页面； 3.选择单个病灶或多个病灶进入工作站页面。 | 1.处理成功后，成功显示病人/病灶时间线。 2.进入工作站，可正常显示图像进行阅片； | 1.处理成功后，成功显示病人/病灶时间线。 2.进入工作站，可正常显示图像进行阅片； | 已通过
TI00-007-0001 | SRS-RCN300-007 | 功能测试 | 集成测试 | 图像显示 | 图像信息展示校验 | 1.账号已登录； 2.进入用户列表页面； | 1.进入患者列表页面； 2.查看处理完成的图像； 3.点击病灶进入阅片页面； | 1.处理完成的图像均在患者列表显示； 2.可正常阅片，图像显示正常； | 1.处理完成的图像均在患者列表显示； 2.可正常阅片，图像显示正常； | 已通过
TI00-007-0002 | SRS-RCN300-007 | 功能测试 | 集成测试 | 图像显示 | 产品页面与用户的交互校验 | 已分配用户名/密码 | 1.超级管理员/管理员登录进入科室列表； 2.超级管理员/管理员/科室主任进入用户列表页面，可进行账号管理； 3.普通医生登录，可进入阅片； | 1.超级管理员/管理员登录成功，可进行科室管理； 2.超级管理员/管理员/科室主任登录成功，可进行用户管理操作； 3.普通用户登录操作，可进入患者列表、患者详情和工作站页面进行阅片操作； | 1.超级管理员/管理员登录成功，可进行科室管理； 2.超级管理员/管理员/科室主任登录成功，可进行用户管理操作； 3.普通用户登录操作，可进入患者列表、患者详情和工作站页面进行阅片操作； | 已通过
TI01-001-0001 | SRS-RCN301-001 | 功能测试 | 集成测试 | 用户登录 | 超级管理员、管理员，科室主任和普通用户： 正确的账号和密码，是否可以成功登录校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1. 输入登录地址； 2. 进入登录页面，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通用户正确的用户账号和密码； 3. 点击【登录】按钮； 4.点击【忘记密码】按钮； | 1.登录成功，弹出提示信息“登录成功，正在加载...”； 2.超级管理员、管理员，科室主任和普通用户都将分别跳转至相应的病人列表页； 用户分层设计，包含超级管理员、管理员，科室主任和普通用户 | 1.登录成功，弹出提示信息“登录成功，正在加载...”； 2.超级管理员、管理员，科室主任和普通用户都将分别跳转至相应的病人列表页； 用户分层设计，包含超级管理员、管理员，科室主任和普通用户 | 已通过
TI01-001-0002 | SRS-RCN301-001 | 功能测试 | 集成测试 | 用户登录 | 管理员，科室主任和普通用户用正确的账号和密码，首次登录，修改密码校验 | 初始账号/密码只能由厂商分配获得 ; | 1. 输入登录地址； 2. 进入登录页面，输入普通用户正确的用户账号和密码； 3. 点击【登录】按钮； 4.输入原密码、新密码、确认密码，点击【确认】按钮； | 1.首次登录，成功跳转至修改密码页面并提示“请修改密码后登录”； 2.登录成功，管理员，科室主任和普通用户都将分别跳转至相应的机构列表页; | 1.首次登录，成功跳转至修改密码页面并提示“请修改密码后登录”； 2.登录成功，管理员，科室主任和普通用户都将分别跳转至相应的机构列表页; | 已通过
TI01-002-0001 | SRS-RCN301-002 | 功能测试 | 集成测试 | 关于 | 超级管理员：【关于】功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 已通过
TI01-002-0002 | SRS-RCN301-002 | 功能测试 | 集成测试 | 关于 | 管理员：【关于】功能校验 | 1.输入登录地址，输入普通用户账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 已通过
TI01-002-0003 | SRS-RCN301-002 | 功能测试 | 集成测试 | 关于 | 科室主任：【关于】功能校验 | 1.输入登录地址，输入普通用户账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 已通过
TI01-002-0004 | SRS-RCN301-002 | 功能测试 | 集成测试 | 关于 | 普通用户：【关于】功能校验 | 1.输入登录地址，输入普通用户账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； | 已通过
TI01-002-0005 | SRS-RCN301-002 | 功能测试 | 集成测试 | 关于 | 【关于】弹窗上的关闭按钮关闭弹窗校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.登录成功后，进入病人列表页面/数据队列页面/检查列表页面 | 1. 点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； 3.点击X关闭按钮关闭弹窗 | 成功关闭弹窗 | 成功关闭弹窗 | 已通过
TI01-003-0001 | SRS-RCN301-003 | 功能测试 | 集成测试 | 修改密码 | 管理员/科室主任/普通用户首次登录 | 1.初始账号/密码只能由生产商分配获得 ; 2.输入正确账号密码，进入登录修改密码页面。 | 1.查看登录修改密码页面。 | 成功显示修改密码弹窗并提示“请修改密码后登录” | 成功显示修改密码弹窗并提示“请修改密码后登录” | 已通过
TI01-003-0002 | SRS-RCN301-003 | 功能测试 | 集成测试 | 修改密码 | 管理员/科室主任/普通用户首次登录：成功修改密码页面跳转 | 1.初始账号/密码只能由生产商分配获得 ; 2.输入正确账号和密码，进入登录修改密码页面。 | 1.输入8～20位必须包含字母、数字、特殊字符的组合，输入原密码、新密码和新密码相同的确认密码； 2.点击【确认】按钮； | 1.弹出提示“修改成功，请重新登录”； 2.数据库内，密码加密存储，不做明文展示。 | 1.弹出提示“修改成功，请重新登录”； 2.数据库内，密码加密存储，不做明文展示。 | 已通过
TI01-003-0003 | SRS-RCN301-003 | 功能测试 | 集成测试 | 修改密码 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户： 修改密码校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通用户账号； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 点击登录的用户名按钮，弹出功能菜单； 2.点击【修改密码】按钮，进入修改密码页面； 3.输入正确的原密码； 输入新密码； 输入确认新密码； 4.点击【确认】按钮； | 1.密码修改成功，弹出提示信息“修改成功，请重新登录”并退回到登录页面； | 1.密码修改成功，弹出提示信息“修改成功，请重新登录”并退回到登录页面； | 已通过
TI01-004-0001 | SRS-RCN301-004 | 功能测试 | 集成测试 | 退出登录 | 超级管理员： 【退出登录】功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 点击登录的用户名按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【退出登录】按钮，退出账户； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面 | 成功退出账户，并且跳转到登录页面 | 已通过
TI01-004-0002 | SRS-RCN301-004 | 功能测试 | 集成测试 | 退出登录 | 管理员： 【退出登录】功能校验 | 1.输入登录地址，输入管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面 | 1. 点击登录的用户名按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【退出登录】按钮，退出账户； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面； | 已通过
TI01-004-0003 | SRS-RCN301-004 | 功能测试 | 集成测试 | 退出登录 | 科室主任： 【退出登录】功能校验 | 1.输入登录地址，输入科室主任账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面 | 1. 点击登录的用户名按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【退出登录】按钮，退出账户； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面； | 已通过
TI01-004-0004 | SRS-RCN301-004 | 功能测试 | 集成测试 | 退出登录 | 普通用户： 【退出登录】功能校验 | 1.输入登录地址，输入普通用户账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面 | 1. 点击登录的用户名按钮，弹出功能菜单； 2. 点击【退出登录】按钮，退出账户； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面； | 成功退出账户，并且跳转到登录页面； | 已通过
TI01-005-0001 | SRS-RCN301-005 | 功能测试 | 集成测试 | 用户列表 | 超级管理员/管理员/科室主任： 列表展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任成功登录。 | 1.输入正确的账号，正确密码； 2.点击【登录】按钮： 3.点击【系统管理】，再次点击【用户管理】导航； | 1.登录成功，自动跳转到患者列表页； 3.成功显示用户列表，用户列表中显示所有机构的用户的信息，包括姓名、账号、所属科室、权限组、创建时间、最近登录时间、操作； 4.超级管理员/管理员/科室主任可以对机构的用户进行管理。主要包含新增用户、重置密码、编辑用户、删除用户； 5.数据库内，密码加密存储，不做明文展示； | 1.登录成功，自动跳转到患者列表页； 3.成功显示用户列表，用户列表中显示所有机构的用户的信息，包括姓名、账号、所属科室、权限组、创建时间、最近登录时间、操作； 4.超级管理员/管理员/科室主任可以对机构的用户进行管理。主要包含新增用户、重置密码、编辑用户、删除用户； 5.数据库内，密码加密存储，不做明文展示； | 已通过
TI01-005-0002 | SRS-RCN301-005 | 功能测试 | 集成测试 | 用户列表 | 超级管理员/管理员/科室主任： 搜索校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任成功登录。 | 1.输入正确的账号，正确密码； 2.点击【登录】按钮： 3.点击【系统管理】，再次点击【用户管理】导航，输入框中输入账号/姓名/权限。 | 1.登录成功，弹出提示信息“登录 sucessfully, loading...”； 2.自动跳转到“Patient List”页； 3.成功进入用户列表； 4.超级管理员可以对机构的用户进行管理。主要包含新增用户、重置密码、编辑用户、删除用户； 5.用户列表中显示所查找的用户； 6.数据库内，密码加密存储，不做明文展示； | 1.登录成功，弹出提示信息“登录 sucessfully, loading...”； 2.自动跳转到“Patient List”页； 3.成功进入用户列表； 4.超级管理员可以对机构的用户进行管理。主要包含新增用户、重置密码、编辑用户、删除用户； 5.用户列表中显示所查找的用户； 6.数据库内，密码加密存储，不做明文展示； | 已通过
TI01-006-0001 | SRS-RCN301-006 | 功能测试 | 集成测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 新增用户校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用例列表页面点击【新增用户】按钮，弹出弹框； 2.输入用户姓名、账号、密码、确认密码、选择系统角色、选择所属科室，点击【提交】按钮； | 1.用户新建成功，弹框关闭； 2.弹出提示“新增成功”； | 1.用户新建成功，弹框关闭； 2.弹出提示“新增成功”； | 已通过
TI01-006-0002 | SRS-RCN301-006 | 功能测试 | 集成测试 | 新增用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 取消新增校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任新增用户； | 1.用例列表页面点击【新增用户】按钮，弹出弹框； 2..输入用户姓名、账号、密码、确认密码、选择系统角色、选择所属科室； 3.点击叉图标； | 点击叉图标，弹框消失，新建用户操作被取消 | 点击叉图标，弹框消失，新建用户操作被取消 | 已通过
TI01-007-0001 | SRS-RCN301-007 | 功能测试 | 集成测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 重置校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任重置用户； | 1.用例列表页面，点击账号后面的【重置密码】 按钮，弹出弹框，输入新密码、确认密码； 2.点击弹框中【确认】按钮； | 1.重置成功，弹框消失； 2.页面弹出提示“密码重置成功”3s后消失； 3.用原密码登录重置的账号失败； | 1.重置成功，弹框消失； 2.页面弹出提示“密码重置成功”3s后消失； 3.用原密码登录重置的账号失败； | 已通过
TI01-007-0002 | SRS-RCN301-007 | 功能测试 | 集成测试 | 重置密码 | 超级管理员/管理员/科室主任： 取消重置校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任重置用户； | 1.用例列表页面，点击账号后面的【重置密码】 按钮，弹出弹框； 2.点击弹框中【取消】按钮； | 点击【取消】按钮返回列表页，重置取消 | 点击【取消】按钮返回列表页，重置取消 | 已通过
TI01-008-0001 | SRS-RCN301-008 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 编辑用户校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任编辑用户； | 1. 点击目标用户的【编辑】； 2. 修改用户姓名； 3.调整系统角色角色； 4. 选择新科室； 5. 点击【提交】按钮； | 1. 弹出"编辑“编辑成功”提示； 2. 用户列表实时更新新信息； | 1. 弹出"编辑“编辑成功”提示； 2. 用户列表实时更新新信息； | 已通过
TI01-008-0002 | SRS-RCN301-008 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 编辑用户校验 | 1.用户登录成功 ; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任编辑用户； 3.已打开编辑对话框； | 1. 修改任意字段； 2. 点击【取消】按钮/【X】按钮； | 1.取消编辑用户操作，取消编辑弹窗显示； | 1.取消编辑用户操作，取消编辑弹窗显示； | 已通过
TI01-009-0001 | SRS-RCN301-009 | 功能测试 | 集成测试 | 删除用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 删除文案校验 | 1.用户登录成功，进入用户列表页面; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任删除用户； | 1.用户列表页，点击账号后面的【删除】按钮，弹出弹框； 2.查看弹框中显示文案； | 点击用户列表中“删除”按钮，进行弹框确认提示：“删除用户不可恢复，确定删除该用户？” | 点击用户列表中“删除”按钮，进行弹框确认提示：“删除用户不可恢复，确定删除该用户？” | 已通过
TI01-009-0002 | SRS-RCN301-009 | 功能测试 | 集成测试 | 删除用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 取消删除校验 | 1.用户登录成功，进入用户列表页面; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任删除用户； | 1.用户列表页，点击账号后面的【删除】按钮，弹出弹框； 2.点击弹框中【取消】/【X】按钮； | 点击【取消】/【X】按钮返回列表页，删除取消 | 点击【取消】/【X】按钮返回列表页，删除取消 | 已通过
TI01-009-0003 | SRS-RCN301-009 | 功能测试 | 集成测试 | 删除用户 | 超级管理员/管理员/科室主任： 删除校验 | 1.用户登录成功，进入用户列表页面; 2.使用超级管理员/管理员/科室主任删除用户； | 1.用户列表页，点击账号后面的【删除】按钮，弹出弹框； 2.点击弹框中【确认】按钮； | 1.删除成功，弹框消失； 2.页面弹出提示“删除成功”3s后消失，刷新用户列表页； 3.登录删除的账号失败； | 1.删除成功，弹框消失； 2.页面弹出提示“删除成功”3s后消失，刷新用户列表页； 3.登录删除的账号失败； | 已通过
TI01-010-0001 | SRS-RCN301-010 | 功能测试 | 集成测试 | 科室列表 | 超级管理员/管理员科室列表显示校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 查看左侧导航栏； 2. 点击【科室管理】； 3.输入存在的科室名称； 4. 直接查看列表； | 1. 成功显示搜索的数据； | 1. 成功显示搜索的数据； | 已通过
TI01-010-0002 | SRS-RCN301-010 | 功能测试 | 集成测试 | 科室列表 | 超级管理员/管理员科室列表显示校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 查看左侧导航栏； 2. 点击【科室管理】； 3.不输入搜索条件； 4. 直接查看列表； | 1. 显示所有科室数据 2. 包含科室名称、账号数量、解决方案、操作。 | 1. 显示所有科室数据 2. 包含科室名称、账号数量、解决方案、操作。 | 已通过
TI01-011-0001 | SRS-RCN301-011 | 功能测试 | 集成测试 | 新增科室 | 超级管理员/管理员添加科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 点击【新增科室】按钮； 2. 输入科室名称、选择解决方案； 3. 点击【提交】按钮； | 1. 成功添加该科室并弹出“新增成功”提示； | 1. 成功添加该科室并弹出“新增成功”提示； | 已通过
TI01-011-0002 | SRS-RCN301-011 | 功能测试 | 集成测试 | 新增科室 | 超级管理员/管理员添加科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 点击【新增科室】按钮； 2. 输入科室名称、选择解决方案； 3.点击【取消】按钮； | 1. 对话框关闭，科室列表无变化； | 1. 对话框关闭，科室列表无变化； | 已通过
TI01-012-0001 | SRS-RCN301-012 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑科室 | 超级管理员/管理员编辑科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 点击【编辑】按钮； 2.编辑科室名称、解决方案； 3.点击【提交】按钮； | 1. 弹出"编辑成功"提示； 2. 科室列表实时更新新信息； | 1. 弹出"编辑成功"提示； 2. 科室列表实时更新新信息； | 已通过
TI01-012-0002 | SRS-RCN301-012 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑科室 | 超级管理员/管理员编辑科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 点击【编辑】按钮； 2.编辑科室名称、解决方案； 3.点击【取消】/【X】按钮； | 1. 对话框关闭，科室列表无变化； | 1. 对话框关闭，科室列表无变化； | 已通过
TI01-013-0001 | SRS-RCN301-013 | 功能测试 | 集成测试 | 删除科室 | 超级管理员/管理员删除科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 在手动增加的科室，点击【删除】按钮； 2.点击【确定】按钮； | 1. 成功删掉该科室并提示“删除成功”； | 1. 成功删掉该科室并提示“删除成功”； | 已通过
TI01-013-0002 | SRS-RCN301-013 | 功能测试 | 集成测试 | 删除科室 | 超级管理员/管理员删除科室功能校验 | 1.输入登录地址，输入超级管理员/管理员账号和密码； 2.登录成功后，进入病人列表页面。 | 1. 在手动增加的科室，点击【删除】按钮； 2.点击【取消】/【X】按钮； | 1. 撤销删除，保持原始科室信息不变； | 1. 撤销删除，保持原始科室信息不变； | 已通过
TI01-014-0001 | SRS-RCN301-014 | 功能测试 | 集成测试 | 图像导入 | 上传数据校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功后，进入病人列表页面； | 1.用户成功点击“数据上传”导航； 2.点击【数据上传】按钮； | 1.显示列表，列表信息有：文件名、上传数量、状态、上传时间、操作； 2.右上角显示【数据上传】按钮； 3.成功显示上传弹窗 支持zip格式的压缩包，文件大小不超过2GB | 1.显示列表，列表信息有：文件名、上传数量、状态、上传时间、操作； 2.右上角显示【数据上传】按钮； 3.成功显示上传弹窗 支持zip格式的压缩包，文件大小不超过2GB | 已通过
TI01-014-0002 | SRS-RCN301-014 | 功能测试 | 集成测试 | 图像导入 | 上传数据校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功后，进入病人列表页面； 2.成功显示数据上传弹窗； | 1.上传一个小于2G的zip包格式的DICOM3.0的文件 | 1.上传成功并提示“上传成功” | 1.上传成功并提示“上传成功” | 已通过
TI03-001-0001 | SRS-RCN303-001 | 功能测试 | 集成测试 | 搜索与筛选 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病人列表-搜索功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功后，进入病人列表页面； 2.病人列表有数据； | 1. 点击搜索按钮，查看输入框内显示内容； | 1.输入框内显示姓名/病例号； | 1.输入框内显示姓名/病例号； | 已通过
TI03-001-0002 | SRS-RCN303-001 | 功能测试 | 集成测试 | 搜索与筛选 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病人列表-搜索功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功后，进入病人列表页面； 2.病人列表有数据； | 1. 点击搜索按钮，输入存在的姓名/病例号； | 1. 成功显示搜索的数据； | 1. 成功显示搜索的数据； | 已通过
TI03-001-0003 | SRS-RCN303-001 | 功能测试 | 集成测试 | 搜索与筛选 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病人列表-搜索功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功后，进入病人列表页面； 2.病人列表有数据； | 1.使用检查日期进行搜索病例； 2.在左选择框点击展开日期控件，选择此日期，右选择框选择结束日期； | 1.查询到某一日期区间的数据； 2.开始结束日期控件展示正常，可正常选择，格式显示正确； 软件提供日期的搜索格式控件； | 1.查询到某一日期区间的数据； 2.开始结束日期控件展示正常，可正常选择，格式显示正确； 软件提供日期的搜索格式控件； | 已通过
TI03-002-0001 | SRS-RCN303-002 | 功能测试 | 集成测试 | 病人时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病人时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功后，进入病人列表页面； 2.病人列表有数据； | 1. 选择目标患者； 2. 等待时间线加载完成； | 1. 显示该患者所有历史检查影像记录； 2. 按时间倒序排列； 3. 包含不同部位标记（如CT-腹部、CT-胸部）。 | 1. 显示该患者所有历史检查影像记录； 2. 按时间倒序排列； 3. 包含不同部位标记（如CT-腹部、CT-胸部）。 | 已通过
TI03-003-0001 | SRS-RCN303-003 | 功能测试 | 集成测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.已有病灶； | 1. 查看页面顶部导航区； | 1.系统基于病灶类型动态生成病灶类型页。 | 1.系统基于病灶类型动态生成病灶类型页。 | 已通过
TI03-003-0002 | SRS-RCN303-003 | 功能测试 | 集成测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.已有35个病灶； | 1. 点击对应类型标签页； | 1. 显示35个最新病灶。 | 1. 显示35个最新病灶。 | 已通过
TI03-003-0003 | SRS-RCN303-003 | 功能测试 | 集成测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.已有35个病灶； | 1. 点击切换类型标签页； | 1. 时间线内容即时切换； 2. 仅显示当前类型的病灶数据。 | 1. 时间线内容即时切换； 2. 仅显示当前类型的病灶数据。 | 已通过
TI03-003-0004 | SRS-RCN303-003 | 功能测试 | 集成测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点； | 1. 勾选两个时间点复选框； 2. 点击【阅片】按钮； | 1. 跳转阅片er界面； 2. 并排显示两期影像； 3. 支持同步操作。 | 1. 跳转阅片er界面； 2. 并排显示两期影像； 3. 支持同步操作。 | 已通过
TI03-003-0005 | SRS-RCN303-003 | 功能测试 | 集成测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有仅有1个时间点； | 1. 勾选单个时间点； 2. 点击【阅片】按钮； | 按钮置灰。 | 按钮置灰。 | 已通过
TI03-003-0006 | SRS-RCN303-003 | 功能测试 | 集成测试 | 病灶时间线 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-病灶时间线校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.已有超过35个病灶； | 1. 点击对应类型标签页； | 1. 显示横向滚动，可滚动查看，默认显示最右侧时间点。 | 1. 显示横向滚动，可滚动查看，默认显示最右侧时间点。 | 已通过
TI03-004-0001 | SRS-RCN303-004 | 功能测试 | 集成测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点； | 1. 查看患者详情页面左侧； | 1. 左侧自动加载趋势图； 2. 显示长径/短径/体积三条曲线； 3. 横轴按实际日期排序； | 1. 左侧自动加载趋势图； 2. 显示长径/短径/体积三条曲线； 3. 横轴按实际日期排序； | 已通过
TI03-004-0002 | SRS-RCN303-004 | 功能测试 | 集成测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点； 3.成功显示趋势图； | 1. 鼠标悬停任意数据点； | 1. 局部区域放大； 2. 显示该时间点精确数值（如：长径、短径、体积）。 | 1. 局部区域放大； 2. 显示该时间点精确数值（如：长径、短径、体积）。 | 已通过
TI03-004-0003 | SRS-RCN303-004 | 功能测试 | 集成测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点； 3.成功显示趋势图； | 1. 查看图例区域； | 1. 三条曲线颜色/线型显著不同； 2. 图例标注"长径"、"短径"、"体积"。 | 1. 三条曲线颜色/线型显著不同； 2. 图例标注"长径"、"短径"、"体积"。 | 已通过
TI03-004-0004 | SRS-RCN303-004 | 功能测试 | 集成测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有仅有1个时间点； | 1. 查看患者详情页面左侧； | 1.趋势图区域留白。 | 1.趋势图区域留白。 | 已通过
TI03-004-0005 | SRS-RCN303-004 | 功能测试 | 集成测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点，某个时间点确实体积； | 1. 查看趋势图； | 1. 体积曲线自动跳过该时间点； 2. 长/短径曲线正常显示。 | 1. 体积曲线自动跳过该时间点； 2. 长/短径曲线正常显示。 | 已通过
TI03-004-0006 | SRS-RCN303-004 | 功能测试 | 集成测试 | 趋势图 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-趋势图校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点，随访间隔不均匀； | 1. 检查横坐标间距； | 1. 日期间隔按实际天数比例显示。 | 1. 日期间隔按实际天数比例显示。 | 已通过
TI03-005-0001 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 集成测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； | 1. 点击【新建事件】按钮； 2. 选择事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT、随访1下的胸部 CT、腹部 CT、输出描述。 3. 点击【保存】按钮； | 1. 时间线新增事件卡片； 随访 1下的胸部 CT、腹部 CT和描述选填 | 1. 时间线新增事件卡片； 随访 1下的胸部 CT、腹部 CT和描述选填 | 已通过
TI03-005-0002 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 集成测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【选择靶病灶】按钮； 2. 点击【继续】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功跳转至阅片页面。 随访 1下的胸部 CT、腹部 CT和描述选填 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功跳转至阅片页面。 随访 1下的胸部 CT、腹部 CT和描述选填 | 已通过
TI03-005-0003 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 集成测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【选择靶病灶】按钮； 2. 点击【取消】按钮； | 1.成功显示提示“Tips 您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功取消弹窗显示。 | 1.成功显示提示“Tips 您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功取消弹窗显示。 | 已通过
TI03-005-0004 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 集成测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； | 1. 点击【新建事件】 2. 选择事件类型、选择之前有过的事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT 3. 点击【选择靶病灶】按钮； 4. 点击【继续】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.提示“创建失败 患者已存在同类型，同日期的事件”。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.提示“创建失败 患者已存在同类型，同日期的事件”。 | 已通过
TI03-005-0005 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 集成测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改。 | 已通过
TI03-005-0006 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 集成测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； 3.点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 3.成功生成pdf格式的图文报告。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 3.成功生成pdf格式的图文报告。 | 已通过
TI03-005-0007 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 集成测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； 3.点击【取消】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.生成报告页面消失。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.生成报告页面消失。 | 已通过
TI03-005-0008 | SRS-RCN303-005 | 功能测试 | 集成测试 | 新增事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【报告】按钮； 2. 点击【取消】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.取消提示弹窗并不显示显示生成报告。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.取消提示弹窗并不显示显示生成报告。 | 已通过
TI03-006-0001 | SRS-RCN303-006 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； | 1.点击【编辑】按钮； 2. 对事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT进行编辑； 3.点击【Save】按钮； | 1.成功显示“编辑事件”弹窗； 2.成功编辑信息； 3.成功显示编辑后的信息。 | 1.成功显示“编辑事件”弹窗； 2.成功编辑信息； 3.成功显示编辑后的信息。 | 已通过
TI03-006-0002 | SRS-RCN303-006 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经编辑过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【选择靶病灶】按钮； | 1.成功跳转至阅片页面。 随访 1下的胸部 CT、腹部 CT和描述选填 | 1.成功跳转至阅片页面。 随访 1下的胸部 CT、腹部 CT和描述选填 | 已通过
TI03-006-0003 | SRS-RCN303-006 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经编辑过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【报告】按钮； | 1.成功显示生产的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改。 | 1.成功显示生产的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改。 | 已通过
TI03-006-0004 | SRS-RCN303-006 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【报告】按钮； 2.点击【生产报告】按钮； | 1.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 2.成功生成pdf格式的图文报告。 | 1.成功显示生成的报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 2.成功生成pdf格式的图文报告。 | 已通过
TI03-006-0005 | SRS-RCN303-006 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-编辑事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【报告】按钮； 2. 点击【取消】按钮； | 1.生成的报告页面消失。 | 1.生成的报告页面消失。 | 已通过
TI03-007-0001 | SRS-RCN303-007 | 功能测试 | 集成测试 | 删除事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-删除事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； | 1. 鼠标点击事件时间线的事件项； | 1. 成功显示提示“操作当前事件”和编辑和删除按钮； | 1. 成功显示提示“操作当前事件”和编辑和删除按钮； | 已通过
TI03-007-0002 | SRS-RCN303-007 | 功能测试 | 集成测试 | 删除事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-删除事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.没有生成报告。 | 1.点击【删除】按钮； 2.点击【确认】按钮； | 1.成功显示确实删除的提示信息：“确定要删除事件吗？”； 2.成功删除该事件。 | 1.成功显示确实删除的提示信息：“确定要删除事件吗？”； 2.成功删除该事件。 | 已通过
TI03-007-0003 | SRS-RCN303-007 | 功能测试 | 集成测试 | 删除事件 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-删除事件校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.没有生成报告。 | 1.点击【删除】按钮； 2.点击【取消】按钮； | 1.成功显示确实删除的提示信息：“确定要删除事件吗？”； 2.成功取消删除该事件回到患者详情页面。 | 1.成功显示确实删除的提示信息：“确定要删除事件吗？”； 2.成功取消删除该事件回到患者详情页面。 | 已通过
TI03-008-0001 | SRS-RCN303-008 | 功能测试 | 集成测试 | 查看报告 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-查看报告校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.生成报告。 | 1.鼠标点击报告按钮； 2.点击【查看】按钮； | 1.成功显示“图文报告”、【查看】和【删除】按钮； 2.成功查看pdf格式的报告。 | 1.成功显示“图文报告”、【查看】和【删除】按钮； 2.成功查看pdf格式的报告。 | 已通过
TI03-009-0001 | SRS-RCN303-009 | 功能测试 | 集成测试 | 选择目标病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-选择目标病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； 4.点击【选择靶病灶】按钮，成功进入3D Viewer； | 1. 查看页面显示内容； | 1.显示系统默认加载的靶病灶； 2.病灶列表显示病灶，是只读模式，不可修改该病灶的内容； | 1.显示系统默认加载的靶病灶； 2.病灶列表显示病灶，是只读模式，不可修改该病灶的内容； | 已通过
TI03-009-0002 | SRS-RCN303-009 | 功能测试 | 集成测试 | 选择目标病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-选择目标病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； 4.点击【选择靶病灶】按钮，成功进入3D Viewer； 5.病灶列表有不同部位的五个病灶； | 1. 勾选5个病灶前的复选框； 2.再勾选第6个病灶前的复选框，查看页面显示内容。 | 1.勾选第6个病灶钱的复选框，勾选不上并提示“目标病灶总数大于5个，设置失败”； | 1.勾选第6个病灶钱的复选框，勾选不上并提示“目标病灶总数大于5个，设置失败”； | 已通过
TI03-009-0003 | SRS-RCN303-009 | 功能测试 | 集成测试 | 选择目标病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-选择目标病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； 4.点击【选择靶病灶】按钮，成功进入3D Viewer； 5.病灶列表有病灶； | 1. 鼠标点击病灶。 | 1.该病灶高亮，VR视窗显示该病灶VR； | 1.该病灶高亮，VR视窗显示该病灶VR； | 已通过
TI03-009-0004 | SRS-RCN303-009 | 功能测试 | 集成测试 | 选择目标病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-选择目标病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT； 4.点击【选择靶病灶】按钮，成功进入3D Viewer； 5.病灶列表有病灶； | 1. 点击【返回】按钮。 | 1.保存选中靶病灶并返回事件界面； | 1.保存选中靶病灶并返回事件界面； | 已通过
TI03-010-0001 | SRS-RCN303-010 | 功能测试 | 集成测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.该病灶存在胸部病灶，没有腹部病灶； | 1. 查看显示病种tab。 | 1.只显示胸部tab，不显示腹部tab； | 1.只显示胸部tab，不显示腹部tab； | 已通过
TI03-010-0002 | SRS-RCN303-010 | 功能测试 | 集成测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.没有任何部位病灶； | 1. 查看显示病种按钮。 | 1.显示新增胸部病灶和新增腹部病灶按钮； | 1.显示新增胸部病灶和新增腹部病灶按钮； | 已通过
TI03-010-0003 | SRS-RCN303-010 | 功能测试 | 集成测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.没有任何部位病灶； | 1. 点击新增胸部病灶或新增腹部病灶按钮； | 1.显示检查下拉列表，下拉列表中展示与当前病种部位相关的所有检查，格式为“检查日期 + 检查号”，例如：“2024-03-12 检查号123456”； 2.下拉列表若超出高度范围，启用滚动条。 | 1.显示检查下拉列表，下拉列表中展示与当前病种部位相关的所有检查，格式为“检查日期 + 检查号”，例如：“2024-03-12 检查号123456”； 2.下拉列表若超出高度范围，启用滚动条。 | 已通过
TI03-010-0004 | SRS-RCN303-010 | 功能测试 | 集成测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.没有任何部位病灶； | 1. 点击【新增胸部病灶】按钮； 2.点击下拉列表的一条检查； | 1.成功进入3D Viewer 界面，显示肺部与胸腹连扫的检查”，可以进行新增病灶操作； | 1.成功进入3D Viewer 界面，显示肺部与胸腹连扫的检查”，可以进行新增病灶操作； | 已通过
TI03-010-0005 | SRS-RCN303-010 | 功能测试 | 集成测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.没有任何部位病灶； | 1. 点击【新增腹部病灶】按钮； 2.点击下拉列表的一条检查； | 1.成功进入3D Viewer，腹部与胸腹连扫的检查”，可以进行新增病灶操作； | 1.成功进入3D Viewer，腹部与胸腹连扫的检查”，可以进行新增病灶操作； | 已通过
TI03-010-0006 | SRS-RCN303-010 | 功能测试 | 集成测试 | 新增病灶 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户-新增病灶校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.没有任何部位病灶； 3.点击新增胸部病灶或新增腹部病灶按钮； 4.已经分别进行了添加病灶操作； | 1. 点击【返回】按钮； | 1.回到患者详情页，系统自动刷新并显示新标记病灶，同时隐藏新增病灶按钮。 | 1.回到患者详情页，系统自动刷新并显示新标记病灶，同时隐藏新增病灶按钮。 | 已通过
TI04-001-0001 | SRS-RCN304-001 | 功能测试 | 集成测试 | DICOM图像展示 | DICOM图像展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入viewer页面； | 1.查看图像展示区的DICOM图像 | 能看到图像展示区的DICOM图像，图像展示正常。 | 能看到图像展示区的DICOM图像，图像展示正常。 | 已通过
TI04-002-0001 | SRS-RCN304-002 | 功能测试 | 集成测试 | 目标区域三维重建结果图展示 | 三维重建结果图展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.查看图像展示区三维重建结果图 | 能看到图像展示区展示三维重建结果图，三维重建展示正常； | 能看到图像展示区展示三维重建结果图，三维重建展示正常； | 已通过
TI04-003-0001 | SRS-RCN304-003 | 功能测试 | 集成测试 | 病灶列表 | 病灶列表校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.查看病灶列表显示内容； | 病灶列表以表格形式展示，包含以下字段：序号(#)、变化趋势、关键层面、长短径、体积、位置、病灶分类； 若无病灶信息，不显示改病灶种类 | 病灶列表以表格形式展示，包含以下字段：序号(#)、变化趋势、关键层面、长短径、体积、位置、病灶分类； 若无病灶信息，不显示改病灶种类 | 已通过
TI04-003-0002 | SRS-RCN304-003 | 功能测试 | 集成测试 | 病灶列表 | 病灶列表校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.鼠标悬停关键层面、长短径、体积、位置、病灶分类； | 1.显示序号(#)、变化趋势、关键层面、长短径、体积、位置、病灶分类； | 1.显示序号(#)、变化趋势、关键层面、长短径、体积、位置、病灶分类； | 已通过
TI04-003-0003 | SRS-RCN304-003 | 功能测试 | 集成测试 | 病灶列表 | 病灶列表校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.点击病灶，查看病灶列表和VR视图显示； | 1.选中的病灶高亮，VR视图切换至该病灶的VR； | 1.选中的病灶高亮，VR视图切换至该病灶的VR； | 已通过
TI04-004-0001 | SRS-RCN304-004 | 术中导航 | 集成测试 | 控制台 | 控制台功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.查看右侧名为控制台的功能区域。 | 1. 显示“局部VR/3D MIP”标题 2. ROI调整 有大/中/小三个选项，选项组默认选中Medium； | 1. 显示“局部VR/3D MIP”标题 2. ROI调整 有大/中/小三个选项，选项组默认选中Medium； | 已通过
TI04-004-0002 | SRS-RCN304-004 | 术中导航 | 集成测试 | 控制台 | 控制台功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.在ROI 调整 处勾选Large单选项。 | 1. 3D渲染范围立即扩大，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 1. 3D渲染范围立即扩大，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 已通过
TI04-004-0003 | SRS-RCN304-004 | 术中导航 | 集成测试 | 控制台 | 控制台功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.在ROI 调整处勾选Small单选项。 | 1. 3D渲染范围立即变小，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 1. 3D渲染范围立即变小，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 已通过
TI04-005-0001 | SRS-RCN304-005 | 功能测试 | 集成测试 | 序列切换 | 序列展示信息校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.该患者数据为肝胆/泌尿且为多期象数据； 3.进入Viewer页面。 | 1.点击【序列】区域的下拉选择框； 2.查看序列列表的展示信息 | 1.弹出序列区域的下拉选择框； 2.显示该检查图像的所有序列，展示内容包括：检查日期、序列号、层厚、张数、期相； | 1.弹出序列区域的下拉选择框； 2.显示该检查图像的所有序列，展示内容包括：检查日期、序列号、层厚、张数、期相； | 已通过
TI04-005-0002 | SRS-RCN304-005 | 功能测试 | 集成测试 | 序列切换 | 序列列表功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.患者有一个或多个序列； 3.进入Viewer页面。 | 1.鼠标左键点击选择序列 | 鼠标左键点击选择，可切换不同的序列进行显示 | 鼠标左键点击选择，可切换不同的序列进行显示 | 已通过
TI04-005-0003 | SRS-RCN304-005 | 功能测试 | 集成测试 | 序列切换 | 序列收起校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.患者有一个或多个序列； 3.进入Viewer页面。 | 1.再次点击序列下拉框； | 序列列表收起； | 序列列表收起； | 已通过
TI04-006-0001 | SRS-RCN304-006 | 功能测试 | 集成测试 | 滚动 | 【滚动】功能的校验 | 1..超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面; 3.点击【滚动】按钮； | 1.选择图像视区某处按住鼠标左键向上移动； 2.选择非图像视区的黑色区域某处，按住鼠标左键向上移动。 | 图像视区向前翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 图像视区向前翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 已通过
TI04-006-0002 | SRS-RCN304-006 | 功能测试 | 集成测试 | 滚动 | 【滚动】功能的校验 | 1..超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面; 3.点击【滚动】按钮； | 1.选择图像视区某部分，按住鼠标左键向下移动； 2.选择非图像视区的黑色区域某部分，按住鼠标左键向下移动。 | 图像视区向后翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 图像视区向后翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 已通过
TI04-006-0003 | SRS-RCN304-006 | 功能测试 | 集成测试 | 滚动 | 【滚动】功能的校验 | 1..超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面; 3.点击【滚动】按钮； | 1.选择图像视区某部分，向上滚动鼠标滑轮； 2.选择非图像视区的黑色区域某部分，向上滚动鼠标滑轮。 | 图像视区向后翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 图像视区向后翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 已通过
TI04-006-0004 | SRS-RCN304-006 | 功能测试 | 集成测试 | 滚动 | 【滚动】功能的校验 | 1..超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面; 3.点击【滚动】按钮； | 1.分别选择图像视区某部分，向下滚动鼠标滑轮； 2.选择非图像视区的黑色区域某部分，向下滚动鼠标 | 图像视区向前翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 图像视区向前翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动 | 已通过
TI04-007-0001 | SRS-RCN304-007 | 功能测试 | 集成测试 | 移动 | 【移动】功能校验 | 1进入Viewer页面； 2.点击【移动】按钮； | 1.选择图像视区某部分； 2.按住左键在屏幕上移动 | 图像图片随光标移动而移动 | 图像图片随光标移动而移动 | 已通过
TI04-007-0002 | SRS-RCN304-007 | 功能测试 | 集成测试 | 移动 | 【移动】功能校验 | 1进入Viewer页面； 2.点击【移动】按钮； | 1.选择非图像视区某部分； 2.按住左键在屏幕上移动 | 图像图片随光标移动而移动 | 图像图片随光标移动而移动 | 已通过
TI04-008-0001 | SRS-RCN304-008 | 功能测试 | 集成测试 | 缩放 | 【缩放】放大功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.点击【缩放】按钮； | 1.将鼠标移至图像区； 2.按住鼠标左键，向下拖动图像 | DICOM图像呈放大状态，图像区域其他信息不变，位于图像展示区左下角缩放值跟随放缩比例值做出相对应的变化； 软件提供增加图像缩放功能 | DICOM图像呈放大状态，图像区域其他信息不变，位于图像展示区左下角缩放值跟随放缩比例值做出相对应的变化； 软件提供增加图像缩放功能 | 已通过
TI04-008-0002 | SRS-RCN304-008 | 功能测试 | 集成测试 | 缩放 | 【缩放】缩小功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.点击【缩放】按钮； | 1.将鼠标移至图像区； 2.按住鼠标左键，向上拖动图像 | DICOM图像呈缩小状态，图像区域其他信息不变，位于图像展示区左下角缩放值跟随放缩比例值做出相对应的变化； 软件提供增加图像缩放功能 | DICOM图像呈缩小状态，图像区域其他信息不变，位于图像展示区左下角缩放值跟随放缩比例值做出相对应的变化； 软件提供增加图像缩放功能 | 已通过
TI04-009-0001 | SRS-RCN304-009 | 功能测试 | 集成测试 | 窗宽窗位 | 【窗宽窗位】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面 | 1.点击【窗宽窗位】按钮 2.长按鼠标左键，向上移动光标; 3. 向下移动光标; 4.向左移动光标; 5.向右移动光标 | 1.向上移动光标，窗宽值保持不变，窗位值减小； 2.向下移动光标，窗宽值保持不变，窗位值增大； 3.向左移动光标，窗位值不变，窗宽值减小； 4.向右移动光标，窗位值不变，窗宽值增大。 | 1.向上移动光标，窗宽值保持不变，窗位值减小； 2.向下移动光标，窗宽值保持不变，窗位值增大； 3.向左移动光标，窗位值不变，窗宽值减小； 4.向右移动光标，窗位值不变，窗宽值增大。 | 已通过
TI04-009-0002 | SRS-RCN304-009 | 功能测试 | 集成测试 | 窗宽窗位 | 【窗宽窗位】下拉功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面。 | 1.鼠标悬停至【窗宽窗位】按钮； | 1.弹出下拉选项； 2.可支持快速选择纵隔窗、肺窗、骨窗、肝脾窗、脑组织窗 | 1.弹出下拉选项； 2.可支持快速选择纵隔窗、肺窗、骨窗、肝脾窗、脑组织窗 | 已通过
TI04-009-0003 | SRS-RCN304-009 | 功能测试 | 集成测试 | 窗宽窗位 | 【窗宽窗位】快捷键功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面 | 1.按键盘数字1键; 2.按键盘数字2键; 3.按键盘数字3键; 4.按键盘数字4键; 5.按键盘数字5键; | 窗宽窗位的快捷设定区间由功能设置中调整，默认情况如下： 1.按数字1键，切换至纵隔窗【窗宽：400 窗位：40 】； 2. 按数字2键，切换至肺窗【窗宽：1500 窗位：-600 】； 3. 按数字3键，切换至骨窗【窗宽：2500 窗位：480 】； 4. 按数字4键，切换至肝脾窗【窗宽：150 窗位：90 】； 5. 按数字5键，切换至脑组织窗【窗宽：80 窗位：40】； | 窗宽窗位的快捷设定区间由功能设置中调整，默认情况如下： 1.按数字1键，切换至纵隔窗【窗宽：400 窗位：40 】； 2. 按数字2键，切换至肺窗【窗宽：1500 窗位：-600 】； 3. 按数字3键，切换至骨窗【窗宽：2500 窗位：480 】； 4. 按数字4键，切换至肝脾窗【窗宽：150 窗位：90 】； 5. 按数字5键，切换至脑组织窗【窗宽：80 窗位：40】； | 已通过
TI04-010-0001 | SRS-RCN304-010 | 功能测试 | 集成测试 | 显示轮廓 | 显示轮廓功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； 3.默认显示轮廓。 | 1.点击【轮廓】按钮； | 1.取消该功能的选中，病灶轮廓隐藏； | 1.取消该功能的选中，病灶轮廓隐藏； | 已通过
TI04-010-0002 | SRS-RCN304-010 | 功能测试 | 集成测试 | 显示轮廓 | 显示轮廓功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面。 | 1.点击【轮廓】按钮； 2.再次点击【轮廓】按钮； | 1.取消该功能的选中，病灶轮廓隐藏； 2.恢复至默认状态，显示病灶轮廓。 | 1.取消该功能的选中，病灶轮廓隐藏； 2.恢复至默认状态，显示病灶轮廓。 | 已通过
TI04-011-0001 | SRS-RCN304-011 | 功能测试 | 集成测试 | 恢复设置 | 操作滚动、缩放、窗宽窗位、任意移动图像、长度测量、角度测量、顺时针旋转、逆时针旋转后，【恢复设置】 功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 超级管理员/管理员/科室主任/普通用户进行【滚动】【缩放】【移动】【窗宽窗位】【长度测量】【角度测量】【顺时针】【逆时针】任意一个或多个操作后，点击【恢复设置】 。 | 成功撤销的所有操作，图像恢复至操作之前的状态。 | 成功撤销的所有操作，图像恢复至操作之前的状态。 | 已通过
TI04-012-0001 | SRS-RCN304-012 | 功能测试 | 集成测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.点击工具栏【任意点VOI】按钮； | 1.在当前影像上，以该点为中心自动生成VOI区域； 2.系统自动计算对应前/后片的匹配点，并在其上生成对应VOI区域； 3.以VOI区域为基础，生成3D重建视图，提供病灶的空间结构展示。 | 1.在当前影像上，以该点为中心自动生成VOI区域； 2.系统自动计算对应前/后片的匹配点，并在其上生成对应VOI区域； 3.以VOI区域为基础，生成3D重建视图，提供病灶的空间结构展示。 | 已通过
TI04-012-0002 | SRS-RCN304-012 | 术中导航 | 集成测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.点击工具栏【任意点VOI】按钮；2.在ROI 调整 处勾选Large单选项。 | 1. 3D渲染范围立即扩大，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 1. 3D渲染范围立即扩大，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 已通过
TI04-012-0003 | SRS-RCN304-012 | 术中导航 | 集成测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.点击工具栏【任意点VOI】按钮；2.在ROI 调整 处勾选Medium单选项。 | 1. 3D渲染范围立即变小，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 1. 3D渲染范围立即变小，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 已通过
TI04-012-0004 | SRS-RCN304-012 | 术中导航 | 集成测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.点击工具栏【任意点VOI】按钮；2.在ROI 调整 处勾选Small单选项。 | 1. 3D渲染范围立即变更小，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 1. 3D渲染范围立即变更小，3DViewer中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； | 已通过
TI04-012-0005 | SRS-RCN304-012 | 术中导航 | 集成测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.点击工具栏【任意点VOI】按钮；2.旋转VR。 | 1. 3D VR成功旋转角度； | 1. 3D VR成功旋转角度； | 已通过
TI04-012-0006 | SRS-RCN304-012 | 功能测试 | 集成测试 | 任意点VOI | 任意点VOI功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.已经点击工具栏【任意点VOI】按钮； | 1.再次点击工具栏【任意点VOI】按钮； | 1.成功退出VOI模式。 | 1.成功退出VOI模式。 | 已通过
TI04-013-0001 | SRS-RCN304-013 | 功能测试 | 集成测试 | 测量 | 【长度测量】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.点击【长度测量】按钮； 2.选中测量起点，单击鼠标左键； 3.光标移动到测量终点，单击鼠标左键，两点确定一条线； | 1.长度测量标记成功； 2.测量终点显示长度值； 3.长度测量精度到1位小数，单位为mm。 4.长度测量线段和数值颜色：黄色。 | 1.长度测量标记成功； 2.测量终点显示长度值； 3.长度测量精度到1位小数，单位为mm。 4.长度测量线段和数值颜色：黄色。 | 已通过
TI04-013-0002 | SRS-RCN304-013 | 功能测试 | 集成测试 | 测量 | 【长度测量】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面; 3.点击【长度测量】按钮; | 1.将光标放置在起始点或者终止点，改变起始点或终点的位置； | 1.可以上下左右移动起始点或终止点； 2.长度测量线值会随着起始点和终点间距的大小而改变 | 1.可以上下左右移动起始点或终止点； 2.长度测量线值会随着起始点和终点间距的大小而改变 | 已通过
TI04-013-0003 | SRS-RCN304-013 | 功能测试 | 集成测试 | 测量 | 【角度测量】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.鼠标悬浮【长度测量】按钮； 4.点击【角度测量】按钮； | 1.选中测量起点，单击鼠标左键； 2.光标移动到测量角，单击鼠标左键； 3.光标移动到测量终点，单击鼠标左键，三点确定一个角 | 1.成功标记角度测量，在测量角处显示角度值； 2.线段和数值颜色均为：黄色； 3.角度测量精度：保留1位小数，单位为度。 4.选中【角度测量】后，工具栏【长度测量】按钮，变为【角度测量】 | 1.成功标记角度测量，在测量角处显示角度值； 2.线段和数值颜色均为：黄色； 3.角度测量精度：保留1位小数，单位为度。 4.选中【角度测量】后，工具栏【长度测量】按钮，变为【角度测量】 | 已通过
TI04-013-0004 | SRS-RCN304-013 | 功能测试 | 集成测试 | 测量 | 【角度测量】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.鼠标悬浮【长度测量】按钮； 4.点击【角度测量】按钮； | 1.将光标放置在起始点或者终止点，改变起始点或终点的位置； | 1.可以上下左右移动； 2.角度测量值会随着起始点和终点间距的大小而改变 | 1.可以上下左右移动； 2.角度测量值会随着起始点和终点间距的大小而改变 | 已通过
TI04-013-0005 | SRS-RCN304-013 | 功能测试 | 集成测试 | 测量 | 【CT点值】功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.鼠标悬浮在【长度测量】按钮； 2.在下拉选项中选择【CT点值】按钮； 3.在二维图像区域将光标悬浮移动到所需测量处； | 1.在图像右下角，成功显示所在位置的点值，点值测量精度为1； 2.选中【CT点值】后，工具栏【长度测量】按钮，变为【CT点值】 | 1.在图像右下角，成功显示所在位置的点值，点值测量精度为1； 2.选中【CT点值】后，工具栏【长度测量】按钮，变为【CT点值】 | 已通过
TI04-014-0001 | SRS-RCN304-014 | 功能测试 | 集成测试 | MPR | 三维重建-MPR功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.查看页面显示； | 1.页面显示轴位原始图像、冠状位、矢状位图像； | 1.页面显示轴位原始图像、冠状位、矢状位图像； | 已通过
TI04-015-0001 | SRS-RCN304-015 | 功能测试 | 集成测试 | MIP | MIP功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.鼠标点击【MIP】按钮； 2.查看页面显示内容； | 1.【MIP】按钮颜色加深，为选中状态； 2.图像变为MIP模式，展示MIP控制台 | 1.【MIP】按钮颜色加深，为选中状态； 2.图像变为MIP模式，展示MIP控制台 | 已通过
TI04-015-0002 | SRS-RCN304-015 | 功能测试 | 集成测试 | MIP | MIP控制台，密度默认校验展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.查看MIP控制台显示内容； 2.查看MIP控制台默认轴位、冠状位、矢状位的密度 | 1.MIP控制台显示轴位、冠状位、矢状位密度滑动条，滑动条右端默认显示最大值：40； | 1.MIP控制台显示轴位、冠状位、矢状位密度滑动条，滑动条右端默认显示最大值：40； | 已通过
TI04-015-0003 | SRS-RCN304-015 | 功能测试 | 集成测试 | MIP | MIP控制台，密度调整校验展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.点击MIP控制台中轴位、冠状位、矢状位滑动条的任意位置； 2.查看图像显示； | 1.MIP控制台轴位、冠状位、矢状位密度滑动条右端变为选择的数值； 2.图像显示对应密度； | 1.MIP控制台轴位、冠状位、矢状位密度滑动条右端变为选择的数值； 2.图像显示对应密度； | 已通过
TI04-016-0001 | SRS-RCN304-016 | 功能测试 | 集成测试 | MinIP | MinIP功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.鼠标悬浮在MIP，在下拉框中点击【MinIP】按钮； 2.查看页面显示内容； | 1.【MinIP】按钮颜色加深，为选中状态； 2.图像变为MinIP模式，展示MinIP控制台 | 1.【MinIP】按钮颜色加深，为选中状态； 2.图像变为MinIP模式，展示MinIP控制台 | 已通过
TI04-016-0002 | SRS-RCN304-016 | 功能测试 | 集成测试 | MinIP | MinIP控制台，密度默认校验展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.查看MinIP控制台显示内容； 2.查看MinIP控制台默认轴位、冠状位、矢状位的密度 | 1.MinIP控制台显示轴位、冠状位、矢状位密度滑动条，滑动条右端默认显示最大值：40； | 1.MinIP控制台显示轴位、冠状位、矢状位密度滑动条，滑动条右端默认显示最大值：40； | 已通过
TI04-016-0003 | SRS-RCN304-016 | 功能测试 | 集成测试 | MinIP | MinIP控制台，密度调整校验展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.点击MinIP控制台中轴位、冠状位、矢状位滑动条的任意位置； 2.查看图像显示； | 1.MinIP控制台轴位、冠状位、矢状位密度滑动条右端变为选择的数值； 2.图像显示对应密度； | 1.MinIP控制台轴位、冠状位、矢状位密度滑动条右端变为选择的数值； 2.图像显示对应密度； | 已通过
TI04-017-0001 | SRS-RCN304-017 | 功能测试 | 集成测试 | 局部体绘制 | Lung-VR重建显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.点击【局部VR】按钮，查看VR视图显示。 2.左上角控制器，单击分别切换默认窗、肺窗、肝脾窗； | 1.成功在三维视图窗口展示局部体绘制结果； 2.可显示/隐藏默认窗、肺窗、肝脾窗重建图像； | 1.成功在三维视图窗口展示局部体绘制结果； 2.可显示/隐藏默认窗、肺窗、肝脾窗重建图像； | 已通过
TI04-017-0002 | SRS-RCN304-017 | 功能测试 | 集成测试 | 局部体绘制 | 3DMIP重建显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.鼠标悬浮至【局部VR】按钮，单击【3DMIP】按钮； 2.查看VR视图显示； | 1.成功在三维视图窗口展示3D MIP绘制结果； | 1.成功在三维视图窗口展示3D MIP绘制结果； | 已通过
TI04-017-0003 | SRS-RCN304-017 | 功能测试 | 集成测试 | 局部体绘制 | 任意MPR重建显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.鼠标悬浮至【局部VR】按钮，单击【任意MPR】按钮； 2.查看VR视图显示； | 1.成功在三维视图窗口展示MPR绘制结果； | 1.成功在三维视图窗口展示MPR绘制结果； | 已通过
TI04-018-0001 | SRS-RCN304-018 | 功能测试 | 集成测试 | 关联 | 联动校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入 含有对比影像视图（双片模式）Viewer页面； | 1.点击【联动】按钮； 2.操作移动/缩放/滚动，查看视图是否联动； | 1.操作移动/缩放/滚动，视图联动。 | 1.操作移动/缩放/滚动，视图联动。 | 已通过
TI04-019-0001 | SRS-RCN304-019 | 功能测试 | 集成测试 | 顺时针旋转 | 顺时针功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.用户进入工作站页面； 2.点击【顺时针】按钮，查看交互； | 点击【顺时针】按钮， 图像顺时针旋转90度 | 点击【顺时针】按钮， 图像顺时针旋转90度 | 已通过
TI04-020-0001 | SRS-RCN304-020 | 功能测试 | 集成测试 | 逆时针旋转 | 逆时针功能使用校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； | 1.用户进入工作站页面； 2.点击【逆时针】按钮，查看交互； | 点击【逆时针】按钮， 图像逆时针旋转90度 | 点击【逆时针】按钮， 图像逆时针旋转90度 | 已通过
TI04-021-0001 | SRS-RCN304-021 | 功能测试 | 集成测试 | 操作指南 | 操作指南展示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1点击【操作指南】； 2.查看键盘快捷键； 3.点击对应的功能的快捷键。 | 1.用户操作指南上方有公司产品logo、This product is for reference only. If it differs from the doctor's opinion, please 确定 again.，成功展示快捷键： 角度测量：A 长度测量：D 滚动：S 移动：P 窗宽窗位：W 缩放：Z Clockwise：R Counterclockwise：L Reset：N 轮廓 on：H Overlay on/off：SPACE Mediastinal：1 Lung：2 Bone：3 Liver & Spleen：4 Brain Tissue：5 2.均成功进行相应功能的操作。 | 1.用户操作指南上方有公司产品logo、This product is for reference only. If it differs from the doctor's opinion, please 确定 again.，成功展示快捷键： 角度测量：A 长度测量：D 滚动：S 移动：P 窗宽窗位：W 缩放：Z Clockwise：R Counterclockwise：L Reset：N 轮廓 on：H Overlay on/off：SPACE Mediastinal：1 Lung：2 Bone：3 Liver & Spleen：4 Brain Tissue：5 2.均成功进行相应功能的操作。 | 已通过
TI04-021-0002 | SRS-RCN304-021 | 功能测试 | 集成测试 | 操作指南 | 操作指南关闭校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入Viewer页面； | 1.点击【操作指南】； 2.点击操作指南弹框中的【X】按钮； | 点击弹框【X】按钮，操作指南弹框关闭 | 点击弹框【X】按钮，操作指南弹框关闭 | 已通过
TI04-022-0001 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 集成测试 | 添加目标物 | 添加目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面 | 1.点击【添加】按钮； 2.点击【+ 新增】按钮； | 1. 显示病灶类型下拉菜单； 2. 包含淋巴结、肺结节、肝肿瘤、肾肿瘤选项； 3.可以新增病灶类型。 | 1. 显示病灶类型下拉菜单； 2. 包含淋巴结、肺结节、肝肿瘤、肾肿瘤选项； 3.可以新增病灶类型。 | 已通过
TI04-022-0002 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 集成测试 | 添加目标物 | 添加目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面 | 1.点击【淋巴结】、【肺结节】、【肝肿瘤】、【肾肿瘤】选项按钮 | 1. 成功进入分割编辑页； 2. 包含完成、取消、画笔、上一步、下一步、还原工具； | 1. 成功进入分割编辑页； 2. 包含完成、取消、画笔、上一步、下一步、还原工具； | 已通过
TI04-022-0003 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 集成测试 | 添加目标物 | 添加目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.已经点击【淋巴结】、【肺结节】、【肝肿瘤】、【肾肿瘤】选项按钮； | 1.点击【画笔】/【套索】按钮； 2.在二维图像上对目标物区域长按鼠标左键； 3.松开鼠标 4.查看二维图像绘制区域 | 1.成功选取目标物，所选区域显示黄色 | 1.成功选取目标物，所选区域显示黄色 | 已通过
TI04-022-0004 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 集成测试 | 添加目标物 | 添加目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.已经点击【淋巴结】、【肺结节】、【肝肿瘤】、【肾肿瘤】选项按钮； | 1.点击【智能添加】/【一键添加】按钮； 2.在二维图像上对目标物区域点击鼠标左键，长按； 3.松开鼠标； | 1.鼠标变成一个光标箭头+一个小红点； 2.成功选取目标物； | 1.鼠标变成一个光标箭头+一个小红点； 2.成功选取目标物； | 已通过
TI04-022-0005 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 集成测试 | 添加目标物 | 添加目标物-橡皮擦功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.进入分割编辑页 | 1.鼠标悬浮在【画笔】按钮； 2.在下拉选项中点击【橡皮擦】按钮； 3.在二维图像上需要擦掉的区域长按鼠标左键； 4.松开鼠标。 | 1.成功选择【橡皮擦】工具； 2.成功擦除所选区域 | 1.成功选择【橡皮擦】工具； 2.成功擦除所选区域 | 已通过
TI04-022-0006 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 集成测试 | 添加目标物 | 添加目标物-恢复功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.进入分割编辑页 | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【上一步】按钮； 3.再点击【下一步】按钮 | 1.成功回到编辑之前的图像； 2.成功回到编辑后的图像 | 1.成功回到编辑之前的图像； 2.成功回到编辑后的图像 | 已通过
TI04-022-0007 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 集成测试 | 添加目标物 | 添加目标物-还原功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.进入分割编辑页 | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【还原】按钮 | 撤销所有操作，成功回到未编辑的图像 | 撤销所有操作，成功回到未编辑的图像 | 已通过
TI04-022-0008 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 集成测试 | 添加目标物 | 添加目标物-取消添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.进入分割编辑页 | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【取消】按钮 | 1.取消对图像的编辑操作； 2.退出分割编辑页， | 1.取消对图像的编辑操作； 2.退出分割编辑页， | 已通过
TI04-022-0009 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 集成测试 | 添加目标物 | 添加目标物-完成添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.进入分割编辑页； | 1.对二维图像进行编辑，在病灶区域输入病灶位置； 2.点击【完成】按钮 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物并提示“病灶保存成功”。 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物并提示“病灶保存成功”。 | 已通过
TI04-022-0010 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 集成测试 | 添加目标物 | 添加目标物-完成添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.进入分割编辑页； | 1.对二维图像进行编辑，在病灶区域输入病灶位置； 2.点击【完成】按钮； 3.点击【确定】 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物退出分割页面并提示“病灶添加成功”； 4.成功取消上面提示的显示。 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物退出分割页面并提示“病灶添加成功”； 4.成功取消上面提示的显示。 | 已通过
TI04-022-0011 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 集成测试 | 添加目标物 | 添加目标物三维视图显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.完成目标物的添加操作 | 1.查看三维视图 | 添加的目标物成功在三维视图窗口展示重建结果 | 添加的目标物成功在三维视图窗口展示重建结果 | 已通过
TI04-022-0012 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 集成测试 | 添加目标物 | 添加目标物，目标物列表显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.完成目标物的添加操作 | 1.查看目标物列表 | 添加的目标物成功在目标物列表 | 添加的目标物成功在目标物列表 | 已通过
TI04-022-0013 | SRS-RCN304-022 | 功能测试 | 集成测试 | 添加目标物 | 添加目标物，时间线显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.完成目标物的添加操作 | 1.点击【返回】按钮，查看时间线； | 成功返回患者列表页面，时间线处成功显示新增的目标物 | 成功返回患者列表页面，时间线处成功显示新增的目标物 | 已通过
TI04-023-0001 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； | 1.点击【编辑】按钮； | 1. 成功进入分割编辑页面； 2.包含完成、取消、套索、智能添加、一键生成、橡皮擦工具。 | 1. 成功进入分割编辑页面； 2.包含完成、取消、套索、智能添加、一键生成、橡皮擦工具。 | 已通过
TI04-023-0002 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.点击【画笔】/【套索】按钮； 2.在二维图像上对目标物区域长按鼠标左键； 3.松开鼠标 4.查看二维图像绘制区域 | 1.成功选取目标物，所选区域显示黄色 软件增加目标物编辑功能，支持对遗漏的目标物进行添加 | 1.成功选取目标物，所选区域显示黄色 软件增加目标物编辑功能，支持对遗漏的目标物进行添加 | 已通过
TI04-023-0003 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.点击【智能添加】/【一键生成】按钮； 2.在二维图像上对目标物区域点击鼠标左键，长按； 3.松开鼠标； | 1.鼠标变成一个光标箭头+一个小红点； 2.成功选取目标物； 软件增加目标物编辑功能，支持对遗漏的目标物进行添加 | 1.鼠标变成一个光标箭头+一个小红点； 2.成功选取目标物； 软件增加目标物编辑功能，支持对遗漏的目标物进行添加 | 已通过
TI04-023-0004 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-橡皮擦功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.鼠标悬浮在【画笔】按钮； 2.在下拉选项中点击【橡皮擦】按钮； 3.在二维图像上需要擦掉的区域长按鼠标左键； 4.松开鼠标。 | 1.成功选择【橡皮擦】工具； 2.成功擦除所选区域 | 1.成功选择【橡皮擦】工具； 2.成功擦除所选区域 | 已通过
TI04-023-0005 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-Redo功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【上一步】按钮； 3.再点击【下一步】按钮 | 1.成功回到编辑之前的图像； 2.成功回到编辑后的图像 | 1.成功回到编辑之前的图像； 2.成功回到编辑后的图像 | 已通过
TI04-023-0006 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-恢复功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【还原】按钮 | 撤销所有操作，成功回到未编辑的图像 | 撤销所有操作，成功回到未编辑的图像 | 已通过
TI04-023-0007 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-取消添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行编辑； 2.点击【取消】按钮 | 1.取消对图像的编辑操作； 2.退出分割编辑页， | 1.取消对图像的编辑操作； 2.退出分割编辑页， | 已通过
TI04-023-0008 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-完成添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行编辑，在病灶区域输入病灶位置； 2.点击【完成】按钮 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物并提示“病灶保存成功”。 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物并提示“病灶保存成功”。 | 已通过
TI04-023-0009 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物-完成添加功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.对二维图像进行编辑，在病灶区域输入病灶位置； 2.点击【完成】按钮； 3.点击【确定】 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物退出分割页面并提示“病灶保存成功”； 4.成功取消上面提示的显示。 | 1.退出分割编辑页； 2.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 3.二维图像显示添加的目标物退出分割页面并提示“病灶保存成功”； 4.成功取消上面提示的显示。 | 已通过
TI04-023-0010 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物三维视图显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.查看三维视图 | 添加的目标物成功在三维视图窗口展示重建结果 | 添加的目标物成功在三维视图窗口展示重建结果 | 已通过
TI04-023-0011 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物，目标物列表显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.查看目标物列表 | 添加的目标物成功在目标物列表 | 添加的目标物成功在目标物列表 | 已通过
TI04-023-0012 | SRS-RCN304-023 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑目标物 | 编辑目标物，时间线显示校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.成功进入分割编辑页面； | 1.点击【返回】按钮，查看时间线； | 成功返回患者列表页面，时间线处成功显示新增的目标物 | 成功返回患者列表页面，时间线处成功显示新增的目标物 | 已通过
TI04-024-0001 | SRS-RCN304-024 | 功能测试 | 集成测试 | 删除目标物 | 删除目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； | 1.选中目标物，点击【删除】按钮； 2.点击【确定】按钮； | 1.成功提示“确定要删除该病灶吗？”； 2.成功删掉选中的病灶并提示“删除病灶成功”。 删除后无法恢复 2. 仅对选中的目标物生效 | 1.成功提示“确定要删除该病灶吗？”； 2.成功删掉选中的病灶并提示“删除病灶成功”。 删除后无法恢复 2. 仅对选中的目标物生效 | 已通过
TI04-024-0002 | SRS-RCN304-024 | 功能测试 | 集成测试 | 删除目标物 | 删除目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； | 1.选中目标物，点击【删除】按钮； 2.点击【确定】按钮； 3.回到患者列表页面查看。 | 1.成功提示“确定要删除该病灶吗？”； 2.成功删掉选中的病灶并提示“删除病灶成功”。3.时间线处成功删除该病灶。 This可换成{n} | 1.成功提示“确定要删除该病灶吗？”； 2.成功删掉选中的病灶并提示“删除病灶成功”。3.时间线处成功删除该病灶。 This可换成{n} | 已通过
TI04-024-0003 | SRS-RCN304-024 | 功能测试 | 集成测试 | 删除目标物 | 删除目标物功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2进入Viewer页面； 3.病灶列表有目标物； 4.并已经配置了靶病灶； | 1.选中目标物，点击【删除】按钮； 2.点击【确定】按钮； | 1.无法删除该病灶，系统弹出“目标病灶时间线包含靶病灶,不允许删除”； 2.成功取消提示显示。 | 1.无法删除该病灶，系统弹出“目标病灶时间线包含靶病灶,不允许删除”； 2.成功取消提示显示。 | 已通过
TI04-025-0001 | SRS-RCN304-025 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑配对 | 编辑配对功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.单击两个以上病灶，点击【阅片】按钮，对比Viewer 页面； | 1.点击【编辑配对】按钮； 2.勾选前片/后片，点击【确定】按钮； | 1.成功显示“请选择源病灶进行配对”提示（ 前片、后片）； 2.右上提示“请在配对病灶列表中选择要配对的病灶 更改/取消勾选将覆盖原有配对关系 点击右侧确定按钮保存”； 【确定】后，配对成功。 3.配对方向必须明确：以前片或以后片为基础 配对不能清除，只能删除病灶后，删除的病灶不会去配对 | 1.成功显示“请选择源病灶进行配对”提示（ 前片、后片）； 2.右上提示“请在配对病灶列表中选择要配对的病灶 更改/取消勾选将覆盖原有配对关系 点击右侧确定按钮保存”； 【确定】后，配对成功。 3.配对方向必须明确：以前片或以后片为基础 配对不能清除，只能删除病灶后，删除的病灶不会去配对 | 已通过
TI04-025-0002 | SRS-RCN304-025 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑配对 | 编辑配对功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.单击两个以上病灶，点击【阅片】按钮，对比Viewer 页面； | 1.点击【编辑配对】按钮； 2.点击【取消】按钮； | 1.成功显示“请选择源病灶进行配对”提示（ 前片、后片）； 2.取消编辑配对； | 1.成功显示“请选择源病灶进行配对”提示（ 前片、后片）； 2.取消编辑配对； | 已通过
TI04-025-0003 | SRS-RCN304-025 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑配对 | 编辑配对功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.单击两个以上病灶，点击【阅片】按钮，对比Viewer页面； 3.点击【编辑配对】按钮； 4.点击【确定】按钮； | 勾选想要配对的病灶，点击【确定】按钮； | 1.成功编辑配置； 系统在目标片上列出最多3个可选配对病灶，默认选中当前配对项 | 1.成功编辑配置； 系统在目标片上列出最多3个可选配对病灶，默认选中当前配对项 | 已通过
TI04-025-0004 | SRS-RCN304-025 | 功能测试 | 集成测试 | 编辑配对 | 编辑配对功能的校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.单击两个以上病灶，点击【阅片】按钮，对比Viewer页面； 3.点击【编辑配对】按钮； 4.点击【确定】按钮； | 点击【取消】按钮； | 1.取消编辑配对； | 1.取消编辑配对； | 已通过
TI05-001-0001 | SRS-RCN305-001 | 功能测试 | 集成测试 | 报告生成 | 报告生成校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； 3.点击【生成报告】。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功生成报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 3.成功在时间线中添加蓝色报告节点。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功生成报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 3.成功在时间线中添加蓝色报告节点。 | 已通过
TI05-001-0002 | SRS-RCN305-001 | 功能测试 | 集成测试 | 报告生成 | 报告生成校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； 3.点击【生成报告】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功生成报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 3.成功生成pdf格式的图文报告。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.成功生成报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 3.成功生成pdf格式的图文报告。 | 已通过
TI05-001-0003 | SRS-RCN305-001 | 功能测试 | 集成测试 | 报告生成 | 报告生成校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部 CT、腹部 CT和随访 1下的胸部 CT、腹部 CT； | 1. 点击【报告】按钮； 2. 点击【继续】按钮； 3.点击【取消】按钮； | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.生成报告页面消失。 | 1.成功显示提示“您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2.生成报告页面消失。 | 已通过
TI05-002-0001 | SRS-RCN305-002 | 功能测试 | 集成测试 | 报告查看 | 报告查看校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经生成了报告并成功在时间线中添加蓝色报告节点 | 1. 用户点击时间线蓝色报告节点； 2.点击【查看】按钮； | 1.成功显示提示“操作当前报告”； 2.成功跳转新窗口，显示pdf格式的报告； | 1.成功显示提示“操作当前报告”； 2.成功跳转新窗口，显示pdf格式的报告； | 已通过
TI05-002-0002 | SRS-RCN305-002 | 功能测试 | 集成测试 | 报告查看 | 报告查看校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经生成了报告并成功在时间线中添加蓝色报告节点； 3. 用户点击时间线蓝色报告节点； 4.点击【查看】按钮； | 1. 查看下报告内容； | 1.展示包含截图与病灶信息的完整报告内容； | 1.展示包含截图与病灶信息的完整报告内容； | 已通过
TI05-003-0001 | SRS-RCN305-003 | 功能测试 | 集成测试 | 报告导出 | 报告导出校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经生成了报告并成功在时间线中添加蓝色报告节点； 3. 用户点击时间线蓝色报告节点； 4.点击【查看】按钮； | 1. 查看下报告内容； 2.点击浏览器自带的下载按钮。 | 1.展示包含截图与病灶信息的完整报告内容； 2.报告成功保存在用户选择的本地路径。 | 1.展示包含截图与病灶信息的完整报告内容； 2.报告成功保存在用户选择的本地路径。 | 已通过
TI05-004-0001 | SRS-RCN305-004 | 功能测试 | 集成测试 | 报告删除 | 报告删除功能校验 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通用户登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经生成了报告并成功在时间线中添加蓝色报告节点； 3. 用户点击时间线蓝色报告节点； | 1. 点击【删除】按钮，弹出提示； 2.点击【确定】按钮。 | 1.弹出提示:“确定要删除报告吗？”； 2.报告删除成功，时间线蓝色报告节点消失。 | 1.弹出提示:“确定要删除报告吗？”； 2.报告删除成功，时间线蓝色报告节点消失。 | 已通过