# 现场测试规程

| 编制科室 | 产品开发部 | 文件版本 | A0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 |  | 日 期 |  |
| 审核人 |  | 日 期 |  |
| 批准人 |  | 日 期 |  |
| 生效日期 |  |  |  |

文件修订记录

| 修改日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第一章 引言

编写目的

为了明确“肿瘤CT图像随访与评估软件”在用户现场的软件测试需求，撰写本软件测试文档。

范围

产品名称：肿瘤CT图像随访与评估软件

完整版本：2.0.0.0

该测试覆盖了肿瘤CT图像随访与评估软件全部功能测试。

参考文献

《需求规格说明》、《用户说明书》、《安装维护手册》

测试项

“肿瘤CT图像随访与评估软件” 的所有项在客户现场应予测试。

运行环境

软件为B/S架构。

### 1）服务器硬件环境配置见表1

表1 服务器硬件配置要求

| 配置 | 要求 |
| --- | --- |
| CPU | 主频：至少为2GHz 核心数：10核及以上 指令集：x86指令集 |
| 内存 | 容量至少为64G |
| GPU | 厂商：英伟达 显存：至少8GB FP16计算性能：14TFLOPS |
| 硬盘 | 系统盘：至少为500GB 存储盘：至少为3TB |
| 网卡 | 千兆PCI-E网卡（支持Linux系统） |

### 2）服务器软件环境配置

表2. 服务器软件配置要求

| 配置 | 操作系统 | CUDA |
| --- | --- | --- |
| 要求 | Ubuntu 24.04LTS（64位） | 12.6 |

### 3）用户端配置

表3 用户端配置要求

| 配置 | 要求 |
| --- | --- |
| CPU | 英特尔酷睿 i5及以上 |
| 内存 | 至少16GB |
| 显示器分辨率 | 1920*1080 |
| 操作系统 | Windows 10 专业版（64位）及兼容版本 |
| 浏览器 | Chrome 96.0及兼容版本 |

### 4）服务器及用户端网络条件

表4 网络要求

| 配置 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 网络类型 | 局域网 | 广域网 |
| 带宽 | 100Mbps及以上 | 1000Mbps及以上 |

第二章 功能测试用例

安装包

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 安装包解密验证 |  |
| 功能描述 | 验证用户是否能正常解压安装包 |  |
| 系统设置 | 无 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| - 右击安装包选择 Extract Here ; - 安装包按照选定路径进行解压; - 输入解压正确密码，解压安装包； 4.查看是否解压成功，并查看安装包所包含的文件。 |  | 解压成功，安装包所包含的文件正常； 包含安装文件和卸载文件。 |

| 序号 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 安装包安装 |  |
| 功能描述 | 验证用户是否能正常安装安装包 |  |
| 系统设置 | 无 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| - Ctrl+Alt+T 打开一Terminal； - 进入生成序列码脚本目录； - 执行bash get_message.sh命令，生成Infervision.asc文件； - 将Infervision.asc发送至推想人员； - Infervision.asc放置与get_CODE.sh在同一目录下,执行生成序列码脚本，生成序列码，在返回给测试人员。 |  | 执行获取脚本成功，成功返还回序列号。 |

| 序号 | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 安装包安装 |  |
| 功能描述 | 验证用户是否能正常安装安装包 |  |
| 系统设置 | 无 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.Ctrl+Alt+T 打开一Terminal； 2.进入安装包解压后的文件夹； 3.执行脚本：bash setoffline.sh 4.输入对应的被授权的序列码，回车操作； 5.提示输入序列码后，会自动生成机器编码，将该机器复制后发送至推想人员，推想人员进行授权 6.输入当前普通医生的普通医生密码； 7.确认服务器是否有GPU； 8.选择软件安装路径，点击【Enter】按键进行自动安装； 9.环境依赖及服务安装完后，等待安装结果。 |  | 安装完成， 环境依赖及服务安装完后，将有ALL Complete 提示。 |

| 序号 | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 安装包卸载 |  |
| 功能描述 | 验证用户是否能正常卸载产品 |  |
| 系统设置 | 无 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.Ctrl+Alt+T 打开一个Terminal； 2.进入解压后的文件夹； 3.执行卸载脚本 bash uninstall.sh； 4. 输入Y(接受卸载)或n(取消卸载)； 5.输入当前用户的用户密码，【Enter】按键进行自动卸载； 6.观察卸载过程； 7.安装包卸载执行完成后，重启机器； 8.观察服务卸载状态。 |  | 执行卸载完成； 卸载成功。 |

登录

用户登录

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 超级管理员/普通医生登录 |  |
| 功能描述 | 验证用户名/密码正确是否正常登录该软件 |  |
| 系统设置 | 无 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1. 输入登录地址； 2. 进入登录页面，输入超级管理员/管理员/科室主任/普通医生正确的用户账号和密码； 3. 点击【登录】按钮； |  | 1.登录成功，弹出提示信息“登录成功，正在加载…”； 2.超级管理员、管理员，科室主任和普通医生都将分别跳转至相应的病人列表页； 用户分层设计，包含超级管理员、管理员，科室主任和普通医生 |

| 序号 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 管理员，科室主任和普通医生登录 |  |
| 功能描述 | 验证管理员，科室主任和普通医生用正确的用户名和密码，首次登录，是否可以修改密码 |  |
| 系统设置 | 无 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1. 输入登录地址； 2. 进入登录页面，输入普通医生正确的用户账号和密码； 3. 点击【登录】按钮； 4.输入原密码、新密码、确认密码，点击【确定】按钮； |  | 1.首次登录，成功跳转至修改密码页面并提示“请修改密码后登录”； 2.登录成功，管理员，科室主任和普通医生都将分别跳转至相应的患者列表页; |

关于

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 关于 |  |
| 功能描述 | 验证【关于】是否能查看软件的版本号 |  |
| 系统设置 | 超级管理员已登录 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.点击登录按钮，弹出功能菜单； 2.点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； |  | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； |

| 序号 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 关于 |  |
| 功能描述 | 验证【关于】是否能查看软件的版本号 |  |
| 系统设置 | 管理员已登录 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.鼠标悬浮账号处，弹出功能菜单； 2.点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； |  | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； |

| 序号 | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 关于 |  |
| 功能描述 | 验证【关于】是否能查看软件的版本号 |  |
| 系统设置 | 科室主任已登录 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.鼠标悬浮账号处，弹出功能菜单； 2.点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； |  | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； |

| 序号 | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 关于 |  |
| 功能描述 | 验证【关于】是否能查看软件的版本号 |  |
| 系统设置 | 普通医生已登录 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2.点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； |  | 1.关于弹窗成功展示 2.弹窗成功展示以下信息： 产品名称、产品型号、完整版本、发布版本、UDI； |

| 序号 | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 关于 |  |
| 功能描述 | 验证“关于”弹窗上的关闭按钮功能是否正常 |  |
| 系统设置 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生已登录 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.点击登录的账号按钮，弹出功能菜单； 2.点击【关于】按钮，弹出产品基本信息提示框； 3.点击X关闭按钮关闭弹窗。 |  | 成功关闭弹窗。 |

修改密码

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 管理员/科室主任/普通医生首次登录修改密码 |  |
| 功能描述 | 验证管理员/科室主任/普通医生首次登录是否自动跳转到修改密码页面 |  |
| 系统设置 | 无 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.查看登录修改密码页面。 2.输入8～20位必须包含字母、数字、特殊字符的组合，输入原密码、新密码和新密码相同的确认密码； 3.点击【确认】按钮； |  | 1.成功显示修改密码弹窗并提示“请修改密码后登录” 2.弹出提示“修改成功，请重新登录...”； 3.成功进入到检查患者列表页； 4.数据库内，密码加密存储，不做明文展示。 |

| 序号 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生密码修改 |  |
| 功能描述 | 验证超级管理员/管理员/科室主任/普通医生是否能修改密码 |  |
| 系统设置 | 无 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.点击登录的用户名按钮，弹出功能菜单； 2.点击【修改密码】按钮，进入修改密码页面； 3.输入正确的原密码； 输入新密码； 输入确认新密码； 4.点击【提交】按钮； |  | 1.密码修改成功，弹出提示信息“修改成功，正在跳转”并退回到到首页；。 |

退出登录

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 退出登录 |  |
| 功能描述 | 验证退出功能是否正常使用 |  |
| 系统设置 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生已登录 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.登录成功后，进入病人列表页面； 2.点击登录的用户名按钮，弹出功能菜单； 3.点击【退出登录】按钮，退出账户； |  | 成功退出账户，并且跳转到登录页面。 |

系统管理

用户管理

用户列表

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 用户列表 |  |
| 功能描述 | 验证用户列表是否正常展示。 |  |
| 系统设置 | 超级管理员/管理员/科室主任已登录 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.输入正确的账号，正确密码； 2.点击【登录】按钮： 3.点击【系统管理】，点击【用户管理】； |  | 1.登录成功，弹出提示信息“登录成功，正在加载…”； 2.自动跳转到“患者列表”页； 3.成功显示用户列表，用户列表中显示所有机构的用户的信息，包括用户姓名、账号、所属科室、 权限组,、创建时间、最近登录时间、 操作； 4.超级管理员/管理员/科室主任可以对机构的用户进行管理。主要包含【重置密码】、【编辑】、【删除】； 5.数据库内，密码加密存储，不做明文展示； |

| 序号 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 用户列表 |  |
| 功能描述 | 验证登录后，搜索验证。 |  |
| 系统设置 | 超级管理员/管理员/科室主任已登录 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.输入正确的账号，正确密码； 2.点击【登录】按钮： 3.点击系统管理，点击【用户管理】标签，输入框中输入账号/姓名/权限组。 |  | 1.登录成功，弹出提示信息“登录成功，正在加载...”； 2.自动跳转到“患者列表”页； 3.成功进入用户列表； 4.超级管理员/管理员/科室主任可以对机构的用户进行管理。主要包含【重置密码】、【编辑】、【删除】； 5.用户列表中显示所查找的用户； 6.数据库内，密码加密存储，不做明文展示； |

新增用户

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 新增用户 |  |
| 功能描述 | 添加用户，是否成功校验。 |  |
| 系统设置 | 超级管理员/管理员/科室主任已登录 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.用例列表页面点击【新增用户】按钮，弹出弹框； 2.输入正确的“用户姓名”、“账号”、“密码”、“确认密码”，选择“系统角色”、“所属科室”； 3.点击【提交】按钮； |  | 1.用户新建成功，弹框关闭； 2.弹出提示“新增成功”； |

| 序号 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 新增用户 |  |
| 功能描述 | 添加用户，取消新增，是否成功校验。 |  |
| 系统设置 | 超级管理员/管理员/科室主任已登录 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.用例列表页面点击【新增用户】按钮，弹出弹框； 2.输入正确的“用户姓名”、“账号”、“密码”、“确认密码”，选择“系统角色”、“所属科室”； 3.点击【取消】按钮； |  | 点击【取消】按钮，弹框消失，新建用户操作被取消。 |

重置密码

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 重置密码 |  |
| 功能描述 | 验证重置密码是否能成功。 |  |
| 系统设置 | 超级管理员/管理员/科室主任已登录 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.用例列表页面，点击账号后面的【重置密码】 按钮，弹出弹框，输入New 密码、确认 密码； 2.点击弹框中【提交】按钮； |  | 1.重置成功，弹框消失； 2.页面弹出提示“密码重置成功” 3s后消失； 3.用原密码登录重置的账号失败； |

| 序号 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 重置密码 |  |
| 功能描述 | 验证重置密码是否能成功。 |  |
| 系统设置 | 超级管理员/管理员/科室主任已登录 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.用例列表页面，点击账号后面的【重置密码】 按钮，弹出弹框； 2.点击弹框中【取消】按钮； |  | 点击【取消】按钮返回列表页，重置取消 |

编辑用户

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 编辑用户 |  |
| 功能描述 | 验证编辑用户，是否成功 |  |
| 系统设置 | 超级管理员/管理员/科室主任已登录 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.点击目标用户的【编辑】； 2.修改用户姓名； 3.调整系统角色角色； 4.选择新科室； 5.点击【提交】按钮； |  | 1.弹出"编辑成功"提示； 2.用户列表实时更新新信息； |

| 序号 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 编辑用户 |  |
| 功能描述 | 验证编辑用户，是否成功 |  |
| 系统设置 | 超级管理员/管理员/科室主任已登录； 使用超级管理员/管理员/科室主任编辑用户； 已打开编辑对话框； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.修改任意字段； 2.点击【取消】按钮/【X】按钮； |  | 取消编辑用户操作，取消编辑弹窗显示； |

删除用户

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 删除用户 |  |
| 功能描述 | 验证删除用户校验 |  |
| 系统设置 | 超级管理员/管理员/科室主任已登录 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.用户列表页，点击账号后面的【删除】按钮，弹出弹框； 2.查看弹框中显示文案； 3.点击弹框中【取消】/【X】按钮； |  | 1.点击用户列表中“删除”按钮，进行弹框确认提示：“删除用户不可恢复，确定删除该用户？”； 2.点击【取消】/【X】按钮返回列表页，删除取消。 |

| 序号 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 删除用户 |  |
| 功能描述 | 验证删除用户校验 |  |
| 系统设置 | 超级管理员/管理员/科室主任已登录 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.用户列表页，点击账号后面的【删除】按钮，弹出弹框； 2.查看弹框中显示文案； 3.点击弹框中【确定】按钮； |  | 1.点击用户列表中“删除”按钮，进行弹框确认提示：“删除用户不可恢复，确定删除该用户？”； 2.删除成功，弹框消失； 3.页面弹出提示“删除成功”3s后消失，刷新用户列表页； 4.登录删除的账号失败；。 |

科室管理

科室列表

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 科室列表 |  |
| 功能描述 | 验证科室列表功能 |  |
| 系统设置 | 超级管理员/管理员已登录 登录成功后，进入病人列表页面 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.查看左侧导航栏； 2.点击【科室管理】； 3.输入存在的科室名称； 4.直接查看列表； 5.不输入搜索条件； 6.直接查看列表。 |  | 1.成功显示搜索的数据； 2.包含科室名称/账号数量/解决方案/操作； 3.显示所有科室数据 4.包含科室名称/账号数量/解决方案/操作。 |

新增科室

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 新增科室 |  |
| 功能描述 | 验证新增科室功能 |  |
| 系统设置 | 超级管理员/管理员新增科室已登录 已进入科室列表页面 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.点击【新增科室】按钮； 2.输入科室名称、选择解决方案； 3.点击【提交】按钮； |  | 1.成功添加该科室并弹出"新增成功"提示； |

| 序号 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 新增科室 |  |
| 功能描述 | 验证新增科室功能 |  |
| 系统设置 | 超级管理员/管理员新增科室已登录 已进入科室列表页面 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.点击【新增科室】按钮； 2.输入科室名称、选择解决方案； 3.点击【取消】/【X】按钮； |  | 对话框关闭，科室列表无变化； |

编辑科室

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 编辑科室 |  |
| 功能描述 | 验证编辑科室功能 |  |
| 系统设置 | 超级管理员/管理员已登录 已进入科室列表页面 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.点击【编辑】按钮； 2.编辑科室名称、解决方案； 3.点击【提交】按钮； |  | 1.弹出"编辑成功"提示； 2.科室列表实时更新新信息； |

| 序号 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 编辑科室 |  |
| 功能描述 | 验证编辑科室功能 |  |
| 系统设置 | 超级管理员/管理员已登录 已进入科室列表页面 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.点击【编辑】按钮； 2.编辑科室名称、解决方案； 3.点击【取消】/【X】按钮； |  | 1.对话框关闭，科室列表无变化； |

删除科室

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 删除科室 |  |
| 功能描述 | 验证删除科室功能 |  |
| 系统设置 | 超级管理员/管理员已登录 已进入科室列表页面 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| - 在手动增加的科室，点击【删除】按钮； - 查看弹框中显示文案； - 点击【确定】按钮。 |  | - 科室下无账号信息，弹框确认提示：“删除科室不可恢复，确定删除该科室？” 成功删掉该科室并提示“删除成功”。 - 科室下有账号信息，弹框确认提示：“该科室下有用户绑定，请先删除用户再删除科室” 对话框关闭，科室列表无变化； |

| 序号 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 删除科室 |  |
| 功能描述 | 验证删除科室功能 |  |
| 系统设置 | 超级管理员/管理员已登录 已进入科室列表页面 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1. 在手动增加的科室，点击【删除】按钮； 2.点击【X】按钮； |  | 撤销删除，保持原始科室信息不变。 |

数据上传

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 数据上传 |  |
| 功能描述 | 数据上传-上传数据校验。 |  |
| 系统设置 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生已登录 进入病人列表页面 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.用户成功点击数据上传； 2.点击【上传文件】按钮； 3.上传一个不超过2G的zip包格式的DICOM3.0的文件。 4.点击【取消】/【X】按钮 |  | 1.显示列表，列表信息有：文件名、上传进度、状态、上传时间、操作； 2.右上角显示【上传文件】按钮； 3.成功显示上传弹窗 “点击或拖拽文件到此区域上传” “支持zip格式的压缩包，文件大小不超过2GB” - 上传成功并提示“上传成功”。 - 撤销数据上传操作，保持原始信息不变。 |

时间线

搜索与筛选

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | - 精准搜索 |  |
| 功能描述 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-病人列表-搜索功能校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功后，进入病人列表页面； 2.病人列表有数据； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.点击搜索按钮，查看输入框内显示内容； 2.点击搜索按钮，输入存在的患者姓名/病例号； 3.使用检查日期进行搜索病例； 4.在左选择框点击展开日期控件，选择此日期，右选择框选择结束日期； |  | 1.输入框内显示患者姓名, 病例号； 2.成功显示搜索的数据； 3.查询到某一日期区间的数据； 4.开始结束日期控件展示正常，可正常选择，格式显示正确； 软件提供日期的搜索格式控件； |

病人时间线

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 病人时间线 |  |
| 功能描述 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-病人时间线校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功后，进入病人列表页面； 2.病人列表有数据； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.选择目标患者； 2.等待时间线加载完成。 |  | 1.显示该患者所有历史检查影像记录； 2.按时间正序排列； 3.包含不同部位标记（如腹部CT、胸部CT）。 |

病灶时间线

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 病灶时间线 |  |
| 功能描述 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-病灶时间线校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.已有病灶（大于等于35个病灶）； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.查看页面顶部导航区； 2.点击对应类型标签页； 3.点击切换类型标签页； 4.勾选两个时间点复选框； 5.点击【阅片】按钮； 6.勾选单个时间点； 7.点击【阅片】按钮； 8.点击对应类型标签页； |  | 1.系统基于病灶类型动态生成病灶类型页； 2.显示目标类型35个最新病灶； 3.时间线内容即时切换； 4.仅显示当前类型的病灶数据；【阅片】按钮高亮显示 5.跳转阅片界面；进入病灶详情对比页 6.只可选择3D 阅片，进入单一病灶详情展示页面 7.支持同步操作； 8.按钮高亮； 9.显示横向滚动，可滚动查看，默认显示最右侧时间点。 |

趋势图

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 趋势图 |  |
| 功能描述 | 验证趋势图功能 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.当前标签页有大于2个时间点； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1. 数据点两个及以上：查看患者详情页面左侧； 2.鼠标悬停任意数据点； 3.（1）查看图例区域； （2）点击筛选图例 4. 数据点不足两个：查看患者详情页面左侧； 5.查看趋势图； 6.检查横坐标间距。 |  | 1.左侧自动加载趋势图； 2.显示长径/短径/体积三条曲线； 3.横轴按实际日期排序；纵轴按百分比排序 4.局部区域放大； 5.显示该时间点精确数值（如：长径、短径、体积）； 6.三条曲线颜色/线型显著不同； 7.（1）图例标注"长径"、"短径"、"体积"。 （2）被筛选项的图例图标置灰，趋势图不显示对应曲线 8.趋势图区域留白； 9.长/短径/体积曲线正常显示。 10.日期间隔按实际天数比例显示。 |

事件时间线

新增事件

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 新增事件 |  |
| 功能描述 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增事件校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.点击【新增事件】按钮； 2.选择事件类型、事件日期、基线下的胸部CT、腹部CT 3.点击【保存】按钮； 4.点击【新增事件】按钮； 5.选择事件类型、事件日期、基线下的胸部CT、腹部CT 6.点击【选择靶病灶】按钮； 7.点击【继续】按钮； 8.点击【返回】按钮； 9.点击【新增事件】 10.选择事件类型、选择的事件日期、基线下的胸部CT、腹部CT 11.点击【生成报告】按钮； 12.点击【继续】按钮； 13.（1）点击【取消】按钮； （2）点击【生成报告】按钮； 14.点击【取消】按钮； 15.点击【新增事件】，选择之前有过的事件类型、选择的事件日期、基线下的胸部CT、腹部CT，点击【保存】按钮； |  | 1. 时间线新增事件卡片，其余页面区域置灰； 2.随访1下的胸部CT、腹部CT和描述选填 3．新增事件成功，成功显示新增事件的图标 4. 时间线新增事件卡片； 5.随访1下的胸部CT、腹部CT和描述选填 6.成功显示提示“提示 您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 7.成功跳转至阅片页面。保存新增事件，成功在时间线中添加紫色事件节点； 8.阅片页面消失，返回新增事件卡片页面 9. 时间线新增事件卡片，其余页面区域置灰；； 10.随访1下的胸部CT、腹部CT和描述选填 11.成功显示提示“提示 您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 12. 成功显示生成报告，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 13. （1）生成报告页面消失，返回新增事件卡片页面 （2）系统提示“生成报告中...”3s后成功生成pdf格式的生成报告。成功在时间线中添加蓝色报告节点； 14.新建事件弹窗页面消失，返回患者详情页面，原页面信息不变 15.提示“创建失败 患者已存在同类型，同日期的事件”。 |

编辑事件

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 编辑事件 |  |
| 功能描述 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-编辑事件校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| - 鼠标点击事件时间线的事件项 - 点击【编辑】按钮； 3.对事件类型、事件日期，基线下的胸部CT、腹部CT和随访1下的胸部CT、腹部CT、描述进行编辑； 4.点击【保存】按钮； 5.点击【选择靶病灶】按钮； 6. 点击【返回】按钮； 7.点击【生成报告】按钮； 8.点击【生成报告】按钮； 9.点击【取消】按钮； |  | 1.成功显示提示“操作当前事件”和编辑和删除按钮； 2.成功显示“编辑事件”弹窗； 3.成功编辑信息；基线下的胸部CT、腹部CT、随访1下的胸部CT、腹部CT和描述选填 4.成功显示编辑后的信息；成功跳转至【患者详情】页面 5.成功跳转至阅片页面。 6. 阅片页面消失，返回“编辑事件”弹窗页面 7.成功显示生成报告页面，事件一旦生成报告，所有关联字段不可修改； 8. 系统提示“生成报告中...”3s后成功生成pdf格式的生成报告。 9.生成报告页面消失。返回编辑事件卡片页面 |

删除事件

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 删除事件 |  |
| 功能描述 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-删除事件校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.鼠标点击事件时间线的事件项； 2.点击【删除】按钮； 3.点击【确认】按钮； 4.点击【取消】按钮。 |  | 1. 成功显示提示“操作当前事件”和编辑和删除按钮； 2.成功显示 “确认删除”的提示信息：“确定要删除事件吗？ ”； 3.系统提示“删除成功”，成功删除该事件。患者详情页面事件图标消失 4.成功取消删除该事件回到患者详情页面。页面原信息不变 |

查看报告

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 查看报告 |  |
| 功能描述 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-查看报告校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.生成生成报告报告。 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.鼠标点击报告按钮； 2.点击【阅片】按钮。 3.查看下报告内容； |  | 1.成功显示“操作当前报告”、【查看】和【删除】按钮； 2.成功查看pdf格式的报告。 3.展示包含截图与病灶信息的完整报告内容； |

选择目标病灶

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 选择目标病灶 |  |
| 功能描述 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-选择目标病灶校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部CT、腹部CT； 4.点击【选择靶病灶】按钮，成功进入3D 阅片页面； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.查看页面显示内容； 2.勾选5个病灶前的复选框； 3.再勾选第6个病灶前的复选框，查看页面显示内容； 4.鼠标点击病灶； 5.点击【返回】按钮。 |  | 1.显示系统默认加载的靶病灶； 2.病灶列表显示病灶，是只读模式，不可修改该病灶的内容； 3.勾选第6个病灶钱的复选框，勾选不上并提示“目标病灶总数大于5个，设置失败”； 4.该病灶高亮，VR视窗显示该病灶VR； 5.保存选中靶病灶并返回编辑事件界面。 |

新增病灶

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 新增病灶 |  |
| 功能描述 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-新增病灶校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.该病灶存在胸部病灶，没有腹部病灶； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.查看显示标签。 2.查看显示按钮。 3.点击新增胸部病灶/新增腹部病灶按钮； 4.点击新增胸部病灶按钮； 5.点击下拉列表的一条检查； 6.点击新增腹部病灶按钮； 7.点击下拉列表的一条检查； 8.新增病灶成功后，点击【返回】按钮； |  | 1.只扫描胸部：只显示胸部标签，不显示腹部标签； 胸腹连扫：既显示胸部标签，又显示腹部标签； 2.（1）胸部病灶已经存在数据：只显示新增腹部病灶按钮 （2）胸部病灶无数据：显示新增胸部病灶和新增腹部病灶按钮； 3.显示检查下拉列表，下拉列表中展示与当前病种部位相关的所有检查，格式为“检查日期 + 检查号”，例如：“2024-03-12 检查号123456”； 4.下拉列表若超出高度范围，启用滚动条。 5.成功进入3D 阅片 界面，显示肺部与胸腹连扫的检查”，可以进行新增病灶操作； 6.显示检查下拉列表，下拉列表中展示与当前病种部位相关的所有检查，格式为“检查日期 + 检查号”，例如：“2024-03-12 检查号123456” 7. 成功进入3D 阅片 界面，显示肺部与胸腹连扫的检查”，可以进行新增病灶操作； 8.回到患者详情页，系统自动刷新并显示新标记病灶，同时隐藏新增病灶按钮。 |

工作站

信息展示

DICOM图像展示

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | DICOM图像展示 |  |
| 功能描述 | DICOM图像展示校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 阅片 页面； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.查看图像展示区的DICOM图像 |  | 能看到图像展示区的DICOM图像，图像展示正常。 |

目标区域三维重建展示

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 目标区域三维重建结果图展示 |  |
| 功能描述 | 三维重建结果图展示校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 阅片 页面； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.查看图像展示区三维重建结果图。 |  | 1.能看到图像展示区展示三维重建结果图，三维重建展示正常。 |

病灶列表

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | - 病灶列表 |  |
| 功能描述 | 病灶列表校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 阅片 页面； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.查看病灶列表显示内容； 2.鼠标悬停关键层面、长短径、体积、位置、类型； 3.点击病灶，查看病灶列表和VR视图显示； |  | 1. 病灶列表以表格形式展示，包含以下字段：序号、 关键层面、长短径、 体积、 位置、类型； 若无病灶信息，不显示改病灶种类 2.显示关键层面、长短径、 体积、 位置、类型； 3.选中的病灶高亮，VR视图切换至该病灶的VR； |

控制台

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | - 控制台 |  |
| 功能描述 | 控制台功能校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 阅片 页面； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.查看右侧名为 “控制台” 的功能区域。 2.在ROI调整处勾选大单选项。 3.在ROI调整处勾选小单选项。 |  | 1. 显示"局部VR/3D MIP"标题 2. ROI调整有大/中/小三个选项，选项组默认选中中； 3. 3D渲染范围立即扩大，3D 阅片 中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； 4. 3D渲染范围立即变小，3D 阅片 中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； |

序列切换

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 序列切换 |  |
| 功能描述 | 序列展示信息校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.该患者数据为肝胆/泌尿且为多期象数据； 3.进入 阅片页面。 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.点击【Series】区域的下拉选择框； 2.查看序列列表的展示信息 3.鼠标左键点击选择序列 4.再次点击序列下拉框； |  | 1.弹出序列区域的下拉选择框； 2.显示该检查图像的所有序列，展示内容包括：检查日期、序列号、层厚、张数、期相； 3.鼠标左键点击选择，可切换不同的序列进行显示 4.序列列表收起； |

阅片

滚动

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 滚动 |  |
| 功能描述 | 验证滚动功能 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 阅片 页面; 3.点击【滚动】按钮； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.选择图像视区某处按住鼠标左键向上移动； 2.选择非图像视区的黑色区域某处，按住鼠标左键向上移动。 3.选择图像视区某部分，按住鼠标左键向下移动； 4.选择非图像视区的黑色区域某部分，按住鼠标左键向下移动。 5.选择图像视区某部分，向上滚动鼠标滑轮； 6.选择非图像视区的黑色区域某部分，向上滚动鼠标滑轮。 7.分别选择图像视区某部分，向下滚动鼠标滑轮； 8.选择非图像视区的黑色区域某部分，向下滚动鼠标 |  | 1.图像视区向后翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动； 2.图像视区向后翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动； 3.图像视区向前翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动； 4.图像视区向前翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动。 5. 图像视区向前翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动。 6.图像视区向前翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动。 7. 图像视区向后翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动。 8. 图像视区向后翻页，Img和Loc相关数据随之变动，且上侧光标长度也随之变动。 |

移动

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 移动 |  |
| 功能描述 | 验证移动功能 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 阅片 页面； 3.点击【移动】按钮； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.选择图像视区某部分； 2.按住左键在屏幕上移动； 3.选择非图像视区某部分； 4.按住左键在屏幕上移动。 |  | 1.图像图片随光标移动而移动； 2.图像图片随光标移动而移动。 |

缩放

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 缩放 |  |
| 功能描述 | 验证缩放功能 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 阅片 页面； 3.点击【缩放】按钮； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.将鼠标移至图像区； 2.按住鼠标左键，向下拖动图像 3.将鼠标移至图像区； 4.按住鼠标左键，向上拖动图像 |  | 1.DICOM图像呈放大状态，图像区域其他信息不变，位于图像展示区左下角缩放值跟随放缩比例值做出相对应的变化； 软件提供增加图像缩放功能 2. DICOM图像呈缩小状态，图像区域其他信息不变，位于图像展示区左下角缩放值跟随放缩比例值做出相对应的变化； 软件提供增加图像缩放功能 |

窗宽窗位

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 窗宽窗位 |  |
| 功能描述 | 验证窗宽窗位功能 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 阅片 页面； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.点击【窗宽窗位】按钮 2.长按鼠标左键，向上移动光标; 3. 向下移动光标; 4.向左移动光标; 5.向右移动光标； 6.鼠标悬停至【窗宽窗位】按钮； 7.按键盘数字1键; 8.按键盘数字2键; 9.按键盘数字3键; 10.按键盘数字4键; 11.按键盘数字5键; |  | 1.向上移动光标，窗宽值保持不变，窗位值增大； 2.向下移动光标，窗宽值保持不变，窗位值减小； 3.向左移动光标，窗位值不变，窗宽值减小； 4.向右移动光标，窗位值不变，窗宽值增大。 5.弹出下拉选项； 6.可支持快速选择纵隔窗、肺窗、骨窗、肝脾窗、脑组织窗 窗宽窗位的快捷设定区间由功能设置中调整，默认情况如下： 7.按数字1键，切换至纵隔窗【窗宽：400 窗位：40 】； 8.按数字2键，切换至肺窗【窗宽：1500 窗位：-600 】； 9.按数字3键，切换至骨窗【窗宽：2500 窗位：480 】； 10.按数字4键，切换至肝脾窗【窗宽：150 窗位：90 】； 11.按数字5键，切换至脑组织窗【窗宽：80 窗位：40】； |

显示轮廓

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 显示轮廓 |  |
| 功能描述 | 显示轮廓功能校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 阅片 页面； 3.默认显示轮廓。 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.点击【轮廓】按钮； 2.再次点击【轮廓】按钮； |  | 1.取消该功能的选中，病灶轮廓隐藏； 2.恢复至默认状态，显示病灶轮廓。 |

恢复设置

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 恢复设置 |  |
| 功能描述 | 操作滚动、缩放、窗宽窗位、任意移动图像、长度、角度、顺时针旋转、逆时针旋转后，【恢复设置】 功能校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 阅片 页面； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生进行【滚动】【缩放】【移动】【窗宽窗位】【长度测量】【角度测量】【顺时针】【逆时针】任意一个或多个操作后，点击【恢复设置】 。 |  | 成功撤销的所有操作，图像恢复至操作之前的状态。 |

任意点VOI

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 任意点VOI |  |
| 功能描述 | 任意点VOI功能使用校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 阅片 页面； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.点击工具栏【任意点VOI】按钮； 2.在ROI调整处勾选大单选项。 3.在ROI调整处勾选中单选项。 4.在ROI调整处勾选小单选项。 5.旋转VR。 6.再次点击工具栏【任意点VOI】按钮； |  | 1.在当前影像上，以该点为中心自动生成VOI区域； 2.系统自动计算对应前/后片的匹配点，并在其上生成对应VOI区域； 3.以VOI区域为基础，生成3D重建视图，提供病灶的空间结构展示。 4.3D渲染范围立即扩大，3D 阅片 中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； 5.3D渲染范围立即变小，3D 阅片 中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； 6.3D渲染范围立即变更小，3D 阅片 中的重建渲染区域实时更新，无需刷新页面； 7. 3D VR成功旋转角度； 8.成功退出VOI模式。 |

测量

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 测量 |  |
| 功能描述 | 验证测量功能 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 阅片 页面； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.点击【长度测量】按钮； 2.选中测量起点，单击鼠标左键； 3.光标移动到测量终点，单击鼠标左键，两点确定一条线； 4.将光标放置在起始点或者终止点，改变起始点或终点的位置； 5.选中测量起点，单击鼠标左键； 6. 鼠标悬浮在【长度测量】按钮； 7.在下拉选项中选择【角度测量】按钮； 6.光标移动到测量角，单击鼠标左键； 7.光标移动到测量终点，单击鼠标左键，三点确定一个角 8.将光标放置在起始点、中间点或者终止点，改变起始点、中间点或终点的位置； 9.鼠标悬浮在【长度测量】按钮； 10.在下拉选项中选择【CT点值】按钮； 11.在二维图像区域将光标悬浮移动到所需测量处； |  | 1.长度测量标记成功； 2.测量终点显示长度值； 3.长度测量精度到1位小数，单位为mm； 4.长度测量线段和数值颜色：黄色； 5.可以上下左右移动起始点或终止点； 6.长度测量线值会随着起始点和终点间距的大小而改变； 7.成功标记角度测量，在测量角处显示角度值； 8.选中【角度测量】后，工具栏【长度测量】按钮，变为【角度测量】 9.线段和数值颜色均为：黄色； 10.角度测量精度：保留1位小数，单位为度。 11.可以上下左右移动； 12.角度测量值会随着起始点和终点间距的大小而改变； 13.选中【CT点值】后，工具栏【长度测量】按钮，变为【CT点值】。 14.在图像右下角，成功显示所在位置的点值，点值测量精度为1； |

视图

MPR

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | MPR |  |
| 功能描述 | 三维重建-MPR功能校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 阅片 页面； 3.点击【视图】按钮； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.鼠标悬停至【MPR】按钮； 2.查看页面显示； |  | 1.显示视图类型下拉菜单； 2.包含MPR/MIP/MinIP选项； 3.页面默认显示MPR视图的轴位原始图像、冠状位、矢状位图像； |

MIP

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | MIP |  |
| 功能描述 | MIP功能校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 阅片 页面； 3.点击【视图】按钮； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.鼠标悬停至【MPR】按钮； 2.鼠标点击【MIP】按钮； 3.查看页面显示内容； 4.查看MIP控制台显示内容； 5.查看MIP控制台默认轴位、冠状位、矢状位的密度 6.点击MIP控制台中轴位、冠状位、矢状位滑动条的任意位置； 7.查看图像显示； |  | 1.显示视图类型下拉菜单； 2.包含MPR/MIP/MinIP选项； 3.【MIP】按钮颜色加深，为选中状态； 4.图像变为MIP模式，展示MIP控制台； 5.MIP控制台显示轴位、冠状位、矢状位密度滑动条，滑动条右端默认显示最大值：40； 6.MIP控制台轴位、冠状位、矢状位密度滑动条右端变为选择的数值； 7.图像显示对应密度； |

MinIP

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | MinIP |  |
| 功能描述 | MinIP功能校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 阅片 页面； 3.点击【视图】按钮； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.鼠标悬浮在【MPR】按钮，在下拉框中点击【MinIP】按钮； 2.查看页面显示内容； 3.查看MinIP控制台显示内容； 4.查看MinIP控制台默认轴位、冠状位、矢状位的密度 5.点击MinIP控制台中轴位、冠状位、矢状位滑动条的任意位置； 6.查看图像显示； |  | 1.【MinIP】按钮颜色加深，为选中状态； 2.图像变为MinIP模式，展示MinIP控制台 3.MinIP控制台显示轴位、冠状位、矢状位密度滑动条，滑动条右端默认显示最大值：40； 4.MinIP控制台轴位、冠状位、矢状位密度滑动条右端变为选择的数值； 5.图像显示对应密度； |

局部体绘制

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 局部体绘制 |  |
| 功能描述 | Lung-VR重建显示校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 阅片 页面； 3.点击【视图】按钮； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.鼠标悬停至【局部VR】按钮； 2.查看VR视图显示 3.点击【局部VR】按钮 4.点击【3DMIP】按钮 5.点击【任意MPR】按钮 |  | 1.显示局部VR类型下拉菜单； 2.包含局部VR/3DMIP/任意MPR选项； 3. 在三维视图窗口展示对应的局部体绘制结果 |

关联

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 关联 |  |
| 功能描述 | 验证关联功能 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入含有对比影像视图（双片模式） 阅片 页面； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.点击【联动】按钮； 2.操作移动/缩放/滚动/窗宽窗位/恢复设置/轮廓/任意点VOI，查看视图是否联动； |  | 1.操作移动/缩放/滚动/窗宽窗位/恢复设置/轮廓/任意点VOI，视图联动。 |

顺时针旋转

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 定位 |  |
| 功能描述 | 顺时针功能使用校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 阅片 页面； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.用户进入图像工作站页面； 2.点击【顺时针】按钮，查看交互； |  | 点击【顺时针】按钮，图像顺时针旋转90度。 |

逆时针旋转

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 逆时针旋转 |  |
| 功能描述 | 逆时针功能使用校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 阅片 页面； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.用户进入图像工作站页面； 2.点击【逆时针】按钮，查看交互； |  | 点击【逆时针】按钮，图像逆时针旋转90度； |

操作指南

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 操作指南 |  |
| 功能描述 | 操作指南展示校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入 阅片 页面； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1点击【操作指南】； 2.查看键盘快捷键； 3.鼠标悬停列表某一功能上 4.点击对应的功能的快捷键； 5.点击操作指南弹框中的【X】按钮。 |  | 1.用户操作指南上方有公司产品logo、本产品仅供医生参考，如果与医生意见不同，请医生进行再次确认.，成功展示快捷键： 角度测量：A 长度测量：D 滚动：S 移动：P 窗宽窗位：W 缩放：Z 顺时针旋转：R 逆时针旋转：L 恢复设置：N 显示/隐藏二维轮廓：H 显示/隐藏覆盖信息：SPACE 纵隔窗：1 肺窗：2 骨窗：3 肝脾窗：4 脑组织窗：5 2.列表该行功能高亮显示 3.均成功进行相应功能的操作； 4.点击弹框【X】按钮，操作指南弹框关闭。 |

编辑

添加目标物

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 添加目标物 |  |
| 功能描述 | 验证添加目标物功能 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 阅片 页面； 3.点击【编辑】按钮； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.点击【添加】按钮； 2.点击【新增】按钮； 3.点击【肺结节】/【肾肿瘤】/【肝肿瘤】/【淋巴结】选项按钮； 4.点击【画笔】/【套索】按钮； 5.在二维图像上对目标物区域长按鼠标左键； 6.松开鼠标； 7.查看二维图像绘制区域； 8. 鼠标悬浮在【画笔】按钮，在下拉选项中点击【智能添加】/【一键添加】按钮； 9.在二维图像上对目标物区域点击鼠标左键； 10.松开鼠标； 11. 右侧导航栏上方提示点击【确认】按钮 12. 右侧导航栏上方提示点击【重置】按钮 13.鼠标悬浮在【画笔】按钮； 14.在下拉选项中点击【橡皮擦】按钮； 15.在二维图像上需要擦掉的区域长按鼠标左键； 16.松开鼠标； 17.对二维图像进行编辑； 18.点击【上一步】按钮； 19.再点击【下一步】按钮； 20.对二维图像进行编辑； 21.点击【还原】按钮； 22.对二维图像进行编辑； 23.点击【取消】按钮； 24.对二维图像进行编辑，在病灶区域输入病灶位置； 25.点击【完成】按钮； 26.点击【确认】按钮； 27.查看三维视图； 28.查看目标物列表； 29.点击【返回】按钮，查看时间线。 |  | 1.显示病灶类型下拉菜单； 2.包含肺结节/肾肿瘤/肝肿瘤/淋巴结选项； 3.可以新增病灶类型； 4.成功进入分割编辑页； 5.含完成、取消、画笔、上一步、下一步、还原工具，右侧导航栏上方提示“请在图上勾画出病灶轮廓” 6.成功选取目标物，所选区域显示绿色 7. 成功选择【智能添加】/【一键添加】工具，右侧导航栏上方提示“请在目标区域中心位置选择种子点，并点击确认”； 8.鼠标变成一个光标箭头+一个小红点； 9.（1）选择【智能添加】工具时：动态显示目标物添加进度，弹窗提示“正在生成病灶...”且进度条显示进度60%，5s后弹窗提示“正在渲染合并病灶区域...”且进度条显示进度90%，3s后弹窗消失，成功选取目标物； 若选择的区域预测不存在病灶，系统提示“该区域内没有发现病灶，请重试或手动绘制病灶” （2）选择【一键添加】工具时：3s后成功选取目标物； 10. 成功回到编辑之前的图像； 11.成功选择【橡皮擦】工具； 12.成功擦除所选区域 13.成功回到编辑之前的图像； 14.成功回到编辑后的图像 15.撤销所有操作，成功回到未编辑的图像 16.取消对图像的编辑操作； 17.退出分割编辑页， 18.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 19.动态显示目标物添加进度，弹窗提示 “正在计算病灶参数...... ”且进度条显示进度40%；1s后“正在生成病灶文件...”且进度条显示进度50%，3s后弹窗提示“正在上传保存病灶结果...”且进度条显示进度70%，3s后弹窗提示“正在重新配对病灶......”且进度条显示进度80%，成功选取目标物； 20.3s后二维图像显示添加的目标物退出分割页面并提示；弹窗提示“病灶保存成功！” 21.成功取消上面提示的显示； 新增的目标物成功在三维视图窗口展示重建结果； 22.添加的目标物成功在目标物列表； 23.成功返回患者详情页面，时间线处成功显示新增的目标物。 |

编辑目标物

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 编辑目标物 |  |
| 功能描述 | 编辑目标物功能校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 阅片 页面； 3.病灶列表有目标物； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.点击【编辑】按钮； 2.点击【画笔】/【套索】按钮； 3.在二维图像上对目标物区域长按鼠标左键； 4.松开鼠标； 5.查看二维图像绘制区域； 6.点击【智能添加】/【一键添加】按钮； 7.松开鼠标； 8.右侧导航栏上方提示点击【确认】按钮 9.右侧导航栏上方提示点击【重置】按钮 10.在二维图像上对目标物区域点击鼠标左键，长按； 11.松开鼠标； 12.鼠标悬浮在【画笔】按钮； 13.在下拉选项中点击【橡皮擦】按钮； 14.在二维图像上需要擦掉的区域长按鼠标左键； 15.松开鼠标； 16.对二维图像进行编辑； 17.点击【上一步】按钮； 18.再点击【下一步】按钮； 19.对二维图像进行编辑； 20.点击【还原】按钮； 21.对二维图像进行编辑； 22.点击【取消】按钮 23.对二维图像进行编辑 24.点击【完成】按钮； 25.对二维图像进行编辑 26.点击【完成】按钮； 27.点击【确认】； 28.查看三维视图； 29.查看目标物列表； 30.点击【返回】按钮，查看时间线。 |  | 1.成功进入分割编辑页面； 2.包含完成、画笔、上一步、下一步、还原 、取消工具； 3.成功选取目标物，所选区域显示黄色绿色； 4.软件增加目标物编辑功能，支持对遗漏的目标物进行添加 5.鼠标变成一个光标箭头+一个小红点； 6. 选择【智能添加】工具时：动态显示目标物添加进度，弹窗提示“正在生成病灶...”且进度条显示进度60%，5s后弹窗提示“正在渲染合并病灶区域...”且进度条显示进度90%，3s后弹窗消失，成功选取目标物； 选择【一键添加】工具时：3s后成功选取目标物； 7. 成功回到编辑之前的图像； 8.软件增加目标物编辑功能，支持对遗漏的目标物进行添加 9.成功选择【橡皮擦】工具； 10.成功擦除所选区域 11.成功回到编辑之前的图像； 12.成功回到编辑后的图像 撤销所有操作，成功回到未编辑的图像 13.取消对图像的编辑操作； 14.退出分割编辑页； 15.在目标物列表新增了一条目标物，系统自动计算目标物的大小、体积信息； 16.二维图像显示添加的目标物并提示“病灶保存成功！”。 17.退出分割编辑页； 18.动态显示目标物添加进度，弹窗提示 “正在计算病灶参数...... ”且进度条显示进度40%；1s后“正在生成病灶文件...”且进度条显示进度50%，3s后弹窗提示“正在上传保存病灶结果...”且进度条显示进度70%，3s后弹窗提示“正在重新配对病灶......”且进度条显示进度80%，成功选取目标物； 19.3s后二维图像显示添加的目标物退出分割页面；弹窗提示“病灶保存成功！” 20.成功取消上面提示的显示。 21.添加的目标物成功在三维视图窗口展示重建结果 22.添加的目标物成功在目标物列表 23.成功返回患者详情页面，时间线处成功显示新增的目标物。 |

删除目标物

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 删除目标物 |  |
| 功能描述 | 删除目标物功能校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2进入 阅片 页面； 3.病灶列表有目标物； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.选中目标物，点击【删除】按钮； 2.点击【取消】按钮； 3.选中目标物，点击【删除】按钮； 4.点击【确认】按钮； 5. 点击【返回】按钮，回到患者详情页面查看； 6.选中目标物，点击【删除】按钮； 7.点击【确认】按钮。 |  | 1.成功提示“确定要删除该病灶？”； 2.弹窗消失，原病灶信息不变 3.成功提示“确定要删除该病灶？”； 4.成功删掉选中的病灶并提示“病灶删除成功” 删除后无法恢复； 5.仅对选中的目标物生效； 6.时间线处成功删除该病灶； 7.无法删除为 靶病灶的目标物并提示“目标病灶时间线包含靶病灶，不允许删除”； 8.成功取消提示显示。 |

编辑配对

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 编辑配对 |  |
| 功能描述 | 编辑配对功能的校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入含有对比影像视图（双片模式） 阅片 页面； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.点击【编辑配对】按钮； 2.勾选前片/后片，点击【完成】按钮； 3.点击【编辑配对】按钮； 4.点击【取消】按钮； 5.勾选想要配对的病灶，点击【确认】按钮； 6.点击【取消】按钮； |  | 1.成功显示“请选择源病灶进行配对”提示（ 前片、后片）； 2.右上提示“提示：请在配对病灶列表中选择要配对的病灶更改/取消勾选将覆盖原有配对关系点击右侧确定按钮保存”； 配对方向必须明确：以前片或以后片为基础 3. 隐藏原有病灶列表框，显示可配对病灶选择框 4.取消编辑配对； 5.成功编辑配置； 6.系统在目标片上列出最多3个可选配对病灶，7.默认选中当前配对项 8..取消编辑配对； |

报告

报告生成

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 报告生成 |  |
| 功能描述 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-报告生成校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.点击【新增事件】按钮且已经填写过事件类型、事件日期、基线下的胸部CT、腹部CT和随访1下的胸部CT、腹部CT； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.点击【生成报告】按钮； 2.点击【继续】按钮； 3.（1）点击【取消】按钮； （2）点击【生成报告】按钮； 4.关闭标签页； |  | 1.成功显示提示“提示 您需要先保存事件才能继续此操作，是否继续？”； 2. （1）生成报告页面消失，返回新增事件卡片页面 （2）系统提示“生成报告中...”3s后成功生成pdf格式的生成报告，成功在时间线中添加蓝色报告节点； 3. 系统提示“生成报告中...”3s后成功生成pdf格式的生成报告； 4.生成报告页面消失。 |

报告查看

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 报告查看 |  |
| 功能描述 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-报告查看校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经生成了report并成功在时间线中添加蓝色报告节点 |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1. 用户点击时间线蓝色报告节点； 2.点击【查看】按钮； 3.查看下报告内容； |  | 1.成功显示提示“操作当前报告” 【查看】和【删除】按钮； 2.成功跳转新窗口，显示pdf格式的报告； 3.展示包含截图与病灶信息的完整报告内容； |

报告导出

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 报告导出 |  |
| 功能描述 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-报告导出校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经生成了report并成功在时间线中添加蓝色报告节点； 4.用户点击时间线蓝色报告节点； 5.点击【查看】按钮； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1.查看下报告内容； 2.点击浏览器自带的下载按钮。 |  | 1.展示包含截图与病灶信息的完整报告内容； 2.报告成功保存在用户选择的本地路径。 |

报告删除

| 序号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用例标题 | 报告导出 |  |
| 功能描述 | 超级管理员/管理员/科室主任/普通医生-报告导出校验 |  |
| 系统设置 | 1.超级管理员/管理员/科室主任/普通医生登录成功； 2.进入病人时间线页面； 3.已经生成了report并成功在时间线中添加蓝色报告节点； |  |
| 执行步骤 |  | 预期结果 |
| 1. 用户点击时间线蓝色报告节点； 2.点击【删除】按钮； 3.点击【取消】按钮 4.点击【确认】按钮 |  | 1.成功显示提示“操作当前报告” 【查看】和【删除】按钮； 2.成功显示确实删除“确认删除”的提示信息：“确定要删除报告吗？” 3.弹框消失，时间线中蓝色报告节点仍存在 4. 删除成功，弹框消失；页面弹出提示 “删除成功”，3s后消失，时间线中蓝色报告节点消失。 |